## NICU_ContMed
| Invoer | [5 empty] | Verwacht | [12 empty] | Berekend | [12 empty] | Test Resultaten
No | gewicht | medicament | hoeveelheid | oplos middel | oplos hoeveelheid (ml) | infuus stand (ml/uur) | gewicht | medicament | hoeveelheid | eenheid | oplos middel | oplos hoeveelheid | infuus stand | dosis | eenheid | normaal waarde | inloop tijd | Medicament Volume | Oplossing Volume | gewicht | medicament | hoeveelheid | eenheid | oplos middel | oplos hoeveelheid | infuus stand | dosis | eenheid | normaal waarde | inloop tijd | Medicament Volume | Oplossing Volume | pass | gewicht | medicament | hoeveelheid | eenheid | oplos middel | oplos hoeveelheid | infuus stand | dosis | eenheid | normaal waarde | inloop tijd | Medicament Volume | Oplossing Volume | Afspraak Tekst | Etiket Tekst | Bereidings Tekst
1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2 | 1 | adrenaline |  |  |  |  | 1 | adrenaline | 0.07 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.05 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 24 uren | 0.7 | 11.3 | 1 | adrenaline | 0.07 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.05 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 24 uren | 0.7 | 11.3 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | adrenaline 0,07 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,05 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 adrenaline 0,07 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,05 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid adrenaline 0,1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Voeg de adrenaline oplossing 0,1 mg/ml toe aan de glucose …...%. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
3 | 1 | adrenaline | 0.1 |  |  |  | 1 | adrenaline | 0.1 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.07 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 24 uren | 1 | 11 | 1 | adrenaline | 0.1 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.07 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 24 uren | 1 | 11 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | adrenaline 0,1 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,07 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 adrenaline 0,1 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,07 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid adrenaline 0,1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Voeg de adrenaline oplossing 0,1 mg/ml toe aan de glucose …...%. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
4 | 1 | adrenaline | 0.1 | glucose 5% |  |  | 1 | adrenaline | 0.1 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.07 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 24 uren | 1 | 11 | 1 | adrenaline | 0.1 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.07 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 24 uren | 1 | 11 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | adrenaline 0,1 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,07 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 adrenaline 0,1 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,07 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid adrenaline 0,1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Voeg de adrenaline oplossing 0,1 mg/ml toe aan de glucose …...%. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
5 | 1 | adrenaline | 0.1 | glucose 5% |  | 1 | 1 | adrenaline | 0.1 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.14 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 12 uren | 1 | 11 | 1 | adrenaline | 0.1 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.14 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 12 uren | 1 | 11 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | adrenaline 0,1 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,14 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 adrenaline 0,1 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,14 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid adrenaline 0,1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Voeg de adrenaline oplossing 0,1 mg/ml toe aan de glucose …...%. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
6 | 1 | adrenaline | 0.1 | glucose 5% | 24 |  | 1 | adrenaline | 0.1 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.03 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 48 uren | 1 | 23 | 1 | adrenaline | 0.1 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.03 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 48 uren | 1 | 23 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | adrenaline 0,1 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,03 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 adrenaline 0,1 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,03 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid adrenaline 0,1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Voeg de adrenaline oplossing 0,1 mg/ml toe aan de glucose …...%. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
7 | 1 | adrenaline | 0.1 | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | adrenaline | 0.1 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.07 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 24 uren | 1 | 23 | 1 | adrenaline | 0.1 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.07 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 24 uren | 1 | 23 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | adrenaline 0,1 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,07 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 adrenaline 0,1 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,07 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid adrenaline 0,1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Voeg de adrenaline oplossing 0,1 mg/ml toe aan de glucose …...%. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
8 | 1 | adrenaline |  | glucose 5% |  |  | 1 | adrenaline | 0.07 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.05 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 24 uren | 0.7 | 11.3 | 1 | adrenaline | 0.07 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.05 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 24 uren | 0.7 | 11.3 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | adrenaline 0,07 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,05 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 adrenaline 0,07 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,05 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid adrenaline 0,1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Voeg de adrenaline oplossing 0,1 mg/ml toe aan de glucose …...%. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
9 | 1 | adrenaline |  |  | 24 |  | 1 | adrenaline | 0.07 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.02 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 48 uren | 0.7 | 23.3 | 1 | adrenaline | 0.07 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.02 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 48 uren | 0.7 | 23.3 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | adrenaline 0,07 mg in 24 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,02 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 adrenaline 0,07 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,02 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid adrenaline 0,1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Voeg de adrenaline oplossing 0,1 mg/ml toe aan de glucose …...%. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
10 | 1 | adrenaline |  |  |  | 1 | 1 | adrenaline | 0.07 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.1 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 12 uren | 0.7 | 11.3 | 1 | adrenaline | 0.07 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.1 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 12 uren | 0.7 | 11.3 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | adrenaline 0,07 mg in 12 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,1 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 adrenaline 0,07 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,1 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid adrenaline 0,1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Voeg de adrenaline oplossing 0,1 mg/ml toe aan de glucose …...%. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
11 | 1 | adrenaline | 0.1 |  | 24 |  | 1 | adrenaline | 0.1 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.03 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 48 uren | 1 | 23 | 1 | adrenaline | 0.1 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.03 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 48 uren | 1 | 23 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | adrenaline 0,1 mg in 24 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,03 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 adrenaline 0,1 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,03 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid adrenaline 0,1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Voeg de adrenaline oplossing 0,1 mg/ml toe aan de glucose …...%. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
12 | 1 | adrenaline | 0.1 |  |  | 1 | 1 | adrenaline | 0.1 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.14 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 12 uren | 1 | 11 | 1 | adrenaline | 0.1 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.14 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 12 uren | 1 | 11 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | adrenaline 0,1 mg in 12 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,14 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 adrenaline 0,1 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,14 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid adrenaline 0,1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Voeg de adrenaline oplossing 0,1 mg/ml toe aan de glucose …...%. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
13 | 1 | adrenaline | 0.1 |  | 24 | 1 | 1 | adrenaline | 0.1 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.07 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 24 uren | 1 | 23 | 1 | adrenaline | 0.1 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.07 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 24 uren | 1 | 23 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | adrenaline 0,1 mg in 24 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,07 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 adrenaline 0,1 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,07 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid adrenaline 0,1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Voeg de adrenaline oplossing 0,1 mg/ml toe aan de glucose …...%. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
14 | 1 | adrenaline |  | glucose 5% | 24 |  | 1 | adrenaline | 0.07 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.02 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 48 uren | 0.7 | 23.3 | 1 | adrenaline | 0.07 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.02 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 48 uren | 0.7 | 23.3 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | adrenaline 0,07 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,02 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 adrenaline 0,07 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,02 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid adrenaline 0,1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Voeg de adrenaline oplossing 0,1 mg/ml toe aan de glucose …...%. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
15 | 1 | adrenaline |  | glucose 5% |  | 1 | 1 | adrenaline | 0.07 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.1 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 12 uren | 0.7 | 11.3 | 1 | adrenaline | 0.07 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.1 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 12 uren | 0.7 | 11.3 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | adrenaline 0,07 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,1 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 adrenaline 0,07 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,1 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid adrenaline 0,1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Voeg de adrenaline oplossing 0,1 mg/ml toe aan de glucose …...%. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
16 | 1 | adrenaline |  | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | adrenaline | 0.07 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.05 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 24 uren | 0.7 | 23.3 | 1 | adrenaline | 0.07 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.05 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 24 uren | 0.7 | 23.3 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | adrenaline 0,07 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,05 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 adrenaline 0,07 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,05 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid adrenaline 0,1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Voeg de adrenaline oplossing 0,1 mg/ml toe aan de glucose …...%. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
17 | 1 | adrenaline |  |  | 24 | 1 | 1 | adrenaline | 0.07 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.05 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 24 uren | 0.7 | 23.3 | 1 | adrenaline | 0.07 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.05 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 24 uren | 0.7 | 23.3 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | adrenaline 0,07 mg in 24 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,05 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 adrenaline 0,07 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,05 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid adrenaline 0,1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Voeg de adrenaline oplossing 0,1 mg/ml toe aan de glucose …...%. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
18 | 0.5 | adrenaline |  |  |  |  | 0.5 | adrenaline | 0.07 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.1 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 24 uren | 0.7 | 11.3 | 0.5 | adrenaline | 0.04 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.06 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 24 uren | 0.4 | 11.6 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | adrenaline 0,04 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,06 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 adrenaline 0,04 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,06 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid adrenaline 0,1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Voeg de adrenaline oplossing 0,1 mg/ml toe aan de glucose …...%. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
19 | 5 | adrenaline |  |  |  |  | 5 | adrenaline | 0.07 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.01 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 24 uren | 0.7 | 11.3 | 5 | adrenaline | 0.4 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.06 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 24 uren | 4 | 8 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | adrenaline 0,4 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,06 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 adrenaline 0,4 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,06 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid adrenaline 0,1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Voeg de adrenaline oplossing 0,1 mg/ml toe aan de glucose …...%. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
20 | 0.5 | adrenaline | 0.036 |  |  |  | 0.5 | adrenaline | 0.036 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.05 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 24 uren | 0.36 | 11.64 | 0.5 | adrenaline | 0.036 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.05 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 24 uren | 0.36 | 11.64 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | adrenaline 0,036 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,05 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 adrenaline 0,036 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,05 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid adrenaline 0,1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Voeg de adrenaline oplossing 0,1 mg/ml toe aan de glucose …...%. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
21 | 5 | adrenaline | 0.72 |  |  |  | 5 | adrenaline | 0.72 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.1 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 24 uren | 7.2 | 4.8 | 5 | adrenaline | 0.72 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.1 | microg/kg/min | 0,05-0,1 microg/kg/min | 24 uren | 7.2 | 4.8 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | adrenaline 0,72 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,1 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 adrenaline 0,72 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,1 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid adrenaline 0,1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Voeg de adrenaline oplossing 0,1 mg/ml toe aan de glucose …...%. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
22 | 1 | alprostadil |  |  |  |  | 1 | alprostadil | 0.018 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 12.5 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 24 uren | 0.036 | 11.96 | 1 | alprostadil | 0.02 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 13.89 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 24 uren | 0.04 | 11.96 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | alprostadil 0,02 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 13,89 nanog/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 alprostadil 0,02 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 13,89 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid alprostadil 0,5 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
23 | 1 | alprostadil | 0.05 |  |  |  | 1 | alprostadil | 0.05 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 34.72 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 24 uren | 0.1 | 11.9 | 1 | alprostadil | 0.05 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 34.72 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 24 uren | 0.1 | 11.9 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | alprostadil 0,05 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 34,72 nanog/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 alprostadil 0,05 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 34,72 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid alprostadil 0,5 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
24 | 1 | alprostadil | 0.05 | glucose 5% |  |  | 1 | alprostadil | 0.05 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 34.72 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 24 uren | 0.1 | 11.9 | 1 | alprostadil | 0.05 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 34.72 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 24 uren | 0.1 | 11.9 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | alprostadil 0,05 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 34,72 nanog/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 alprostadil 0,05 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 34,72 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid alprostadil 0,5 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
25 | 1 | alprostadil | 0.05 | glucose 5% |  | 1 | 1 | alprostadil | 0.05 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 69.44 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 12 uren | 0.1 | 11.9 | 1 | alprostadil | 0.05 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 69.44 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 12 uren | 0.1 | 11.9 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | alprostadil 0,05 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 69,44 nanog/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 alprostadil 0,05 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 69,44 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid alprostadil 0,5 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
26 | 1 | alprostadil | 0.05 | glucose 5% | 24 |  | 1 | alprostadil | 0.05 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 17.36 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 48 uren | 0.1 | 23.9 | 1 | alprostadil | 0.05 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 17.36 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 48 uren | 0.1 | 23.9 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | alprostadil 0,05 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 17,36 nanog/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 alprostadil 0,05 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 17,36 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid alprostadil 0,5 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
27 | 1 | alprostadil | 0.05 | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | alprostadil | 0.05 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 34.72 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 24 uren | 0.1 | 23.9 | 1 | alprostadil | 0.05 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 34.72 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 24 uren | 0.1 | 23.9 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | alprostadil 0,05 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 34,72 nanog/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 alprostadil 0,05 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 34,72 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid alprostadil 0,5 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
28 | 1 | alprostadil |  | glucose 5% |  |  | 1 | alprostadil | 0.018 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 12.5 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 24 uren | 0.036 | 11.96 | 1 | alprostadil | 0.02 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 13.89 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 24 uren | 0.04 | 11.96 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | alprostadil 0,02 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 13,89 nanog/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 alprostadil 0,02 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 13,89 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid alprostadil 0,5 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
29 | 1 | alprostadil |  |  | 24 |  | 1 | alprostadil | 0.018 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 6.25 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 48 uren | 0.036 | 23.96 | 1 | alprostadil | 0.02 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 6.94 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 48 uren | 0.04 | 23.96 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | alprostadil 0,02 mg in 24 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 6,94 nanog/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 alprostadil 0,02 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 6,94 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid alprostadil 0,5 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
30 | 1 | alprostadil |  |  |  | 1 | 1 | alprostadil | 0.018 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 25 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 12 uren | 0.036 | 11.96 | 1 | alprostadil | 0.02 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 27.78 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 12 uren | 0.04 | 11.96 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | alprostadil 0,02 mg in 12 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 27,78 nanog/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 alprostadil 0,02 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 27,78 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid alprostadil 0,5 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
31 | 1 | alprostadil | 0.05 |  | 24 |  | 1 | alprostadil | 0.05 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 17.36 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 48 uren | 0.1 | 23.9 | 1 | alprostadil | 0.05 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 17.36 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 48 uren | 0.1 | 23.9 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | alprostadil 0,05 mg in 24 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 17,36 nanog/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 alprostadil 0,05 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 17,36 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid alprostadil 0,5 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
32 | 1 | alprostadil | 0.05 |  |  | 1 | 1 | alprostadil | 0.05 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 69.44 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 12 uren | 0.1 | 11.9 | 1 | alprostadil | 0.05 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 69.44 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 12 uren | 0.1 | 11.9 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | alprostadil 0,05 mg in 12 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 69,44 nanog/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 alprostadil 0,05 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 69,44 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid alprostadil 0,5 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
33 | 1 | alprostadil | 0.05 |  | 24 | 1 | 1 | alprostadil | 0.05 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 34.72 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 24 uren | 0.1 | 23.9 | 1 | alprostadil | 0.05 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 34.72 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 24 uren | 0.1 | 23.9 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | alprostadil 0,05 mg in 24 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 34,72 nanog/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 alprostadil 0,05 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 34,72 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid alprostadil 0,5 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
34 | 1 | alprostadil |  | glucose 5% | 24 |  | 1 | alprostadil | 0.018 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 6.25 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 48 uren | 0.036 | 23.96 | 1 | alprostadil | 0.02 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 6.94 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 48 uren | 0.04 | 23.96 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | alprostadil 0,02 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 6,94 nanog/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 alprostadil 0,02 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 6,94 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid alprostadil 0,5 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
35 | 1 | alprostadil |  | glucose 5% |  | 1 | 1 | alprostadil | 0.018 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 25 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 12 uren | 0.036 | 11.96 | 1 | alprostadil | 0.02 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 27.78 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 12 uren | 0.04 | 11.96 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | alprostadil 0,02 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 27,78 nanog/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 alprostadil 0,02 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 27,78 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid alprostadil 0,5 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
36 | 1 | alprostadil |  | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | alprostadil | 0.018 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 12.5 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 24 uren | 0.036 | 23.96 | 1 | alprostadil | 0.02 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 13.89 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 24 uren | 0.04 | 23.96 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | alprostadil 0,02 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 13,89 nanog/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 alprostadil 0,02 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 13,89 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid alprostadil 0,5 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
37 | 1 | alprostadil |  |  | 24 | 1 | 1 | alprostadil | 0.018 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 12.5 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 24 uren | 0.036 | 23.96 | 1 | alprostadil | 0.02 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 13.89 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 24 uren | 0.04 | 23.96 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | alprostadil 0,02 mg in 24 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 13,89 nanog/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 alprostadil 0,02 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 13,89 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid alprostadil 0,5 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
38 | 0.5 | alprostadil |  |  |  |  | 0.5 | alprostadil | 0.018 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 25 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 24 uren | 0.036 | 11.96 | 0.5 | alprostadil | 0.02 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 27.78 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 24 uren | 0.04 | 11.96 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | alprostadil 0,02 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 27,78 nanog/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 alprostadil 0,02 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 27,78 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid alprostadil 0,5 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
39 | 5 | alprostadil |  |  |  |  | 5 | alprostadil | 0.018 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 2.5 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 24 uren | 0.036 | 11.96 | 5 | alprostadil | 0.07 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 9.72 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 24 uren | 0.14 | 11.86 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | alprostadil 0,07 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 9,72 nanog/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 alprostadil 0,07 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 9,72 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid alprostadil 0,5 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
40 | 0.5 | alprostadil | 0.0072 |  |  |  | 0.5 | alprostadil | 0.0072 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 10 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 24 uren | 0.01 | 11.99 | 0.5 | alprostadil | 0.0072 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 10 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 24 uren | 0.01 | 11.99 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | alprostadil 0,0072 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 10 nanog/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 alprostadil 0,0072 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 10 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid alprostadil 0,5 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
41 | 5 | alprostadil | 1.44 |  |  |  | 5 | alprostadil | 1.44 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 200 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 24 uren | 2.88 | 9.12 | 5 | alprostadil | 1.44 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 200 | nanog/kg/min | 10-200 nanogram/kg/min | 24 uren | 2.88 | 9.12 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | alprostadil 1,44 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 200 nanog/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 alprostadil 1,44 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 200 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid alprostadil 0,5 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd. • Etiketteer de injectiespuit(en).
42 | 1 | amiodarone |  |  |  |  | 1 | amiodarone | 7.2 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 5 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 24 uren | 0.14 | 11.86 | 1 | amiodarone | 7.2 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 5 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 24 uren | 0.14 | 11.86 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | amiodarone 7,2 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 5 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 amiodarone 7,2 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 5 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid amiodaron 50 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de amiodaron oplossing 50 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
43 | 1 | amiodarone | 5 |  |  |  | 1 | amiodarone | 5 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 3.47 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 24 uren | 0.1 | 11.9 | 1 | amiodarone | 5 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 3.47 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 24 uren | 0.1 | 11.9 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | amiodarone 5 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 3,47 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 amiodarone 5 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 3,47 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid amiodaron 50 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de amiodaron oplossing 50 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
44 | 1 | amiodarone | 5 | glucose 5% |  |  | 1 | amiodarone | 5 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 3.47 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 24 uren | 0.1 | 11.9 | 1 | amiodarone | 5 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 3.47 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 24 uren | 0.1 | 11.9 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | amiodarone 5 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 3,47 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 amiodarone 5 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 3,47 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid amiodaron 50 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de amiodaron oplossing 50 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
45 | 1 | amiodarone | 5 | glucose 5% |  | 1 | 1 | amiodarone | 5 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 6.94 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 12 uren | 0.1 | 11.9 | 1 | amiodarone | 5 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 6.94 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 12 uren | 0.1 | 11.9 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | amiodarone 5 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 6,94 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 amiodarone 5 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 6,94 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid amiodaron 50 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de amiodaron oplossing 50 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
46 | 1 | amiodarone | 5 | glucose 5% | 24 |  | 1 | amiodarone | 5 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 1.74 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 48 uren | 0.1 | 23.9 | 1 | amiodarone | 5 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 1.74 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 48 uren | 0.1 | 23.9 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | amiodarone 5 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 1,74 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 amiodarone 5 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 1,74 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid amiodaron 50 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de amiodaron oplossing 50 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
47 | 1 | amiodarone | 5 | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | amiodarone | 5 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 3.47 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 24 uren | 0.1 | 23.9 | 1 | amiodarone | 5 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 3.47 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 24 uren | 0.1 | 23.9 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | amiodarone 5 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 3,47 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 amiodarone 5 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 3,47 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid amiodaron 50 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de amiodaron oplossing 50 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
48 | 1 | amiodarone |  | glucose 5% |  |  | 1 | amiodarone | 7.2 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 5 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 24 uren | 0.14 | 11.86 | 1 | amiodarone | 7.2 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 5 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 24 uren | 0.14 | 11.86 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | amiodarone 7,2 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 5 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 amiodarone 7,2 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 5 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid amiodaron 50 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de amiodaron oplossing 50 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
49 | 1 | amiodarone |  |  | 24 |  | 1 | amiodarone | 7.2 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 2.5 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 48 uren | 0.14 | 23.86 | 1 | amiodarone | 7.2 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 2.5 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 48 uren | 0.14 | 23.86 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | amiodarone 7,2 mg in 24 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 2,5 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 amiodarone 7,2 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 2,5 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid amiodaron 50 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de amiodaron oplossing 50 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
50 | 1 | amiodarone |  |  |  | 1 | 1 | amiodarone | 7.2 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 10 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 12 uren | 0.14 | 11.86 | 1 | amiodarone | 7.2 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 10 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 12 uren | 0.14 | 11.86 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | amiodarone 7,2 mg in 12 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 10 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 amiodarone 7,2 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 10 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid amiodaron 50 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de amiodaron oplossing 50 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
51 | 1 | amiodarone | 5 |  | 24 |  | 1 | amiodarone | 5 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 1.74 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 48 uren | 0.1 | 23.9 | 1 | amiodarone | 5 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 1.74 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 48 uren | 0.1 | 23.9 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | amiodarone 5 mg in 24 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 1,74 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 amiodarone 5 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 1,74 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid amiodaron 50 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de amiodaron oplossing 50 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
52 | 1 | amiodarone | 5 |  |  | 1 | 1 | amiodarone | 5 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 6.94 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 12 uren | 0.1 | 11.9 | 1 | amiodarone | 5 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 6.94 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 12 uren | 0.1 | 11.9 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | amiodarone 5 mg in 12 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 6,94 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 amiodarone 5 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 6,94 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid amiodaron 50 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de amiodaron oplossing 50 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
53 | 1 | amiodarone | 5 |  | 24 | 1 | 1 | amiodarone | 5 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 3.47 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 24 uren | 0.1 | 23.9 | 1 | amiodarone | 5 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 3.47 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 24 uren | 0.1 | 23.9 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | amiodarone 5 mg in 24 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 3,47 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 amiodarone 5 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 3,47 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid amiodaron 50 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de amiodaron oplossing 50 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
54 | 1 | amiodarone |  | glucose 5% | 24 |  | 1 | amiodarone | 7.2 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 2.5 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 48 uren | 0.14 | 23.86 | 1 | amiodarone | 7.2 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 2.5 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 48 uren | 0.14 | 23.86 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | amiodarone 7,2 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 2,5 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 amiodarone 7,2 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 2,5 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid amiodaron 50 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de amiodaron oplossing 50 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
55 | 1 | amiodarone |  | glucose 5% |  | 1 | 1 | amiodarone | 7.2 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 10 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 12 uren | 0.14 | 11.86 | 1 | amiodarone | 7.2 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 10 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 12 uren | 0.14 | 11.86 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | amiodarone 7,2 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 10 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 amiodarone 7,2 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 10 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid amiodaron 50 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de amiodaron oplossing 50 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
56 | 1 | amiodarone |  | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | amiodarone | 7.2 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 5 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 24 uren | 0.14 | 23.86 | 1 | amiodarone | 7.2 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 5 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 24 uren | 0.14 | 23.86 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | amiodarone 7,2 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 5 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 amiodarone 7,2 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 5 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid amiodaron 50 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de amiodaron oplossing 50 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
57 | 1 | amiodarone |  |  | 24 | 1 | 1 | amiodarone | 7.2 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 5 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 24 uren | 0.14 | 23.86 | 1 | amiodarone | 7.2 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 5 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 24 uren | 0.14 | 23.86 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | amiodarone 7,2 mg in 24 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 5 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 amiodarone 7,2 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 5 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid amiodaron 50 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de amiodaron oplossing 50 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
58 | 0.5 | amiodarone |  |  |  |  | 0.5 | amiodarone | 7.2 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 10 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 24 uren | 0.14 | 11.86 | 0.5 | amiodarone | 7.2 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 10 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 24 uren | 0.14 | 11.86 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | amiodarone 7,2 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 10 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 amiodarone 7,2 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 10 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid amiodaron 50 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de amiodaron oplossing 50 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
59 | 5 | amiodarone |  |  |  |  | 5 | amiodarone | 7.2 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 1 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 24 uren | 0.72 | 11.28 | 5 | amiodarone | 36 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 5 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 24 uren | 0.72 | 11.28 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | amiodarone 36 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 5 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 amiodarone 36 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 5 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid amiodaron 50 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de amiodaron oplossing 50 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
60 | 0.5 | amiodarone | 3.6 |  |  |  | 0.5 | amiodarone | 3.6 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 5 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 24 uren | 0.07 | 11.93 | 0.5 | amiodarone | 3.6 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 5 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 24 uren | 0.07 | 11.93 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | amiodarone 3,6 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 5 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 amiodarone 3,6 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 5 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid amiodaron 50 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de amiodaron oplossing 50 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
61 | 5 | amiodarone | 108 |  |  |  | 5 | amiodarone | 108 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 15 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 24 uren | 2.16 | 9.84 | 5 | amiodarone | 108 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 15 | microg/kg/min | 5-15 microg/kg/min | 24 uren | 2.16 | 9.84 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | amiodarone 108 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 15 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 amiodarone 108 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 15 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid amiodaron 50 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de amiodaron oplossing 50 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
62 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL |  |  |  |  | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 1 | ml | NaCl 0,9% | 24 | 1 | 1 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 24 uren | 1 | 23 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 1 | ml | NaCl 0,9% | 24 | 1 | 1 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 24 uren | 1 | 23 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | bupivacaine EPIDURAAL 1 ml in 24 ml NaCl 0,9%, 1 ml/uur = 1 ml/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 bupivacaine EPIDURAAL 1 ml in 24 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 1 ml/uur 1 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de bupivacaine oplossing 2,5 mg/ml toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Etiketteer de injectiespuit(en)
63 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 2 |  |  |  | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 2 | ml | NaCl 0,9% | 24 | 1 | 2 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 24 uren | 2 | 22 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 2 | ml | NaCl 0,9% | 24 | 1 | 1 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 24 uren | 2 | 22 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | bupivacaine EPIDURAAL 2 ml in 24 ml NaCl 0,9%, 1 ml/uur = 1 ml/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 bupivacaine EPIDURAAL 2 ml in 24 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 1 ml/uur 1 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de bupivacaine oplossing 2,5 mg/ml toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Etiketteer de injectiespuit(en)
64 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 2 | glucose 5% |  |  | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 2 | ml | glucose 5% | 24 | 1 | 2 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 24 uren | 2 | 22 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 2 | ml | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 24 uren | 2 | 22 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | bupivacaine EPIDURAAL 2 ml in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 1 ml/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 bupivacaine EPIDURAAL 2 ml in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 1 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de bupivacaine oplossing 2,5 mg/ml toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Etiketteer de injectiespuit(en)
65 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 2 | glucose 5% |  | 0.5 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 2 | ml | glucose 5% | 24 | 0.5 | 1 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 48 uren | 2 | 22 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 2 | ml | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.5 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 48 uren | 2 | 22 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | bupivacaine EPIDURAAL 2 ml in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,5 ml/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 bupivacaine EPIDURAAL 2 ml in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,5 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de bupivacaine oplossing 2,5 mg/ml toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Etiketteer de injectiespuit(en)
66 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 2 | glucose 5% | 12 |  | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 2 | ml | glucose 5% | 12 | 1 | 4 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 12 uren | 2 | 10 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 2 | ml | glucose 5% | 12 | 1 | 1 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 12 uren | 2 | 10 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | bupivacaine EPIDURAAL 2 ml in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 1 ml/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 bupivacaine EPIDURAAL 2 ml in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 1 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de bupivacaine oplossing 2,5 mg/ml toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Etiketteer de injectiespuit(en)
67 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 2 | glucose 5% | 12 | 0.5 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 2 | ml | glucose 5% | 12 | 0.5 | 2 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 24 uren | 2 | 10 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 2 | ml | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.5 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 24 uren | 2 | 10 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | bupivacaine EPIDURAAL 2 ml in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,5 ml/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 bupivacaine EPIDURAAL 2 ml in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,5 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de bupivacaine oplossing 2,5 mg/ml toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Etiketteer de injectiespuit(en)
68 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL |  | glucose 5% |  |  | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 1 | ml | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 24 uren | 1 | 23 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 1 | ml | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 24 uren | 1 | 23 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | bupivacaine EPIDURAAL 1 ml in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 1 ml/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 bupivacaine EPIDURAAL 1 ml in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 1 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de bupivacaine oplossing 2,5 mg/ml toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Etiketteer de injectiespuit(en)
69 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL |  |  | 12 |  | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 1 | ml | NaCl 0,9% | 12 | 1 | 2 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 12 uren | 1 | 11 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 1 | ml | NaCl 0,9% | 12 | 1 | 1 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 12 uren | 1 | 11 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | bupivacaine EPIDURAAL 1 ml in 12 ml NaCl 0,9%, 1 ml/uur = 1 ml/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 bupivacaine EPIDURAAL 1 ml in 12 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 1 ml/uur 1 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de bupivacaine oplossing 2,5 mg/ml toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Etiketteer de injectiespuit(en)
70 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL |  |  |  | 0.5 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 1 | ml | NaCl 0,9% | 24 | 0.5 | 0.5 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 48 uren | 1 | 23 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 1 | ml | NaCl 0,9% | 24 | 0.5 | 0.5 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 48 uren | 1 | 23 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | bupivacaine EPIDURAAL 1 ml in 24 ml NaCl 0,9%, 0,5 ml/uur = 0,5 ml/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 bupivacaine EPIDURAAL 1 ml in 24 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,5 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de bupivacaine oplossing 2,5 mg/ml toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Etiketteer de injectiespuit(en)
71 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 2 |  | 12 |  | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 2 | ml | NaCl 0,9% | 12 | 1 | 4 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 12 uren | 2 | 10 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 2 | ml | NaCl 0,9% | 12 | 1 | 1 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 12 uren | 2 | 10 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | bupivacaine EPIDURAAL 2 ml in 12 ml NaCl 0,9%, 1 ml/uur = 1 ml/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 bupivacaine EPIDURAAL 2 ml in 12 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 1 ml/uur 1 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de bupivacaine oplossing 2,5 mg/ml toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Etiketteer de injectiespuit(en)
72 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 2 |  |  | 0.5 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 2 | ml | NaCl 0,9% | 24 | 0.5 | 1 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 48 uren | 2 | 22 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 2 | ml | NaCl 0,9% | 24 | 0.5 | 0.5 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 48 uren | 2 | 22 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | bupivacaine EPIDURAAL 2 ml in 24 ml NaCl 0,9%, 0,5 ml/uur = 0,5 ml/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 bupivacaine EPIDURAAL 2 ml in 24 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,5 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de bupivacaine oplossing 2,5 mg/ml toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Etiketteer de injectiespuit(en)
73 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 2 |  | 12 | 0.5 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 2 | ml | NaCl 0,9% | 12 | 0.5 | 2 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 24 uren | 2 | 10 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 2 | ml | NaCl 0,9% | 12 | 0.5 | 0.5 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 24 uren | 2 | 10 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | bupivacaine EPIDURAAL 2 ml in 12 ml NaCl 0,9%, 0,5 ml/uur = 0,5 ml/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 bupivacaine EPIDURAAL 2 ml in 12 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,5 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de bupivacaine oplossing 2,5 mg/ml toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Etiketteer de injectiespuit(en)
74 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL |  | glucose 5% | 12 |  | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 1 | ml | glucose 5% | 12 | 1 | 2 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 12 uren | 1 | 11 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 1 | ml | glucose 5% | 12 | 1 | 1 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 12 uren | 1 | 11 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | bupivacaine EPIDURAAL 1 ml in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 1 ml/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 bupivacaine EPIDURAAL 1 ml in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 1 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de bupivacaine oplossing 2,5 mg/ml toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Etiketteer de injectiespuit(en)
75 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL |  | glucose 5% |  | 0.5 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 1 | ml | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.5 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 48 uren | 1 | 23 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 1 | ml | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.5 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 48 uren | 1 | 23 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | bupivacaine EPIDURAAL 1 ml in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,5 ml/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 bupivacaine EPIDURAAL 1 ml in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,5 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de bupivacaine oplossing 2,5 mg/ml toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Etiketteer de injectiespuit(en)
76 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL |  | glucose 5% |  | 0.5 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 1 | ml | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.5 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 48 uren | 1 | 23 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 1 | ml | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.5 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 48 uren | 1 | 23 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | bupivacaine EPIDURAAL 1 ml in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,5 ml/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 bupivacaine EPIDURAAL 1 ml in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,5 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de bupivacaine oplossing 2,5 mg/ml toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Etiketteer de injectiespuit(en)
77 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL |  |  | 12 | 0.5 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 1 | ml | NaCl 0,9% | 12 | 0.5 | 1 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 24 uren | 1 | 11 | 1 | bupivacaine EPIDURAAL | 1 | ml | NaCl 0,9% | 12 | 0.5 | 0.5 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 24 uren | 1 | 11 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | bupivacaine EPIDURAAL 1 ml in 12 ml NaCl 0,9%, 0,5 ml/uur = 0,5 ml/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 bupivacaine EPIDURAAL 1 ml in 12 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,5 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de bupivacaine oplossing 2,5 mg/ml toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Etiketteer de injectiespuit(en)
78 | 0.5 | bupivacaine EPIDURAAL |  |  |  |  | 0.5 | bupivacaine EPIDURAAL | 1 | ml | NaCl 0,9% | 24 | 1 | 2 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 24 uren | 1 | 23.5 | 0.5 | bupivacaine EPIDURAAL | 0.5 | ml | NaCl 0,9% | 24 | 1 | 1 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 24 uren | 0.5 | 23.5 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | bupivacaine EPIDURAAL 0,5 ml in 24 ml NaCl 0,9%, 1 ml/uur = 1 ml/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 bupivacaine EPIDURAAL 0,5 ml in 24 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 1 ml/uur 1 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de bupivacaine oplossing 2,5 mg/ml toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Etiketteer de injectiespuit(en)
79 | 5 | bupivacaine EPIDURAAL |  |  |  |  | 5 | bupivacaine EPIDURAAL | 1 | ml | NaCl 0,9% | 24 | 1 | 0.2 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 24 uren | 1 | 19 | 5 | bupivacaine EPIDURAAL | 5 | ml | NaCl 0,9% | 24 | 1 | 1 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 24 uren | 5 | 19 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | bupivacaine EPIDURAAL 5 ml in 24 ml NaCl 0,9%, 1 ml/uur = 1 ml/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 bupivacaine EPIDURAAL 5 ml in 24 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 1 ml/uur 1 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de bupivacaine oplossing 2,5 mg/ml toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Etiketteer de injectiespuit(en)
80 | 0.5 | bupivacaine EPIDURAAL | 0.5 |  |  |  | 0.5 | bupivacaine EPIDURAAL | 0.5 | ml | NaCl 0,9% | 24 | 1 | 1 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 24 uren | 0.5 | 23.5 | 0.5 | bupivacaine EPIDURAAL | 0.5 | ml | NaCl 0,9% | 24 | 1 | 1 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 24 uren | 0.5 | 23.5 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | bupivacaine EPIDURAAL 0,5 ml in 24 ml NaCl 0,9%, 1 ml/uur = 1 ml/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 bupivacaine EPIDURAAL 0,5 ml in 24 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 1 ml/uur 1 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de bupivacaine oplossing 2,5 mg/ml toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Etiketteer de injectiespuit(en)
81 | 5 | bupivacaine EPIDURAAL | 5 |  |  |  | 5 | bupivacaine EPIDURAAL | 5 | ml | NaCl 0,9% | 24 | 1 | 1 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 24 uren | 5 | 19 | 5 | bupivacaine EPIDURAAL | 5 | ml | NaCl 0,9% | 24 | 1 | 1 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 24 uren | 5 | 19 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | bupivacaine EPIDURAAL 5 ml in 24 ml NaCl 0,9%, 1 ml/uur = 1 ml/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 bupivacaine EPIDURAAL 5 ml in 24 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 1 ml/uur 1 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de bupivacaine oplossing 2,5 mg/ml toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Etiketteer de injectiespuit(en)
82 | 1 | clonidine |  |  |  |  | 1 | clonidine | 0.006 | mg | NaCl 0,9% | 12 | 0.5 | 0.25 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 24 uren | 0.04 | 11.96 | 1 | clonidine | 0.006 | mg | NaCl 0,9% | 12 | 0.5 | 0.25 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 24 uren | 0.04 | 11.96 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | clonidine 0,006 mg in 12 ml NaCl 0,9%, 0,5 ml/uur = 0,25 microg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 clonidine 0,006 mg in 12 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,25 microg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid clonidine 0,15 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met NaCl 0,9% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
83 | 1 | clonidine | 0.01 |  |  |  | 1 | clonidine | 0.01 | mg | NaCl 0,9% | 12 | 0.5 | 0.42 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 24 uren | 0.07 | 11.93 | 1 | clonidine | 0.01 | mg | NaCl 0,9% | 12 | 0.5 | 0.42 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 24 uren | 0.07 | 11.93 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | clonidine 0,01 mg in 12 ml NaCl 0,9%, 0,5 ml/uur = 0,42 microg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 clonidine 0,01 mg in 12 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,42 microg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid clonidine 0,15 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met NaCl 0,9% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
84 | 1 | clonidine | 0.01 | glucose 5% |  |  | 1 | clonidine | 0.01 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.42 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 24 uren | 0.07 | 11.93 | 1 | clonidine | 0.01 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.42 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 24 uren | 0.07 | 11.93 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | clonidine 0,01 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,42 microg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 clonidine 0,01 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,42 microg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid clonidine 0,15 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met NaCl 0,9% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
85 | 1 | clonidine | 0.01 | glucose 5% |  | 1 | 1 | clonidine | 0.01 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.83 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 12 uren | 0.07 | 11.93 | 1 | clonidine | 0.01 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.83 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 12 uren | 0.07 | 11.93 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | clonidine 0,01 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,83 microg/kg/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 clonidine 0,01 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,83 microg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid clonidine 0,15 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met NaCl 0,9% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
86 | 1 | clonidine | 0.01 | glucose 5% | 24 |  | 1 | clonidine | 0.01 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.21 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 48 uren | 0.07 | 23.93 | 1 | clonidine | 0.01 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.21 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 48 uren | 0.07 | 23.93 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | clonidine 0,01 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,21 microg/kg/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 clonidine 0,01 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,21 microg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid clonidine 0,15 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met NaCl 0,9% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
87 | 1 | clonidine | 0.01 | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | clonidine | 0.01 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.42 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 24 uren | 0.07 | 23.93 | 1 | clonidine | 0.01 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.42 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 24 uren | 0.07 | 23.93 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | clonidine 0,01 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,42 microg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 clonidine 0,01 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,42 microg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid clonidine 0,15 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met NaCl 0,9% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
88 | 1 | clonidine |  | glucose 5% |  |  | 1 | clonidine | 0.006 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.25 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 24 uren | 0.04 | 11.96 | 1 | clonidine | 0.006 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.25 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 24 uren | 0.04 | 11.96 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | clonidine 0,006 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,25 microg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 clonidine 0,006 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,25 microg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid clonidine 0,15 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met NaCl 0,9% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
89 | 1 | clonidine |  |  | 24 |  | 1 | clonidine | 0.006 | mg | NaCl 0,9% | 24 | 0.5 | 0.13 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 48 uren | 0.04 | 23.96 | 1 | clonidine | 0.006 | mg | NaCl 0,9% | 24 | 0.5 | 0.13 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 48 uren | 0.04 | 23.96 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | clonidine 0,006 mg in 24 ml NaCl 0,9%, 0,5 ml/uur = 0,13 microg/kg/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 clonidine 0,006 mg in 24 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,13 microg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid clonidine 0,15 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met NaCl 0,9% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
90 | 1 | clonidine |  |  |  | 1 | 1 | clonidine | 0.006 | mg | NaCl 0,9% | 12 | 1 | 0.5 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 12 uren | 0.04 | 11.96 | 1 | clonidine | 0.006 | mg | NaCl 0,9% | 12 | 1 | 0.5 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 12 uren | 0.04 | 11.96 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | clonidine 0,006 mg in 12 ml NaCl 0,9%, 1 ml/uur = 0,5 microg/kg/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 clonidine 0,006 mg in 12 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,5 microg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid clonidine 0,15 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met NaCl 0,9% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
91 | 1 | clonidine | 0.01 |  | 24 |  | 1 | clonidine | 0.01 | mg | NaCl 0,9% | 24 | 0.5 | 0.21 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 48 uren | 0.07 | 23.93 | 1 | clonidine | 0.01 | mg | NaCl 0,9% | 24 | 0.5 | 0.21 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 48 uren | 0.07 | 23.93 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | clonidine 0,01 mg in 24 ml NaCl 0,9%, 0,5 ml/uur = 0,21 microg/kg/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 clonidine 0,01 mg in 24 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,21 microg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid clonidine 0,15 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met NaCl 0,9% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
92 | 1 | clonidine | 0.01 |  |  | 1 | 1 | clonidine | 0.01 | mg | NaCl 0,9% | 12 | 1 | 0.83 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 12 uren | 0.07 | 11.93 | 1 | clonidine | 0.01 | mg | NaCl 0,9% | 12 | 1 | 0.83 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 12 uren | 0.07 | 11.93 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | clonidine 0,01 mg in 12 ml NaCl 0,9%, 1 ml/uur = 0,83 microg/kg/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 clonidine 0,01 mg in 12 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,83 microg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid clonidine 0,15 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met NaCl 0,9% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
93 | 1 | clonidine | 0.01 |  | 24 | 1 | 1 | clonidine | 0.01 | mg | NaCl 0,9% | 24 | 1 | 0.42 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 24 uren | 0.07 | 23.93 | 1 | clonidine | 0.01 | mg | NaCl 0,9% | 24 | 1 | 0.42 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 24 uren | 0.07 | 23.93 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | clonidine 0,01 mg in 24 ml NaCl 0,9%, 1 ml/uur = 0,42 microg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 clonidine 0,01 mg in 24 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,42 microg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid clonidine 0,15 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met NaCl 0,9% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
94 | 1 | clonidine |  | glucose 5% | 24 |  | 1 | clonidine | 0.006 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.13 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 48 uren | 0.04 | 23.96 | 1 | clonidine | 0.006 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.13 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 48 uren | 0.04 | 23.96 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | clonidine 0,006 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,13 microg/kg/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 clonidine 0,006 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,13 microg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid clonidine 0,15 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met NaCl 0,9% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
95 | 1 | clonidine |  | glucose 5% |  | 1 | 1 | clonidine | 0.006 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.5 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 12 uren | 0.04 | 11.96 | 1 | clonidine | 0.006 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.5 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 12 uren | 0.04 | 11.96 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | clonidine 0,006 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,5 microg/kg/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 clonidine 0,006 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,5 microg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid clonidine 0,15 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met NaCl 0,9% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
96 | 1 | clonidine |  | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | clonidine | 0.006 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.25 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 24 uren | 0.04 | 23.96 | 1 | clonidine | 0.006 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.25 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 24 uren | 0.04 | 23.96 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | clonidine 0,006 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,25 microg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 clonidine 0,006 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,25 microg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid clonidine 0,15 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met NaCl 0,9% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
97 | 1 | clonidine |  |  | 24 | 1 | 1 | clonidine | 0.006 | mg | NaCl 0,9% | 24 | 1 | 0.25 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 24 uren | 0.04 | 23.96 | 1 | clonidine | 0.006 | mg | NaCl 0,9% | 24 | 1 | 0.25 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 24 uren | 0.04 | 23.96 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | clonidine 0,006 mg in 24 ml NaCl 0,9%, 1 ml/uur = 0,25 microg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 clonidine 0,006 mg in 24 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,25 microg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid clonidine 0,15 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met NaCl 0,9% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
98 | 0.5 | clonidine |  |  |  |  | 0.5 | clonidine | 0.006 | mg | NaCl 0,9% | 12 | 0.5 | 0.5 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 24 uren | 0.04 | 11.98 | 0.5 | clonidine | 0.003 | mg | NaCl 0,9% | 12 | 0.5 | 0.25 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 24 uren | 0.02 | 11.98 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | clonidine 0,003 mg in 12 ml NaCl 0,9%, 0,5 ml/uur = 0,25 microg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 clonidine 0,003 mg in 12 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,25 microg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid clonidine 0,15 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met NaCl 0,9% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
99 | 5 | clonidine |  |  |  |  | 5 | clonidine | 0.006 | mg | NaCl 0,9% | 12 | 0.5 | 0.05 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 24 uren | 0.04 | 11.8 | 5 | clonidine | 0.03 | mg | NaCl 0,9% | 12 | 0.5 | 0.25 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 24 uren | 0.2 | 11.8 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | clonidine 0,03 mg in 12 ml NaCl 0,9%, 0,5 ml/uur = 0,25 microg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 clonidine 0,03 mg in 12 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,25 microg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid clonidine 0,15 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met NaCl 0,9% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
100 | 0.5 | clonidine | 0.003 |  |  |  | 0.5 | clonidine | 0.003 | mg | NaCl 0,9% | 12 | 0.5 | 0.25 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 24 uren | 0.02 | 11.98 | 0.5 | clonidine | 0.003 | mg | NaCl 0,9% | 12 | 0.5 | 0.25 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 24 uren | 0.02 | 11.98 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | clonidine 0,003 mg in 12 ml NaCl 0,9%, 0,5 ml/uur = 0,25 microg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 clonidine 0,003 mg in 12 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,25 microg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid clonidine 0,15 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met NaCl 0,9% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
101 | 5 | clonidine | 0.24 |  |  |  | 5 | clonidine | 0.24 | mg | NaCl 0,9% | 12 | 0.5 | 2 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 24 uren | 1.6 | 10.4 | 5 | clonidine | 0.24 | mg | NaCl 0,9% | 12 | 0.5 | 2 | microg/kg/uur | 0,25-2 microg/kg/uur | 24 uren | 1.6 | 10.4 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | clonidine 0,24 mg in 12 ml NaCl 0,9%, 0,5 ml/uur = 2 microg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 clonidine 0,24 mg in 12 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 2 microg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid clonidine 0,15 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met NaCl 0,9% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
102 | 1 | dobutamine |  |  |  |  | 1 | dobutamine | 2.88 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 2 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.23 | 11.76 | 1 | dobutamine | 2.9 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 2.01 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.23 | 11.77 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | dobutamine 2,9 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 2,01 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 dobutamine 2,9 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 2,01 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dobutamine 12,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de dobutamine oplossing 12,5 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
103 | 1 | dobutamine | 5 |  |  |  | 1 | dobutamine | 5 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 3.47 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.4 | 11.6 | 1 | dobutamine | 5 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 3.47 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.4 | 11.6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | dobutamine 5 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 3,47 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 dobutamine 5 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 3,47 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dobutamine 12,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de dobutamine oplossing 12,5 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
104 | 1 | dobutamine | 5 | glucose 5% |  |  | 1 | dobutamine | 5 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 3.47 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.4 | 11.6 | 1 | dobutamine | 5 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 3.47 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.4 | 11.6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | dobutamine 5 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 3,47 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 dobutamine 5 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 3,47 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dobutamine 12,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de dobutamine oplossing 12,5 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
105 | 1 | dobutamine | 5 | glucose 5% |  | 1 | 1 | dobutamine | 5 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 6.94 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 12 uren | 0.4 | 11.6 | 1 | dobutamine | 5 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 6.94 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 12 uren | 0.4 | 11.6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | dobutamine 5 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 6,94 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 dobutamine 5 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 6,94 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dobutamine 12,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de dobutamine oplossing 12,5 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
106 | 1 | dobutamine | 5 | glucose 5% | 24 |  | 1 | dobutamine | 5 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 1.74 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 48 uren | 0.4 | 23.6 | 1 | dobutamine | 5 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 1.74 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 48 uren | 0.4 | 23.6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | dobutamine 5 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 1,74 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 dobutamine 5 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 1,74 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dobutamine 12,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de dobutamine oplossing 12,5 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
107 | 1 | dobutamine | 5 | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | dobutamine | 5 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 3.47 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.4 | 23.6 | 1 | dobutamine | 5 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 3.47 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.4 | 23.6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | dobutamine 5 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 3,47 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 dobutamine 5 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 3,47 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dobutamine 12,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de dobutamine oplossing 12,5 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
108 | 1 | dobutamine |  | glucose 5% |  |  | 1 | dobutamine | 2.88 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 2 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.23 | 11.76 | 1 | dobutamine | 2.9 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 2.01 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.23 | 11.77 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | dobutamine 2,9 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 2,01 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 dobutamine 2,9 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 2,01 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dobutamine 12,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de dobutamine oplossing 12,5 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
109 | 1 | dobutamine |  |  | 24 |  | 1 | dobutamine | 2.88 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 1 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 48 uren | 0.23 | 23.76 | 1 | dobutamine | 2.9 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 1.01 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 48 uren | 0.23 | 23.77 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | dobutamine 2,9 mg in 24 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 1,01 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 dobutamine 2,9 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 1,01 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dobutamine 12,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de dobutamine oplossing 12,5 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
110 | 1 | dobutamine |  |  |  | 1 | 1 | dobutamine | 2.88 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 4 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 12 uren | 0.23 | 11.76 | 1 | dobutamine | 2.9 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 4.03 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 12 uren | 0.23 | 11.77 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | dobutamine 2,9 mg in 12 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 4,03 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 dobutamine 2,9 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 4,03 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dobutamine 12,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de dobutamine oplossing 12,5 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
111 | 1 | dobutamine | 5 |  | 24 |  | 1 | dobutamine | 5 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 1.74 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 48 uren | 0.4 | 23.6 | 1 | dobutamine | 5 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 1.74 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 48 uren | 0.4 | 23.6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | dobutamine 5 mg in 24 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 1,74 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 dobutamine 5 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 1,74 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dobutamine 12,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de dobutamine oplossing 12,5 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
112 | 1 | dobutamine | 5 |  |  | 1 | 1 | dobutamine | 5 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 6.94 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 12 uren | 0.4 | 11.6 | 1 | dobutamine | 5 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 6.94 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 12 uren | 0.4 | 11.6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | dobutamine 5 mg in 12 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 6,94 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 dobutamine 5 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 6,94 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dobutamine 12,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de dobutamine oplossing 12,5 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
113 | 1 | dobutamine | 5 |  | 24 | 1 | 1 | dobutamine | 5 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 3.47 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.4 | 23.6 | 1 | dobutamine | 5 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 3.47 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.4 | 23.6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | dobutamine 5 mg in 24 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 3,47 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 dobutamine 5 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 3,47 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dobutamine 12,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de dobutamine oplossing 12,5 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
114 | 1 | dobutamine |  | glucose 5% | 24 |  | 1 | dobutamine | 2.88 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 1 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 48 uren | 0.23 | 23.76 | 1 | dobutamine | 2.9 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 1.01 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 48 uren | 0.23 | 23.77 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | dobutamine 2,9 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 1,01 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 dobutamine 2,9 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 1,01 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dobutamine 12,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de dobutamine oplossing 12,5 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
115 | 1 | dobutamine |  | glucose 5% |  | 1 | 1 | dobutamine | 2.88 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 4 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 12 uren | 0.23 | 11.76 | 1 | dobutamine | 2.9 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 4.03 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 12 uren | 0.23 | 11.77 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | dobutamine 2,9 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 4,03 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 dobutamine 2,9 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 4,03 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dobutamine 12,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de dobutamine oplossing 12,5 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
116 | 1 | dobutamine |  | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | dobutamine | 2.88 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 2 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.23 | 23.76 | 1 | dobutamine | 2.9 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 2.01 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.23 | 23.77 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | dobutamine 2,9 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 2,01 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 dobutamine 2,9 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 2,01 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dobutamine 12,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de dobutamine oplossing 12,5 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
117 | 1 | dobutamine |  |  | 24 | 1 | 1 | dobutamine | 2.88 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 2 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.23 | 23.76 | 1 | dobutamine | 2.9 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 2.01 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.23 | 23.77 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | dobutamine 2,9 mg in 24 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 2,01 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 dobutamine 2,9 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 2,01 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dobutamine 12,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de dobutamine oplossing 12,5 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
118 | 0.5 | dobutamine |  |  |  |  | 0.5 | dobutamine | 2.88 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 4 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.23 | 11.92 | 0.5 | dobutamine | 1.4 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 1.94 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.11 | 11.89 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | dobutamine 1,4 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 1,94 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 dobutamine 1,4 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 1,94 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dobutamine 12,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de dobutamine oplossing 12,5 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
119 | 5 | dobutamine |  |  |  |  | 5 | dobutamine | 2.88 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.4 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.23 | 10.88 | 5 | dobutamine | 14 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 1.94 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 24 uren | 1.12 | 10.88 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | dobutamine 14 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 1,94 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 dobutamine 14 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 1,94 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dobutamine 12,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de dobutamine oplossing 12,5 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
120 | 0.5 | dobutamine | 1.44 |  |  |  | 0.5 | dobutamine | 1.44 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 2 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.12 | 11.88 | 0.5 | dobutamine | 1.44 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 2 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.12 | 11.88 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | dobutamine 1,44 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 2 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 dobutamine 1,44 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 2 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dobutamine 12,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de dobutamine oplossing 12,5 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
121 | 5 | dobutamine | 144 |  |  |  | 5 | dobutamine | 144 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 20 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 24 uren | 11.52 | 0.48 | 5 | dobutamine | 144 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 20 | microg/kg/min | 2-20 microg/kg/min | 24 uren | 11.52 | 0.48 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | dobutamine 144 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 20 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 dobutamine 144 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 20 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dobutamine 12,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de dobutamine oplossing 12,5 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
122 | 1 | dopamine |  |  |  |  | 1 | dopamine | 1.44 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 1 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.036 | 11.97 | 1 | dopamine | 1.4 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.97 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.04 | 11.96 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | dopamine 1,4 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,97 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 dopamine 1,4 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,97 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dopamine 40 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
123 | 1 | dopamine | 2 |  |  |  | 1 | dopamine | 2 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 1.39 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.05 | 11.95 | 1 | dopamine | 2 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 1.39 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.05 | 11.95 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | dopamine 2 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 1,39 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 dopamine 2 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 1,39 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dopamine 40 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
124 | 1 | dopamine | 2 | glucose 5% |  |  | 1 | dopamine | 2 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 1.39 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.05 | 11.95 | 1 | dopamine | 2 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 1.39 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.05 | 11.95 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | dopamine 2 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 1,39 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 dopamine 2 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 1,39 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dopamine 40 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
125 | 1 | dopamine | 2 | glucose 5% |  | 1 | 1 | dopamine | 2 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 2.78 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 12 uren | 0.05 | 11.95 | 1 | dopamine | 2 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 2.78 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 12 uren | 0.05 | 11.95 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | dopamine 2 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 2,78 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 dopamine 2 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 2,78 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dopamine 40 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
126 | 1 | dopamine | 2 | glucose 5% | 24 |  | 1 | dopamine | 2 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.69 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 48 uren | 0.05 | 23.95 | 1 | dopamine | 2 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.69 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 48 uren | 0.05 | 23.95 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | dopamine 2 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,69 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 dopamine 2 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,69 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dopamine 40 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
127 | 1 | dopamine | 2 | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | dopamine | 2 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 1.39 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.05 | 23.95 | 1 | dopamine | 2 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 1.39 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.05 | 23.95 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | dopamine 2 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 1,39 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 dopamine 2 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 1,39 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dopamine 40 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
128 | 1 | dopamine |  | glucose 5% |  |  | 1 | dopamine | 1.44 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 1 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.036 | 11.97 | 1 | dopamine | 1.4 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.97 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.04 | 11.96 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | dopamine 1,4 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,97 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 dopamine 1,4 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,97 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dopamine 40 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
129 | 1 | dopamine |  |  | 24 |  | 1 | dopamine | 1.44 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.5 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 48 uren | 0.036 | 23.97 | 1 | dopamine | 1.4 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.49 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 48 uren | 0.04 | 23.96 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | dopamine 1,4 mg in 24 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,49 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 dopamine 1,4 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,49 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dopamine 40 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
130 | 1 | dopamine |  |  |  | 1 | 1 | dopamine | 1.44 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 2 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 12 uren | 0.036 | 11.97 | 1 | dopamine | 1.4 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 1.94 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 12 uren | 0.04 | 11.96 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | dopamine 1,4 mg in 12 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 1,94 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 dopamine 1,4 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 1,94 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dopamine 40 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
131 | 1 | dopamine | 2 |  | 24 |  | 1 | dopamine | 2 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.69 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 48 uren | 0.05 | 23.95 | 1 | dopamine | 2 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.69 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 48 uren | 0.05 | 23.95 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | dopamine 2 mg in 24 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,69 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 dopamine 2 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,69 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dopamine 40 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
132 | 1 | dopamine | 2 |  |  | 1 | 1 | dopamine | 2 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 2.78 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 12 uren | 0.05 | 11.95 | 1 | dopamine | 2 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 2.78 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 12 uren | 0.05 | 11.95 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | dopamine 2 mg in 12 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 2,78 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 dopamine 2 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 2,78 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dopamine 40 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
133 | 1 | dopamine | 2 |  | 24 | 1 | 1 | dopamine | 2 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 1.39 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.05 | 23.95 | 1 | dopamine | 2 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 1.39 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.05 | 23.95 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | dopamine 2 mg in 24 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 1,39 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 dopamine 2 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 1,39 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dopamine 40 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
134 | 1 | dopamine |  | glucose 5% | 24 |  | 1 | dopamine | 1.44 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.5 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 48 uren | 0.036 | 23.97 | 1 | dopamine | 1.4 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.49 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 48 uren | 0.04 | 23.96 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | dopamine 1,4 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,49 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 dopamine 1,4 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,49 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dopamine 40 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
135 | 1 | dopamine |  | glucose 5% |  | 1 | 1 | dopamine | 1.44 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 2 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 12 uren | 0.036 | 11.97 | 1 | dopamine | 1.4 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 1.94 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 12 uren | 0.04 | 11.96 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | dopamine 1,4 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 1,94 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 dopamine 1,4 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 1,94 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dopamine 40 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
136 | 1 | dopamine |  | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | dopamine | 1.44 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.036 | 23.97 | 1 | dopamine | 1.4 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.97 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.04 | 23.96 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | dopamine 1,4 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,97 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 dopamine 1,4 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,97 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dopamine 40 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
137 | 1 | dopamine |  |  | 24 | 1 | 1 | dopamine | 1.44 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 1 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.036 | 23.97 | 1 | dopamine | 1.4 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.97 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.04 | 23.96 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | dopamine 1,4 mg in 24 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,97 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 dopamine 1,4 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,97 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dopamine 40 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
138 | 0.5 | dopamine |  |  |  |  | 0.5 | dopamine | 1.44 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 2 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.036 | 11.98 | 0.5 | dopamine | 0.7 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.97 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.02 | 11.98 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | dopamine 0,7 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,97 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 dopamine 0,7 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,97 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dopamine 40 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
139 | 5 | dopamine |  |  |  |  | 5 | dopamine | 1.44 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.2 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.036 | 11.82 | 5 | dopamine | 7.2 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 1 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.18 | 11.82 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | dopamine 7,2 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 1 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 dopamine 7,2 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 1 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dopamine 40 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
140 | 0.5 | dopamine | 0.72 |  |  |  | 0.5 | dopamine | 0.72 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 1 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.02 | 11.98 | 0.5 | dopamine | 0.72 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 1 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 24 uren | 0.02 | 11.98 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | dopamine 0,72 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 1 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 dopamine 0,72 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 1 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dopamine 40 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
141 | 5 | dopamine | 144 |  |  |  | 5 | dopamine | 144 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 20 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 24 uren | 3.6 | 8.4 | 5 | dopamine | 144 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 20 | microg/kg/min | 1-20 microg/kg/min | 24 uren | 3.6 | 8.4 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | dopamine 144 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 20 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 dopamine 144 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 20 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid dopamine 40 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
142 | 1 | doxapram |  |  |  |  | 1 | doxapram | 24 | mg |  | 12 | 0.5 | 1 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 24 uren | 12 | 0 | 1 | doxapram | 0 | mg |  | 12 | 0.5 | 0 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 24 uren | 0 | 12 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | doxapram 0 mg in 12 ml , 0,5 ml/uur = 0 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 doxapram 0 mg in 12 ml (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid doxapram 2 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
143 | 1 | doxapram | 10 |  |  |  | 1 | doxapram | 10 | mg |  | 12 | 0.5 | 0.42 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 24 uren | 5 | 7 | 1 | doxapram | 10 | mg |  | 12 | 0.5 | 0.42 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 24 uren | 5 | 7 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | doxapram 10 mg in 12 ml , 0,5 ml/uur = 0,42 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 doxapram 10 mg in 12 ml (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,42 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid doxapram 2 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
144 | 1 | doxapram | 10 | glucose 5% |  |  | 1 | doxapram | 10 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.42 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 24 uren | 5 | 7 | 1 | doxapram | 10 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.42 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 24 uren | 5 | 7 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | doxapram 10 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,42 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 doxapram 10 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,42 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid doxapram 2 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
145 | 1 | doxapram | 10 | glucose 5% |  | 1 | 1 | doxapram | 10 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.83 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 12 uren | 5 | 7 | 1 | doxapram | 10 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.83 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 12 uren | 5 | 7 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | doxapram 10 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,83 mg/kg/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 doxapram 10 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,83 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid doxapram 2 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
146 | 1 | doxapram | 10 | glucose 5% | 24 |  | 1 | doxapram | 10 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.21 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 48 uren | 5 | 19 | 1 | doxapram | 10 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.21 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 48 uren | 5 | 19 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | doxapram 10 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,21 mg/kg/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 doxapram 10 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,21 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid doxapram 2 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
147 | 1 | doxapram | 10 | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | doxapram | 10 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.42 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 24 uren | 5 | 19 | 1 | doxapram | 10 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.42 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 24 uren | 5 | 19 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | doxapram 10 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,42 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 doxapram 10 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,42 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid doxapram 2 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
148 | 1 | doxapram |  | glucose 5% |  |  | 1 | doxapram | 24 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 1 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 24 uren | 12 | 0 | 1 | doxapram | 0 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 24 uren | 0 | 12 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | doxapram 0 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 doxapram 0 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid doxapram 2 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
149 | 1 | doxapram |  |  | 24 |  | 1 | doxapram | 24 | mg |  | 24 | 0.5 | 0.5 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 48 uren | 12 | 12 | 1 | doxapram | 0 | mg |  | 24 | 0.5 | 0 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 48 uren | 0 | 24 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | doxapram 0 mg in 24 ml , 0,5 ml/uur = 0 mg/kg/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 doxapram 0 mg in 24 ml (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid doxapram 2 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
150 | 1 | doxapram |  |  |  | 1 | 1 | doxapram | 24 | mg |  | 12 | 1 | 2 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 12 uren | 12 | 0 | 1 | doxapram | 0 | mg |  | 12 | 1 | 0 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 12 uren | 0 | 12 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | doxapram 0 mg in 12 ml , 1 ml/uur = 0 mg/kg/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 doxapram 0 mg in 12 ml (12 ml extra) 1 ml/uur 0 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid doxapram 2 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
151 | 1 | doxapram | 10 |  | 24 |  | 1 | doxapram | 10 | mg |  | 24 | 0.5 | 0.21 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 48 uren | 5 | 19 | 1 | doxapram | 10 | mg |  | 24 | 0.5 | 0.21 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 48 uren | 5 | 19 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | doxapram 10 mg in 24 ml , 0,5 ml/uur = 0,21 mg/kg/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 doxapram 10 mg in 24 ml (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,21 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid doxapram 2 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
152 | 1 | doxapram | 10 |  |  | 1 | 1 | doxapram | 10 | mg |  | 12 | 1 | 0.83 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 12 uren | 5 | 7 | 1 | doxapram | 10 | mg |  | 12 | 1 | 0.83 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 12 uren | 5 | 7 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | doxapram 10 mg in 12 ml , 1 ml/uur = 0,83 mg/kg/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 doxapram 10 mg in 12 ml (12 ml extra) 1 ml/uur 0,83 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid doxapram 2 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
153 | 1 | doxapram | 10 |  | 24 | 1 | 1 | doxapram | 10 | mg |  | 24 | 1 | 0.42 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 24 uren | 5 | 19 | 1 | doxapram | 10 | mg |  | 24 | 1 | 0.42 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 24 uren | 5 | 19 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | doxapram 10 mg in 24 ml , 1 ml/uur = 0,42 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 doxapram 10 mg in 24 ml (12 ml extra) 1 ml/uur 0,42 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid doxapram 2 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
154 | 1 | doxapram |  | glucose 5% | 24 |  | 1 | doxapram | 24 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.5 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 48 uren | 12 | 12 | 1 | doxapram | 0 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 48 uren | 0 | 24 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | doxapram 0 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0 mg/kg/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 doxapram 0 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid doxapram 2 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
155 | 1 | doxapram |  | glucose 5% |  | 1 | 1 | doxapram | 24 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 2 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 12 uren | 12 | 0 | 1 | doxapram | 0 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 12 uren | 0 | 12 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | doxapram 0 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0 mg/kg/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 doxapram 0 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid doxapram 2 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
156 | 1 | doxapram |  | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | doxapram | 24 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 24 uren | 12 | 12 | 1 | doxapram | 0 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 24 uren | 0 | 24 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | doxapram 0 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 doxapram 0 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid doxapram 2 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
157 | 1 | doxapram |  |  | 24 | 1 | 1 | doxapram | 24 | mg |  | 24 | 1 | 1 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 24 uren | 12 | 12 | 1 | doxapram | 0 | mg |  | 24 | 1 | 0 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 24 uren | 0 | 24 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | doxapram 0 mg in 24 ml , 1 ml/uur = 0 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 doxapram 0 mg in 24 ml (12 ml extra) 1 ml/uur 0 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid doxapram 2 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
158 | 0.5 | doxapram |  |  |  |  | 0.5 | doxapram | 24 | mg |  | 12 | 0.5 | 2 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 24 uren | 12 | 0 | 0.5 | doxapram | 0 | mg |  | 12 | 0.5 | 0 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 24 uren | 0 | 12 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | doxapram 0 mg in 12 ml , 0,5 ml/uur = 0 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 doxapram 0 mg in 12 ml (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid doxapram 2 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
159 | 5 | doxapram |  |  |  |  | 5 | doxapram | 24 | mg |  | 12 | 0.5 | 0.2 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 24 uren | 12 | 0 | 5 | doxapram | 0 | mg |  | 12 | 0.5 | 0 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 24 uren | 0 | 12 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | doxapram 0 mg in 12 ml , 0,5 ml/uur = 0 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 doxapram 0 mg in 12 ml (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid doxapram 2 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
160 | 0.5 | doxapram | 6 |  |  |  | 0.5 | doxapram | 6 | mg |  | 12 | 0.5 | 0.5 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 24 uren | 3 | 9 | 0.5 | doxapram | 6 | mg |  | 12 | 0.5 | 0.5 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 24 uren | 3 | 9 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | doxapram 6 mg in 12 ml , 0,5 ml/uur = 0,5 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 doxapram 6 mg in 12 ml (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,5 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid doxapram 2 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
161 | 5 | doxapram | 240 |  |  |  | 5 | doxapram | 240 | mg |  | 12 | 0.5 | 2 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 24 uren | 120 | -108 | 5 | doxapram | 240 | mg |  | 12 | 0.5 | 2 | mg/kg/uur | 0,5-2 mg/kg/uur | 24 uren | 120 | -108 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | doxapram 240 mg in 12 ml , 0,5 ml/uur = 2 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 doxapram 240 mg in 12 ml (12 ml extra) 0,5 ml/uur 2 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid doxapram 2 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
162 | 1 | epoprostenol |  |  |  |  | 1 | epoprostenol | 0.06 | mg |  | 12 | 0.5 | 41.67 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 24 uren | 6 | 6 | 1 | epoprostenol | 0.06 | mg |  | 12 | 0.5 | 41.67 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 24 uren | 6 | 6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | epoprostenol 0,06 mg in 12 ml , 0,5 ml/uur = 41,67 nanog/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 epoprostenol 0,06 mg in 12 ml (12 ml extra) 0,5 ml/uur 41,67 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova document: PP5231204_Epoprostenol Flolan iv
163 | 1 | epoprostenol | 0.01 |  |  |  | 1 | epoprostenol | 0.01 | mg |  | 12 | 0.5 | 6.94 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 24 uren | 1 | 11 | 1 | epoprostenol | 0.01 | mg |  | 12 | 0.5 | 6.94 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 24 uren | 1 | 11 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | epoprostenol 0,01 mg in 12 ml , 0,5 ml/uur = 6,94 nanog/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 epoprostenol 0,01 mg in 12 ml (12 ml extra) 0,5 ml/uur 6,94 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova document: PP5231204_Epoprostenol Flolan iv
164 | 1 | epoprostenol | 0.01 | glucose 5% |  |  | 1 | epoprostenol | 0.01 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 6.94 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 24 uren | 1 | 11 | 1 | epoprostenol | 0.01 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 6.94 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 24 uren | 1 | 11 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | epoprostenol 0,01 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 6,94 nanog/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 epoprostenol 0,01 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 6,94 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova document: PP5231204_Epoprostenol Flolan iv
165 | 1 | epoprostenol | 0.01 | glucose 5% |  | 1 | 1 | epoprostenol | 0.01 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 13.89 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 12 uren | 1 | 11 | 1 | epoprostenol | 0.01 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 13.89 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 12 uren | 1 | 11 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | epoprostenol 0,01 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 13,89 nanog/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 epoprostenol 0,01 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 13,89 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova document: PP5231204_Epoprostenol Flolan iv
166 | 1 | epoprostenol | 0.01 | glucose 5% | 24 |  | 1 | epoprostenol | 0.01 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 3.47 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 48 uren | 1 | 23 | 1 | epoprostenol | 0.01 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 3.47 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 48 uren | 1 | 23 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | epoprostenol 0,01 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 3,47 nanog/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 epoprostenol 0,01 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 3,47 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova document: PP5231204_Epoprostenol Flolan iv
167 | 1 | epoprostenol | 0.01 | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | epoprostenol | 0.01 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 6.94 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 24 uren | 1 | 23 | 1 | epoprostenol | 0.01 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 6.94 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 24 uren | 1 | 23 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | epoprostenol 0,01 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 6,94 nanog/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 epoprostenol 0,01 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 6,94 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova document: PP5231204_Epoprostenol Flolan iv
168 | 1 | epoprostenol |  | glucose 5% |  |  | 1 | epoprostenol | 0.06 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 41.67 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 24 uren | 6 | 6 | 1 | epoprostenol | 0.06 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 41.67 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 24 uren | 6 | 6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | epoprostenol 0,06 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 41,67 nanog/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 epoprostenol 0,06 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 41,67 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova document: PP5231204_Epoprostenol Flolan iv
169 | 1 | epoprostenol |  |  | 24 |  | 1 | epoprostenol | 0.06 | mg |  | 24 | 0.5 | 20.83 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 48 uren | 6 | 18 | 1 | epoprostenol | 0.06 | mg |  | 24 | 0.5 | 20.83 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 48 uren | 6 | 18 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | epoprostenol 0,06 mg in 24 ml , 0,5 ml/uur = 20,83 nanog/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 epoprostenol 0,06 mg in 24 ml (12 ml extra) 0,5 ml/uur 20,83 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova document: PP5231204_Epoprostenol Flolan iv
170 | 1 | epoprostenol |  |  |  | 1 | 1 | epoprostenol | 0.06 | mg |  | 12 | 1 | 83.33 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 12 uren | 6 | 6 | 1 | epoprostenol | 0.06 | mg |  | 12 | 1 | 83.33 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 12 uren | 6 | 6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | epoprostenol 0,06 mg in 12 ml , 1 ml/uur = 83,33 nanog/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 epoprostenol 0,06 mg in 12 ml (12 ml extra) 1 ml/uur 83,33 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova document: PP5231204_Epoprostenol Flolan iv
171 | 1 | epoprostenol | 0.01 |  | 24 |  | 1 | epoprostenol | 0.01 | mg |  | 24 | 0.5 | 3.47 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 48 uren | 1 | 23 | 1 | epoprostenol | 0.01 | mg |  | 24 | 0.5 | 3.47 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 48 uren | 1 | 23 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | epoprostenol 0,01 mg in 24 ml , 0,5 ml/uur = 3,47 nanog/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 epoprostenol 0,01 mg in 24 ml (12 ml extra) 0,5 ml/uur 3,47 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova document: PP5231204_Epoprostenol Flolan iv
172 | 1 | epoprostenol | 0.01 |  |  | 1 | 1 | epoprostenol | 0.01 | mg |  | 12 | 1 | 13.89 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 12 uren | 1 | 11 | 1 | epoprostenol | 0.01 | mg |  | 12 | 1 | 13.89 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 12 uren | 1 | 11 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | epoprostenol 0,01 mg in 12 ml , 1 ml/uur = 13,89 nanog/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 epoprostenol 0,01 mg in 12 ml (12 ml extra) 1 ml/uur 13,89 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova document: PP5231204_Epoprostenol Flolan iv
173 | 1 | epoprostenol | 0.01 |  | 24 | 1 | 1 | epoprostenol | 0.01 | mg |  | 24 | 1 | 6.94 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 24 uren | 1 | 23 | 1 | epoprostenol | 0.01 | mg |  | 24 | 1 | 6.94 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 24 uren | 1 | 23 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | epoprostenol 0,01 mg in 24 ml , 1 ml/uur = 6,94 nanog/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 epoprostenol 0,01 mg in 24 ml (12 ml extra) 1 ml/uur 6,94 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova document: PP5231204_Epoprostenol Flolan iv
174 | 1 | epoprostenol |  | glucose 5% | 24 |  | 1 | epoprostenol | 0.06 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 20.83 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 48 uren | 6 | 18 | 1 | epoprostenol | 0.06 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 20.83 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 48 uren | 6 | 18 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | epoprostenol 0,06 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 20,83 nanog/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 epoprostenol 0,06 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 20,83 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova document: PP5231204_Epoprostenol Flolan iv
175 | 1 | epoprostenol |  | glucose 5% |  | 1 | 1 | epoprostenol | 0.06 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 83.33 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 12 uren | 6 | 6 | 1 | epoprostenol | 0.06 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 83.33 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 12 uren | 6 | 6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | epoprostenol 0,06 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 83,33 nanog/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 epoprostenol 0,06 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 83,33 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova document: PP5231204_Epoprostenol Flolan iv
176 | 1 | epoprostenol |  | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | epoprostenol | 0.06 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 41.67 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 24 uren | 6 | 18 | 1 | epoprostenol | 0.06 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 41.67 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 24 uren | 6 | 18 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | epoprostenol 0,06 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 41,67 nanog/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 epoprostenol 0,06 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 41,67 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova document: PP5231204_Epoprostenol Flolan iv
177 | 1 | epoprostenol |  |  | 24 | 1 | 1 | epoprostenol | 0.06 | mg |  | 24 | 1 | 41.67 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 24 uren | 6 | 18 | 1 | epoprostenol | 0.06 | mg |  | 24 | 1 | 41.67 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 24 uren | 6 | 18 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | epoprostenol 0,06 mg in 24 ml , 1 ml/uur = 41,67 nanog/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 epoprostenol 0,06 mg in 24 ml (12 ml extra) 1 ml/uur 41,67 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova document: PP5231204_Epoprostenol Flolan iv
178 | 0.5 | epoprostenol |  |  |  |  | 0.5 | epoprostenol | 0.06 | mg |  | 12 | 0.5 | 83.33 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 24 uren | 6 | 6 | 0.5 | epoprostenol | 0.06 | mg |  | 12 | 0.5 | 83.33 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 24 uren | 6 | 6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | epoprostenol 0,06 mg in 12 ml , 0,5 ml/uur = 83,33 nanog/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 epoprostenol 0,06 mg in 12 ml (12 ml extra) 0,5 ml/uur 83,33 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova document: PP5231204_Epoprostenol Flolan iv
179 | 5 | epoprostenol |  |  |  |  | 5 | epoprostenol | 0.06 | mg |  | 12 | 0.5 | 8.33 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 24 uren | 6 | 6 | 5 | epoprostenol | 0.06 | mg |  | 12 | 0.5 | 8.33 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 24 uren | 6 | 6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | epoprostenol 0,06 mg in 12 ml , 0,5 ml/uur = 8,33 nanog/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 epoprostenol 0,06 mg in 12 ml (12 ml extra) 0,5 ml/uur 8,33 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova document: PP5231204_Epoprostenol Flolan iv
180 | 0.5 | epoprostenol | 0.0036 |  |  |  | 0.5 | epoprostenol | 0.0036 | mg |  | 12 | 0.5 | 5 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 24 uren | 0.36 | 11.64 | 0.5 | epoprostenol | 0.0036 | mg |  | 12 | 0.5 | 5 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 24 uren | 0.36 | 11.64 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | epoprostenol 0,0036 mg in 12 ml , 0,5 ml/uur = 5 nanog/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 epoprostenol 0,0036 mg in 12 ml (12 ml extra) 0,5 ml/uur 5 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova document: PP5231204_Epoprostenol Flolan iv
181 | 5 | epoprostenol | 0.288 |  |  |  | 5 | epoprostenol | 0.288 | mg |  | 12 | 0.5 | 40 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 24 uren | 28.8 | -16.8 | 5 | epoprostenol | 0.288 | mg |  | 12 | 0.5 | 40 | nanog/kg/min | 5-40 nanogram/kg/min | 24 uren | 28.8 | -16.8 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | epoprostenol 0,288 mg in 12 ml , 0,5 ml/uur = 40 nanog/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 epoprostenol 0,288 mg in 12 ml (12 ml extra) 0,5 ml/uur 40 nanog/kg/min Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova document: PP5231204_Epoprostenol Flolan iv
182 | 1 | esmolol |  |  |  |  | 1 | esmolol | 120 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.08 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 24 uren | 12 | 0 | 1 | esmolol | 120 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.08 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 24 uren | 12 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | esmolol 120 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,08 mg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 esmolol 120 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,08 mg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid esmolol 10 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
183 | 1 | esmolol | 100 |  |  |  | 1 | esmolol | 100 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.07 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 24 uren | 10 | 2 | 1 | esmolol | 100 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.07 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 24 uren | 10 | 2 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | esmolol 100 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,07 mg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 esmolol 100 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,07 mg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid esmolol 10 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
184 | 1 | esmolol | 100 | glucose 5% |  |  | 1 | esmolol | 100 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.07 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 24 uren | 10 | 2 | 1 | esmolol | 100 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.07 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 24 uren | 10 | 2 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | esmolol 100 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,07 mg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 esmolol 100 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,07 mg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid esmolol 10 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
185 | 1 | esmolol | 100 | glucose 5% |  | 1 | 1 | esmolol | 100 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.14 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 12 uren | 10 | 2 | 1 | esmolol | 100 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.14 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 12 uren | 10 | 2 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | esmolol 100 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,14 mg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 esmolol 100 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,14 mg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid esmolol 10 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
186 | 1 | esmolol | 100 | glucose 5% | 24 |  | 1 | esmolol | 100 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.03 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 48 uren | 10 | 14 | 1 | esmolol | 100 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.03 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 48 uren | 10 | 14 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | esmolol 100 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,03 mg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 esmolol 100 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,03 mg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid esmolol 10 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
187 | 1 | esmolol | 100 | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | esmolol | 100 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.07 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 24 uren | 10 | 14 | 1 | esmolol | 100 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.07 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 24 uren | 10 | 14 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | esmolol 100 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,07 mg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 esmolol 100 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,07 mg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid esmolol 10 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
188 | 1 | esmolol |  | glucose 5% |  |  | 1 | esmolol | 120 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.08 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 24 uren | 12 | 0 | 1 | esmolol | 120 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.08 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 24 uren | 12 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | esmolol 120 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,08 mg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 esmolol 120 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,08 mg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid esmolol 10 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
189 | 1 | esmolol |  |  | 24 |  | 1 | esmolol | 120 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.04 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 48 uren | 12 | 12 | 1 | esmolol | 120 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.04 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 48 uren | 12 | 12 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | esmolol 120 mg in 24 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,04 mg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 esmolol 120 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,04 mg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid esmolol 10 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
190 | 1 | esmolol |  |  |  | 1 | 1 | esmolol | 120 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.17 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 12 uren | 12 | 0 | 1 | esmolol | 120 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.17 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 12 uren | 12 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | esmolol 120 mg in 12 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,17 mg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 esmolol 120 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,17 mg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid esmolol 10 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
191 | 1 | esmolol | 100 |  | 24 |  | 1 | esmolol | 100 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.03 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 48 uren | 10 | 14 | 1 | esmolol | 100 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.03 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 48 uren | 10 | 14 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | esmolol 100 mg in 24 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,03 mg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 esmolol 100 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,03 mg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid esmolol 10 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
192 | 1 | esmolol | 100 |  |  | 1 | 1 | esmolol | 100 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.14 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 12 uren | 10 | 2 | 1 | esmolol | 100 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.14 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 12 uren | 10 | 2 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | esmolol 100 mg in 12 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,14 mg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 esmolol 100 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,14 mg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid esmolol 10 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
193 | 1 | esmolol | 100 |  | 24 | 1 | 1 | esmolol | 100 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.07 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 24 uren | 10 | 14 | 1 | esmolol | 100 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.07 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 24 uren | 10 | 14 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | esmolol 100 mg in 24 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,07 mg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 esmolol 100 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,07 mg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid esmolol 10 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
194 | 1 | esmolol |  | glucose 5% | 24 |  | 1 | esmolol | 120 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.04 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 48 uren | 12 | 12 | 1 | esmolol | 120 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.04 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 48 uren | 12 | 12 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | esmolol 120 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,04 mg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 esmolol 120 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,04 mg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid esmolol 10 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
195 | 1 | esmolol |  | glucose 5% |  | 1 | 1 | esmolol | 120 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.17 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 12 uren | 12 | 0 | 1 | esmolol | 120 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.17 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 12 uren | 12 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | esmolol 120 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,17 mg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 esmolol 120 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,17 mg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid esmolol 10 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
196 | 1 | esmolol |  | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | esmolol | 120 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.08 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 24 uren | 12 | 12 | 1 | esmolol | 120 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.08 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 24 uren | 12 | 12 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | esmolol 120 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,08 mg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 esmolol 120 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,08 mg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid esmolol 10 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
197 | 1 | esmolol |  |  | 24 | 1 | 1 | esmolol | 120 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.08 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 24 uren | 12 | 12 | 1 | esmolol | 120 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.08 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 24 uren | 12 | 12 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | esmolol 120 mg in 24 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,08 mg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 esmolol 120 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,08 mg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid esmolol 10 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
198 | 0.5 | esmolol |  |  |  |  | 0.5 | esmolol | 120 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.17 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 24 uren | 12 | 4.8 | 0.5 | esmolol | 72 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.1 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 24 uren | 7.2 | 4.8 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | esmolol 72 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,1 mg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 esmolol 72 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,1 mg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid esmolol 10 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
199 | 5 | esmolol |  |  |  |  | 5 | esmolol | 120 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.02 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 24 uren | 12 | 0 | 5 | esmolol | 120 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.02 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 24 uren | 12 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | esmolol 120 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,02 mg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 esmolol 120 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,02 mg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid esmolol 10 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
200 | 0.5 | esmolol | 72 |  |  |  | 0.5 | esmolol | 72 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.1 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 24 uren | 7.2 | 4.8 | 0.5 | esmolol | 72 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.1 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 24 uren | 7.2 | 4.8 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | esmolol 72 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,1 mg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 esmolol 72 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,1 mg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid esmolol 10 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
201 | 5 | esmolol | 7200 |  |  |  | 5 | esmolol | 7200 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 1 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 24 uren | 720 | -708 | 5 | esmolol | 7200 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 1 | mg/kg/min | 0,1-1 mg/kg/min | 24 uren | 720 | -708 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | esmolol 7200 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 1 mg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 esmolol 7200 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 1 mg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid esmolol 10 mg/ml op in een injectiespuit van 50 ml. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
202 | 1 | furosemide |  |  |  |  | 1 | furosemide | 1.2 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 1 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 24 uren | 0.12 | 11.88 | 1 | furosemide | 1.2 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 1.2 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 24 uren | 0.12 | 11.88 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | furosemide 1,2 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 1,2 mg/kg/dag (in 24 uren) | 12-9-2017 furosemide 1,2 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 1,2 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid furosemide 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de furosemide oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
203 | 1 | furosemide | 2 |  |  |  | 1 | furosemide | 2 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 2 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 24 uren | 0.2 | 11.8 | 1 | furosemide | 2 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 2 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 24 uren | 0.2 | 11.8 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | furosemide 2 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 2 mg/kg/dag (in 24 uren) | 12-9-2017 furosemide 2 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 2 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid furosemide 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de furosemide oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
204 | 1 | furosemide | 2 | glucose 5% |  |  | 1 | furosemide | 2 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 2 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 24 uren | 0.2 | 11.8 | 1 | furosemide | 2 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 2 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 24 uren | 0.2 | 11.8 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | furosemide 2 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 2 mg/kg/dag (in 24 uren) | 12-9-2017 furosemide 2 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 2 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid furosemide 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de furosemide oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
205 | 1 | furosemide | 2 | glucose 5% |  | 1 | 1 | furosemide | 2 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 4 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 12 uren | 0.2 | 11.8 | 1 | furosemide | 2 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 4 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 12 uren | 0.2 | 11.8 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | furosemide 2 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 4 mg/kg/dag (in 12 uren) | 12-9-2017 furosemide 2 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 4 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid furosemide 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de furosemide oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
206 | 1 | furosemide | 2 | glucose 5% | 24 |  | 1 | furosemide | 2 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 1 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 48 uren | 0.2 | 23.8 | 1 | furosemide | 2 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 1 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 48 uren | 0.2 | 23.8 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | furosemide 2 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 1 mg/kg/dag (in 48 uren) | 12-9-2017 furosemide 2 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 1 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid furosemide 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de furosemide oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
207 | 1 | furosemide | 2 | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | furosemide | 2 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 2 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 24 uren | 0.2 | 23.8 | 1 | furosemide | 2 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 2 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 24 uren | 0.2 | 23.8 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | furosemide 2 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 2 mg/kg/dag (in 24 uren) | 12-9-2017 furosemide 2 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 2 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid furosemide 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de furosemide oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
208 | 1 | furosemide |  | glucose 5% |  |  | 1 | furosemide | 1.2 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 1 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 24 uren | 0.12 | 11.88 | 1 | furosemide | 1.2 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 1.2 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 24 uren | 0.12 | 11.88 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | furosemide 1,2 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 1,2 mg/kg/dag (in 24 uren) | 12-9-2017 furosemide 1,2 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 1,2 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid furosemide 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de furosemide oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
209 | 1 | furosemide |  |  | 24 |  | 1 | furosemide | 1.2 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.5 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 48 uren | 0.12 | 23.88 | 1 | furosemide | 1.2 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.6 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 48 uren | 0.12 | 23.88 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | furosemide 1,2 mg in 24 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,6 mg/kg/dag (in 48 uren) | 12-9-2017 furosemide 1,2 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,6 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid furosemide 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de furosemide oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
210 | 1 | furosemide |  |  |  | 1 | 1 | furosemide | 1.2 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 2 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 12 uren | 0.12 | 11.88 | 1 | furosemide | 1.2 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 2.4 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 12 uren | 0.12 | 11.88 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | furosemide 1,2 mg in 12 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 2,4 mg/kg/dag (in 12 uren) | 12-9-2017 furosemide 1,2 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 2,4 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid furosemide 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de furosemide oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
211 | 1 | furosemide | 2 |  | 24 |  | 1 | furosemide | 2 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 1 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 48 uren | 0.2 | 23.8 | 1 | furosemide | 2 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 1 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 48 uren | 0.2 | 23.8 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | furosemide 2 mg in 24 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 1 mg/kg/dag (in 48 uren) | 12-9-2017 furosemide 2 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 1 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid furosemide 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de furosemide oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
212 | 1 | furosemide | 2 |  |  | 1 | 1 | furosemide | 2 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 4 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 12 uren | 0.2 | 11.8 | 1 | furosemide | 2 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 4 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 12 uren | 0.2 | 11.8 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | furosemide 2 mg in 12 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 4 mg/kg/dag (in 12 uren) | 12-9-2017 furosemide 2 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 4 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid furosemide 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de furosemide oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
213 | 1 | furosemide | 2 |  | 24 | 1 | 1 | furosemide | 2 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 2 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 24 uren | 0.2 | 23.8 | 1 | furosemide | 2 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 2 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 24 uren | 0.2 | 23.8 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | furosemide 2 mg in 24 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 2 mg/kg/dag (in 24 uren) | 12-9-2017 furosemide 2 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 2 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid furosemide 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de furosemide oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
214 | 1 | furosemide |  | glucose 5% | 24 |  | 1 | furosemide | 1.2 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.5 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 48 uren | 0.12 | 23.88 | 1 | furosemide | 1.2 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.6 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 48 uren | 0.12 | 23.88 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | furosemide 1,2 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,6 mg/kg/dag (in 48 uren) | 12-9-2017 furosemide 1,2 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,6 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid furosemide 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de furosemide oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
215 | 1 | furosemide |  | glucose 5% |  | 1 | 1 | furosemide | 1.2 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 2 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 12 uren | 0.12 | 11.88 | 1 | furosemide | 1.2 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 2.4 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 12 uren | 0.12 | 11.88 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | furosemide 1,2 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 2,4 mg/kg/dag (in 12 uren) | 12-9-2017 furosemide 1,2 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 2,4 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid furosemide 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de furosemide oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
216 | 1 | furosemide |  | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | furosemide | 1.2 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 24 uren | 0.12 | 23.88 | 1 | furosemide | 1.2 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 1.2 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 24 uren | 0.12 | 23.88 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | furosemide 1,2 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 1,2 mg/kg/dag (in 24 uren) | 12-9-2017 furosemide 1,2 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 1,2 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid furosemide 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de furosemide oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
217 | 1 | furosemide |  |  | 24 | 1 | 1 | furosemide | 1.2 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 1 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 24 uren | 0.12 | 23.88 | 1 | furosemide | 1.2 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 1.2 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 24 uren | 0.12 | 23.88 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | furosemide 1,2 mg in 24 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 1,2 mg/kg/dag (in 24 uren) | 12-9-2017 furosemide 1,2 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 1,2 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid furosemide 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de furosemide oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
218 | 0.5 | furosemide |  |  |  |  | 0.5 | furosemide | 1.2 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 2 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 24 uren | 0.12 | 11.88 | 0.5 | furosemide | 1.2 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 2.4 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 24 uren | 0.12 | 11.88 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | furosemide 1,2 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 2,4 mg/kg/dag (in 24 uren) | 12-9-2017 furosemide 1,2 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 2,4 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid furosemide 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de furosemide oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
219 | 5 | furosemide |  |  |  |  | 5 | furosemide | 1.2 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.2 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 24 uren | 0.12 | 11.88 | 5 | furosemide | 5 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 1 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 24 uren | 0.5 | 11.5 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | furosemide 5 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 1 mg/kg/dag (in 24 uren) | 12-9-2017 furosemide 5 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 1 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid furosemide 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de furosemide oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
220 | 0.5 | furosemide | 0.5 |  |  |  | 0.5 | furosemide | 0.5 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 1 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 24 uren | 0.05 | 11.95 | 0.5 | furosemide | 0.5 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 1 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 24 uren | 0.05 | 11.95 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | furosemide 0,5 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 1 mg/kg/dag (in 24 uren) | 12-9-2017 furosemide 0,5 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 1 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid furosemide 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de furosemide oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
221 | 5 | furosemide | 20 |  |  |  | 5 | furosemide | 20 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 4 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 24 uren | 2 | 10 | 5 | furosemide | 20 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 4 | mg/kg/dag | 1-4 mg/kg/dag | 24 uren | 2 | 10 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | furosemide 20 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 4 mg/kg/dag (in 24 uren) | 12-9-2017 furosemide 20 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 4 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid furosemide 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de furosemide oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en) V3.20171506.LF
222 | 1 | insuline |  |  |  |  | 1 | insuline | 0.24 | IE | NaCl 0,9% | 12 | 0.5 | 0.01 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 24 uren | 0.24 | 11.8 | 1 | insuline | 0.2 | IE | NaCl 0,9% | 12 | 0.5 | 0.01 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 24 uren | 0.2 | 11.8 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | insuline 0,2 IE in 12 ml NaCl 0,9%, 0,5 ml/uur = 0,01 IE/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 insuline 0,2 IE in 12 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,01 IE/kg/uur Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova documenten: PP5231191_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 5% PP5231192_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 10% PP5231174_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml NaCl 0,9%
223 | 1 | insuline | 0.5 |  |  |  | 1 | insuline | 0.5 | IE | NaCl 0,9% | 12 | 0.5 | 0.02 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 24 uren | 0.5 | 11.5 | 1 | insuline | 0.5 | IE | NaCl 0,9% | 12 | 0.5 | 0.02 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 24 uren | 0.5 | 11.5 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | insuline 0,5 IE in 12 ml NaCl 0,9%, 0,5 ml/uur = 0,02 IE/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 insuline 0,5 IE in 12 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,02 IE/kg/uur Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova documenten: PP5231191_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 5% PP5231192_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 10% PP5231174_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml NaCl 0,9%
224 | 1 | insuline | 0.5 | glucose 5% |  |  | 1 | insuline | 0.5 | IE | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.02 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 24 uren | 0.5 | 11.5 | 1 | insuline | 0.5 | IE | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.02 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 24 uren | 0.5 | 11.5 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | insuline 0,5 IE in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,02 IE/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 insuline 0,5 IE in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,02 IE/kg/uur Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova documenten: PP5231191_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 5% PP5231192_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 10% PP5231174_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml NaCl 0,9%
225 | 1 | insuline | 0.5 | glucose 5% |  | 1 | 1 | insuline | 0.5 | IE | glucose 5% | 12 | 1 | 0.04 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 12 uren | 0.5 | 11.5 | 1 | insuline | 0.5 | IE | glucose 5% | 12 | 1 | 0.04 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 12 uren | 0.5 | 11.5 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | insuline 0,5 IE in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,04 IE/kg/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 insuline 0,5 IE in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,04 IE/kg/uur Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova documenten: PP5231191_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 5% PP5231192_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 10% PP5231174_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml NaCl 0,9%
226 | 1 | insuline | 0.5 | glucose 5% | 24 |  | 1 | insuline | 0.5 | IE | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.01 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 48 uren | 0.5 | 23.5 | 1 | insuline | 0.5 | IE | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.01 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 48 uren | 0.5 | 23.5 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | insuline 0,5 IE in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,01 IE/kg/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 insuline 0,5 IE in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,01 IE/kg/uur Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova documenten: PP5231191_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 5% PP5231192_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 10% PP5231174_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml NaCl 0,9%
227 | 1 | insuline | 0.5 | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | insuline | 0.5 | IE | glucose 5% | 24 | 1 | 0.02 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 24 uren | 0.5 | 23.5 | 1 | insuline | 0.5 | IE | glucose 5% | 24 | 1 | 0.02 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 24 uren | 0.5 | 23.5 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | insuline 0,5 IE in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,02 IE/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 insuline 0,5 IE in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,02 IE/kg/uur Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova documenten: PP5231191_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 5% PP5231192_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 10% PP5231174_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml NaCl 0,9%
228 | 1 | insuline |  | glucose 5% |  |  | 1 | insuline | 0.24 | IE | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.01 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 24 uren | 0.24 | 11.8 | 1 | insuline | 0.2 | IE | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.01 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 24 uren | 0.2 | 11.8 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | insuline 0,2 IE in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,01 IE/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 insuline 0,2 IE in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,01 IE/kg/uur Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova documenten: PP5231191_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 5% PP5231192_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 10% PP5231174_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml NaCl 0,9%
229 | 1 | insuline |  |  | 24 |  | 1 | insuline | 0.24 | IE | NaCl 0,9% | 24 | 0.5 | 0.01 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 48 uren | 0.24 | 23.8 | 1 | insuline | 0.2 | IE | NaCl 0,9% | 24 | 0.5 | 0 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 48 uren | 0.2 | 23.8 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | insuline 0,2 IE in 24 ml NaCl 0,9%, 0,5 ml/uur = 0 IE/kg/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 insuline 0,2 IE in 24 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0 IE/kg/uur Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova documenten: PP5231191_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 5% PP5231192_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 10% PP5231174_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml NaCl 0,9%
230 | 1 | insuline |  |  |  | 1 | 1 | insuline | 0.24 | IE | NaCl 0,9% | 12 | 1 | 0.02 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 12 uren | 0.24 | 11.8 | 1 | insuline | 0.2 | IE | NaCl 0,9% | 12 | 1 | 0.02 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 12 uren | 0.2 | 11.8 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | insuline 0,2 IE in 12 ml NaCl 0,9%, 1 ml/uur = 0,02 IE/kg/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 insuline 0,2 IE in 12 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,02 IE/kg/uur Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova documenten: PP5231191_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 5% PP5231192_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 10% PP5231174_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml NaCl 0,9%
231 | 1 | insuline | 0.5 |  | 24 |  | 1 | insuline | 0.5 | IE | NaCl 0,9% | 24 | 0.5 | 0.01 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 48 uren | 0.5 | 23.5 | 1 | insuline | 0.5 | IE | NaCl 0,9% | 24 | 0.5 | 0.01 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 48 uren | 0.5 | 23.5 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | insuline 0,5 IE in 24 ml NaCl 0,9%, 0,5 ml/uur = 0,01 IE/kg/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 insuline 0,5 IE in 24 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,01 IE/kg/uur Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova documenten: PP5231191_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 5% PP5231192_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 10% PP5231174_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml NaCl 0,9%
232 | 1 | insuline | 0.5 |  |  | 1 | 1 | insuline | 0.5 | IE | NaCl 0,9% | 12 | 1 | 0.04 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 12 uren | 0.5 | 11.5 | 1 | insuline | 0.5 | IE | NaCl 0,9% | 12 | 1 | 0.04 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 12 uren | 0.5 | 11.5 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | insuline 0,5 IE in 12 ml NaCl 0,9%, 1 ml/uur = 0,04 IE/kg/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 insuline 0,5 IE in 12 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,04 IE/kg/uur Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova documenten: PP5231191_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 5% PP5231192_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 10% PP5231174_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml NaCl 0,9%
233 | 1 | insuline | 0.5 |  | 24 | 1 | 1 | insuline | 0.5 | IE | NaCl 0,9% | 24 | 1 | 0.02 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 24 uren | 0.5 | 23.5 | 1 | insuline | 0.5 | IE | NaCl 0,9% | 24 | 1 | 0.02 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 24 uren | 0.5 | 23.5 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | insuline 0,5 IE in 24 ml NaCl 0,9%, 1 ml/uur = 0,02 IE/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 insuline 0,5 IE in 24 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,02 IE/kg/uur Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova documenten: PP5231191_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 5% PP5231192_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 10% PP5231174_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml NaCl 0,9%
234 | 1 | insuline |  | glucose 5% | 24 |  | 1 | insuline | 0.24 | IE | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.01 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 48 uren | 0.24 | 23.8 | 1 | insuline | 0.2 | IE | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 48 uren | 0.2 | 23.8 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | insuline 0,2 IE in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0 IE/kg/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 insuline 0,2 IE in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0 IE/kg/uur Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova documenten: PP5231191_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 5% PP5231192_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 10% PP5231174_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml NaCl 0,9%
235 | 1 | insuline |  | glucose 5% |  | 1 | 1 | insuline | 0.24 | IE | glucose 5% | 12 | 1 | 0.02 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 12 uren | 0.24 | 11.8 | 1 | insuline | 0.2 | IE | glucose 5% | 12 | 1 | 0.02 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 12 uren | 0.2 | 11.8 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | insuline 0,2 IE in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,02 IE/kg/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 insuline 0,2 IE in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,02 IE/kg/uur Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova documenten: PP5231191_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 5% PP5231192_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 10% PP5231174_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml NaCl 0,9%
236 | 1 | insuline |  | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | insuline | 0.24 | IE | glucose 5% | 24 | 1 | 0.01 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 24 uren | 0.24 | 23.8 | 1 | insuline | 0.2 | IE | glucose 5% | 24 | 1 | 0.01 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 24 uren | 0.2 | 23.8 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | insuline 0,2 IE in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,01 IE/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 insuline 0,2 IE in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,01 IE/kg/uur Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova documenten: PP5231191_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 5% PP5231192_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 10% PP5231174_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml NaCl 0,9%
237 | 1 | insuline |  |  | 24 | 1 | 1 | insuline | 0.24 | IE | NaCl 0,9% | 24 | 1 | 0.01 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 24 uren | 0.24 | 23.8 | 1 | insuline | 0.2 | IE | NaCl 0,9% | 24 | 1 | 0.01 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 24 uren | 0.2 | 23.8 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | insuline 0,2 IE in 24 ml NaCl 0,9%, 1 ml/uur = 0,01 IE/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 insuline 0,2 IE in 24 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,01 IE/kg/uur Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova documenten: PP5231191_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 5% PP5231192_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 10% PP5231174_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml NaCl 0,9%
238 | 0.5 | insuline |  |  |  |  | 0.5 | insuline | 0.24 | IE | NaCl 0,9% | 12 | 0.5 | 0.02 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 24 uren | 0.24 | 11.9 | 0.5 | insuline | 0.1 | IE | NaCl 0,9% | 12 | 0.5 | 0.01 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 24 uren | 0.1 | 11.9 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | insuline 0,1 IE in 12 ml NaCl 0,9%, 0,5 ml/uur = 0,01 IE/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 insuline 0,1 IE in 12 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,01 IE/kg/uur Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova documenten: PP5231191_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 5% PP5231192_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 10% PP5231174_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml NaCl 0,9%
239 | 5 | insuline |  |  |  |  | 5 | insuline | 0.24 | IE | NaCl 0,9% | 12 | 0.5 | 0.0002 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 24 uren | 0.24 | 11 | 5 | insuline | 1.2 | IE | NaCl 0,9% | 12 | 0.5 | 0.01 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 24 uren | 1.2 | 10.8 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | insuline 1,2 IE in 12 ml NaCl 0,9%, 0,5 ml/uur = 0,01 IE/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 insuline 1,2 IE in 12 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,01 IE/kg/uur Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova documenten: PP5231191_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 5% PP5231192_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 10% PP5231174_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml NaCl 0,9%
240 | 0.5 | insuline | 0.12 |  |  |  | 0.5 | insuline | 0.12 | IE | NaCl 0,9% | 12 | 0.5 | 0.01 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 24 uren | 0.12 | 11.88 | 0.5 | insuline | 0.12 | IE | NaCl 0,9% | 12 | 0.5 | 0.01 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 24 uren | 0.12 | 11.88 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | insuline 0,12 IE in 12 ml NaCl 0,9%, 0,5 ml/uur = 0,01 IE/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 insuline 0,12 IE in 12 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,01 IE/kg/uur Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova documenten: PP5231191_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 5% PP5231192_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 10% PP5231174_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml NaCl 0,9%
241 | 5 | insuline | 12 |  |  |  | 5 | insuline | 12 | IE | NaCl 0,9% | 12 | 0.5 | 0.1 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 24 uren | 12 | 0 | 5 | insuline | 12 | IE | NaCl 0,9% | 12 | 0.5 | 0.1 | IE/kg/uur | 0,01-0,1 E/kg/uur | 24 uren | 12 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | insuline 12 IE in 12 ml NaCl 0,9%, 0,5 ml/uur = 0,1 IE/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 insuline 12 IE in 12 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,1 IE/kg/uur Exp: 13-9-2017 | Zie Iprova documenten: PP5231191_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 5% PP5231192_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml Glucose 10% PP5231174_Insuline novorapid 0-6 IE in 12 ml NaCl 0,9%
242 | 1 | isoprenaline |  |  |  |  | 1 | isoprenaline | 0.014 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.01 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 24 uren | 0.014 | 11.99 | 1 | isoprenaline | 0.01 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.01 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 24 uren | 0.01 | 11.99 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | isoprenaline 0,01 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,01 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 isoprenaline 0,01 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,01 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid isoprenaline 1,0 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
243 | 1 | isoprenaline | 0.02 |  |  |  | 1 | isoprenaline | 0.02 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.01 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 24 uren | 0.02 | 11.98 | 1 | isoprenaline | 0.02 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.01 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 24 uren | 0.02 | 11.98 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | isoprenaline 0,02 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,01 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 isoprenaline 0,02 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,01 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid isoprenaline 1,0 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
244 | 1 | isoprenaline | 0.02 | glucose 5% |  |  | 1 | isoprenaline | 0.02 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.01 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 24 uren | 0.02 | 11.98 | 1 | isoprenaline | 0.02 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.01 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 24 uren | 0.02 | 11.98 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | isoprenaline 0,02 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,01 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 isoprenaline 0,02 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,01 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid isoprenaline 1,0 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
245 | 1 | isoprenaline | 0.02 | glucose 5% |  | 1 | 1 | isoprenaline | 0.02 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.03 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 12 uren | 0.02 | 11.98 | 1 | isoprenaline | 0.02 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.03 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 12 uren | 0.02 | 11.98 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | isoprenaline 0,02 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,03 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 isoprenaline 0,02 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,03 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid isoprenaline 1,0 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
246 | 1 | isoprenaline | 0.02 | glucose 5% | 24 |  | 1 | isoprenaline | 0.02 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.01 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 48 uren | 0.02 | 23.98 | 1 | isoprenaline | 0.02 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.01 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 48 uren | 0.02 | 23.98 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | isoprenaline 0,02 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,01 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 isoprenaline 0,02 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,01 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid isoprenaline 1,0 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
247 | 1 | isoprenaline | 0.02 | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | isoprenaline | 0.02 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.01 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 24 uren | 0.02 | 23.98 | 1 | isoprenaline | 0.02 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.01 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 24 uren | 0.02 | 23.98 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | isoprenaline 0,02 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,01 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 isoprenaline 0,02 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,01 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid isoprenaline 1,0 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
248 | 1 | isoprenaline |  | glucose 5% |  |  | 1 | isoprenaline | 0.014 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.01 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 24 uren | 0.01 | 11.99 | 1 | isoprenaline | 0.01 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.01 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 24 uren | 0.01 | 11.99 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | isoprenaline 0,01 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,01 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 isoprenaline 0,01 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,01 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid isoprenaline 1,0 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
249 | 1 | isoprenaline |  |  | 24 |  | 1 | isoprenaline | 0.014 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.01 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 48 uren | 0.01 | 23.99 | 1 | isoprenaline | 0.01 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 48 uren | 0.01 | 23.99 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | isoprenaline 0,01 mg in 24 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 isoprenaline 0,01 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid isoprenaline 1,0 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
250 | 1 | isoprenaline |  |  |  | 1 | 1 | isoprenaline | 0.014 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.02 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 12 uren | 0.01 | 11.99 | 1 | isoprenaline | 0.01 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.01 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 12 uren | 0.01 | 11.99 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | isoprenaline 0,01 mg in 12 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,01 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 isoprenaline 0,01 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,01 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid isoprenaline 1,0 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
251 | 1 | isoprenaline | 0.02 |  | 24 |  | 1 | isoprenaline | 0.02 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.01 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 48 uren | 0.02 | 23.98 | 1 | isoprenaline | 0.02 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.01 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 48 uren | 0.02 | 23.98 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | isoprenaline 0,02 mg in 24 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,01 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 isoprenaline 0,02 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,01 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid isoprenaline 1,0 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
252 | 1 | isoprenaline | 0.02 |  |  | 1 | 1 | isoprenaline | 0.02 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.03 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 12 uren | 0.02 | 11.98 | 1 | isoprenaline | 0.02 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.03 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 12 uren | 0.02 | 11.98 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | isoprenaline 0,02 mg in 12 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,03 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 isoprenaline 0,02 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,03 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid isoprenaline 1,0 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
253 | 1 | isoprenaline | 0.02 |  | 24 | 1 | 1 | isoprenaline | 0.02 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.01 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 24 uren | 0.02 | 23.98 | 1 | isoprenaline | 0.02 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.01 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 24 uren | 0.02 | 23.98 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | isoprenaline 0,02 mg in 24 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,01 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 isoprenaline 0,02 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,01 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid isoprenaline 1,0 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
254 | 1 | isoprenaline |  | glucose 5% | 24 |  | 1 | isoprenaline | 0.014 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.01 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 48 uren | 0.01 | 23.99 | 1 | isoprenaline | 0.01 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 48 uren | 0.01 | 23.99 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | isoprenaline 0,01 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 isoprenaline 0,01 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid isoprenaline 1,0 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
255 | 1 | isoprenaline |  | glucose 5% |  | 1 | 1 | isoprenaline | 0.014 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.02 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 12 uren | 0.01 | 11.99 | 1 | isoprenaline | 0.01 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.01 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 12 uren | 0.01 | 11.99 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | isoprenaline 0,01 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,01 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 isoprenaline 0,01 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,01 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid isoprenaline 1,0 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
256 | 1 | isoprenaline |  | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | isoprenaline | 0.014 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.01 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 24 uren | 0.01 | 23.99 | 1 | isoprenaline | 0.01 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.01 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 24 uren | 0.01 | 23.99 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | isoprenaline 0,01 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,01 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 isoprenaline 0,01 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,01 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid isoprenaline 1,0 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
257 | 1 | isoprenaline |  |  | 24 | 1 | 1 | isoprenaline | 0.014 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.01 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 24 uren | 0.01 | 23.99 | 1 | isoprenaline | 0.01 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.01 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 24 uren | 0.01 | 23.99 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | isoprenaline 0,01 mg in 24 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,01 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 isoprenaline 0,01 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,01 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid isoprenaline 1,0 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
258 | 0.5 | isoprenaline |  |  |  |  | 0.5 | isoprenaline | 0.014 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.02 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 24 uren | 0.01 | 11.99 | 0.5 | isoprenaline | 0.007 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.01 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 24 uren | 0.01 | 11.99 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | isoprenaline 0,007 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,01 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 isoprenaline 0,007 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,01 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid isoprenaline 1,0 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
259 | 5 | isoprenaline |  |  |  |  | 5 | isoprenaline | 0.014 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.002 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 24 uren | 0.01 | 11.99 | 5 | isoprenaline | 0.07 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.01 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 24 uren | 0.07 | 11.93 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | isoprenaline 0,07 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,01 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 isoprenaline 0,07 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,01 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid isoprenaline 1,0 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
260 | 0.5 | isoprenaline | 0.0072 |  |  |  | 0.5 | isoprenaline | 0.0072 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.01 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 24 uren | 0.01 | 11.99 | 0.5 | isoprenaline | 0.0072 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.01 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 24 uren | 0.01 | 11.99 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | isoprenaline 0,0072 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,01 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 isoprenaline 0,0072 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,01 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid isoprenaline 1,0 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
261 | 5 | isoprenaline | 10.8 |  |  |  | 5 | isoprenaline | 10.8 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 1.5 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 24 uren | 10.8 | 1.2 | 5 | isoprenaline | 10.8 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 1.5 | microg/kg/min | 0,01-1,5 microg/kg/min | 24 uren | 10.8 | 1.2 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | isoprenaline 10,8 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 1,5 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 isoprenaline 10,8 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 1,5 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid isoprenaline 1,0 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
262 | 1 | labetalol |  |  |  |  | 1 | labetalol | 6 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.25 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 24 uren | 1.2 | 10.8 | 1 | labetalol | 6 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.25 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 24 uren | 1.2 | 10.8 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | labetalol 6 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,25 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 labetalol 6 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,25 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid labetalol 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en).
263 | 1 | labetalol | 5 |  |  |  | 1 | labetalol | 5 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.21 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 24 uren | 1 | 11 | 1 | labetalol | 5 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.21 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 24 uren | 1 | 11 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | labetalol 5 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,21 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 labetalol 5 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,21 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid labetalol 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en).
264 | 1 | labetalol | 5 | glucose 5% |  |  | 1 | labetalol | 5 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.21 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 24 uren | 1 | 11 | 1 | labetalol | 5 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.21 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 24 uren | 1 | 11 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | labetalol 5 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,21 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 labetalol 5 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,21 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid labetalol 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en).
265 | 1 | labetalol | 5 | glucose 5% |  | 1 | 1 | labetalol | 5 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.42 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 12 uren | 1 | 11 | 1 | labetalol | 5 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.42 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 12 uren | 1 | 11 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | labetalol 5 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,42 mg/kg/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 labetalol 5 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,42 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid labetalol 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en).
266 | 1 | labetalol | 5 | glucose 5% | 24 |  | 1 | labetalol | 5 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.1 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 48 uren | 1 | 23 | 1 | labetalol | 5 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.1 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 48 uren | 1 | 23 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | labetalol 5 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,1 mg/kg/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 labetalol 5 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,1 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid labetalol 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en).
267 | 1 | labetalol | 5 | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | labetalol | 5 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.21 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 24 uren | 1 | 23 | 1 | labetalol | 5 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.21 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 24 uren | 1 | 23 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | labetalol 5 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,21 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 labetalol 5 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,21 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid labetalol 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en).
268 | 1 | labetalol |  | glucose 5% |  |  | 1 | labetalol | 6 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.25 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 24 uren | 1.2 | 10.8 | 1 | labetalol | 6 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.25 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 24 uren | 1.2 | 10.8 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | labetalol 6 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,25 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 labetalol 6 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,25 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid labetalol 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en).
269 | 1 | labetalol |  |  | 24 |  | 1 | labetalol | 6 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.13 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 48 uren | 1.2 | 22.8 | 1 | labetalol | 6 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.13 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 48 uren | 1.2 | 22.8 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | labetalol 6 mg in 24 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,13 mg/kg/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 labetalol 6 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,13 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid labetalol 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en).
270 | 1 | labetalol |  |  |  | 1 | 1 | labetalol | 6 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.5 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 12 uren | 1.2 | 10.8 | 1 | labetalol | 6 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.5 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 12 uren | 1.2 | 10.8 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | labetalol 6 mg in 12 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,5 mg/kg/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 labetalol 6 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,5 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid labetalol 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en).
271 | 1 | labetalol | 5 |  | 24 |  | 1 | labetalol | 5 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.1 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 48 uren | 1 | 23 | 1 | labetalol | 5 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.1 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 48 uren | 1 | 23 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | labetalol 5 mg in 24 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,1 mg/kg/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 labetalol 5 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,1 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid labetalol 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en).
272 | 1 | labetalol | 5 |  |  | 1 | 1 | labetalol | 5 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.42 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 12 uren | 1 | 11 | 1 | labetalol | 5 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.42 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 12 uren | 1 | 11 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | labetalol 5 mg in 12 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,42 mg/kg/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 labetalol 5 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,42 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid labetalol 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en).
273 | 1 | labetalol | 5 |  | 24 | 1 | 1 | labetalol | 5 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.21 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 24 uren | 1 | 23 | 1 | labetalol | 5 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.21 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 24 uren | 1 | 23 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | labetalol 5 mg in 24 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,21 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 labetalol 5 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,21 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid labetalol 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en).
274 | 1 | labetalol |  | glucose 5% | 24 |  | 1 | labetalol | 6 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.13 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 48 uren | 1.2 | 22.8 | 1 | labetalol | 6 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.13 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 48 uren | 1.2 | 22.8 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | labetalol 6 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,13 mg/kg/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 labetalol 6 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,13 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid labetalol 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en).
275 | 1 | labetalol |  | glucose 5% |  | 1 | 1 | labetalol | 6 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.5 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 12 uren | 1.2 | 10.8 | 1 | labetalol | 6 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.5 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 12 uren | 1.2 | 10.8 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | labetalol 6 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,5 mg/kg/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 labetalol 6 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,5 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid labetalol 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en).
276 | 1 | labetalol |  | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | labetalol | 6 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.25 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 24 uren | 1.2 | 22.8 | 1 | labetalol | 6 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.25 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 24 uren | 1.2 | 22.8 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | labetalol 6 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,25 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 labetalol 6 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,25 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid labetalol 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en).
277 | 1 | labetalol |  |  | 24 | 1 | 1 | labetalol | 6 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.25 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 24 uren | 1.2 | 22.8 | 1 | labetalol | 6 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.25 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 24 uren | 1.2 | 22.8 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | labetalol 6 mg in 24 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,25 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 labetalol 6 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,25 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid labetalol 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en).
278 | 0.5 | labetalol |  |  |  |  | 0.5 | labetalol | 6 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.5 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 24 uren | 1.2 | 11.4 | 0.5 | labetalol | 3 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.25 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 24 uren | 0.6 | 11.4 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | labetalol 3 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,25 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 labetalol 3 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,25 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid labetalol 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en).
279 | 5 | labetalol |  |  |  |  | 5 | labetalol | 6 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.05 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 24 uren | 1.2 | 6 | 5 | labetalol | 30 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.25 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 24 uren | 6 | 6 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | labetalol 30 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,25 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 labetalol 30 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,25 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid labetalol 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en).
280 | 0.5 | labetalol | 3 |  |  |  | 0.5 | labetalol | 3 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.25 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 24 uren | 0.6 | 11.4 | 0.5 | labetalol | 3 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.25 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 24 uren | 0.6 | 11.4 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | labetalol 3 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,25 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 labetalol 3 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,25 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid labetalol 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en).
281 | 5 | labetalol | 360 |  |  |  | 5 | labetalol | 360 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 3 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 24 uren | 72 | -60 | 5 | labetalol | 360 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 3 | mg/kg/uur | 0,25-3 mg/kg/uur | 24 uren | 72 | -60 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | labetalol 360 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 3 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 labetalol 360 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 3 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid labetalol 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Vul eventueel aan met glucose……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng. • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en).
282 | 1 | lidocaine |  |  |  |  | 1 | lidocaine | 120 | mg | glucose 10% | 48 | 2 | 5 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 24 uren | 6 | 42 | 1 | lidocaine | 120 | mg | glucose 10% | 48 | 2 | 5 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 24 uren | 6 | 42 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | lidocaine 120 mg in 48 ml glucose 10%, 2 ml/uur = 5 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 lidocaine 120 mg in 48 ml glucose 10% (12 ml extra) 2 ml/uur 5 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid lidocaïne 20 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de lidocaïne oplossing 20 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
283 | 1 | lidocaine | 100 |  |  |  | 1 | lidocaine | 100 | mg | glucose 10% | 48 | 2 | 4.17 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 24 uren | 5 | 43 | 1 | lidocaine | 100 | mg | glucose 10% | 48 | 2 | 4.17 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 24 uren | 5 | 43 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | lidocaine 100 mg in 48 ml glucose 10%, 2 ml/uur = 4,17 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 lidocaine 100 mg in 48 ml glucose 10% (12 ml extra) 2 ml/uur 4,17 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid lidocaïne 20 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de lidocaïne oplossing 20 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
284 | 1 | lidocaine | 100 | glucose 5% |  |  | 1 | lidocaine | 100 | mg | glucose 5% | 48 | 2 | 4.17 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 24 uren | 5 | 43 | 1 | lidocaine | 100 | mg | glucose 5% | 48 | 2 | 4.17 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 24 uren | 5 | 43 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | lidocaine 100 mg in 48 ml glucose 5%, 2 ml/uur = 4,17 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 lidocaine 100 mg in 48 ml glucose 5% (12 ml extra) 2 ml/uur 4,17 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid lidocaïne 20 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de lidocaïne oplossing 20 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
285 | 1 | lidocaine | 100 | glucose 5% |  | 1 | 1 | lidocaine | 100 | mg | glucose 5% | 48 | 1 | 2.08 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 48 uren | 5 | 43 | 1 | lidocaine | 100 | mg | glucose 5% | 48 | 1 | 2.08 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 48 uren | 5 | 43 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | lidocaine 100 mg in 48 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 2,08 mg/kg/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 lidocaine 100 mg in 48 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 2,08 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid lidocaïne 20 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de lidocaïne oplossing 20 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
286 | 1 | lidocaine | 100 | glucose 5% | 24 |  | 1 | lidocaine | 100 | mg | glucose 5% | 24 | 2 | 8.33 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 12 uren | 5 | 19 | 1 | lidocaine | 100 | mg | glucose 5% | 24 | 2 | 8.33 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 12 uren | 5 | 19 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | lidocaine 100 mg in 24 ml glucose 5%, 2 ml/uur = 8,33 mg/kg/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 lidocaine 100 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 2 ml/uur 8,33 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid lidocaïne 20 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de lidocaïne oplossing 20 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
287 | 1 | lidocaine | 100 | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | lidocaine | 100 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 4.17 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 24 uren | 5 | 19 | 1 | lidocaine | 100 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 4.17 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 24 uren | 5 | 19 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | lidocaine 100 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 4,17 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 lidocaine 100 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 4,17 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid lidocaïne 20 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de lidocaïne oplossing 20 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
288 | 1 | lidocaine |  | glucose 5% |  |  | 1 | lidocaine | 120 | mg | glucose 5% | 48 | 2 | 5 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 24 uren | 6 | 42 | 1 | lidocaine | 120 | mg | glucose 5% | 48 | 2 | 5 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 24 uren | 6 | 42 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | lidocaine 120 mg in 48 ml glucose 5%, 2 ml/uur = 5 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 lidocaine 120 mg in 48 ml glucose 5% (12 ml extra) 2 ml/uur 5 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid lidocaïne 20 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de lidocaïne oplossing 20 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
289 | 1 | lidocaine |  |  | 24 |  | 1 | lidocaine | 120 | mg | glucose 10% | 24 | 2 | 10 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 12 uren | 6 | 18 | 1 | lidocaine | 120 | mg | glucose 10% | 24 | 2 | 10 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 12 uren | 6 | 18 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | lidocaine 120 mg in 24 ml glucose 10%, 2 ml/uur = 10 mg/kg/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 lidocaine 120 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 2 ml/uur 10 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid lidocaïne 20 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de lidocaïne oplossing 20 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
290 | 1 | lidocaine |  |  |  | 1 | 1 | lidocaine | 120 | mg | glucose 10% | 48 | 1 | 2.5 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 48 uren | 6 | 42 | 1 | lidocaine | 120 | mg | glucose 10% | 48 | 1 | 2.5 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 48 uren | 6 | 42 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | lidocaine 120 mg in 48 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 2,5 mg/kg/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 lidocaine 120 mg in 48 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 2,5 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid lidocaïne 20 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de lidocaïne oplossing 20 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
291 | 1 | lidocaine | 100 |  | 24 |  | 1 | lidocaine | 100 | mg | glucose 10% | 24 | 2 | 8.33 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 12 uren | 5 | 19 | 1 | lidocaine | 100 | mg | glucose 10% | 24 | 2 | 8.33 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 12 uren | 5 | 19 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | lidocaine 100 mg in 24 ml glucose 10%, 2 ml/uur = 8,33 mg/kg/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 lidocaine 100 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 2 ml/uur 8,33 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid lidocaïne 20 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de lidocaïne oplossing 20 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
292 | 1 | lidocaine | 100 |  |  | 1 | 1 | lidocaine | 100 | mg | glucose 10% | 48 | 1 | 2.08 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 48 uren | 5 | 43 | 1 | lidocaine | 100 | mg | glucose 10% | 48 | 1 | 2.08 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 48 uren | 5 | 43 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | lidocaine 100 mg in 48 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 2,08 mg/kg/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 lidocaine 100 mg in 48 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 2,08 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid lidocaïne 20 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de lidocaïne oplossing 20 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
293 | 1 | lidocaine | 100 |  | 24 | 1 | 1 | lidocaine | 100 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 4.17 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 24 uren | 5 | 19 | 1 | lidocaine | 100 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 4.17 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 24 uren | 5 | 19 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | lidocaine 100 mg in 24 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 4,17 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 lidocaine 100 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 4,17 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid lidocaïne 20 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de lidocaïne oplossing 20 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
294 | 1 | lidocaine |  | glucose 5% | 24 |  | 1 | lidocaine | 120 | mg | glucose 5% | 24 | 2 | 10 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 12 uren | 6 | 18 | 1 | lidocaine | 120 | mg | glucose 5% | 24 | 2 | 10 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 12 uren | 6 | 18 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | lidocaine 120 mg in 24 ml glucose 5%, 2 ml/uur = 10 mg/kg/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 lidocaine 120 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 2 ml/uur 10 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid lidocaïne 20 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de lidocaïne oplossing 20 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
295 | 1 | lidocaine |  | glucose 5% |  | 1 | 1 | lidocaine | 120 | mg | glucose 5% | 48 | 1 | 2.5 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 48 uren | 6 | 42 | 1 | lidocaine | 120 | mg | glucose 5% | 48 | 1 | 2.5 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 48 uren | 6 | 42 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | lidocaine 120 mg in 48 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 2,5 mg/kg/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 lidocaine 120 mg in 48 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 2,5 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid lidocaïne 20 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de lidocaïne oplossing 20 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
296 | 1 | lidocaine |  | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | lidocaine | 120 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 5 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 24 uren | 6 | 18 | 1 | lidocaine | 120 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 5 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 24 uren | 6 | 18 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | lidocaine 120 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 5 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 lidocaine 120 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 5 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid lidocaïne 20 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de lidocaïne oplossing 20 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
297 | 1 | lidocaine |  |  | 24 | 1 | 1 | lidocaine | 120 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 5 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 24 uren | 6 | 18 | 1 | lidocaine | 120 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 5 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 24 uren | 6 | 18 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | lidocaine 120 mg in 24 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 5 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 lidocaine 120 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 5 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid lidocaïne 20 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de lidocaïne oplossing 20 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
298 | 0.5 | lidocaine |  |  |  |  | 0.5 | lidocaine | 120 | mg | glucose 10% | 48 | 2 | 10 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 24 uren | 6 | 42 | 0.5 | lidocaine | 60 | mg | glucose 10% | 48 | 2 | 5 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 24 uren | 3 | 45 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | lidocaine 60 mg in 48 ml glucose 10%, 2 ml/uur = 5 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 lidocaine 60 mg in 48 ml glucose 10% (12 ml extra) 2 ml/uur 5 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid lidocaïne 20 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de lidocaïne oplossing 20 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
299 | 5 | lidocaine |  |  |  |  | 5 | lidocaine | 120 | mg | glucose 10% | 48 | 2 | 1 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 24 uren | 6 | 42 | 5 | lidocaine | 600 | mg | glucose 10% | 48 | 2 | 5 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 24 uren | 30 | 18 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | lidocaine 600 mg in 48 ml glucose 10%, 2 ml/uur = 5 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 lidocaine 600 mg in 48 ml glucose 10% (12 ml extra) 2 ml/uur 5 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid lidocaïne 20 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de lidocaïne oplossing 20 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
300 | 0.5 | lidocaine | 60 |  |  |  | 0.5 | lidocaine | 60 | mg | glucose 10% | 48 | 2 | 5 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 24 uren | 3 | 45 | 0.5 | lidocaine | 60 | mg | glucose 10% | 48 | 2 | 5 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 24 uren | 3 | 45 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | lidocaine 60 mg in 48 ml glucose 10%, 2 ml/uur = 5 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 lidocaine 60 mg in 48 ml glucose 10% (12 ml extra) 2 ml/uur 5 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid lidocaïne 20 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de lidocaïne oplossing 20 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
301 | 5 | lidocaine | 840 |  |  |  | 5 | lidocaine | 840 | mg | glucose 10% | 48 | 2 | 7 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 24 uren | 42 | 6 | 5 | lidocaine | 840 | mg | glucose 10% | 48 | 2 | 7 | mg/kg/uur | 5-7 mg/kg/uur | 24 uren | 42 | 6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | lidocaine 840 mg in 48 ml glucose 10%, 2 ml/uur = 7 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 lidocaine 840 mg in 48 ml glucose 10% (12 ml extra) 2 ml/uur 7 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid lidocaïne 20 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de lidocaïne oplossing 20 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
302 | 1 | midazolam |  |  |  |  | 1 | midazolam | 1.2 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.05 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 24 uren | 0.24 | 11.8 | 1 | midazolam | 1.2 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.05 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 24 uren | 0.24 | 11.76 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | midazolam 1,2 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,05 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 midazolam 1,2 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,05 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid midazolam 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de midazolam oplossing 5 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
303 | 1 | midazolam | 2 |  |  |  | 1 | midazolam | 2 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.08 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 24 uren | 0.4 | 11.6 | 1 | midazolam | 2 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.08 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 24 uren | 0.4 | 11.6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | midazolam 2 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,08 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 midazolam 2 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,08 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid midazolam 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de midazolam oplossing 5 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
304 | 1 | midazolam | 2 | glucose 5% |  |  | 1 | midazolam | 2 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.08 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 24 uren | 0.4 | 11.6 | 1 | midazolam | 2 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.08 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 24 uren | 0.4 | 11.6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | midazolam 2 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,08 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 midazolam 2 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,08 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid midazolam 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de midazolam oplossing 5 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
305 | 1 | midazolam | 2 | glucose 5% |  | 1 | 1 | midazolam | 2 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.17 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 12 uren | 0.4 | 11.6 | 1 | midazolam | 2 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.17 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 12 uren | 0.4 | 11.6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | midazolam 2 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,17 mg/kg/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 midazolam 2 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,17 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid midazolam 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de midazolam oplossing 5 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
306 | 1 | midazolam | 2 | glucose 5% | 24 |  | 1 | midazolam | 2 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.04 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 48 uren | 0.4 | 23.6 | 1 | midazolam | 2 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.04 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 48 uren | 0.4 | 23.6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | midazolam 2 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,04 mg/kg/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 midazolam 2 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,04 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid midazolam 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de midazolam oplossing 5 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
307 | 1 | midazolam | 2 | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | midazolam | 2 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.08 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 24 uren | 0.4 | 23.6 | 1 | midazolam | 2 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.08 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 24 uren | 0.4 | 23.6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | midazolam 2 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,08 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 midazolam 2 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,08 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid midazolam 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de midazolam oplossing 5 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
308 | 1 | midazolam |  | glucose 5% |  |  | 1 | midazolam | 1.2 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.05 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 24 uren | 0.24 | 11.8 | 1 | midazolam | 1.2 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.05 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 24 uren | 0.24 | 11.76 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | midazolam 1,2 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,05 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 midazolam 1,2 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,05 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid midazolam 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de midazolam oplossing 5 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
309 | 1 | midazolam |  |  | 24 |  | 1 | midazolam | 1.2 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.03 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 48 uren | 0.24 | 23.8 | 1 | midazolam | 1.2 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.03 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 48 uren | 0.24 | 23.76 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | midazolam 1,2 mg in 24 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,03 mg/kg/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 midazolam 1,2 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,03 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid midazolam 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de midazolam oplossing 5 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
310 | 1 | midazolam |  |  |  | 1 | 1 | midazolam | 1.2 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.1 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 12 uren | 0.24 | 11.8 | 1 | midazolam | 1.2 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.1 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 12 uren | 0.24 | 11.76 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | midazolam 1,2 mg in 12 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,1 mg/kg/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 midazolam 1,2 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,1 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid midazolam 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de midazolam oplossing 5 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
311 | 1 | midazolam | 2 |  | 24 |  | 1 | midazolam | 2 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.04 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 48 uren | 0.4 | 23.6 | 1 | midazolam | 2 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.04 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 48 uren | 0.4 | 23.6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | midazolam 2 mg in 24 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,04 mg/kg/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 midazolam 2 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,04 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid midazolam 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de midazolam oplossing 5 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
312 | 1 | midazolam | 2 |  |  | 1 | 1 | midazolam | 2 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.17 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 12 uren | 0.4 | 11.6 | 1 | midazolam | 2 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.17 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 12 uren | 0.4 | 11.6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | midazolam 2 mg in 12 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,17 mg/kg/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 midazolam 2 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,17 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid midazolam 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de midazolam oplossing 5 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
313 | 1 | midazolam | 2 |  | 24 | 1 | 1 | midazolam | 2 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.08 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 24 uren | 0.4 | 23.6 | 1 | midazolam | 2 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.08 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 24 uren | 0.4 | 23.6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | midazolam 2 mg in 24 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,08 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 midazolam 2 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,08 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid midazolam 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de midazolam oplossing 5 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
314 | 1 | midazolam |  | glucose 5% | 24 |  | 1 | midazolam | 1.2 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.03 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 48 uren | 0.24 | 23.8 | 1 | midazolam | 1.2 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.03 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 48 uren | 0.24 | 23.76 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | midazolam 1,2 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,03 mg/kg/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 midazolam 1,2 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,03 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid midazolam 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de midazolam oplossing 5 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
315 | 1 | midazolam |  | glucose 5% |  | 1 | 1 | midazolam | 1.2 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.1 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 12 uren | 0.24 | 11.8 | 1 | midazolam | 1.2 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.1 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 12 uren | 0.24 | 11.76 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | midazolam 1,2 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,1 mg/kg/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 midazolam 1,2 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,1 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid midazolam 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de midazolam oplossing 5 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
316 | 1 | midazolam |  | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | midazolam | 1.2 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.05 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 24 uren | 0.24 | 23.8 | 1 | midazolam | 1.2 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.05 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 24 uren | 0.24 | 23.76 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | midazolam 1,2 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,05 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 midazolam 1,2 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,05 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid midazolam 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de midazolam oplossing 5 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
317 | 1 | midazolam |  |  | 24 | 1 | 1 | midazolam | 1.2 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.05 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 24 uren | 0.24 | 23.8 | 1 | midazolam | 1.2 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.05 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 24 uren | 0.24 | 23.76 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | midazolam 1,2 mg in 24 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,05 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 midazolam 1,2 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,05 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid midazolam 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de midazolam oplossing 5 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
318 | 0.5 | midazolam |  |  |  |  | 0.5 | midazolam | 1.2 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.1 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 24 uren | 0.24 | 11.88 | 0.5 | midazolam | 0.6 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.05 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 24 uren | 0.12 | 11.88 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | midazolam 0,6 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,05 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 midazolam 0,6 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,05 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid midazolam 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de midazolam oplossing 5 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
319 | 5 | midazolam |  |  |  |  | 5 | midazolam | 1.2 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.01 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 24 uren | 0.24 | 10.8 | 5 | midazolam | 6 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.05 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 24 uren | 1.2 | 10.8 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | midazolam 6 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,05 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 midazolam 6 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,05 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid midazolam 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de midazolam oplossing 5 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
320 | 0.5 | midazolam | 0.6 |  |  |  | 0.5 | midazolam | 0.6 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.05 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 24 uren | 0.12 | 11.88 | 0.5 | midazolam | 0.6 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.05 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 24 uren | 0.12 | 11.88 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | midazolam 0,6 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,05 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 midazolam 0,6 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,05 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid midazolam 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de midazolam oplossing 5 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
321 | 5 | midazolam | 60 |  |  |  | 5 | midazolam | 60 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.5 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 24 uren | 12 | 0 | 5 | midazolam | 60 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.5 | mg/kg/uur | 0,05-0,5 mg/kg/uur | 24 uren | 12 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | midazolam 60 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,5 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 midazolam 60 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,5 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid midazolam 5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de midazolam oplossing 5 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
322 | 1 | milrinone |  |  |  |  | 1 | milrinone | 0.36 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.25 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 24 uren | 0.36 | 11.6 | 1 | milrinone | 0.4 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.28 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 24 uren | 0.4 | 11.6 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | milrinone 0,4 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,28 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 milrinone 0,4 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,28 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid milrinon 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de milrinon oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
323 | 1 | milrinone | 0.5 |  |  |  | 1 | milrinone | 0.5 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.35 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 24 uren | 0.5 | 11.5 | 1 | milrinone | 0.5 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.35 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 24 uren | 0.5 | 11.5 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | milrinone 0,5 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,35 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 milrinone 0,5 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,35 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid milrinon 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de milrinon oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
324 | 1 | milrinone | 0.5 | glucose 5% |  |  | 1 | milrinone | 0.5 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.35 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 24 uren | 0.5 | 11.5 | 1 | milrinone | 0.5 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.35 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 24 uren | 0.5 | 11.5 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | milrinone 0,5 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,35 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 milrinone 0,5 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,35 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid milrinon 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de milrinon oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
325 | 1 | milrinone | 0.5 | glucose 5% |  | 1 | 1 | milrinone | 0.5 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.69 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 12 uren | 0.5 | 11.5 | 1 | milrinone | 0.5 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.69 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 12 uren | 0.5 | 11.5 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | milrinone 0,5 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,69 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 milrinone 0,5 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,69 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid milrinon 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de milrinon oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
326 | 1 | milrinone | 0.5 | glucose 5% | 24 |  | 1 | milrinone | 0.5 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.17 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 48 uren | 0.5 | 23.5 | 1 | milrinone | 0.5 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.17 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 48 uren | 0.5 | 23.5 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | milrinone 0,5 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,17 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 milrinone 0,5 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,17 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid milrinon 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de milrinon oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
327 | 1 | milrinone | 0.5 | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | milrinone | 0.5 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.35 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 24 uren | 0.5 | 23.5 | 1 | milrinone | 0.5 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.35 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 24 uren | 0.5 | 23.5 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | milrinone 0,5 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,35 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 milrinone 0,5 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,35 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid milrinon 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de milrinon oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
328 | 1 | milrinone |  | glucose 5% |  |  | 1 | milrinone | 0.36 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.25 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 24 uren | 0.36 | 11.6 | 1 | milrinone | 0.4 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.28 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 24 uren | 0.4 | 11.6 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | milrinone 0,4 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,28 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 milrinone 0,4 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,28 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid milrinon 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de milrinon oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
329 | 1 | milrinone |  |  | 24 |  | 1 | milrinone | 0.36 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.13 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 48 uren | 0.36 | 23.6 | 1 | milrinone | 0.4 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.14 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 48 uren | 0.4 | 23.6 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | milrinone 0,4 mg in 24 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,14 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 milrinone 0,4 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,14 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid milrinon 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de milrinon oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
330 | 1 | milrinone |  |  |  | 1 | 1 | milrinone | 0.36 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.5 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 12 uren | 0.36 | 11.6 | 1 | milrinone | 0.4 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.56 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 12 uren | 0.4 | 11.6 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | milrinone 0,4 mg in 12 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,56 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 milrinone 0,4 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,56 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid milrinon 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de milrinon oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
331 | 1 | milrinone | 0.5 |  | 24 |  | 1 | milrinone | 0.5 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.17 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 48 uren | 0.5 | 23.5 | 1 | milrinone | 0.5 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.17 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 48 uren | 0.5 | 23.5 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | milrinone 0,5 mg in 24 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,17 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 milrinone 0,5 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,17 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid milrinon 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de milrinon oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
332 | 1 | milrinone | 0.5 |  |  | 1 | 1 | milrinone | 0.5 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.69 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 12 uren | 0.5 | 11.5 | 1 | milrinone | 0.5 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.69 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 12 uren | 0.5 | 11.5 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | milrinone 0,5 mg in 12 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,69 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 milrinone 0,5 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,69 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid milrinon 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de milrinon oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
333 | 1 | milrinone | 0.5 |  | 24 | 1 | 1 | milrinone | 0.5 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.35 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 24 uren | 0.5 | 23.5 | 1 | milrinone | 0.5 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.35 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 24 uren | 0.5 | 23.5 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | milrinone 0,5 mg in 24 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,35 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 milrinone 0,5 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,35 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid milrinon 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de milrinon oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
334 | 1 | milrinone |  | glucose 5% | 24 |  | 1 | milrinone | 0.36 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.13 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 48 uren | 0.36 | 23.6 | 1 | milrinone | 0.4 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.14 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 48 uren | 0.4 | 23.6 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | milrinone 0,4 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,14 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 milrinone 0,4 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,14 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid milrinon 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de milrinon oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
335 | 1 | milrinone |  | glucose 5% |  | 1 | 1 | milrinone | 0.36 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.5 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 12 uren | 0.36 | 11.6 | 1 | milrinone | 0.4 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.56 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 12 uren | 0.4 | 11.6 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | milrinone 0,4 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,56 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 milrinone 0,4 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,56 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid milrinon 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de milrinon oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
336 | 1 | milrinone |  | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | milrinone | 0.36 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.25 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 24 uren | 0.36 | 23.6 | 1 | milrinone | 0.4 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.28 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 24 uren | 0.4 | 23.6 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | milrinone 0,4 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,28 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 milrinone 0,4 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,28 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid milrinon 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de milrinon oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
337 | 1 | milrinone |  |  | 24 | 1 | 1 | milrinone | 0.36 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.25 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 24 uren | 0.36 | 23.6 | 1 | milrinone | 0.4 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.28 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 24 uren | 0.4 | 23.6 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | milrinone 0,4 mg in 24 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,28 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 milrinone 0,4 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,28 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid milrinon 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de milrinon oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
338 | 0.5 | milrinone |  |  |  |  | 0.5 | milrinone | 0.36 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.5 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 24 uren | 0.36 | 11.8 | 0.5 | milrinone | 0.2 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.28 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 24 uren | 0.2 | 11.8 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | milrinone 0,2 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,28 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 milrinone 0,2 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,28 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid milrinon 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de milrinon oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
339 | 5 | milrinone |  |  |  |  | 5 | milrinone | 0.36 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.05 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 24 uren | 0.36 | 10 | 5 | milrinone | 1.8 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.25 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 24 uren | 1.8 | 10.2 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | milrinone 1,8 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,25 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 milrinone 1,8 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,25 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid milrinon 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de milrinon oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
340 | 0.5 | milrinone | 0.18 |  |  |  | 0.5 | milrinone | 0.18 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.25 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 24 uren | 0.18 | 11.82 | 0.5 | milrinone | 0.18 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.25 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 24 uren | 0.18 | 11.82 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | milrinone 0,18 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,25 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 milrinone 0,18 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,25 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid milrinon 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de milrinon oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
341 | 5 | milrinone | 5.4 |  |  |  | 5 | milrinone | 5.4 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.75 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 24 uren | 5.4 | 6.6 | 5 | milrinone | 5.4 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.75 | microg/kg/min | 0,25-0,75 microg/kg/min | 24 uren | 5.4 | 6.6 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | milrinone 5,4 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,75 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 milrinone 5,4 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,75 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid milrinon 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de milrinon oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
342 | 1 | morfine |  |  |  |  | 1 | morfine | 0.125 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.125 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 24 uren | 0.125 | 11.9 | 1 | morfine | 0.1 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.1 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 24 uren | 0.1 | 11.9 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | morfine 0,1 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,1 mg/kg/dag (in 24 uren) | 12-9-2017 morfine 0,1 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,1 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid morfinehydrochloride 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de morfinehydrochloride oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
343 | 1 | morfine | 0.2 |  |  |  | 1 | morfine | 0.2 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.2 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 24 uren | 0.2 | 11.8 | 1 | morfine | 0.2 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.2 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 24 uren | 0.2 | 11.8 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | morfine 0,2 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,2 mg/kg/dag (in 24 uren) | 12-9-2017 morfine 0,2 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,2 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid morfinehydrochloride 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de morfinehydrochloride oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
344 | 1 | morfine | 0.2 | glucose 5% |  |  | 1 | morfine | 0.2 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.2 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 24 uren | 0.2 | 11.8 | 1 | morfine | 0.2 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.2 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 24 uren | 0.2 | 11.8 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | morfine 0,2 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,2 mg/kg/dag (in 24 uren) | 12-9-2017 morfine 0,2 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,2 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid morfinehydrochloride 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de morfinehydrochloride oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
345 | 1 | morfine | 0.2 | glucose 5% |  | 1 | 1 | morfine | 0.2 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.4 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 12 uren | 0.2 | 11.8 | 1 | morfine | 0.2 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.4 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 12 uren | 0.2 | 11.8 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | morfine 0,2 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,4 mg/kg/dag (in 12 uren) | 12-9-2017 morfine 0,2 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,4 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid morfinehydrochloride 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de morfinehydrochloride oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
346 | 1 | morfine | 0.2 | glucose 5% | 24 |  | 1 | morfine | 0.2 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.1 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 48 uren | 0.2 | 23.8 | 1 | morfine | 0.2 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.1 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 48 uren | 0.2 | 23.8 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | morfine 0,2 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,1 mg/kg/dag (in 48 uren) | 12-9-2017 morfine 0,2 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,1 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid morfinehydrochloride 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de morfinehydrochloride oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
347 | 1 | morfine | 0.2 | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | morfine | 0.2 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.2 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 24 uren | 0.2 | 23.8 | 1 | morfine | 0.2 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.2 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 24 uren | 0.2 | 23.8 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | morfine 0,2 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,2 mg/kg/dag (in 24 uren) | 12-9-2017 morfine 0,2 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,2 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid morfinehydrochloride 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de morfinehydrochloride oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
348 | 1 | morfine |  | glucose 5% |  |  | 1 | morfine | 0.125 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.125 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 24 uren | 0.125 | 11.9 | 1 | morfine | 0.1 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.1 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 24 uren | 0.1 | 11.9 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | morfine 0,1 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,1 mg/kg/dag (in 24 uren) | 12-9-2017 morfine 0,1 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,1 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid morfinehydrochloride 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de morfinehydrochloride oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
349 | 1 | morfine |  |  | 24 |  | 1 | morfine | 0.125 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.063 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 48 uren | 0.125 | 23.9 | 1 | morfine | 0.1 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.05 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 48 uren | 0.1 | 23.9 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | morfine 0,1 mg in 24 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,05 mg/kg/dag (in 48 uren) | 12-9-2017 morfine 0,1 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,05 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid morfinehydrochloride 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de morfinehydrochloride oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
350 | 1 | morfine |  |  |  | 1 | 1 | morfine | 0.125 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.25 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 12 uren | 0.125 | 11.9 | 1 | morfine | 0.1 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.2 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 12 uren | 0.1 | 11.9 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | morfine 0,1 mg in 12 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,2 mg/kg/dag (in 12 uren) | 12-9-2017 morfine 0,1 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,2 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid morfinehydrochloride 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de morfinehydrochloride oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
351 | 1 | morfine | 0.2 |  | 24 |  | 1 | morfine | 0.2 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.1 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 48 uren | 0.2 | 23.8 | 1 | morfine | 0.2 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.1 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 48 uren | 0.2 | 23.8 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | morfine 0,2 mg in 24 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,1 mg/kg/dag (in 48 uren) | 12-9-2017 morfine 0,2 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,1 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid morfinehydrochloride 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de morfinehydrochloride oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
352 | 1 | morfine | 0.2 |  |  | 1 | 1 | morfine | 0.2 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.4 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 12 uren | 0.2 | 11.8 | 1 | morfine | 0.2 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.4 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 12 uren | 0.2 | 11.8 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | morfine 0,2 mg in 12 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,4 mg/kg/dag (in 12 uren) | 12-9-2017 morfine 0,2 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,4 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid morfinehydrochloride 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de morfinehydrochloride oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
353 | 1 | morfine | 0.2 |  | 24 | 1 | 1 | morfine | 0.2 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.2 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 24 uren | 0.2 | 23.8 | 1 | morfine | 0.2 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.2 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 24 uren | 0.2 | 23.8 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | morfine 0,2 mg in 24 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,2 mg/kg/dag (in 24 uren) | 12-9-2017 morfine 0,2 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,2 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid morfinehydrochloride 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de morfinehydrochloride oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
354 | 1 | morfine |  | glucose 5% | 24 |  | 1 | morfine | 0.125 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.063 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 48 uren | 0.125 | 23.9 | 1 | morfine | 0.1 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.05 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 48 uren | 0.1 | 23.9 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | morfine 0,1 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,05 mg/kg/dag (in 48 uren) | 12-9-2017 morfine 0,1 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,05 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid morfinehydrochloride 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de morfinehydrochloride oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
355 | 1 | morfine |  | glucose 5% |  | 1 | 1 | morfine | 0.125 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.25 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 12 uren | 0.125 | 11.9 | 1 | morfine | 0.1 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.2 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 12 uren | 0.1 | 11.9 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | morfine 0,1 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,2 mg/kg/dag (in 12 uren) | 12-9-2017 morfine 0,1 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,2 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid morfinehydrochloride 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de morfinehydrochloride oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
356 | 1 | morfine |  | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | morfine | 0.125 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.125 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 24 uren | 0.125 | 23.9 | 1 | morfine | 0.1 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.1 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 24 uren | 0.1 | 23.9 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | morfine 0,1 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,1 mg/kg/dag (in 24 uren) | 12-9-2017 morfine 0,1 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,1 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid morfinehydrochloride 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de morfinehydrochloride oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
357 | 1 | morfine |  |  | 24 | 1 | 1 | morfine | 0.125 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.125 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 24 uren | 0.125 | 23.9 | 1 | morfine | 0.1 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.1 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 24 uren | 0.1 | 23.9 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | morfine 0,1 mg in 24 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,1 mg/kg/dag (in 24 uren) | 12-9-2017 morfine 0,1 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,1 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid morfinehydrochloride 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de morfinehydrochloride oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
358 | 0.5 | morfine |  |  |  |  | 0.5 | morfine | 0.125 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.25 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 24 uren | 0.125 | 11.94 | 0.5 | morfine | 0.06 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.12 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 24 uren | 0.06 | 11.94 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | morfine 0,06 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,12 mg/kg/dag (in 24 uren) | 12-9-2017 morfine 0,06 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,12 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid morfinehydrochloride 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de morfinehydrochloride oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
359 | 5 | morfine |  |  |  |  | 5 | morfine | 0.125 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.025 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 24 uren | 0.125 | 11.4 | 5 | morfine | 0.6 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.12 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 24 uren | 0.6 | 11.4 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | morfine 0,6 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,12 mg/kg/dag (in 24 uren) | 12-9-2017 morfine 0,6 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,12 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid morfinehydrochloride 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de morfinehydrochloride oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
360 | 0.5 | morfine | 0.0625 |  |  |  | 0.5 | morfine | 0.0625 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.125 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 24 uren | 0.0625 | 11.94 | 0.5 | morfine | 0.0625 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.13 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 24 uren | 0.06 | 11.94 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | morfine 0,0625 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,13 mg/kg/dag (in 24 uren) | 12-9-2017 morfine 0,0625 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,13 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid morfinehydrochloride 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de morfinehydrochloride oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
361 | 5 | morfine | 2.5 |  |  |  | 5 | morfine | 2.5 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.5 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 24 uren | 2.5 | 9.5 | 5 | morfine | 2.5 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.5 | mg/kg/dag | 0,125-0,5 mg/kg/dag | 24 uren | 2.5 | 9.5 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | morfine 2,5 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,5 mg/kg/dag (in 24 uren) | 12-9-2017 morfine 2,5 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,5 mg/kg/dag Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid morfinehydrochloride 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de morfinehydrochloride oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose …...% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
362 | 1 | nicardipine |  |  |  |  | 1 | nicardipine | 0.72 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.5 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 24 uren | 0.72 | 11.3 | 1 | nicardipine | 0.7 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.49 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 24 uren | 0.7 | 11.3 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | nicardipine 0,7 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,49 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 nicardipine 0,7 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,49 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nicardipine 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de nicardipine oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
363 | 1 | nicardipine | 1 |  |  |  | 1 | nicardipine | 1 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.69 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 24 uren | 1 | 11 | 1 | nicardipine | 1 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.69 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 24 uren | 1 | 11 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | nicardipine 1 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,69 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 nicardipine 1 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,69 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nicardipine 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de nicardipine oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
364 | 1 | nicardipine | 1 | glucose 5% |  |  | 1 | nicardipine | 1 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.69 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 24 uren | 1 | 11 | 1 | nicardipine | 1 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.69 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 24 uren | 1 | 11 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | nicardipine 1 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,69 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 nicardipine 1 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,69 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nicardipine 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de nicardipine oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
365 | 1 | nicardipine | 1 | glucose 5% |  | 1 | 1 | nicardipine | 1 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 1.39 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 12 uren | 1 | 11 | 1 | nicardipine | 1 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 1.39 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 12 uren | 1 | 11 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | nicardipine 1 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 1,39 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 nicardipine 1 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 1,39 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nicardipine 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de nicardipine oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
366 | 1 | nicardipine | 1 | glucose 5% | 24 |  | 1 | nicardipine | 1 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.35 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 48 uren | 1 | 23 | 1 | nicardipine | 1 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.35 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 48 uren | 1 | 23 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | nicardipine 1 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,35 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 nicardipine 1 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,35 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nicardipine 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de nicardipine oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
367 | 1 | nicardipine | 1 | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | nicardipine | 1 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.69 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 24 uren | 1 | 23 | 1 | nicardipine | 1 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.69 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 24 uren | 1 | 23 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | nicardipine 1 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,69 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 nicardipine 1 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,69 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nicardipine 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de nicardipine oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
368 | 1 | nicardipine |  | glucose 5% |  |  | 1 | nicardipine | 0.72 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.5 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 24 uren | 0.72 | 11.3 | 1 | nicardipine | 0.7 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.49 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 24 uren | 0.7 | 11.3 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | nicardipine 0,7 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,49 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 nicardipine 0,7 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,49 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nicardipine 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de nicardipine oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
369 | 1 | nicardipine |  |  | 24 |  | 1 | nicardipine | 0.72 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.25 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 48 uren | 0.72 | 23.3 | 1 | nicardipine | 0.7 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.24 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 48 uren | 0.7 | 23.3 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | nicardipine 0,7 mg in 24 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,24 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 nicardipine 0,7 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,24 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nicardipine 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de nicardipine oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
370 | 1 | nicardipine |  |  |  | 1 | 1 | nicardipine | 0.72 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 1 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 12 uren | 0.72 | 11.3 | 1 | nicardipine | 0.7 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.97 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 12 uren | 0.7 | 11.3 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | nicardipine 0,7 mg in 12 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,97 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 nicardipine 0,7 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,97 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nicardipine 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de nicardipine oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
371 | 1 | nicardipine | 1 |  | 24 |  | 1 | nicardipine | 1 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.35 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 48 uren | 1 | 23 | 1 | nicardipine | 1 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.35 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 48 uren | 1 | 23 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | nicardipine 1 mg in 24 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,35 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 nicardipine 1 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,35 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nicardipine 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de nicardipine oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
372 | 1 | nicardipine | 1 |  |  | 1 | 1 | nicardipine | 1 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 1.39 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 12 uren | 1 | 11 | 1 | nicardipine | 1 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 1.39 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 12 uren | 1 | 11 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | nicardipine 1 mg in 12 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 1,39 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 nicardipine 1 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 1,39 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nicardipine 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de nicardipine oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
373 | 1 | nicardipine | 1 |  | 24 | 1 | 1 | nicardipine | 1 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.69 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 24 uren | 1 | 23 | 1 | nicardipine | 1 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.69 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 24 uren | 1 | 23 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | nicardipine 1 mg in 24 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,69 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 nicardipine 1 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,69 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nicardipine 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de nicardipine oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
374 | 1 | nicardipine |  | glucose 5% | 24 |  | 1 | nicardipine | 0.72 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.25 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 48 uren | 0.72 | 23.3 | 1 | nicardipine | 0.7 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.24 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 48 uren | 0.7 | 23.3 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | nicardipine 0,7 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,24 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 nicardipine 0,7 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,24 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nicardipine 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de nicardipine oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
375 | 1 | nicardipine |  | glucose 5% |  | 1 | 1 | nicardipine | 0.72 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 1 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 12 uren | 0.72 | 11.3 | 1 | nicardipine | 0.7 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.97 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 12 uren | 0.7 | 11.3 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | nicardipine 0,7 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,97 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 nicardipine 0,7 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,97 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nicardipine 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de nicardipine oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
376 | 1 | nicardipine |  | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | nicardipine | 0.72 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.5 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 24 uren | 0.72 | 23.3 | 1 | nicardipine | 0.7 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.49 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 24 uren | 0.7 | 23.3 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | nicardipine 0,7 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,49 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 nicardipine 0,7 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,49 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nicardipine 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de nicardipine oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
377 | 1 | nicardipine |  |  | 24 | 1 | 1 | nicardipine | 0.72 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.5 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 24 uren | 0.72 | 23.3 | 1 | nicardipine | 0.7 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.49 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 24 uren | 0.7 | 23.3 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | nicardipine 0,7 mg in 24 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,49 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 nicardipine 0,7 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,49 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nicardipine 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de nicardipine oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
378 | 0.5 | nicardipine |  |  |  |  | 0.5 | nicardipine | 0.72 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 1 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 24 uren | 0.72 | 11.6 | 0.5 | nicardipine | 0.4 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.56 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 24 uren | 0.4 | 11.6 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | nicardipine 0,4 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,56 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 nicardipine 0,4 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,56 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nicardipine 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de nicardipine oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
379 | 5 | nicardipine |  |  |  |  | 5 | nicardipine | 0.72 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.1 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 24 uren | 0.72 | 8 | 5 | nicardipine | 3.6 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.5 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 24 uren | 3.6 | 8.4 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | nicardipine 3,6 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,5 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 nicardipine 3,6 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,5 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nicardipine 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de nicardipine oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
380 | 0.5 | nicardipine | 0.36 |  |  |  | 0.5 | nicardipine | 0.36 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.5 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 24 uren | 0.36 | 11.64 | 0.5 | nicardipine | 0.36 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.5 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 24 uren | 0.36 | 11.64 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | nicardipine 0,36 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,5 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 nicardipine 0,36 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,5 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nicardipine 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de nicardipine oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
381 | 5 | nicardipine | 14.4 |  |  |  | 5 | nicardipine | 14.4 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 2 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 24 uren | 14.4 | -2.4 | 5 | nicardipine | 14.4 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 2 | microg/kg/min | 0,5 -2 microg/kg/min | 24 uren | 14.4 | -2.4 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | nicardipine 14,4 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 2 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 nicardipine 14,4 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 2 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nicardipine 1 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Voeg de nicardipine oplossing 1 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
382 | 1 | nitroprusside |  |  |  |  | 1 | nitroprusside | 0.72 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.5 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 24 uren | 0.072 | 11.93 | 1 | nitroprusside | 0.7 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.49 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 24 uren | 0.07 | 11.93 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | nitroprusside 0,7 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,49 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 nitroprusside 0,7 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,49 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nitroprusside 10 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
383 | 1 | nitroprusside | 1 |  |  |  | 1 | nitroprusside | 1 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.69 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 24 uren | 0.1 | 11.9 | 1 | nitroprusside | 1 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.69 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 24 uren | 0.1 | 11.9 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | nitroprusside 1 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,69 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 nitroprusside 1 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,69 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nitroprusside 10 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
384 | 1 | nitroprusside | 1 | glucose 5% |  |  | 1 | nitroprusside | 1 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.69 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 24 uren | 0.1 | 11.9 | 1 | nitroprusside | 1 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.69 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 24 uren | 0.1 | 11.9 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | nitroprusside 1 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,69 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 nitroprusside 1 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,69 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nitroprusside 10 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
385 | 1 | nitroprusside | 1 | glucose 5% |  | 1 | 1 | nitroprusside | 1 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 1.39 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 12 uren | 0.1 | 11.9 | 1 | nitroprusside | 1 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 1.39 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 12 uren | 0.1 | 11.9 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | nitroprusside 1 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 1,39 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 nitroprusside 1 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 1,39 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nitroprusside 10 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
386 | 1 | nitroprusside | 1 | glucose 5% | 24 |  | 1 | nitroprusside | 1 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.35 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 48 uren | 0.1 | 23.9 | 1 | nitroprusside | 1 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.35 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 48 uren | 0.1 | 23.9 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | nitroprusside 1 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,35 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 nitroprusside 1 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,35 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nitroprusside 10 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
387 | 1 | nitroprusside | 1 | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | nitroprusside | 1 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.69 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 24 uren | 0.1 | 23.9 | 1 | nitroprusside | 1 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.69 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 24 uren | 0.1 | 23.9 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | nitroprusside 1 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,69 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 nitroprusside 1 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,69 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nitroprusside 10 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
388 | 1 | nitroprusside |  | glucose 5% |  |  | 1 | nitroprusside | 0.72 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.5 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 24 uren | 0.072 | 11.93 | 1 | nitroprusside | 0.7 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.49 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 24 uren | 0.07 | 11.93 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | nitroprusside 0,7 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,49 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 nitroprusside 0,7 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,49 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nitroprusside 10 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
389 | 1 | nitroprusside |  |  | 24 |  | 1 | nitroprusside | 0.72 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.25 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 48 uren | 0.072 | 23.93 | 1 | nitroprusside | 0.7 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.24 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 48 uren | 0.07 | 23.93 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | nitroprusside 0,7 mg in 24 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,24 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 nitroprusside 0,7 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,24 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nitroprusside 10 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
390 | 1 | nitroprusside |  |  |  | 1 | 1 | nitroprusside | 0.72 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 1 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 12 uren | 0.072 | 11.93 | 1 | nitroprusside | 0.7 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.97 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 12 uren | 0.07 | 11.93 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | nitroprusside 0,7 mg in 12 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,97 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 nitroprusside 0,7 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,97 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nitroprusside 10 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
391 | 1 | nitroprusside | 1 |  | 24 |  | 1 | nitroprusside | 1 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.35 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 48 uren | 0.1 | 23.9 | 1 | nitroprusside | 1 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.35 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 48 uren | 0.1 | 23.9 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | nitroprusside 1 mg in 24 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,35 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 nitroprusside 1 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,35 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nitroprusside 10 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
392 | 1 | nitroprusside | 1 |  |  | 1 | 1 | nitroprusside | 1 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 1.39 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 12 uren | 0.1 | 11.9 | 1 | nitroprusside | 1 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 1.39 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 12 uren | 0.1 | 11.9 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | nitroprusside 1 mg in 12 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 1,39 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 nitroprusside 1 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 1,39 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nitroprusside 10 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
393 | 1 | nitroprusside | 1 |  | 24 | 1 | 1 | nitroprusside | 1 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.69 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 24 uren | 0.1 | 23.9 | 1 | nitroprusside | 1 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.69 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 24 uren | 0.1 | 23.9 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | nitroprusside 1 mg in 24 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,69 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 nitroprusside 1 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,69 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nitroprusside 10 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
394 | 1 | nitroprusside |  | glucose 5% | 24 |  | 1 | nitroprusside | 0.72 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.25 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 48 uren | 0.072 | 23.93 | 1 | nitroprusside | 0.7 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.24 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 48 uren | 0.07 | 23.93 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | nitroprusside 0,7 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,24 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 nitroprusside 0,7 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,24 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nitroprusside 10 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
395 | 1 | nitroprusside |  | glucose 5% |  | 1 | 1 | nitroprusside | 0.72 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 1 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 12 uren | 0.072 | 11.93 | 1 | nitroprusside | 0.7 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.97 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 12 uren | 0.07 | 11.93 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | nitroprusside 0,7 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,97 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 nitroprusside 0,7 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,97 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nitroprusside 10 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
396 | 1 | nitroprusside |  | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | nitroprusside | 0.72 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.5 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 24 uren | 0.072 | 23.93 | 1 | nitroprusside | 0.7 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.49 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 24 uren | 0.07 | 23.93 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | nitroprusside 0,7 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,49 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 nitroprusside 0,7 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,49 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nitroprusside 10 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
397 | 1 | nitroprusside |  |  | 24 | 1 | 1 | nitroprusside | 0.72 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.5 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 24 uren | 0.072 | 23.93 | 1 | nitroprusside | 0.7 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.49 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 24 uren | 0.07 | 23.93 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | nitroprusside 0,7 mg in 24 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,49 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 nitroprusside 0,7 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,49 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nitroprusside 10 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
398 | 0.5 | nitroprusside |  |  |  |  | 0.5 | nitroprusside | 0.72 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 1 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 24 uren | 0.072 | 11.96 | 0.5 | nitroprusside | 0.4 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.56 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 24 uren | 0.04 | 11.96 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | nitroprusside 0,4 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,56 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 nitroprusside 0,4 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,56 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nitroprusside 10 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
399 | 5 | nitroprusside |  |  |  |  | 5 | nitroprusside | 0.72 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.1 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 24 uren | 0.072 | 11.6 | 5 | nitroprusside | 3.6 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.5 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 24 uren | 0.36 | 11.64 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | nitroprusside 3,6 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,5 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 nitroprusside 3,6 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,5 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nitroprusside 10 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
400 | 0.5 | nitroprusside | 0.36 |  |  |  | 0.5 | nitroprusside | 0.36 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.5 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 24 uren | 0.04 | 11.96 | 0.5 | nitroprusside | 0.36 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.5 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 24 uren | 0.04 | 11.96 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | nitroprusside 0,36 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,5 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 nitroprusside 0,36 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,5 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nitroprusside 10 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
401 | 5 | nitroprusside | 57.6 |  |  |  | 5 | nitroprusside | 57.6 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 8 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 24 uren | 5.76 | 6.24 | 5 | nitroprusside | 57.6 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 8 | microg/kg/min | 0,5-8 microg/kg/min | 24 uren | 5.76 | 6.24 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | nitroprusside 57,6 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 8 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 nitroprusside 57,6 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 8 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid nitroprusside 10 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is). • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml • Zuig lucht in de gekleurde injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
402 | 1 | noradrenaline |  |  |  |  | 1 | noradrenaline | 0.072 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.05 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 24 uren | 0.072 | 11.93 | 1 | noradrenaline | 0.07 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.05 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 24 uren | 0.07 | 11.93 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | noradrenaline 0,07 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,05 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 noradrenaline 0,07 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,05 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid noradrenaline 1 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
403 | 1 | noradrenaline | 0.1 |  |  |  | 1 | noradrenaline | 0.1 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.07 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 24 uren | 0.1 | 11.9 | 1 | noradrenaline | 0.1 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.07 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 24 uren | 0.1 | 11.9 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | noradrenaline 0,1 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,07 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 noradrenaline 0,1 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,07 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid noradrenaline 1 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
404 | 1 | noradrenaline | 0.1 | glucose 5% |  |  | 1 | noradrenaline | 0.1 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.07 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 24 uren | 0.1 | 11.9 | 1 | noradrenaline | 0.1 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.07 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 24 uren | 0.1 | 11.9 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | noradrenaline 0,1 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,07 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 noradrenaline 0,1 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,07 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid noradrenaline 1 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
405 | 1 | noradrenaline | 0.1 | glucose 5% |  | 1 | 1 | noradrenaline | 0.1 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.14 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 12 uren | 0.1 | 11.9 | 1 | noradrenaline | 0.1 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.14 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 12 uren | 0.1 | 11.9 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | noradrenaline 0,1 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,14 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 noradrenaline 0,1 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,14 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid noradrenaline 1 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
406 | 1 | noradrenaline | 0.1 | glucose 5% | 24 |  | 1 | noradrenaline | 0.1 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.035 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 48 uren | 0.1 | 23.9 | 1 | noradrenaline | 0.1 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.03 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 48 uren | 0.1 | 23.9 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | noradrenaline 0,1 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,03 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 noradrenaline 0,1 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,03 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid noradrenaline 1 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
407 | 1 | noradrenaline | 0.1 | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | noradrenaline | 0.1 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.07 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 24 uren | 0.1 | 23.9 | 1 | noradrenaline | 0.1 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.07 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 24 uren | 0.1 | 23.9 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | noradrenaline 0,1 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,07 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 noradrenaline 0,1 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,07 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid noradrenaline 1 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
408 | 1 | noradrenaline |  | glucose 5% |  |  | 1 | noradrenaline | 0.072 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.05 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 24 uren | 0.072 | 11.93 | 1 | noradrenaline | 0.07 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.05 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 24 uren | 0.07 | 11.93 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | noradrenaline 0,07 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,05 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 noradrenaline 0,07 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,05 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid noradrenaline 1 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
409 | 1 | noradrenaline |  |  | 24 |  | 1 | noradrenaline | 0.072 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.025 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 48 uren | 0.072 | 23.93 | 1 | noradrenaline | 0.07 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.02 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 48 uren | 0.07 | 23.93 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | noradrenaline 0,07 mg in 24 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,02 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 noradrenaline 0,07 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,02 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid noradrenaline 1 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
410 | 1 | noradrenaline |  |  |  | 1 | 1 | noradrenaline | 0.072 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.1 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 12 uren | 0.072 | 11.93 | 1 | noradrenaline | 0.07 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.1 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 12 uren | 0.07 | 11.93 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | noradrenaline 0,07 mg in 12 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,1 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 noradrenaline 0,07 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,1 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid noradrenaline 1 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
411 | 1 | noradrenaline | 0.1 |  | 24 |  | 1 | noradrenaline | 0.1 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.035 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 48 uren | 0.1 | 23.9 | 1 | noradrenaline | 0.1 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.03 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 48 uren | 0.1 | 23.9 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | noradrenaline 0,1 mg in 24 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,03 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 noradrenaline 0,1 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,03 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid noradrenaline 1 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
412 | 1 | noradrenaline | 0.1 |  |  | 1 | 1 | noradrenaline | 0.1 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.14 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 12 uren | 0.1 | 11.9 | 1 | noradrenaline | 0.1 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.14 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 12 uren | 0.1 | 11.9 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | noradrenaline 0,1 mg in 12 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,14 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 noradrenaline 0,1 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,14 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid noradrenaline 1 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
413 | 1 | noradrenaline | 0.1 |  | 24 | 1 | 1 | noradrenaline | 0.1 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.07 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 24 uren | 0.1 | 23.9 | 1 | noradrenaline | 0.1 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.07 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 24 uren | 0.1 | 23.9 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | noradrenaline 0,1 mg in 24 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,07 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 noradrenaline 0,1 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,07 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid noradrenaline 1 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
414 | 1 | noradrenaline |  | glucose 5% | 24 |  | 1 | noradrenaline | 0.072 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.025 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 48 uren | 0.072 | 23.93 | 1 | noradrenaline | 0.07 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.02 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 48 uren | 0.07 | 23.93 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | noradrenaline 0,07 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,02 microg/kg/min (in 48 uren) | 12-9-2017 noradrenaline 0,07 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,02 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid noradrenaline 1 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
415 | 1 | noradrenaline |  | glucose 5% |  | 1 | 1 | noradrenaline | 0.072 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.1 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 12 uren | 0.072 | 11.93 | 1 | noradrenaline | 0.07 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.1 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 12 uren | 0.07 | 11.93 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | noradrenaline 0,07 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,1 microg/kg/min (in 12 uren) | 12-9-2017 noradrenaline 0,07 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,1 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid noradrenaline 1 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
416 | 1 | noradrenaline |  | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | noradrenaline | 0.072 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.05 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 24 uren | 0.072 | 23.93 | 1 | noradrenaline | 0.07 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.05 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 24 uren | 0.07 | 23.93 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | noradrenaline 0,07 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,05 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 noradrenaline 0,07 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,05 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid noradrenaline 1 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
417 | 1 | noradrenaline |  |  | 24 | 1 | 1 | noradrenaline | 0.072 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.05 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 24 uren | 0.072 | 23.93 | 1 | noradrenaline | 0.07 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.05 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 24 uren | 0.07 | 23.93 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | noradrenaline 0,07 mg in 24 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,05 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 noradrenaline 0,07 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,05 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid noradrenaline 1 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
418 | 0.5 | noradrenaline |  |  |  |  | 0.5 | noradrenaline | 0.072 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.1 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 24 uren | 0.072 | 11.96 | 0.5 | noradrenaline | 0.04 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.06 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 24 uren | 0.04 | 11.96 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | noradrenaline 0,04 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,06 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 noradrenaline 0,04 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,06 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid noradrenaline 1 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
419 | 5 | noradrenaline |  |  |  |  | 5 | noradrenaline | 0.072 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.01 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 24 uren | 0.072 | 11.6 | 5 | noradrenaline | 0.4 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.06 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 24 uren | 0.4 | 11.6 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | noradrenaline 0,4 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,06 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 noradrenaline 0,4 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,06 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid noradrenaline 1 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
420 | 0.5 | noradrenaline | 0.036 |  |  |  | 0.5 | noradrenaline | 0.036 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.05 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 24 uren | 0.04 | 11.96 | 0.5 | noradrenaline | 0.036 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.05 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 24 uren | 0.04 | 11.96 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | noradrenaline 0,036 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,05 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 noradrenaline 0,036 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,05 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D · Trek via een spike of filternaald 1 ml van het aangevraagde geneesmiddel op in een 1 ml injectiespuit (opgetrokken: …… ml). · Trek 9 ml van het aangevraagde oplosmiddel op in een spuit van 10 ml (opgetrokken: …… ml) · Voeg het geneesmiddel toe aan het oplosmiddel · Zuig lucht in de injectiespuit van 10 ml en meng · Ontlucht de spuit en sluit af met een rode afsluitdop · Identificeer de spuit met het geneesmiddel en de verkregen concentratie. Gebruik deze spuit voor het vervolg. WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid noradrenaline 1 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
421 | 5 | noradrenaline | 14.4 |  |  |  | 5 | noradrenaline | 14.4 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 2 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 24 uren | 14.4 | -2.4 | 5 | noradrenaline | 14.4 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 2 | microg/kg/min | 0,05-2 microg/kg/min | 24 uren | 14.4 | -2.4 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | noradrenaline 14,4 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 2 microg/kg/min (in 24 uren) | 12-9-2017 noradrenaline 14,4 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 2 microg/kg/min Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek via een filternaald de benodigde hoeveelheid noradrenaline 1 mg/ml of een 10-voudige hoeveelheid van de 1 op 10 verdunning* (=……..ml) op in een passende injectiespuit. (*doorhalen wat niet van toepassing is) • Vul aan met glucose ……% tot de aangevraagde hoeveelheid in een gekleurde injectiespuit van 50 ml. • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
422 | 1 | rocuronium |  |  |  |  | 1 | rocuronium | 7.2 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.3 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 24 uren | 0.72 | 11.3 | 1 | rocuronium | 7.2 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.3 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 24 uren | 0.72 | 11.28 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | rocuronium 7,2 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,3 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 rocuronium 7,2 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,3 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid rocuronium 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de rocuronium oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
423 | 1 | rocuronium | 10 |  |  |  | 1 | rocuronium | 10 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.42 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 24 uren | 1 | 11 | 1 | rocuronium | 10 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.42 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 24 uren | 1 | 11 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | rocuronium 10 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,42 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 rocuronium 10 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,42 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid rocuronium 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de rocuronium oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
424 | 1 | rocuronium | 10 | glucose 5% |  |  | 1 | rocuronium | 10 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.42 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 24 uren | 1 | 11 | 1 | rocuronium | 10 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.42 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 24 uren | 1 | 11 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | rocuronium 10 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,42 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 rocuronium 10 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,42 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid rocuronium 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de rocuronium oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
425 | 1 | rocuronium | 10 | glucose 5% |  | 1 | 1 | rocuronium | 10 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.83 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 12 uren | 1 | 11 | 1 | rocuronium | 10 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.83 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 12 uren | 1 | 11 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | rocuronium 10 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,83 mg/kg/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 rocuronium 10 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,83 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid rocuronium 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de rocuronium oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
426 | 1 | rocuronium | 10 | glucose 5% | 24 |  | 1 | rocuronium | 10 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.21 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 48 uren | 1 | 23 | 1 | rocuronium | 10 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.21 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 48 uren | 1 | 23 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | rocuronium 10 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,21 mg/kg/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 rocuronium 10 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,21 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid rocuronium 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de rocuronium oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
427 | 1 | rocuronium | 10 | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | rocuronium | 10 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.42 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 24 uren | 1 | 23 | 1 | rocuronium | 10 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.42 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 24 uren | 1 | 23 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | rocuronium 10 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,42 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 rocuronium 10 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,42 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid rocuronium 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de rocuronium oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
428 | 1 | rocuronium |  | glucose 5% |  |  | 1 | rocuronium | 7.2 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.3 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 24 uren | 0.72 | 11.3 | 1 | rocuronium | 7.2 | mg | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.3 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 24 uren | 0.72 | 11.28 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | rocuronium 7,2 mg in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,3 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 rocuronium 7,2 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,3 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid rocuronium 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de rocuronium oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
429 | 1 | rocuronium |  |  | 24 |  | 1 | rocuronium | 7.2 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.15 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 48 uren | 0.72 | 23.3 | 1 | rocuronium | 7.2 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.15 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 48 uren | 0.72 | 23.28 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | rocuronium 7,2 mg in 24 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,15 mg/kg/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 rocuronium 7,2 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,15 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid rocuronium 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de rocuronium oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
430 | 1 | rocuronium |  |  |  | 1 | 1 | rocuronium | 7.2 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.6 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 12 uren | 0.72 | 11.3 | 1 | rocuronium | 7.2 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.6 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 12 uren | 0.72 | 11.28 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | rocuronium 7,2 mg in 12 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,6 mg/kg/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 rocuronium 7,2 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,6 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid rocuronium 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de rocuronium oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
431 | 1 | rocuronium | 10 |  | 24 |  | 1 | rocuronium | 10 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.21 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 48 uren | 1 | 23 | 1 | rocuronium | 10 | mg | glucose 10% | 24 | 0.5 | 0.21 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 48 uren | 1 | 23 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | rocuronium 10 mg in 24 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,21 mg/kg/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 rocuronium 10 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,21 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid rocuronium 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de rocuronium oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
432 | 1 | rocuronium | 10 |  |  | 1 | 1 | rocuronium | 10 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.83 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 12 uren | 1 | 11 | 1 | rocuronium | 10 | mg | glucose 10% | 12 | 1 | 0.83 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 12 uren | 1 | 11 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | rocuronium 10 mg in 12 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,83 mg/kg/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 rocuronium 10 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,83 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid rocuronium 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de rocuronium oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
433 | 1 | rocuronium | 10 |  | 24 | 1 | 1 | rocuronium | 10 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.42 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 24 uren | 1 | 23 | 1 | rocuronium | 10 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.42 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 24 uren | 1 | 23 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | rocuronium 10 mg in 24 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,42 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 rocuronium 10 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,42 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid rocuronium 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de rocuronium oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
434 | 1 | rocuronium |  | glucose 5% | 24 |  | 1 | rocuronium | 7.2 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.15 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 48 uren | 0.72 | 23.3 | 1 | rocuronium | 7.2 | mg | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.15 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 48 uren | 0.72 | 23.28 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | rocuronium 7,2 mg in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,15 mg/kg/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 rocuronium 7,2 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,15 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid rocuronium 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de rocuronium oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
435 | 1 | rocuronium |  | glucose 5% |  | 1 | 1 | rocuronium | 7.2 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.6 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 12 uren | 0.72 | 11.3 | 1 | rocuronium | 7.2 | mg | glucose 5% | 12 | 1 | 0.6 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 12 uren | 0.72 | 11.28 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | rocuronium 7,2 mg in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,6 mg/kg/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 rocuronium 7,2 mg in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,6 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid rocuronium 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de rocuronium oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
436 | 1 | rocuronium |  | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | rocuronium | 7.2 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.3 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 24 uren | 0.72 | 23.3 | 1 | rocuronium | 7.2 | mg | glucose 5% | 24 | 1 | 0.3 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 24 uren | 0.72 | 23.28 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | rocuronium 7,2 mg in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 0,3 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 rocuronium 7,2 mg in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,3 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid rocuronium 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de rocuronium oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
437 | 1 | rocuronium |  |  | 24 | 1 | 1 | rocuronium | 7.2 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.3 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 24 uren | 0.72 | 23.3 | 1 | rocuronium | 7.2 | mg | glucose 10% | 24 | 1 | 0.3 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 24 uren | 0.72 | 23.28 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | rocuronium 7,2 mg in 24 ml glucose 10%, 1 ml/uur = 0,3 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 rocuronium 7,2 mg in 24 ml glucose 10% (12 ml extra) 1 ml/uur 0,3 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid rocuronium 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de rocuronium oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
438 | 0.5 | rocuronium |  |  |  |  | 0.5 | rocuronium | 7.2 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.6 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 24 uren | 0.72 | 11.6 | 0.5 | rocuronium | 3.6 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.3 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 24 uren | 0.36 | 11.64 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | rocuronium 3,6 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,3 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 rocuronium 3,6 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,3 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid rocuronium 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de rocuronium oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
439 | 5 | rocuronium |  |  |  |  | 5 | rocuronium | 7.2 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.06 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 24 uren | 0.72 | 8.4 | 5 | rocuronium | 36 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.3 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 24 uren | 3.6 | 8.4 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | rocuronium 36 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,3 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 rocuronium 36 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,3 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid rocuronium 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de rocuronium oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
440 | 0.5 | rocuronium | 3.6 |  |  |  | 0.5 | rocuronium | 3.6 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.3 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 24 uren | 0.36 | 11.64 | 0.5 | rocuronium | 3.6 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 0.3 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 24 uren | 0.36 | 11.64 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | rocuronium 3,6 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 0,3 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 rocuronium 3,6 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,3 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid rocuronium 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de rocuronium oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
441 | 5 | rocuronium | 264 |  |  |  | 5 | rocuronium | 264 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 2.2 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 24 uren | 26.4 | -14.4 | 5 | rocuronium | 264 | mg | glucose 10% | 12 | 0.5 | 2.2 | mg/kg/uur | 0,3-2,2 mg/kg/uur | 24 uren | 26.4 | -14.4 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | rocuronium 264 mg in 12 ml glucose 10%, 0,5 ml/uur = 2,2 mg/kg/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 rocuronium 264 mg in 12 ml glucose 10% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 2,2 mg/kg/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid rocuronium 10 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid glucose ……% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de rocuronium oplossing 10 mg/ml toe aan de glucose ……% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
442 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL |  |  |  |  | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 1 | ml | NaCl 0,9% | 24 | 1 | 1 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 24 uren | 1 | 23 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 1 | ml | NaCl 0,9% | 24 | 1 | 1 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 24 uren | 1 | 23 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | sufentanil/bupivac EPIDURAAL 1 ml in 24 ml NaCl 0,9%, 1 ml/uur = 1 ml/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 sufentanil/bupivac EPIDURAAL 1 ml in 24 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 1 ml/uur 1 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml oplossing toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
443 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 2 |  |  |  | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 2 | ml | NaCl 0,9% | 24 | 1 | 2 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 24 uren | 2 | 22 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 2 | ml | NaCl 0,9% | 24 | 1 | 1 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 24 uren | 2 | 22 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | sufentanil/bupivac EPIDURAAL 2 ml in 24 ml NaCl 0,9%, 1 ml/uur = 1 ml/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 sufentanil/bupivac EPIDURAAL 2 ml in 24 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 1 ml/uur 1 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml oplossing toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
444 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 2 | glucose 5% |  |  | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 2 | ml | glucose 5% | 24 | 1 | 2 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 24 uren | 2 | 22 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 2 | ml | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 24 uren | 2 | 22 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | sufentanil/bupivac EPIDURAAL 2 ml in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 1 ml/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 sufentanil/bupivac EPIDURAAL 2 ml in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 1 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml oplossing toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
445 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 2 | glucose 5% |  | 0.5 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 2 | ml | glucose 5% | 24 | 0.5 | 1 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 48 uren | 2 | 22 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 2 | ml | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.5 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 48 uren | 2 | 22 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | sufentanil/bupivac EPIDURAAL 2 ml in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,5 ml/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 sufentanil/bupivac EPIDURAAL 2 ml in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,5 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml oplossing toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
446 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 2 | glucose 5% | 12 |  | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 2 | ml | glucose 5% | 12 | 1 | 4 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 12 uren | 2 | 10 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 2 | ml | glucose 5% | 12 | 1 | 1 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 12 uren | 2 | 10 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | sufentanil/bupivac EPIDURAAL 2 ml in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 1 ml/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 sufentanil/bupivac EPIDURAAL 2 ml in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 1 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml oplossing toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
447 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 2 | glucose 5% | 12 | 0.5 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 2 | ml | glucose 5% | 12 | 0.5 | 2 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 24 uren | 2 | 10 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 2 | ml | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.5 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 24 uren | 2 | 10 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | sufentanil/bupivac EPIDURAAL 2 ml in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,5 ml/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 sufentanil/bupivac EPIDURAAL 2 ml in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,5 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml oplossing toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
448 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL |  | glucose 5% |  |  | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 1 | ml | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 24 uren | 1 | 23 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 1 | ml | glucose 5% | 24 | 1 | 1 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 24 uren | 1 | 23 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | sufentanil/bupivac EPIDURAAL 1 ml in 24 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 1 ml/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 sufentanil/bupivac EPIDURAAL 1 ml in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 1 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml oplossing toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
449 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL |  |  | 12 |  | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 1 | ml | NaCl 0,9% | 12 | 1 | 2 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 12 uren | 1 | 11 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 1 | ml | NaCl 0,9% | 12 | 1 | 1 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 12 uren | 1 | 11 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | sufentanil/bupivac EPIDURAAL 1 ml in 12 ml NaCl 0,9%, 1 ml/uur = 1 ml/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 sufentanil/bupivac EPIDURAAL 1 ml in 12 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 1 ml/uur 1 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml oplossing toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
450 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL |  |  |  | 0.5 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 1 | ml | NaCl 0,9% | 24 | 0.5 | 0.5 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 48 uren | 1 | 23 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 1 | ml | NaCl 0,9% | 24 | 0.5 | 0.5 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 48 uren | 1 | 23 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | sufentanil/bupivac EPIDURAAL 1 ml in 24 ml NaCl 0,9%, 0,5 ml/uur = 0,5 ml/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 sufentanil/bupivac EPIDURAAL 1 ml in 24 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,5 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml oplossing toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
451 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 2 |  | 12 |  | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 2 | ml | NaCl 0,9% | 12 | 1 | 4 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 12 uren | 2 | 10 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 2 | ml | NaCl 0,9% | 12 | 1 | 1 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 12 uren | 2 | 10 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | sufentanil/bupivac EPIDURAAL 2 ml in 12 ml NaCl 0,9%, 1 ml/uur = 1 ml/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 sufentanil/bupivac EPIDURAAL 2 ml in 12 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 1 ml/uur 1 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml oplossing toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
452 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 2 |  |  | 0.5 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 2 | ml | NaCl 0,9% | 24 | 0.5 | 1 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 48 uren | 2 | 22 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 2 | ml | NaCl 0,9% | 24 | 0.5 | 0.5 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 48 uren | 2 | 22 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | sufentanil/bupivac EPIDURAAL 2 ml in 24 ml NaCl 0,9%, 0,5 ml/uur = 0,5 ml/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 sufentanil/bupivac EPIDURAAL 2 ml in 24 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,5 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml oplossing toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
453 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 2 |  | 12 | 0.5 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 2 | ml | NaCl 0,9% | 12 | 0.5 | 2 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 24 uren | 2 | 10 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 2 | ml | NaCl 0,9% | 12 | 0.5 | 0.5 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 24 uren | 2 | 10 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | sufentanil/bupivac EPIDURAAL 2 ml in 12 ml NaCl 0,9%, 0,5 ml/uur = 0,5 ml/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 sufentanil/bupivac EPIDURAAL 2 ml in 12 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,5 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml oplossing toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
454 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL |  | glucose 5% | 12 |  | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 1 | ml | glucose 5% | 12 | 1 | 2 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 12 uren | 1 | 11 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 1 | ml | glucose 5% | 12 | 1 | 1 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 12 uren | 1 | 11 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | sufentanil/bupivac EPIDURAAL 1 ml in 12 ml glucose 5%, 1 ml/uur = 1 ml/uur (in 12 uren) | 12-9-2017 sufentanil/bupivac EPIDURAAL 1 ml in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 1 ml/uur 1 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml oplossing toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
455 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL |  | glucose 5% |  | 0.5 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 1 | ml | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.5 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 48 uren | 1 | 23 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 1 | ml | glucose 5% | 24 | 0.5 | 0.5 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 48 uren | 1 | 23 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | sufentanil/bupivac EPIDURAAL 1 ml in 24 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,5 ml/uur (in 48 uren) | 12-9-2017 sufentanil/bupivac EPIDURAAL 1 ml in 24 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,5 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml oplossing toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
456 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL |  | glucose 5% | 12 | 0.5 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 1 | ml | glucose 5% | 12 | 0.5 | 1 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 24 uren | 1 | 11 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 1 | ml | glucose 5% | 12 | 0.5 | 0.5 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 24 uren | 1 | 11 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | sufentanil/bupivac EPIDURAAL 1 ml in 12 ml glucose 5%, 0,5 ml/uur = 0,5 ml/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 sufentanil/bupivac EPIDURAAL 1 ml in 12 ml glucose 5% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,5 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml oplossing toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
457 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL |  |  | 12 | 0.5 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 1 | ml | NaCl 0,9% | 12 | 0.5 | 1 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 24 uren | 1 | 11 | 1 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 1 | ml | NaCl 0,9% | 12 | 0.5 | 0.5 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 24 uren | 1 | 11 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | sufentanil/bupivac EPIDURAAL 1 ml in 12 ml NaCl 0,9%, 0,5 ml/uur = 0,5 ml/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 sufentanil/bupivac EPIDURAAL 1 ml in 12 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 0,5 ml/uur 0,5 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml oplossing toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
458 | 0.5 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL |  |  |  |  | 0.5 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 1 | ml | NaCl 0,9% | 24 | 1 | 2 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 24 uren | 1 | 23.5 | 0.5 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 0.5 | ml | NaCl 0,9% | 24 | 1 | 1 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 24 uren | 0.5 | 23.5 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | sufentanil/bupivac EPIDURAAL 0,5 ml in 24 ml NaCl 0,9%, 1 ml/uur = 1 ml/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 sufentanil/bupivac EPIDURAAL 0,5 ml in 24 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 1 ml/uur 1 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml oplossing toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
459 | 5 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL |  |  |  |  | 5 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 1 | ml | NaCl 0,9% | 24 | 1 | 0.2 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 24 uren | 1 | 19 | 5 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 5 | ml | NaCl 0,9% | 24 | 1 | 1 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 24 uren | 5 | 19 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | sufentanil/bupivac EPIDURAAL 5 ml in 24 ml NaCl 0,9%, 1 ml/uur = 1 ml/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 sufentanil/bupivac EPIDURAAL 5 ml in 24 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 1 ml/uur 1 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml oplossing toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
460 | 0.5 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 0.2 |  |  |  | 0.5 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 0.2 | ml | NaCl 0,9% | 24 | 1 | 0.4 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 24 uren | 0.2 | 23.8 | 0.5 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 0.2 | ml | NaCl 0,9% | 24 | 1 | 1 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 24 uren | 0.2 | 23.8 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | sufentanil/bupivac EPIDURAAL 0,2 ml in 24 ml NaCl 0,9%, 1 ml/uur = 1 ml/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 sufentanil/bupivac EPIDURAAL 0,2 ml in 24 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 1 ml/uur 1 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml oplossing toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
461 | 5 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 5 |  |  |  | 5 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 5 | ml | NaCl 0,9% | 24 | 1 | 1 | ml/uur | 1 ml/kg/dag | 24 uren | 5 | 19 | 5 | sufentanil/bupivac EPIDURAAL | 5 | ml | NaCl 0,9% | 24 | 1 | 1 | ml/uur | 1 ml/uur EPIDURAAL | 24 uren | 5 | 19 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | sufentanil/bupivac EPIDURAAL 5 ml in 24 ml NaCl 0,9%, 1 ml/uur = 1 ml/uur (in 24 uren) | 12-9-2017 sufentanil/bupivac EPIDURAAL 5 ml in 24 ml NaCl 0,9% (12 ml extra) 1 ml/uur 1 ml/uur Exp: 13-9-2017 | WERK ASEPTISCH IN EEN VAN DE LAF-KASTEN met achtergrond klasse D • Trek de benodigde hoeveelheid sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml op in een passende injectiespuit. • Trek de benodigde hoeveelheid NaCl 0,9% op in een injectiespuit van 50 ml • Voeg de sufentanil 1 µg/ml + bupivacaine 2,5 mg/ml oplossing toe aan de NaCl 0,9% • Zuig lucht in de injectiespuit van 50 ml en meng • Ontlucht de spuit en sluit af met een Cair LGL lijn. Vul de lijn met enkele centimeters vloeistof. • Herhaal indien meerdere spuiten zijn aangevraagd • Etiketteer de injectiespuit(en)
Total | [32 empty] | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE

## DiscMed
| Invoer | [13 empty] | Verwacht |  | Berekend |  | Test Resultaten
No | Gewicht | Medicament | Afronding | Afronding Eenheid | Toediening | Indicatie | Freq | Hoeveelheid | Oplossing | Oplossing Hoeveelheid | Tijd | Opmerking | PRN | PRN Tekst | Dosering | Concentratie | Dosering | Concentratie
1 | 5 | abacavir drank 20 mg/ml | 20 | mg | or | hiv |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
2 | 5 | abacavir tablet 300 mg/stuk | 300 | mg | or | hiv | antenoctum | 600 mg |  | 0 | [6 empty] | 120 mg/kg/dag
3 | 5 | abatacept injectievloeistof 125 mg/ml | 125 | mg | sc | juveniele idiopathische arthritis (j.i.a.) | 1 x / dag | 375 mg |  | 0 | [6 empty] | 75 mg/kg/dag
4 | 5 | abatacept poeder voor oplossing voor infusie 250 mg/stuk | 250 | mg | iv | juveniele idiopathische arthritis (j.i.a.) | 2 x / dag | 1000 mg |  | 0 | [6 empty] | 400 mg/kg/dag
5 | 5 | acenocoumarol tablet 1 mg/stuk | 1 | mg | or | antistolling | 3 x / dag | 5 mg |  | 0 | [6 empty] | 3 mg/kg/dag
6 | 5 | acetazolamide poeder voor injectievloeistof 500 mg/stuk | 500 | mg | iv | epilepsie, adjuvante therapie | 4 x / dag | 3000 mg |  | 0 | [6 empty] | 2400 mg/kg/dag
7 | 5 | acetazolamide tablet 250 mg/stuk | 62.5 | mg | or | epilepsie, adjuvante therapie | 5 x / dag | 437,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 438 mg/kg/dag
8 | 5 | acetylcysteine bruistablet 600 mg/stuk | 600 | mg | or | paracetamol intoxicatie | 6 x / dag | 4800 mg |  | 0 | [6 empty] | 5760 mg/kg/dag
9 | 5 | acetylcysteine capsule 200 mg/stuk | 200 | mg | or | paracetamol intoxicatie | 7 x / dag | 1800 mg |  | 0 | [6 empty] | 2520 mg/kg/dag
10 | 5 | acetylcysteine poeder voor oraal gebruik 200 mg/stuk | 200 | mg | or | paracetamol intoxicatie | 8 x / dag | 2000 mg |  | 0 | [6 empty] | 3200 mg/kg/dag
11 | 5 | acetylcysteine poeder voor oraal gebruik 600 mg/stuk | 600 | mg | or | paracetamol intoxicatie | 9 x / dag | 6600 mg |  | 0 | [6 empty] | 11880 mg/kg/dag
12 | 5 | acetylcysteine vernevelvloeistof 100 mg/ml | 100 | mg | inh | paracetamol intoxicatie | 10 x / dag | 1200 mg |  | 0 | [6 empty] | 2400 mg/kg/dag
13 | 5 | acetylsalicylzuur dispergeerbare tablet 30 mg/stuk | 30 | mg | or |  | 11 x / dag | 390 mg |  | 0 | [6 empty] | 858 mg/kg/dag
14 | 5 | acetylsalicylzuur dispergeerbare tablet 80 mg/stuk | 40 | mg | or |  | 12 x / dag | 560 mg |  | 0 | [6 empty] | 1344 mg/kg/dag
15 | 5 | aciclovir concentraat voor oplossing voor infusie 25 mg/ml | 25 | mg | iv | ooginfectie, herpes simplex | 1 x / 2 dagen | 375 mg |  | 0 | [6 empty] | 38 mg/kg/dag
16 | 5 | aciclovir suspensie voor oraal gebruik 40 mg/ml | 40 | mg | or | ooginfectie, herpes simplex | 1 x / 3 dagen | 640 mg |  | 0 | [6 empty] | 43 mg/kg/dag
17 | 5 | aciclovir tablet 200 mg/stuk | 200 | mg | or | ooginfectie, herpes simplex | 2 x / 3 dagen | 3400 mg |  | 0 | [6 empty] | 453 mg/kg/dag
18 | 5 | aciclovir tablet 800 mg/stuk | 400 | mg | or | ooginfectie, herpes simplex | 1 x / week | 7200 mg |  | 0 | [6 empty] | 206 mg/kg/dag
19 | 5 | adalimumab injectievloeistof 50 mg/ml | 50 | mg | sc | ziekte van crohn | 2 x / week | 950 mg |  | 0 | [6 empty] | 54 mg/kg/dag
20 | 5 | adalimumab injectievloeistof 100 mg/ml | 100 | mg | sc | ziekte van crohn | 3 x / week | 2000 mg |  | 0 | [6 empty] | 171 mg/kg/dag
21 | 5 | adapaleen gel 1 mg/gr | 1 | mg | cut | acne vulgaris | 4 x / week | 21 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
22 | 5 | adenosine injectievloeistof 3 mg/ml | 3 | mg | iv | supraventriculaire tachycardie | 1 x / 2 weken | 66 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,9 mg/kg/dag
23 | 5 | adrenaline injectievloeistof 5 mg/ml | 0.5 | mg | im | reanimatie | 1 x / 4 weken | 11,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,1 mg/kg/dag
24 | 5 | adrenaline injectievloeistof 1 mg/ml | 1 | mg | im | reanimatie | 1 x / 12 weken | 24 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,1 mg/kg/dag
25 | 5 | adrenaline injectievloeistof 1 mg/ml | 1 | mg | im | reanimatie | 1 x / 13 weken | 25 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,1 mg/kg/dag
26 | 5 | adrenaline injectievloeistof 1 mg/ml | 0.1 | mg | im | reanimatie |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
27 | 5 | adrenaline+lidocaine injectievloeistof 5 mcg/ml | 5 | mcg | epidur | glijmiddel voor catheters en bij scopieen | antenoctum | 135 mcg |  | 0 | [6 empty] | 27 mcg/kg/dag
28 | 5 | adrenaline+lidocaine injectievloeistof 5 mcg/ml | 5 | mcg | epidur | glijmiddel voor catheters en bij scopieen | 1 x / dag | 140 mcg |  | 0 | [6 empty] | 28 mcg/kg/dag
29 | 5 | albumine infusievloeistof 40 mg/ml | 40 | mg | iv | hypovolumie met aangetoonde hypoalbuminemie als co-morbiditeit | 2 x / dag | 1160 mg |  | 0 | [6 empty] | 464 mg/kg/dag
30 | 5 | albumine infusievloeistof 200 mg/ml | 200 | mg | iv | hypovolumie met aangetoonde hypoalbuminemie als co-morbiditeit | 3 x / dag | 6000 mg |  | 0 | [6 empty] | 3600 mg/kg/dag
31 | 5 | alendroninezuur tablet 10 mg/stuk | 10 | mg | or | osteogenesis imperfecta, remming botresoptie | 4 x / dag | 10 mg |  | 0 | [6 empty] | 8 mg/kg/dag
32 | 5 | alendroninezuur tablet 70 mg/stuk | 70 | mg | or | osteogenesis imperfecta, remming botresoptie | 5 x / dag | 140 mg |  | 0 | [6 empty] | 140 mg/kg/dag
33 | 5 | alfacalcidol capsule 25 mcg/stuk | 0.25 | mcg | or | osteodystrofie, secundaire hyperparathyroïdie bij chronische nierziekte stadium 3 en 4 (predialysepatiënten): | 6 x / dag | 0,75 mcg |  | 0 | [6 empty] | 0,9 mcg/kg/dag
34 | 5 | alfacalcidol capsule 1 mcg/stuk | 1 | mcg | or | osteodystrofie, secundaire hyperparathyroïdie bij chronische nierziekte stadium 3 en 4 (predialysepatiënten): | 7 x / dag | 4 mcg |  | 0 | [6 empty] | 6 mcg/kg/dag
35 | 5 | alfacalcidol druppels voor oraal gebruik 2 mcg/ml | 2 | mcg | or | osteodystrofie, secundaire hyperparathyroïdie bij chronische nierziekte stadium 3 en 4 (predialysepatiënten): | 8 x / dag | 10 mcg |  | 0 | [6 empty] | 16 mcg/kg/dag
36 | 5 | alfacalcidol injectievloeistof 2 mcg/ml | 2 | mcg | iv | osteodystrofie, secundaire hyperparathyroïdie bij chronische nierziekte stadium 3 en 4 (predialysepatiënten): | 9 x / dag | 12 mcg |  | 0 | [6 empty] | 22 mcg/kg/dag
37 | 5 | alfentanil injectievloeistof 5 mg/ml | 0.5 | mg | iv | pijnstilling bij spontaan ademend kind | 10 x / dag | 3,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 7 mg/kg/dag
38 | 5 | alimemazine tablet 5 mg/stuk | 5 | mg | or | premedicatie | 11 x / dag | 40 mg |  | 0 | [6 empty] | 88 mg/kg/dag
39 | 5 | allopurinol poeder voor oplossing voor infusie 1 gr/stuk | 1 | gr | iv | glycogeen stapelingsziekte | 12 x / dag | 9 gr |  | 0 | [6 empty] | 22 gr/kg/dag
40 | 5 | allopurinol tablet 100 mg/stuk | 50 | mg | or | glycogeen stapelingsziekte | 1 x / 2 dagen | 500 mg |  | 0 | [6 empty] | 50 mg/kg/dag
41 | 5 | allopurinol tablet 300 mg/stuk | 300 | mg | or | glycogeen stapelingsziekte | 1 x / 3 dagen | 3300 mg |  | 0 | [6 empty] | 220 mg/kg/dag
42 | 5 | alprazolam tablet 25 mg/stuk | 0.125 | mg | or | premedicatie | 2 x / 3 dagen | 1,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,2 mg/kg/dag
43 | 5 | alprazolam tablet 5 mg/stuk | 0.25 | mg | or | premedicatie | 1 x / week | 3,25 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,1 mg/kg/dag
44 | 5 | alprazolam tablet met gereguleerde afgifte 5 mg/stuk | 0.5 | mg | or | premedicatie | 2 x / week | 7 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,4 mg/kg/dag
45 | 5 | alprazolam tablet met gereguleerde afgifte 1 mg/stuk | 1 | mg | or | premedicatie | 3 x / week | 15 mg |  | 0 | [6 empty] | 1 mg/kg/dag
46 | 5 | alprostadil concentraat voor oplossing voor infusie 5 mg/ml | 0.5 | mg | iv | openhouden ductus arteriosus, in afwachting van operatie | 4 x / week | 8 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,9 mg/kg/dag
47 | 5 | alteplase poeder voor oplossing voor infusie 20 mg/stuk | 20 | mg | iv | trombolyse | 1 x / 2 weken | 340 mg |  | 0 | [6 empty] | 5 mg/kg/dag
48 | 5 | alteplase poeder voor oplossing voor infusie 50 mg/stuk | 50 | mg | iv | trombolyse | 1 x / 4 weken | 900 mg |  | 0 | [6 empty] | 6 mg/kg/dag
49 | 5 | amfotericine-b concentraat voor oplossing voor infusie 5 mg/ml | 5 | mg | iv | selectieve darmdecontaminatie, stomatitis mycotica en (profylaxe) intestinale schimmelinfecties | 1 x / 12 weken | 95 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,2 mg/kg/dag
50 | 5 | amfotericine-b poeder voor oplossing voor infusie 50 mg/stuk | 50 | mg | iv | selectieve darmdecontaminatie, stomatitis mycotica en (profylaxe) intestinale schimmelinfecties | 1 x / 13 weken | 1000 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
51 | 5 | amfotericine-b poeder voor oplossing voor infusie 50 mg/stuk | 50 | mg | iv | selectieve darmdecontaminatie, stomatitis mycotica en (profylaxe) intestinale schimmelinfecties |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
52 | 5 | amikacine injectievloeistof 250 mg/ml | 250 | mg | im | infecties bij cystic fibrosis | antenoctum | 5500 mg |  | 0 | [6 empty] | 1100 mg/kg/dag
53 | 5 | amiodaron injectievloeistof 50 mg/ml | 50 | mg | iv | ernstige therapieresistente hartritmestoornissen | 1 x / dag | 1150 mg |  | 0 | [6 empty] | 230 mg/kg/dag
54 | 5 | amiodaron tablet 200 mg/stuk | 100 | mg | or | ernstige therapieresistente hartritmestoornissen | 2 x / dag | 2400 mg |  | 0 | [6 empty] | 960 mg/kg/dag
55 | 5 | amitriptyline capsule met gereguleerde afgifte 50 mg/stuk | 50 | mg | or | enuresis nocturna | 3 x / dag | 1250 mg |  | 0 | [6 empty] | 750 mg/kg/dag
56 | 5 | amitriptyline tablet 10 mg/stuk | 10 | mg | or | enuresis nocturna | 4 x / dag | 260 mg |  | 0 | [6 empty] | 208 mg/kg/dag
57 | 5 | amitriptyline tablet 25 mg/stuk | 25 | mg | or | enuresis nocturna | 5 x / dag | 675 mg |  | 0 | [6 empty] | 675 mg/kg/dag
58 | 5 | amlodipine tablet 5 mg/stuk | 5 | mg | or | hypertensie | 6 x / dag | 140 mg |  | 0 | [6 empty] | 168 mg/kg/dag
59 | 5 | amlodipine tablet 10 mg/stuk | 10 | mg | or | hypertensie | 7 x / dag | 290 mg |  | 0 | [6 empty] | 406 mg/kg/dag
60 | 5 | amoxicilline capsule 500 mg/stuk | 500 | mg | or | infecties | 8 x / dag | 15000 mg |  | 0 | [6 empty] | 24000 mg/kg/dag
61 | 5 | amoxicilline dispergeerbare tablet 250 mg/stuk | 125 | mg | or | infecties | 9 x / dag | 125 mg |  | 0 | [6 empty] | 225 mg/kg/dag
62 | 5 | amoxicilline dispergeerbare tablet 375 mg/stuk | 375 | mg | or | infecties | 10 x / dag | 750 mg |  | 0 | [6 empty] | 1500 mg/kg/dag
63 | 5 | amoxicilline dispergeerbare tablet 750 mg/stuk | 750 | mg | or | infecties | 11 x / dag | 2250 mg |  | 0 | [6 empty] | 4950 mg/kg/dag
64 | 5 | amoxicilline poeder voor injectievloeistof 250 mg/stuk | 250 | mg | im | infecties | 12 x / dag | 1000 mg |  | 0 | [6 empty] | 2400 mg/kg/dag
65 | 5 | amoxicilline poeder voor injectievloeistof 500 mg/stuk | 500 | mg | im | infecties | 1 x / 2 dagen | 2500 mg |  | 0 | [6 empty] | 250 mg/kg/dag
66 | 5 | amoxicilline poeder voor injectievloeistof 1000 mg/stuk | 1000 | mg | im | infecties | 1 x / 3 dagen | 6000 mg |  | 0 | [6 empty] | 400 mg/kg/dag
67 | 5 | amoxicilline suspensie voor oraal gebruik 50 mg/ml | 50 | mg | or | infecties | 2 x / 3 dagen | 350 mg |  | 0 | [6 empty] | 47 mg/kg/dag
68 | 5 | amoxicilline+clavulanaat-kalium poeder voor injectievloeistof 500 mg/stuk | 500 | mg | iv | infecties | 1 x / week | 4000 mg |  | 0 | [6 empty] | 114 mg/kg/dag
69 | 5 | amoxicilline+clavulanaat-kalium poeder voor injectievloeistof 1000 mg/stuk | 1000 | mg | iv | infecties | 2 x / week | 9000 mg |  | 0 | [6 empty] | 514 mg/kg/dag
70 | 5 | amoxicilline+clavulanaat-kalium poeder voor injectievloeistof 1000 mg/stuk | 1000 | mg | iv | infecties | 3 x / week | 10000 mg |  | 0 | [6 empty] | 857 mg/kg/dag
71 | 5 | amoxicilline+clavulanaat-kalium poeder voor oplossing voor infusie 2000 mg/stuk | 2000 | mg | iv | infecties | 4 x / week | 22000 mg |  | 0 | [6 empty] | 2514 mg/kg/dag
72 | 5 | amoxicilline+clavulanaat-kalium suspensie voor oraal gebruik 25 mg/ml | 25 | mg | or | infecties | 1 x / 2 weken | 300 mg |  | 0 | [6 empty] | 4 mg/kg/dag
73 | 5 | amoxicilline+clavulanaat-kalium suspensie voor oraal gebruik 50 mg/ml | 50 | mg | or | infecties | 1 x / 4 weken | 650 mg |  | 0 | [6 empty] | 5 mg/kg/dag
74 | 5 | amoxicilline+clavulanaat-kalium tablet 500 mg/stuk | 500 | mg | or | infecties | 1 x / 12 weken | 7000 mg |  | 0 | [6 empty] | 17 mg/kg/dag
75 | 5 | amoxicilline+clavulanaat-kalium tablet 875 mg/stuk | 875 | mg | or | infecties | 1 x / 13 weken | 13125 mg |  | 0 | [6 empty] | 29 mg/kg/dag
76 | 5 | amsacrine concentraat voor oplossing voor infusie 50 mg/ml | 50 | mg | iv | oncologische aandoeningen |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
77 | 5 | amylase+lipase+protease maagsapresistent granulaat 36000 FIP/gr | 36000 | FIP | or | exocriene pancreasinsufficientie: pancreatine 6nf poeder | antenoctum | 612000 FIP |  | 0 | [6 empty] | 122400 FIP/kg/dag
78 | 5 | amylase+lipase+protease maagsapresistente capsule 8000 FIP/stuk | 8000 | FIP | or | exocriene pancreasinsufficientie: pancreatine 6nf poeder | 1 x / dag | 144000 FIP |  | 0 | [6 empty] | 28800 FIP/kg/dag
79 | 5 | amylase+lipase+protease maagsapresistente capsule 18000 FIP/stuk | 18000 | FIP | or | exocriene pancreasinsufficientie: pancreatine 6nf poeder | 2 x / dag | 342000 FIP |  | 0 | [6 empty] | 136800 FIP/kg/dag
80 | 5 | amylase+lipase+protease maagsapresistente capsule 22500 FIP/stuk | 22500 | FIP | or | exocriene pancreasinsufficientie: pancreatine 6nf poeder | 3 x / dag | 450000 FIP |  | 0 | [6 empty] | 270000 FIP/kg/dag
81 | 5 | amylase+lipase+protease maagsapresistente capsule 25000 FIP/stuk | 25000 | FIP | or | exocriene pancreasinsufficientie: pancreatine 6nf poeder | 4 x / dag | 525000 FIP |  | 0 | [6 empty] | 420000 FIP/kg/dag
82 | 5 | anakinra injectievloeistof 150 mg/ml | 150 | mg | sc | cryopyrine geassocieerde periodieke koortssyndromen (caps), systemische juveniele idiopathische artritis (sjia), overige autoinflammatoire aandoeningen die niet reageren op de conventionele therapie: | 5 x / dag | 3300 mg |  | 0 | [6 empty] | 3300 mg/kg/dag
83 | 5 | aprepitant capsule 80 mg/stuk | 80 | mg | or | preventie van misselijkheid en braken bij chemotherapie | 6 x / dag | 1840 mg |  | 0 | [6 empty] | 2208 mg/kg/dag
84 | 5 | aprepitant capsule 125 mg/stuk | 125 | mg | or | preventie van misselijkheid en braken bij chemotherapie | 7 x / dag | 3000 mg |  | 0 | [6 empty] | 4200 mg/kg/dag
85 | 5 | aripiprazol injectievloeistof 75 mg/ml | 7.5 | mg | im | tics, gedragsstoornissen en autisme | 8 x / dag | 187,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 300 mg/kg/dag
86 | 5 | aripiprazol poeder voor suspensie voor injectie 400 mg/stuk | 400 | mg | im | tics, gedragsstoornissen en autisme | 9 x / dag | 10400 mg |  | 0 | [6 empty] | 18720 mg/kg/dag
87 | 5 | aripiprazol tablet 1 mg/stuk | 1 | mg | or | tics, gedragsstoornissen en autisme | 10 x / dag | 27 mg |  | 0 | [6 empty] | 54 mg/kg/dag
88 | 5 | aripiprazol tablet 25 mg/stuk | 2.5 | mg | or | tics, gedragsstoornissen en autisme | 11 x / dag | 70 mg |  | 0 | [6 empty] | 154 mg/kg/dag
89 | 5 | aripiprazol tablet 10 mg/stuk | 10 | mg | or | tics, gedragsstoornissen en autisme | 12 x / dag | 290 mg |  | 0 | [6 empty] | 696 mg/kg/dag
90 | 5 | aripiprazol tablet 15 mg/stuk | 15 | mg | or | tics, gedragsstoornissen en autisme | 1 x / 2 dagen | 450 mg |  | 0 | [6 empty] | 45 mg/kg/dag
91 | 5 | artemether+lumefantrine tablet 20 mg/stuk | 10 | mg | or | behandeling malaria | 1 x / 3 dagen | 10 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,7 mg/kg/dag
92 | 5 | ascorbinezuur injectievloeistof 100 mg/ml | 100 | mg | im | deficientie | 2 x / 3 dagen | 200 mg |  | 0 | [6 empty] | 27 mg/kg/dag
93 | 5 | ascorbinezuur tablet 50 mg/stuk | 50 | mg | or | deficientie | 1 x / week | 150 mg |  | 0 | [6 empty] | 4 mg/kg/dag
94 | 5 | ascorbinezuur tablet 500 mg/stuk | 250 | mg | or | deficientie | 2 x / week | 1000 mg |  | 0 | [6 empty] | 57 mg/kg/dag
95 | 5 | asparaginase poeder voor injectievloeistof 10000 IE/stuk | 10000 | IE | im | oncologische aandoeningen | 3 x / week | 50000 IE |  | 0 | [6 empty] | 4286 IE/kg/dag
96 | 5 | asparaginase poeder voor injectievloeistof 10000 IE/stuk | 10000 | IE | iv | oncologische aandoeningen | 4 x / week | 60000 IE |  | 0 | [6 empty] | 6857 IE/kg/dag
97 | 5 | atazanavir capsule 150 mg/stuk | 150 | mg | or | hiv | 1 x / 2 weken | 1050 mg |  | 0 | [6 empty] | 15 mg/kg/dag
98 | 5 | atazanavir capsule 200 mg/stuk | 200 | mg | or | hiv | 1 x / 4 weken | 1600 mg |  | 0 | [6 empty] | 11 mg/kg/dag
99 | 5 | atazanavir capsule 300 mg/stuk | 300 | mg | or | hiv | 1 x / 12 weken | 2700 mg |  | 0 | [6 empty] | 6 mg/kg/dag
100 | 5 | atenolol drank 1 mg/ml | 1 | mg | or | hypertensie, supraventriculaire aritmieën, marfan syndroom | 1 x / 13 weken | 10 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,02 mg/kg/dag
101 | 5 | atenolol tablet 25 mg/stuk | 25 | mg | or | hypertensie, supraventriculaire aritmieën, marfan syndroom |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
102 | 5 | atenolol tablet 50 mg/stuk | 25 | mg | or | hypertensie, supraventriculaire aritmieën, marfan syndroom | antenoctum | 300 mg |  | 0 | [6 empty] | 60 mg/kg/dag
103 | 5 | atenolol tablet 100 mg/stuk | 50 | mg | or | hypertensie, supraventriculaire aritmieën, marfan syndroom | 1 x / dag | 650 mg |  | 0 | [6 empty] | 130 mg/kg/dag
104 | 5 | atomoxetine capsule 10 mg/stuk | 10 | mg | or | adhd | 2 x / dag | 140 mg |  | 0 | [6 empty] | 56 mg/kg/dag
105 | 5 | atomoxetine capsule 18 mg/stuk | 18 | mg | or | adhd | 3 x / dag | 270 mg |  | 0 | [6 empty] | 162 mg/kg/dag
106 | 5 | atomoxetine capsule 25 mg/stuk | 25 | mg | or | adhd | 4 x / dag | 400 mg |  | 0 | [6 empty] | 320 mg/kg/dag
107 | 5 | atomoxetine capsule 40 mg/stuk | 40 | mg | or | adhd | 5 x / dag | 680 mg |  | 0 | [6 empty] | 680 mg/kg/dag
108 | 5 | atomoxetine capsule 60 mg/stuk | 60 | mg | or | adhd | 6 x / dag | 1080 mg |  | 0 | [6 empty] | 1296 mg/kg/dag
109 | 5 | atorvastatine tablet 10 mg/stuk | 10 | mg | or | homozychote familiaire hypercholesterolemie | 7 x / dag | 190 mg |  | 0 | [6 empty] | 266 mg/kg/dag
110 | 5 | atorvastatine tablet 20 mg/stuk | 20 | mg | or | homozychote familiaire hypercholesterolemie | 8 x / dag | 400 mg |  | 0 | [6 empty] | 640 mg/kg/dag
111 | 5 | atorvastatine tablet 40 mg/stuk | 40 | mg | or | homozychote familiaire hypercholesterolemie | 9 x / dag | 840 mg |  | 0 | [6 empty] | 1512 mg/kg/dag
112 | 5 | atovaquon suspensie voor oraal gebruik 150 mg/ml | 150 | mg | or | profylaxe pneumocystis jiroveci pneumonie (pcp) | 10 x / dag | 3300 mg |  | 0 | [6 empty] | 6600 mg/kg/dag
113 | 5 | atracurium injectievloeistof 10 mg/ml | 10 | mg | iv | verslapping van skeletspieren | 11 x / dag | 230 mg |  | 0 | [6 empty] | 506 mg/kg/dag
114 | 5 | atropine drank 1 mg/ml | 0.1 | mg | or | premedicatie | 12 x / dag | 2,4 mg |  | 0 | [6 empty] | 6 mg/kg/dag
115 | 5 | atropine injectievloeistof 5 mg/ml | 0.5 | mg | im | premedicatie | 1 x / 2 dagen | 12,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 1 mg/kg/dag
116 | 5 | atropine oogdruppels 5 mg/ml | 5 | mg | oog | mydriaticum, cycloplegicum | 1 x / 3 dagen | 130 mg |  | 0 | [6 empty] | 9 mg/kg/dag
117 | 5 | atropine oogdruppels 10 mg/ml | 10 | mg | oog | mydriaticum, cycloplegicum | 2 x / 3 dagen | 270 mg |  | 0 | [6 empty] | 36 mg/kg/dag
118 | 5 | atropine tablet 25 mg/stuk | 0.25 | mg | or | premedicatie | 1 x / week | 7 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,2 mg/kg/dag
119 | 5 | azathioprine poeder voor injectievloeistof 50 mg/stuk | 50 | mg | iv | auto-immuun ziekten | 2 x / week | 1450 mg |  | 0 | [6 empty] | 83 mg/kg/dag
120 | 5 | azathioprine tablet 25 mg/stuk | 25 | mg | or | auto-immuun ziekten | 3 x / week | 750 mg |  | 0 | [6 empty] | 64 mg/kg/dag
121 | 5 | azathioprine tablet 50 mg/stuk | 25 | mg | or | auto-immuun ziekten | 4 x / week | 25 mg |  | 0 | [6 empty] | 3 mg/kg/dag
122 | 5 | azelastine neusspray 1 mg/ml | 1 | mg | nasaal | allergische rhinitis | 1 x / 2 weken | 2 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,03 mg/kg/dag
123 | 5 | azelastine oogdruppels 5 mg/ml | 0.5 | mg | oog | seizoengebonden allergische conjunctivitis | 1 x / 4 weken | 1,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,01 mg/kg/dag
124 | 5 | azijnzuur+triamcinolonacetonide oordruppels 72 mg/gr | 7.2 | mg | oor | natte acute otitis externa met hevige jeuk. | 1 x / 12 weken | 28,8 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,1 mg/kg/dag
125 | 5 | azitromycine oogdruppels 15 mg/gr | 15 | mg | oog | bacteriele conjunctivitis | 1 x / 13 weken | 75 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,2 mg/kg/dag
126 | 5 | azitromycine suspensie voor oraal gebruik 40 mg/ml | 40 | mg | or | infecties |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
127 | 5 | azitromycine tablet 250 mg/stuk | 250 | mg | or | infecties | antenoctum | 1750 mg |  | 0 | [6 empty] | 350 mg/kg/dag
128 | 5 | azitromycine tablet 500 mg/stuk | 250 | mg | or | infecties | 1 x / dag | 2000 mg |  | 0 | [6 empty] | 400 mg/kg/dag
129 | 5 | aztreonam poeder voor vernevelvloeistof 75 mg/stuk | 75 | mg | inh | suppressieve behandeling van chronische longinfecties veroorzaakt door pseudomonas aeruginosa bij cf | 2 x / dag | 675 mg |  | 0 | [6 empty] | 270 mg/kg/dag
130 | 5 | baclofen drank 1 mg/ml | 1 | mg | or | spierspasmen | 3 x / dag | 10 mg |  | 0 | [6 empty] | 6 mg/kg/dag
131 | 5 | baclofen tablet 5 mg/stuk | 2.5 | mg | or | spierspasmen | 4 x / dag | 27,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 22 mg/kg/dag
132 | 5 | baclofen tablet 10 mg/stuk | 5 | mg | or | spierspasmen | 5 x / dag | 60 mg |  | 0 | [6 empty] | 60 mg/kg/dag
133 | 5 | baclofen tablet 25 mg/stuk | 12.5 | mg | or | spierspasmen | 6 x / dag | 162,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 195 mg/kg/dag
134 | 5 | beclometason aerosol 50 mcg/dose | 50 | mcg | inh | astma, verminderen bronchiale hyperreactiviteit | 7 x / dag | 700 mcg |  | 0 | [6 empty] | 980 mcg/kg/dag
135 | 5 | beclometason aerosol 100 mcg/dose | 100 | mcg | inh | astma, verminderen bronchiale hyperreactiviteit | 8 x / dag | 1500 mcg |  | 0 | [6 empty] | 2400 mcg/kg/dag
136 | 5 | beclometason inhalatiepoeder 200 mcg/stuk | 200 | mcg | inh | astma, verminderen bronchiale hyperreactiviteit | 9 x / dag | 3200 mcg |  | 0 | [6 empty] | 5760 mcg/kg/dag
137 | 5 | beclometason inhalatiepoeder 400 mcg/stuk | 400 | mcg | inh | astma, verminderen bronchiale hyperreactiviteit | 10 x / dag | 6800 mcg |  | 0 | [6 empty] | 13600 mcg/kg/dag
138 | 5 | benzoylperoxide gel 50 mg/ml | 50 | mg | cut | acne vulgaris met comedonen en ontstekingsverschijnselen | 11 x / dag | 900 mg |  | 0 | [6 empty] | 1980 mg/kg/dag
139 | 5 | benzylpenicilline poeder voor injectievloeistof 1 IE/stuk | 1 | IE | im | infecties, sepsis | 12 x / dag | 19 IE |  | 0 | [6 empty] | 46 IE/kg/dag
140 | 5 | benzylpenicilline poeder voor injectievloeistof 10 IE/stuk | 10 | IE | im | infecties, sepsis | 1 x / 2 dagen | 200 IE |  | 0 | [6 empty] | 20 IE/kg/dag
141 | 5 | benzylpenicilline+lidocaine suspensie voor injectie 300000 IE/ml | 300000 | IE | im | infectie groep a hemolytische streptokokken (gabhs), pneumonie op basis van s. pneumoniae | 1 x / 3 dagen | 6300000 IE |  | 0 | [6 empty] | 420000 IE/kg/dag
142 | 5 | betamethason creme 5 mg/gr | 0.5 | mg | cut | constitutioneel eczeem | 2 x / 3 dagen | 11 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
143 | 5 | betamethason creme 1 mg/gr | 1 | mg | cut | constitutioneel eczeem | 1 x / week | 23 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,7 mg/kg/dag
144 | 5 | betamethason emulsie voor cutaan gebruik 1 mg/gr | 1 | mg | cut | constitutioneel eczeem | 2 x / week | 24 mg |  | 0 | [6 empty] | 1 mg/kg/dag
145 | 5 | betamethason gel 5 mg/gr | 0.5 | mg | cut | constitutioneel eczeem | 3 x / week | 12,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 1 mg/kg/dag
146 | 5 | betamethason oplossing voor cutaan gebruik 1 mg/gr | 1 | mg | cut | constitutioneel eczeem | 4 x / week | 26 mg |  | 0 | [6 empty] | 3 mg/kg/dag
147 | 5 | betamethason zalf 1 mg/gr | 1 | mg | cut | constitutioneel eczeem | 1 x / 2 weken | 27 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,4 mg/kg/dag
148 | 5 | bimatoprost oogdruppels 1 mg/ml | 0.1 | mg | oog | glaucoom | 1 x / 4 weken | 2,8 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,02 mg/kg/dag
149 | 5 | bimatoprost oogdruppels 3 mg/ml | 0.3 | mg | oog | glaucoom | 1 x / 12 weken | 8,7 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,02 mg/kg/dag
150 | 5 | biperideen injectievloeistof 5 mg/ml | 5 | mg | im | extrapyramidale verschijnselen agv geneesmiddelen (bijv. haloperidol, metoclopramide, alizapride) | 1 x / 13 weken | 150 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,3 mg/kg/dag
151 | 5 | biperideen tablet 2 mg/stuk | 2 | mg | or | extrapyramidale verschijnselen agv geneesmiddelen (bijv. haloperidol, metoclopramide, alizapride) |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
152 | 5 | bisacodyl maagsapresistente tablet 5 mg/stuk | 5 | mg | or | obstipatie | antenoctum | 10 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
153 | 5 | bisacodyl zetpil 5 mg/stuk | 5 | mg | rect | obstipatie | 1 x / dag | 15 mg |  | 0 | [6 empty] | 3 mg/kg/dag
154 | 5 | bisacodyl zetpil 10 mg/stuk | 10 | mg | rect | obstipatie | 2 x / dag | 40 mg |  | 0 | [6 empty] | 16 mg/kg/dag
155 | 5 | bleomycine poeder voor injectievloeistof 15 E/stuk | 15 | E | im | oncologische aandoeningen | 3 x / dag | 75 E |  | 0 | [6 empty] | 45 E/kg/dag
156 | 5 | bleomycine poeder voor injectievloeistof 30000 IE/stuk | 30000 | IE | im | oncologische aandoeningen | 4 x / dag | 180000 IE |  | 0 | [6 empty] | 144000 IE/kg/dag
157 | 5 | bortezomib poeder voor injectievloeistof 35 mg/stuk | 3.5 | mg | iv | acute alloantistof gemedieerde nierrejectie (acute amr) | 5 x / dag | 24,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 25 mg/kg/dag
158 | 5 | bosentan dispergeerbare tablet 32 mg/stuk | 8 | mg | or | pulmonale arteriele hypertensie | 6 x / dag | 64 mg |  | 0 | [6 empty] | 77 mg/kg/dag
159 | 5 | bosentan filmomhulde tablet 625 mg/stuk | 62.5 | mg | or | pulmonale arteriele hypertensie | 7 x / dag | 562,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 788 mg/kg/dag
160 | 5 | botuline-a-toxine poeder voor injectievloeistof 100 E/stuk | 100 | E | im | blefarospasmen | 8 x / dag | 1000 E |  | 0 | [6 empty] | 1600 E/kg/dag
161 | 5 | broomhexine drank 8 mg/ml | 0.8 | mg | or | productieve hoest | 9 x / dag | 8,8 mg |  | 0 | [6 empty] | 16 mg/kg/dag
162 | 5 | broomhexine drank 16 mg/ml | 1.6 | mg | or | productieve hoest | 10 x / dag | 19,2 mg |  | 0 | [6 empty] | 38 mg/kg/dag
163 | 5 | broomhexine druppels voor oraal gebruik 2 mg/ml | 2 | mg | or | productieve hoest | 11 x / dag | 26 mg |  | 0 | [6 empty] | 57 mg/kg/dag
164 | 5 | broomhexine tablet 8 mg/stuk | 4 | mg | or | productieve hoest | 12 x / dag | 56 mg |  | 0 | [6 empty] | 134 mg/kg/dag
165 | 5 | budesonide aerosol 200 mcg/dose | 200 | mcg | inh | astma, verminderen bronchiale hyperreactiviteit | 1 x / 2 dagen | 3000 mcg |  | 0 | [6 empty] | 300 mcg/kg/dag
166 | 5 | budesonide capsule met gereguleerde afgifte 3 mg/stuk | 3 | mg | or | ziekte van crohn | 1 x / 3 dagen | 48 mg |  | 0 | [6 empty] | 3 mg/kg/dag
167 | 5 | budesonide inhalatiepoeder 100 mcg/dose | 100 | mcg | inh | astma, verminderen bronchiale hyperreactiviteit | 2 x / 3 dagen | 1700 mcg |  | 0 | [6 empty] | 227 mcg/kg/dag
168 | 5 | budesonide inhalatiepoeder 200 mcg/dose | 200 | mcg | inh | astma, verminderen bronchiale hyperreactiviteit | 1 x / week | 3600 mcg |  | 0 | [6 empty] | 103 mcg/kg/dag
169 | 5 | budesonide inhalatiepoeder 400 mcg/dose | 400 | mcg | inh | astma, verminderen bronchiale hyperreactiviteit | 2 x / week | 7600 mcg |  | 0 | [6 empty] | 434 mcg/kg/dag
170 | 5 | budesonide inhalatiepoeder voor nasaal gebruik 1 mg/dose | 0.1 | mg | nasaal | allergische rhinitis | 3 x / week | 2 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,2 mg/kg/dag
171 | 5 | budesonide neusspray 32 mcg/dose | 32 | mcg | nasaal | allergische rhinitis | 4 x / week | 672 mcg |  | 0 | [6 empty] | 77 mcg/kg/dag
172 | 5 | budesonide neusspray 50 mcg/dose | 50 | mcg | nasaal | allergische rhinitis | 1 x / 2 weken | 1100 mcg |  | 0 | [6 empty] | 16 mcg/kg/dag
173 | 5 | budesonide neusspray 64 mcg/dose | 64 | mcg | nasaal | allergische rhinitis | 1 x / 4 weken | 1472 mcg |  | 0 | [6 empty] | 11 mcg/kg/dag
174 | 5 | budesonide tablet met gereguleerde afgifte 9 mg/stuk | 9 | mg | or | ziekte van crohn | 1 x / 12 weken | 216 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,5 mg/kg/dag
175 | 5 | budesonide tablet voor klysma 23 mg/stuk | 2.3 | mg | rect | ziekte van crohn | 1 x / 13 weken | 57,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,1 mg/kg/dag
176 | 5 | budesonide vernevelvloeistof 125 mg/ml | 0.125 | mg | inh | astma, verminderen bronchiale hyperreactiviteit |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
177 | 5 | budesonide vernevelvloeistof 25 mg/ml | 0.25 | mg | inh | astma, verminderen bronchiale hyperreactiviteit | antenoctum | 6,75 mg |  | 0 | [6 empty] | 1 mg/kg/dag
178 | 5 | budesonide vernevelvloeistof 5 mg/ml | 0.5 | mg | inh | astma, verminderen bronchiale hyperreactiviteit | 1 x / dag | 14 mg |  | 0 | [6 empty] | 3 mg/kg/dag
179 | 5 | budesonide+formoterol aerosol 200 mcg/dose | 200 | mcg | inh | astma onderhoudsbehandeling | 2 x / dag | 5800 mcg |  | 0 | [6 empty] | 2320 mcg/kg/dag
180 | 5 | budesonide+formoterol inhalatiepoeder 100 mcg/dose | 100 | mcg | inh | astma onderhoudsbehandeling | 3 x / dag | 3000 mcg |  | 0 | [6 empty] | 1800 mcg/kg/dag
181 | 5 | budesonide+formoterol inhalatiepoeder 200 mcg/dose | 200 | mcg | inh | astma onderhoudsbehandeling | 4 x / dag | 200 mcg |  | 0 | [6 empty] | 160 mcg/kg/dag
182 | 5 | budesonide+formoterol inhalatiepoeder 400 mcg/dose | 400 | mcg | inh | astma onderhoudsbehandeling | 5 x / dag | 800 mcg |  | 0 | [6 empty] | 800 mcg/kg/dag
183 | 5 | bumetanide injectievloeistof 5 mg/ml | 0.5 | mg | im | diureticum bij oedeem | 6 x / dag | 1,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
184 | 5 | bumetanide tablet 1 mg/stuk | 1 | mg | or | diureticum bij oedeem | 7 x / dag | 4 mg |  | 0 | [6 empty] | 6 mg/kg/dag
185 | 5 | bumetanide tablet 5 mg/stuk | 2.5 | mg | or | diureticum bij oedeem | 8 x / dag | 12,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 20 mg/kg/dag
186 | 5 | bupivacaine injectievloeistof 25 mg/ml | 2.5 | mg | epidur | pijnbestrijding, lokaal | 9 x / dag | 15 mg |  | 0 | [6 empty] | 27 mg/kg/dag
187 | 5 | bupivacaine injectievloeistof 5 mg/ml | 5 | mg | epidur | pijnbestrijding, lokaal | 10 x / dag | 35 mg |  | 0 | [6 empty] | 70 mg/kg/dag
188 | 5 | bupivacaine+glucose injectievloeistof 5 mg/ml | 5 | mg | intrathec | pijnbestrijding, lokaal | 11 x / dag | 40 mg |  | 0 | [6 empty] | 88 mg/kg/dag
189 | 5 | busulfan concentraat voor oplossing voor infusie 6 mg/ml | 6 | mg | iv | oncologische aandoeningen | 12 x / dag | 54 mg |  | 0 | [6 empty] | 130 mg/kg/dag
190 | 5 | busulfan tablet 2 mg/stuk | 2 | mg | or | oncologische aandoeningen | 1 x / 2 dagen | 20 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
191 | 5 | calcitriol capsule 25 mcg/stuk | 0.25 | mcg | or | rachitis en hypoparathyreoidie | 1 x / 3 dagen | 2,75 mcg |  | 0 | [6 empty] | 0,2 mcg/kg/dag
192 | 5 | calcitriol capsule 5 mcg/stuk | 0.5 | mcg | or | rachitis en hypoparathyreoidie | 2 x / 3 dagen | 6 mcg |  | 0 | [6 empty] | 0,8 mcg/kg/dag
193 | 5 | calciumcarbonaat bruistablet 125 gr/stuk | 1.25 | gr | or | hyperfosfatemie | 1 x / week | 16,25 gr |  | 0 | [6 empty] | 0,5 gr/kg/dag
194 | 5 | calciumcarbonaat kauwtablet 125 gr/stuk | 1.25 | gr | or | hyperfosfatemie | 2 x / week | 17,5 gr |  | 0 | [6 empty] | 1 gr/kg/dag
195 | 5 | calciumcarbonaat kauwtablet 25 gr/stuk | 2.5 | gr | or | hyperfosfatemie | 3 x / week | 37,5 gr |  | 0 | [6 empty] | 3 gr/kg/dag
196 | 5 | calciumcarbonaat tablet 500 mg/stuk | 250 | mg | or | hyperfosfatemie | 4 x / week | 4000 mg |  | 0 | [6 empty] | 457 mg/kg/dag
197 | 5 | calciumcarbonaat+calciumlactogluconaat bruistablet 175 gr/stuk | 1.75 | gr | or | hypocalciemie | 1 x / 2 weken | 29,75 gr |  | 0 | [6 empty] | 0,4 gr/kg/dag
198 | 5 | calciumchloride+kaliumchloride+natriumchloride infusievloeistof 33 mg/ml | 0.33 | mg | iv | vloeistofresuscitatie bij brandwonden | 1 x / 4 weken | 5,94 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,04 mg/kg/dag
199 | 5 | calciumgluconaat kauwtablet 500 mg/stuk | 500 | mg | or | acute hypocalciemie; convulsies agv hyperfosfatemie | 1 x / 12 weken | 9500 mg |  | 0 | [6 empty] | 23 mg/kg/dag
200 | 5 | calciumgluconaat+calciumsaccharaat injectievloeistof 94 mg/ml | 94 | mg | im | acute hypocalciemie; convulsies agv hyperfosfatemie | 1 x / 13 weken | 1880 mg |  | 0 | [6 empty] | 4 mg/kg/dag
201 | 5 | canakinumab poeder voor injectievloeistof 150 mg/stuk | 150 | mg | sc | systemische juveniele idiopathische arthritis (s.j.i.a.) |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
202 | 5 | candesartan tablet 4 mg/stuk | 2 | mg | or | hypertensie | antenoctum | 44 mg |  | 0 | [6 empty] | 9 mg/kg/dag
203 | 5 | candesartan tablet 8 mg/stuk | 4 | mg | or | hypertensie | 1 x / dag | 92 mg |  | 0 | [6 empty] | 18 mg/kg/dag
204 | 5 | candesartan tablet 16 mg/stuk | 8 | mg | or | hypertensie | 2 x / dag | 192 mg |  | 0 | [6 empty] | 77 mg/kg/dag
205 | 5 | captopril drank 1 mg/ml | 1 | mg | or | decompensatio cordis, hypertensie | 3 x / dag | 25 mg |  | 0 | [6 empty] | 15 mg/kg/dag
206 | 5 | captopril tablet 125 mg/stuk | 6.25 | mg | or | decompensatio cordis, hypertensie | 4 x / dag | 162,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 130 mg/kg/dag
207 | 5 | captopril tablet 25 mg/stuk | 12.5 | mg | or | decompensatio cordis, hypertensie | 5 x / dag | 337,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 338 mg/kg/dag
208 | 5 | captopril tablet 50 mg/stuk | 25 | mg | or | decompensatio cordis, hypertensie | 6 x / dag | 700 mg |  | 0 | [6 empty] | 840 mg/kg/dag
209 | 5 | carbamazepine suspensie voor oraal gebruik 20 mg/ml | 20 | mg | or | epilepsie, primair gegeneraliseerde en partiele aanvallen | 7 x / dag | 580 mg |  | 0 | [6 empty] | 812 mg/kg/dag
210 | 5 | carbamazepine tablet 100 mg/stuk | 100 | mg | or | epilepsie, primair gegeneraliseerde en partiele aanvallen | 8 x / dag | 3000 mg |  | 0 | [6 empty] | 4800 mg/kg/dag
211 | 5 | carbamazepine tablet 200 mg/stuk | 100 | mg | or | epilepsie, primair gegeneraliseerde en partiele aanvallen | 9 x / dag | 100 mg |  | 0 | [6 empty] | 180 mg/kg/dag
212 | 5 | carbamazepine tablet met gereguleerde afgifte 200 mg/stuk | 200 | mg | or | epilepsie, primair gegeneraliseerde en partiele aanvallen | 10 x / dag | 400 mg |  | 0 | [6 empty] | 800 mg/kg/dag
213 | 5 | carbamazepine tablet met gereguleerde afgifte 400 mg/stuk | 200 | mg | or | epilepsie, primair gegeneraliseerde en partiele aanvallen | 11 x / dag | 600 mg |  | 0 | [6 empty] | 1320 mg/kg/dag
214 | 5 | carbamazepine zetpil 250 mg/stuk | 250 | mg | rect | epilepsie, primair gegeneraliseerde en partiele aanvallen | 12 x / dag | 1000 mg |  | 0 | [6 empty] | 2400 mg/kg/dag
215 | 5 | carbasalaatcalcium bruistablet 38 mg/stuk | 38 | mg | or |  | 1 x / 2 dagen | 190 mg |  | 0 | [6 empty] | 19 mg/kg/dag
216 | 5 | carbasalaatcalcium poeder voor oraal gebruik 100 mg/stuk | 100 | mg | or |  | 1 x / 3 dagen | 600 mg |  | 0 | [6 empty] | 40 mg/kg/dag
217 | 5 | carbasalaatcalcium poeder voor oraal gebruik 300 mg/stuk | 300 | mg | or |  | 2 x / 3 dagen | 2100 mg |  | 0 | [6 empty] | 280 mg/kg/dag
218 | 5 | carbasalaatcalcium poeder voor oraal gebruik 600 mg/stuk | 600 | mg | or |  | 1 x / week | 4800 mg |  | 0 | [6 empty] | 137 mg/kg/dag
219 | 5 | carbomeer ooggel 2 mg/gr | 2 | mg | oog | verminderde traansecretie | 2 x / week | 18 mg |  | 0 | [6 empty] | 1 mg/kg/dag
220 | 5 | carbomeer ooggel 3 mg/gr | 3 | mg | oog | verminderde traansecretie | 3 x / week | 30 mg |  | 0 | [6 empty] | 3 mg/kg/dag
221 | 5 | cargluminezuur dispergeerbare tablet 200 mg/stuk | 200 | mg | or | hyperammoniemie, nags, cps | 4 x / week | 2200 mg |  | 0 | [6 empty] | 251 mg/kg/dag
222 | 5 | carmellose oogdruppels 10 mg/ml | 10 | mg | oog | verminderde traansecretie | 1 x / 2 weken | 120 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
223 | 5 | carvedilol suspensie voor oraal gebruik 1 mg/ml | 1 | mg | or | adjuvans behandeling bij standaardtherapie voor matig tot ernstig stabiel chronisch hartfalen, tevens bij hartfalen bij m. duchenne | 1 x / 4 weken | 13 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,1 mg/kg/dag
224 | 5 | carvedilol tablet 3125 mg/stuk | 3.125 | mg | or | adjuvans behandeling bij standaardtherapie voor matig tot ernstig stabiel chronisch hartfalen, tevens bij hartfalen bij m. duchenne | 1 x / 12 weken | 43,75 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,1 mg/kg/dag
225 | 5 | carvedilol tablet 625 mg/stuk | 6.25 | mg | or | adjuvans behandeling bij standaardtherapie voor matig tot ernstig stabiel chronisch hartfalen, tevens bij hartfalen bij m. duchenne | 1 x / 13 weken | 93,75 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,2 mg/kg/dag
226 | 5 | carvedilol tablet 25 mg/stuk | 12.5 | mg | or | adjuvans behandeling bij standaardtherapie voor matig tot ernstig stabiel chronisch hartfalen, tevens bij hartfalen bij m. duchenne |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
227 | 5 | caspofungine poeder voor oplossing voor infusie 50 mg/stuk | 50 | mg | iv | candidiasis, aspergillose, empirische behandeling van vermoede schimmelinfecties bij koorts en neutropenie | antenoctum | 850 mg |  | 0 | [6 empty] | 170 mg/kg/dag
228 | 5 | caspofungine poeder voor oplossing voor infusie 70 mg/stuk | 70 | mg | iv | candidiasis, aspergillose, empirische behandeling van vermoede schimmelinfecties bij koorts en neutropenie | 1 x / dag | 1260 mg |  | 0 | [6 empty] | 252 mg/kg/dag
229 | 5 | cefaclor capsule 250 mg/stuk | 250 | mg | or | infecties | 2 x / dag | 4750 mg |  | 0 | [6 empty] | 1900 mg/kg/dag
230 | 5 | cefaclor capsule 500 mg/stuk | 500 | mg | or | infecties | 3 x / dag | 10000 mg |  | 0 | [6 empty] | 6000 mg/kg/dag
231 | 5 | cefaclor suspensie voor oraal gebruik 25 mg/ml | 25 | mg | or | infecties | 4 x / dag | 525 mg |  | 0 | [6 empty] | 420 mg/kg/dag
232 | 5 | cefalexine tablet 500 mg/stuk | 250 | mg | or | infecties van luchtwegen, urogenitaal stelsel, huid en weke delen | 5 x / dag | 5500 mg |  | 0 | [6 empty] | 5500 mg/kg/dag
233 | 5 | cefamandol poeder voor injectievloeistof 1 gr/stuk | 1 | gr | im | infecties | 6 x / dag | 23 gr |  | 0 | [6 empty] | 28 gr/kg/dag
234 | 5 | cefazoline poeder voor injectievloeistof 1000 mg/stuk | 1000 | mg | im | peri-operatieve profylaxe | 7 x / dag | 24000 mg |  | 0 | [6 empty] | 33600 mg/kg/dag
235 | 5 | cefotaxim poeder voor injectievloeistof 500 mg/stuk | 500 | mg | im | infecties | 8 x / dag | 12500 mg |  | 0 | [6 empty] | 20000 mg/kg/dag
236 | 5 | cefotaxim poeder voor injectievloeistof 1000 mg/stuk | 1000 | mg | im | infecties | 9 x / dag | 26000 mg |  | 0 | [6 empty] | 46800 mg/kg/dag
237 | 5 | ceftazidim poeder voor injectievloeistof 500 mg/stuk | 500 | mg | im | longinfecties bij cystische fibrose | 10 x / dag | 13500 mg |  | 0 | [6 empty] | 27000 mg/kg/dag
238 | 5 | ceftazidim poeder voor injectievloeistof 1000 mg/stuk | 1000 | mg | im | longinfecties bij cystische fibrose | 11 x / dag | 28000 mg |  | 0 | [6 empty] | 61600 mg/kg/dag
239 | 5 | ceftazidim poeder voor injectievloeistof 2000 mg/stuk | 2000 | mg | iv | longinfecties bij cystische fibrose | 12 x / dag | 58000 mg |  | 0 | [6 empty] | 139200 mg/kg/dag
240 | 5 | ceftibuten capsule 400 mg/stuk | 400 | mg | or | pharyngitis met of zonder tonsillitis, otitis media, gecompliceerde of ongecompliceerde lagere urineweginfecties | 1 x / 2 dagen | 12000 mg |  | 0 | [6 empty] | 1200 mg/kg/dag
241 | 5 | ceftibuten suspensie voor oraal gebruik 36 mg/ml | 36 | mg | or | pharyngitis met of zonder tonsillitis, otitis media, gecompliceerde of ongecompliceerde lagere urineweginfecties | 1 x / 3 dagen | 36 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
242 | 5 | ceftriaxon poeder voor injectievloeistof 500 mg/stuk | 500 | mg | im | neonatale gonokokken-conjunctivitis | 2 x / 3 dagen | 1000 mg |  | 0 | [6 empty] | 133 mg/kg/dag
243 | 5 | ceftriaxon poeder voor injectievloeistof 1000 mg/stuk | 1000 | mg | im | neonatale gonokokken-conjunctivitis | 1 x / week | 3000 mg |  | 0 | [6 empty] | 86 mg/kg/dag
244 | 5 | ceftriaxon poeder voor oplossing voor infusie 2000 mg/stuk | 2000 | mg | iv | neonatale gonokokken-conjunctivitis | 2 x / week | 8000 mg |  | 0 | [6 empty] | 457 mg/kg/dag
245 | 5 | cefuroxim poeder voor injectievloeistof 750 mg/stuk | 750 | mg | im | infecties bij cystic fibrosis | 3 x / week | 3750 mg |  | 0 | [6 empty] | 321 mg/kg/dag
246 | 5 | cefuroxim poeder voor injectievloeistof 1500 mg/stuk | 1500 | mg | iv | infecties bij cystic fibrosis | 4 x / week | 9000 mg |  | 0 | [6 empty] | 1029 mg/kg/dag
247 | 5 | cefuroxim suspensie voor oraal gebruik 25 mg/ml | 25 | mg | or | infecties bij cystic fibrosis | 1 x / 2 weken | 175 mg |  | 0 | [6 empty] | 3 mg/kg/dag
248 | 5 | cefuroxim tablet 250 mg/stuk | 250 | mg | or | infecties bij cystic fibrosis | 1 x / 4 weken | 2000 mg |  | 0 | [6 empty] | 14 mg/kg/dag
249 | 5 | cefuroxim tablet 500 mg/stuk | 500 | mg | or | infecties bij cystic fibrosis | 1 x / 12 weken | 4500 mg |  | 0 | [6 empty] | 11 mg/kg/dag
250 | 5 | cetirizine tablet 10 mg/stuk | 5 | mg | or | symptomatische behandeling van allergische rhinitis (met inbegrip van persisterende allergische rhinitis),chronische idiopathische urticaria en acute voedselallergie | 1 x / 13 weken | 50 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,1 mg/kg/dag
251 | 5 | chlooramfenicol oogdruppels 4 mg/ml | 4 | mg | oog | ooginfecties (geen trachoma) |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
252 | 5 | chlooramfenicol oogdruppels 5 mg/ml | 5 | mg | oog | ooginfecties (geen trachoma) | antenoctum | 60 mg |  | 0 | [6 empty] | 12 mg/kg/dag
253 | 5 | chlooramfenicol oogzalf 10 mg/gr | 10 | mg | oog | ooginfecties (geen trachoma) | 1 x / dag | 130 mg |  | 0 | [6 empty] | 26 mg/kg/dag
254 | 5 | chloorhexidine creme 10 mg/gr | 10 | mg | cut | desinfectie van de huid | 2 x / dag | 140 mg |  | 0 | [6 empty] | 56 mg/kg/dag
255 | 5 | chloorhexidine gel voor urethraal gebruik 5 mg/gr | 0.5 | mg | urethr | desinfectie van de huid | 3 x / dag | 7,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 5 mg/kg/dag
256 | 5 | chloorhexidine mondspoeling 2 mg/ml | 2 | mg | oromuc | profylaxe mondinfecties na ingrepen, gingivitis, mondhygiene wanneer tandenpoetsen niet mogelijk is | 4 x / dag | 32 mg |  | 0 | [6 empty] | 26 mg/kg/dag
257 | 5 | chloorhexidine oplossing voor cutaan gebruik 40 mg/ml | 40 | mg | cut | desinfectie van de huid | 5 x / dag | 680 mg |  | 0 | [6 empty] | 680 mg/kg/dag
258 | 5 | chloorhexidine spray voor oromucosaal gebruik 2 mg/ml | 2 | mg | oromuc | profylaxe mondinfecties na ingrepen, gingivitis, mondhygiene wanneer tandenpoetsen niet mogelijk is | 6 x / dag | 36 mg |  | 0 | [6 empty] | 43 mg/kg/dag
259 | 5 | chloorhexidine+lidocaine gel 523 mg/ml | 0.523 | mg |  | glijmiddel voor catheters en bij scopieen | 7 x / dag | 9,937 mg |  | 0 | [6 empty] | 14 mg/kg/dag
260 | 5 | chloortalidon tablet 25 mg/stuk | 12.5 | mg | or | hypertensie, stabiel hartfalen, oedeem | 8 x / dag | 250 mg |  | 0 | [6 empty] | 400 mg/kg/dag
261 | 5 | chloortalidon tablet 50 mg/stuk | 25 | mg | or | hypertensie, stabiel hartfalen, oedeem | 9 x / dag | 525 mg |  | 0 | [6 empty] | 945 mg/kg/dag
262 | 5 | chloralhydraat drank 100 mg/ml | 100 | mg | or | sedatie | 10 x / dag | 2200 mg |  | 0 | [6 empty] | 4400 mg/kg/dag
263 | 5 | chloroquine tablet 100 mg/stuk | 50 | mg | or | profylaxe malaria | 11 x / dag | 1150 mg |  | 0 | [6 empty] | 2530 mg/kg/dag
264 | 5 | choriongonadotrofine poeder voor injectievloeistof 1500 IE/stuk | 1500 | IE | im | diagnosticum: hcg test | 12 x / dag | 36000 IE |  | 0 | [6 empty] | 86400 IE/kg/dag
265 | 5 | choriongonadotrofine poeder voor injectievloeistof 5000 IE/stuk | 5000 | IE | im | diagnosticum: hcg test | 1 x / 2 dagen | 125000 IE |  | 0 | [6 empty] | 12500 IE/kg/dag
266 | 5 | ciclesonide aerosol 80 mcg/dose | 80 | mcg | inh | astma, verminderen bronchiale hyperreactiviteit | 1 x / 3 dagen | 2080 mcg |  | 0 | [6 empty] | 139 mcg/kg/dag
267 | 5 | ciclesonide aerosol 160 mcg/dose | 160 | mcg | inh | astma, verminderen bronchiale hyperreactiviteit | 2 x / 3 dagen | 4320 mcg |  | 0 | [6 empty] | 576 mcg/kg/dag
268 | 5 | ciclosporine capsule, zacht 25 mg/stuk | 25 | mg | or | profylaxe afstotingsreacties na orgaantransplantatie | 1 x / week | 700 mg |  | 0 | [6 empty] | 20 mg/kg/dag
269 | 5 | ciclosporine capsule, zacht 100 mg/stuk | 100 | mg | or | profylaxe afstotingsreacties na orgaantransplantatie | 2 x / week | 2900 mg |  | 0 | [6 empty] | 166 mg/kg/dag
270 | 5 | ciclosporine concentraat voor oplossing voor infusie 50 mg/ml | 50 | mg | iv | profylaxe afstotingsreacties na orgaantransplantatie | 3 x / week | 1500 mg |  | 0 | [6 empty] | 129 mg/kg/dag
271 | 5 | ciclosporine drank 100 mg/ml | 100 | mg | or | profylaxe afstotingsreacties na orgaantransplantatie | 4 x / week | 100 mg |  | 0 | [6 empty] | 11 mg/kg/dag
272 | 5 | cilastatine+imipenem poeder voor oplossing voor infusie 500 mg/stuk | 500 | mg | iv | infecties | 1 x / 2 weken | 1000 mg |  | 0 | [6 empty] | 14 mg/kg/dag
273 | 5 | cimetidine tablet 400 mg/stuk | 400 | mg | or | gerd, chronische erosieve oesofagitis, therapie resistente ulcera | 1 x / 4 weken | 1200 mg |  | 0 | [6 empty] | 9 mg/kg/dag
274 | 5 | cinnarizine tablet 25 mg/stuk | 12.5 | mg | or | reisziekte | 1 x / 12 weken | 50 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,1 mg/kg/dag
275 | 5 | cinnarizine+chloorcyclizine tablet 125 mg/stuk | 12.5 | mg | or | reisziekte | 1 x / 13 weken | 62,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,1 mg/kg/dag
276 | 5 | ciprofloxacine infusievloeistof 2 mg/ml | 2 | mg | iv | gecompliceerde urineweginfecties, pyelonefritis, sepsis en febrile neutropenie |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
277 | 5 | ciprofloxacine omhulde tablet 250 mg/stuk | 125 | mg | or | gecompliceerde urineweginfecties, pyelonefritis, sepsis en febrile neutropenie | antenoctum | 875 mg |  | 0 | [6 empty] | 175 mg/kg/dag
278 | 5 | ciprofloxacine omhulde tablet 500 mg/stuk | 250 | mg | or | gecompliceerde urineweginfecties, pyelonefritis, sepsis en febrile neutropenie | 1 x / dag | 2000 mg |  | 0 | [6 empty] | 400 mg/kg/dag
279 | 5 | ciprofloxacine omhulde tablet 750 mg/stuk | 375 | mg | or | gecompliceerde urineweginfecties, pyelonefritis, sepsis en febrile neutropenie | 2 x / dag | 3375 mg |  | 0 | [6 empty] | 1350 mg/kg/dag
280 | 5 | ciprofloxacine suspensie voor oraal gebruik 50 mg/ml | 50 | mg | or | gecompliceerde urineweginfecties, pyelonefritis, sepsis en febrile neutropenie | 3 x / dag | 500 mg |  | 0 | [6 empty] | 300 mg/kg/dag
281 | 5 | ciprofloxacine suspensie voor oraal gebruik 100 mg/ml | 100 | mg | or | gecompliceerde urineweginfecties, pyelonefritis, sepsis en febrile neutropenie | 4 x / dag | 1100 mg |  | 0 | [6 empty] | 880 mg/kg/dag
282 | 5 | cisatracurium injectievloeistof 2 mg/ml | 2 | mg | iv | verslapping van skeletspieren | 5 x / dag | 24 mg |  | 0 | [6 empty] | 24 mg/kg/dag
283 | 5 | citalopram druppels voor oraal gebruik 40 mg/ml | 40 | mg | or | autisme spectrum stoornissen (ass) | 6 x / dag | 520 mg |  | 0 | [6 empty] | 624 mg/kg/dag
284 | 5 | citalopram omhulde tablet 10 mg/stuk | 10 | mg | or | autisme spectrum stoornissen (ass) | 7 x / dag | 140 mg |  | 0 | [6 empty] | 196 mg/kg/dag
285 | 5 | citalopram omhulde tablet 20 mg/stuk | 20 | mg | or | autisme spectrum stoornissen (ass) | 8 x / dag | 300 mg |  | 0 | [6 empty] | 480 mg/kg/dag
286 | 5 | citalopram omhulde tablet 40 mg/stuk | 40 | mg | or | autisme spectrum stoornissen (ass) | 9 x / dag | 640 mg |  | 0 | [6 empty] | 1152 mg/kg/dag
287 | 5 | claritromycine suspensie voor oraal gebruik 25 mg/ml | 25 | mg | or | infecties | 10 x / dag | 425 mg |  | 0 | [6 empty] | 850 mg/kg/dag
288 | 5 | claritromycine tablet 250 mg/stuk | 125 | mg | or | infecties | 11 x / dag | 2250 mg |  | 0 | [6 empty] | 4950 mg/kg/dag
289 | 5 | claritromycine tablet 500 mg/stuk | 500 | mg | or | infecties | 12 x / dag | 9500 mg |  | 0 | [6 empty] | 22800 mg/kg/dag
290 | 5 | claritromycine tablet met gereguleerde afgifte 500 mg/stuk | 500 | mg | or | infecties | 1 x / 2 dagen | 10000 mg |  | 0 | [6 empty] | 1000 mg/kg/dag
291 | 5 | clemastine injectievloeistof 1 mg/ml | 1 | mg | im | anafylaxie en quincke oedeem | 1 x / 3 dagen | 21 mg |  | 0 | [6 empty] | 1 mg/kg/dag
292 | 5 | clemastine tablet 1 mg/stuk | 1 | mg | or | anafylaxie en quincke oedeem | 2 x / 3 dagen | 22 mg |  | 0 | [6 empty] | 3 mg/kg/dag
293 | 5 | clindamycine capsule 150 mg/stuk | 150 | mg | or | infecties | 1 x / week | 3450 mg |  | 0 | [6 empty] | 99 mg/kg/dag
294 | 5 | clindamycine capsule 300 mg/stuk | 300 | mg | or | infecties | 2 x / week | 7200 mg |  | 0 | [6 empty] | 411 mg/kg/dag
295 | 5 | clindamycine injectievloeistof 150 mg/ml | 150 | mg | im | infecties | 3 x / week | 3750 mg |  | 0 | [6 empty] | 321 mg/kg/dag
296 | 5 | clindamycine oplossing voor cutaan gebruik 10 mg/ml | 10 | mg | cut | acne vulgaris | 4 x / week | 260 mg |  | 0 | [6 empty] | 30 mg/kg/dag
297 | 5 | clindamycine suspensie voor oraal gebruik 15 mg/ml | 15 | mg | or | infecties | 1 x / 2 weken | 405 mg |  | 0 | [6 empty] | 6 mg/kg/dag
298 | 5 | clindamycine+tretinoine gel 10 mg/gr | 10 | mg | cut | acne vulgaris | 1 x / 4 weken | 280 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
299 | 5 | clobazam tablet 10 mg/stuk | 10 | mg | or | kortdurende behandeling van acute angst en plotselinge extreme slapeloosheid | 1 x / 12 weken | 290 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,7 mg/kg/dag
300 | 5 | clobetasol creme 5 mg/gr | 0.5 | mg | cut | phimosis | 1 x / 13 weken | 15 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,03 mg/kg/dag
301 | 5 | clobetasol oplossing voor cutaan gebruik 5 mg/gr | 0.5 | mg | cut | phimosis |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
302 | 5 | clobetasol schuim voor cutaan gebruik 5 mg/gr | 0.5 | mg | cut | phimosis | antenoctum | 1 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,2 mg/kg/dag
303 | 5 | clobetasol shampoo 5 mg/gr | 0.5 | mg | cut | phimosis | 1 x / dag | 1,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,3 mg/kg/dag
304 | 5 | clobetasol zalf 5 mg/gr | 0.5 | mg | cut | phimosis | 2 x / dag | 2 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,8 mg/kg/dag
305 | 5 | clobetason creme 5 mg/gr | 0.5 | mg | cut | constitutioneel eczeem | 3 x / dag | 2,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
306 | 5 | clobetason zalf 5 mg/gr | 0.5 | mg | cut | constitutioneel eczeem | 4 x / dag | 3 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
307 | 5 | clofarabine concentraat voor oplossing voor infusie 1 mg/ml | 1 | mg | iv | recidiverende | 5 x / dag | 7 mg |  | 0 | [6 empty] | 7 mg/kg/dag
308 | 5 | clomipramine omhulde tablet 10 mg/stuk | 10 | mg | or | obsessief compulsieve stoornis | 6 x / dag | 80 mg |  | 0 | [6 empty] | 96 mg/kg/dag
309 | 5 | clomipramine omhulde tablet 25 mg/stuk | 25 | mg | or | obsessief compulsieve stoornis | 7 x / dag | 225 mg |  | 0 | [6 empty] | 315 mg/kg/dag
310 | 5 | clomipramine tablet met gereguleerde afgifte 75 mg/stuk | 37.5 | mg | or | obsessief compulsieve stoornis | 8 x / dag | 375 mg |  | 0 | [6 empty] | 600 mg/kg/dag
311 | 5 | clonazepam concentraat voor oplossing voor injectie 1 mg/ml | 1 | mg | im | epilepsie | 9 x / dag | 11 mg |  | 0 | [6 empty] | 20 mg/kg/dag
312 | 5 | clonazepam druppels voor oraal gebruik 25 mg/ml | 2.5 | mg | or | epilepsie | 10 x / dag | 30 mg |  | 0 | [6 empty] | 60 mg/kg/dag
313 | 5 | clonazepam tablet 5 mg/stuk | 0.5 | mg | or | epilepsie | 11 x / dag | 6,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 14 mg/kg/dag
314 | 5 | clonazepam tablet 2 mg/stuk | 2 | mg | or | epilepsie | 12 x / dag | 28 mg |  | 0 | [6 empty] | 67 mg/kg/dag
315 | 5 | clonidine injectievloeistof 15 mg/ml | 0.15 | mg | im | sedatie op ic: adjuvans bij benzodiazepinen | 1 x / 2 dagen | 2,25 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,2 mg/kg/dag
316 | 5 | clonidine tablet 25 mg/stuk | 0.025 | mg | or |  | 1 x / 3 dagen | 0,4 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,03 mg/kg/dag
317 | 5 | clonidine tablet 15 mg/stuk | 0.075 | mg | or | sedatie op ic: adjuvans bij benzodiazepinen | 2 x / 3 dagen | 1,275 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,2 mg/kg/dag
318 | 5 | clotrimazol creme 10 mg/gr | 10 | mg | cut | voetschimmel | 1 x / week | 180 mg |  | 0 | [6 empty] | 5 mg/kg/dag
319 | 5 | clozapine drank 25 mg/ml | 25 | mg | or | therapieresistente psychose | 2 x / week | 475 mg |  | 0 | [6 empty] | 27 mg/kg/dag
320 | 5 | clozapine injectievloeistof 25 mg/ml | 25 | mg | im | therapieresistente psychose | 3 x / week | 500 mg |  | 0 | [6 empty] | 43 mg/kg/dag
321 | 5 | clozapine tablet 25 mg/stuk | 12.5 | mg | or | therapieresistente psychose | 4 x / week | 262,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 30 mg/kg/dag
322 | 5 | clozapine tablet 100 mg/stuk | 100 | mg | or | therapieresistente psychose | 1 x / 2 weken | 2200 mg |  | 0 | [6 empty] | 31 mg/kg/dag
323 | 5 | clozapine tablet 200 mg/stuk | 200 | mg | or | therapieresistente psychose | 1 x / 4 weken | 4600 mg |  | 0 | [6 empty] | 33 mg/kg/dag
324 | 5 | codeine tablet 10 mg/stuk | 5 | mg | or | chronische pijn | 1 x / 12 weken | 120 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,3 mg/kg/dag
325 | 5 | codeine tablet 20 mg/stuk | 10 | mg | or | chronische pijn | 1 x / 13 weken | 250 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,5 mg/kg/dag
326 | 5 | colchicine tablet 5 mg/stuk | 0.5 | mg | or | familiaire mediterranean fever (f.m.f.) profylaxe |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
327 | 5 | colecalciferol capsule 5600 IE/stuk | 5600 | IE | or | suppletie | antenoctum | 151200 IE |  | 0 | [6 empty] | 30240 IE/kg/dag
328 | 5 | colecalciferol drank 5000 IE/ml | 5000 | IE | or | suppletie | 1 x / dag | 140000 IE |  | 0 | [6 empty] | 28000 IE/kg/dag
329 | 5 | colecalciferol drank 50000 IE/ml | 50000 | IE | or | suppletie | 2 x / dag | 1450000 IE |  | 0 | [6 empty] | 580000 IE/kg/dag
330 | 5 | colecalciferol druppels voor oraal gebruik 960 IE/ml | 960 | IE | or | suppletie | 3 x / dag | 28800 IE |  | 0 | [6 empty] | 17280 IE/kg/dag
331 | 5 | colecalciferol tablet 400 IE/stuk | 400 | IE | or | suppletie | 4 x / dag | 400 IE |  | 0 | [6 empty] | 320 IE/kg/dag
332 | 5 | colestyramine capsule 250 mg/stuk | 250 | mg | or | cholestatische jeuk, hypercholesterolemie. | 5 x / dag | 500 mg |  | 0 | [6 empty] | 500 mg/kg/dag
333 | 5 | colestyramine poeder voor oraal gebruik 4 gr/stuk | 4 | gr | or | cholestatische jeuk, hypercholesterolemie. | 6 x / dag | 12 gr |  | 0 | [6 empty] | 14 gr/kg/dag
334 | 5 | colistine inhalatiepoeder 1662500 IE/stuk | 1662500 | IE | inh | behandeling van ernstige infecties; behandeling van kolonisatie en chronische longinfectie met pseudomonas bij cystische fibrose | 7 x / dag | 6650000 IE |  | 0 | [6 empty] | 9310000 IE/kg/dag
335 | 5 | colistine poeder voor vernevelvloeistof 1000000 IE/stuk | 1000000 | IE | inh | behandeling van ernstige infecties; behandeling van kolonisatie en chronische longinfectie met pseudomonas bij cystische fibrose | 8 x / dag | 5000000 IE |  | 0 | [6 empty] | 8000000 IE/kg/dag
336 | 5 | cromoglicaat-dinatrium aerosol 5 mg/dose | 5 | mg | inh | profylaxe bij allergische vormen van astma | 9 x / dag | 30 mg |  | 0 | [6 empty] | 54 mg/kg/dag
337 | 5 | cromoglicaat-dinatrium granulaat 100 mg/stuk | 100 | mg | or | profylaxe van allergische aandoeningen, veroorzaakt door niet te vermijden bestanddelen van voeding | 10 x / dag | 700 mg |  | 0 | [6 empty] | 1400 mg/kg/dag
338 | 5 | cromoglicaat-dinatrium oogdruppels 20 mg/ml | 20 | mg | oog | allergische conjunctivitis | 11 x / dag | 160 mg |  | 0 | [6 empty] | 352 mg/kg/dag
339 | 5 | cyclizine tablet 50 mg/stuk | 50 | mg | or | misselijkheid en braken, reisziekte | 12 x / dag | 450 mg |  | 0 | [6 empty] | 1080 mg/kg/dag
340 | 5 | cyclofosfamide dragee 50 mg/stuk | 50 | mg | or | oncologische aandoeningen | 1 x / 2 dagen | 500 mg |  | 0 | [6 empty] | 50 mg/kg/dag
341 | 5 | cyclofosfamide poeder voor injectievloeistof 750 mg/stuk | 750 | mg | iv | oncologische aandoeningen | 1 x / 3 dagen | 8250 mg |  | 0 | [6 empty] | 550 mg/kg/dag
342 | 5 | cyclofosfamide poeder voor injectievloeistof 2000 mg/stuk | 2000 | mg | iv | oncologische aandoeningen | 2 x / 3 dagen | 24000 mg |  | 0 | [6 empty] | 3200 mg/kg/dag
343 | 5 | cyclopentolaat oogdruppels 5 mg/ml | 5 | mg | oog | uveitis | 1 x / week | 65 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
344 | 5 | cyclopentolaat oogdruppels 10 mg/ml | 10 | mg | oog | uveitis | 2 x / week | 140 mg |  | 0 | [6 empty] | 8 mg/kg/dag
345 | 5 | cytarabine injectie/infusieoplossing 100 mg/ml | 100 | mg | iv | oncologische aandoeningen | 3 x / week | 1500 mg |  | 0 | [6 empty] | 129 mg/kg/dag
346 | 5 | cytarabine injectievloeistof 20 mg/ml | 20 | mg | iv | oncologische aandoeningen | 4 x / week | 320 mg |  | 0 | [6 empty] | 37 mg/kg/dag
347 | 5 | cytarabine suspensie voor injectie 10 mg/ml | 10 | mg | intrathec | oncologische aandoeningen | 1 x / 2 weken | 170 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
348 | 5 | dalteparine injectievloeistof 10000 IE/ml | 10000 | IE | iv | behandeling veneuze trombose | 1 x / 4 weken | 180000 IE |  | 0 | [6 empty] | 1286 IE/kg/dag
349 | 5 | dalteparine injectievloeistof 12500 IE/ml | 12500 | IE | iv | behandeling veneuze trombose | 1 x / 12 weken | 237500 IE |  | 0 | [6 empty] | 566 IE/kg/dag
350 | 5 | dalteparine injectievloeistof 25000 IE/ml | 25000 | IE | iv | behandeling veneuze trombose | 1 x / 13 weken | 500000 IE |  | 0 | [6 empty] | 1099 IE/kg/dag
351 | 5 | danaparoide injectievloeistof 1250 E/ml | 1250 | E | iv | behandeling van heparine geinduceerde trombocytopenie hit) |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 E/kg/dag
352 | 5 | dantroleen capsule 25 mg/stuk | 25 | mg | or | spierspasmen | antenoctum | 550 mg |  | 0 | [6 empty] | 110 mg/kg/dag
353 | 5 | dantroleen poeder voor injectievloeistof 20 mg/stuk | 20 | mg | iv | spierspasmen | 1 x / dag | 460 mg |  | 0 | [6 empty] | 92 mg/kg/dag
354 | 5 | dapson tablet 100 mg/stuk | 50 | mg | or | lepra, dermatitis herpetiformis | 2 x / dag | 1200 mg |  | 0 | [6 empty] | 480 mg/kg/dag
355 | 5 | daptomycine poeder voor injectie/infusieoplossing 500 mg/stuk | 500 | mg | iv | infecties van huid en weke delen zonder bacteriëmie | 3 x / dag | 12500 mg |  | 0 | [6 empty] | 7500 mg/kg/dag
356 | 5 | darbepoetine-alfa injectievloeistof 25 mcg/ml | 25 | mcg | iv | anemie bij terminale nierinsufficientie | 4 x / dag | 650 mcg |  | 0 | [6 empty] | 520 mcg/kg/dag
357 | 5 | darbepoetine-alfa injectievloeistof 40 mcg/ml | 40 | mcg | iv | anemie bij terminale nierinsufficientie | 5 x / dag | 1080 mcg |  | 0 | [6 empty] | 1080 mcg/kg/dag
358 | 5 | darbepoetine-alfa injectievloeistof 100 mcg/ml | 100 | mcg | iv | anemie bij terminale nierinsufficientie | 6 x / dag | 2800 mcg |  | 0 | [6 empty] | 3360 mcg/kg/dag
359 | 5 | darbepoetine-alfa injectievloeistof 200 mcg/ml | 200 | mcg | iv | anemie bij terminale nierinsufficientie | 7 x / dag | 5800 mcg |  | 0 | [6 empty] | 8120 mcg/kg/dag
360 | 5 | darbepoetine-alfa injectievloeistof 500 mcg/ml | 500 | mcg | iv | anemie bij terminale nierinsufficientie | 8 x / dag | 15000 mcg |  | 0 | [6 empty] | 24000 mcg/kg/dag
361 | 5 | darunavir suspensie voor oraal gebruik 100 mg/ml | 100 | mg | or | hiv, art naieve patienten | 9 x / dag | 100 mg |  | 0 | [6 empty] | 180 mg/kg/dag
362 | 5 | darunavir tablet 600 mg/stuk | 600 | mg | or | hiv, art naieve patienten | 10 x / dag | 1200 mg |  | 0 | [6 empty] | 2400 mg/kg/dag
363 | 5 | darunavir tablet 800 mg/stuk | 800 | mg | or | hiv, art naieve patienten | 11 x / dag | 2400 mg |  | 0 | [6 empty] | 5280 mg/kg/dag
364 | 5 | dasatinib tablet 20 mg/stuk | 20 | mg | or | resistente | 12 x / dag | 80 mg |  | 0 | [6 empty] | 192 mg/kg/dag
365 | 5 | dasatinib tablet 50 mg/stuk | 50 | mg | or | resistente | 1 x / 2 dagen | 250 mg |  | 0 | [6 empty] | 25 mg/kg/dag
366 | 5 | dasatinib tablet 70 mg/stuk | 70 | mg | or | resistente | 1 x / 3 dagen | 420 mg |  | 0 | [6 empty] | 28 mg/kg/dag
367 | 5 | dasatinib tablet 100 mg/stuk | 100 | mg | or | resistente | 2 x / 3 dagen | 700 mg |  | 0 | [6 empty] | 93 mg/kg/dag
368 | 5 | daunorubicine poeder voor oplossing voor infusie 20 mg/stuk | 20 | mg | iv | oncologische aandoeningen | 1 x / week | 160 mg |  | 0 | [6 empty] | 5 mg/kg/dag
369 | 5 | deferasirox dispergeerbare tablet 500 mg/stuk | 500 | mg | or | transfusiegerelateerde ijzerstapeling | 2 x / week | 4500 mg |  | 0 | [6 empty] | 257 mg/kg/dag
370 | 5 | deferipron tablet 500 mg/stuk | 500 | mg | or | ijzerstapeling | 3 x / week | 5000 mg |  | 0 | [6 empty] | 429 mg/kg/dag
371 | 5 | deferoxamine poeder voor injectievloeistof 500 mg/stuk | 500 | mg | im | acute ijzerintoxicatie | 4 x / week | 5500 mg |  | 0 | [6 empty] | 629 mg/kg/dag
372 | 5 | desloratadine drank 5 mg/ml | 0.5 | mg | or | allergische rhinitis en chronische urticaria | 1 x / 2 weken | 6 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,1 mg/kg/dag
373 | 5 | desloratadine tablet 5 mg/stuk | 5 | mg | or | allergische rhinitis en chronische urticaria | 1 x / 4 weken | 65 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,5 mg/kg/dag
374 | 5 | desmopressine injectievloeistof 4 mcg/ml | 4 | mcg | im | behandeling van lichte tot matig ernstige bloedingen en preventie van bloedingen bij kleinere ingrepen bij milde hemofilie a en ziekte van von willebrand | 1 x / 12 weken | 56 mcg |  | 0 | [6 empty] | 0,1 mcg/kg/dag
375 | 5 | desmopressine injectievloeistof 15 mcg/ml | 15 | mcg | iv | behandeling van lichte tot matig ernstige bloedingen en preventie van bloedingen bij kleinere ingrepen bij milde hemofilie a en ziekte van von willebrand | 1 x / 13 weken | 225 mcg |  | 0 | [6 empty] | 0,5 mcg/kg/dag
376 | 5 | desmopressine lyophilisaat voor oraal gebruik 60 mcg/stuk | 60 | mcg | subling | behandeling van lichte tot matig ernstige bloedingen en preventie van bloedingen bij kleinere ingrepen bij milde hemofilie a en ziekte van von willebrand |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mcg/kg/dag
377 | 5 | desmopressine neusdruppels 1 mg/ml | 0.1 | mg | nasaal | behandeling van lichte tot matig ernstige bloedingen en preventie van bloedingen bij kleinere ingrepen bij milde hemofilie a en ziekte van von willebrand | antenoctum | 1,7 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,3 mg/kg/dag
378 | 5 | desmopressine neusspray 25 mcg/dose | 2.5 | mcg | nasaal | behandeling van lichte tot matig ernstige bloedingen en preventie van bloedingen bij kleinere ingrepen bij milde hemofilie a en ziekte van von willebrand | 1 x / dag | 45 mcg |  | 0 | [6 empty] | 9 mcg/kg/dag
379 | 5 | desmopressine neusspray 10 mcg/dose | 10 | mcg | nasaal | behandeling van lichte tot matig ernstige bloedingen en preventie van bloedingen bij kleinere ingrepen bij milde hemofilie a en ziekte van von willebrand | 2 x / dag | 190 mcg |  | 0 | [6 empty] | 76 mcg/kg/dag
380 | 5 | desmopressine neusspray 150 mcg/dose | 150 | mcg | nasaal | behandeling van lichte tot matig ernstige bloedingen en preventie van bloedingen bij kleinere ingrepen bij milde hemofilie a en ziekte van von willebrand | 3 x / dag | 3000 mcg |  | 0 | [6 empty] | 1800 mcg/kg/dag
381 | 5 | desmopressine tablet 1 mg/stuk | 0.05 | mg | or | behandeling van lichte tot matig ernstige bloedingen en preventie van bloedingen bij kleinere ingrepen bij milde hemofilie a en ziekte van von willebrand | 4 x / dag | 1,05 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,8 mg/kg/dag
382 | 5 | desmopressine tablet 2 mg/stuk | 0.2 | mg | or | behandeling van lichte tot matig ernstige bloedingen en preventie van bloedingen bij kleinere ingrepen bij milde hemofilie a en ziekte van von willebrand | 5 x / dag | 4,4 mg |  | 0 | [6 empty] | 4 mg/kg/dag
383 | 5 | desoximetason creme 25 mg/gr | 2.5 | mg | cut | constitutioneel eczeem | 6 x / dag | 57,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 69 mg/kg/dag
384 | 5 | desoximetason emulsie voor cutaan gebruik 25 mg/gr | 2.5 | mg | cut | constitutioneel eczeem | 7 x / dag | 60 mg |  | 0 | [6 empty] | 84 mg/kg/dag
385 | 5 | dexamethason drank 1 mg/ml | 1 | mg | or | meningitis | 8 x / dag | 25 mg |  | 0 | [6 empty] | 40 mg/kg/dag
386 | 5 | dexamethason implantaat 700 mcg/stuk | 700 | mcg | intravitr | inflammatoire, niet-infectieuze aandoening van de conjunctiva, uveitis en post-operatief | 9 x / dag | 18200 mcg |  | 0 | [6 empty] | 32760 mcg/kg/dag
387 | 5 | dexamethason oogdruppels 1 mg/ml | 1 | mg | oog | inflammatoire, niet-infectieuze aandoening van de conjunctiva, uveitis en post-operatief | 10 x / dag | 27 mg |  | 0 | [6 empty] | 54 mg/kg/dag
388 | 5 | dexamethason oogdruppels 1 mg/ml | 1 | mg | oog | inflammatoire, niet-infectieuze aandoening van de conjunctiva, uveitis en post-operatief | 11 x / dag | 28 mg |  | 0 | [6 empty] | 62 mg/kg/dag
389 | 5 | dexamethason tablet 5 mg/stuk | 0.25 | mg | or | meningitis | 12 x / dag | 7,25 mg |  | 0 | [6 empty] | 17 mg/kg/dag
390 | 5 | dexamethason tablet 15 mg/stuk | 0.75 | mg | or | meningitis | 1 x / 2 dagen | 22,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
391 | 5 | dexamethason tablet 4 mg/stuk | 2 | mg | or | meningitis | 1 x / 3 dagen | 2 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,1 mg/kg/dag
392 | 5 | dexamethason tablet 40 mg/stuk | 40 | mg | or | meningitis | 2 x / 3 dagen | 80 mg |  | 0 | [6 empty] | 11 mg/kg/dag
393 | 5 | dexamethason+gentamicine oogdruppels 1 mg/ml | 1 | mg | oog | ooginfecties | 1 x / week | 3 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,1 mg/kg/dag
394 | 5 | dexamethason+tobramycine oogdruppels 1 mg/ml | 1 | mg | oog | ooginfecties | 2 x / week | 4 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,2 mg/kg/dag
395 | 5 | dexamethason+tobramycine oogzalf 1 mg/gr | 1 | mg | oog | ooginfecties | 3 x / week | 5 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,4 mg/kg/dag
396 | 5 | dexamfetamine tablet 5 mg/stuk | 2.5 | mg | or | adhd (met of zonder co-morbide beelden zoals agressie, angst, depressie en tics) | 4 x / week | 15 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
397 | 5 | dextran-70+hypromellose oogdruppels 1 mg/ml | 1 | mg | oog | verminderde traansecretie | 1 x / 2 weken | 7 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,1 mg/kg/dag
398 | 5 | dextromethorfan drank 15 mg/ml | 1.5 | mg | or | hoest | 1 x / 4 weken | 12 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,1 mg/kg/dag
399 | 5 | diazepam emulsie voor injectie 5 mg/ml | 5 | mg | im | status epilepticus | 1 x / 12 weken | 45 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,1 mg/kg/dag
400 | 5 | diazepam injectievloeistof 5 mg/ml | 5 | mg | im | status epilepticus | 1 x / 13 weken | 50 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,1 mg/kg/dag
401 | 5 | diazepam klysma 2 mg/ml | 2 | mg | rect | status epilepticus |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
402 | 5 | diazepam klysma 4 mg/ml | 4 | mg | rect | status epilepticus | antenoctum | 48 mg |  | 0 | [6 empty] | 10 mg/kg/dag
403 | 5 | diazepam tablet 2 mg/stuk | 2 | mg | or | status epilepticus | 1 x / dag | 26 mg |  | 0 | [6 empty] | 5 mg/kg/dag
404 | 5 | diazepam tablet 5 mg/stuk | 2.5 | mg | or | status epilepticus | 2 x / dag | 35 mg |  | 0 | [6 empty] | 14 mg/kg/dag
405 | 5 | diazepam tablet 10 mg/stuk | 5 | mg | or | status epilepticus | 3 x / dag | 75 mg |  | 0 | [6 empty] | 45 mg/kg/dag
406 | 5 | diazoxide capsule 100 mg/stuk | 100 | mg | or | congenitaal hyperinsulinisme | 4 x / dag | 1600 mg |  | 0 | [6 empty] | 1280 mg/kg/dag
407 | 5 | diclofenac injectievloeistof 25 mg/ml | 25 | mg | im | pijnbestrijding | 5 x / dag | 425 mg |  | 0 | [6 empty] | 425 mg/kg/dag
408 | 5 | diclofenac maagsapresistente tablet 25 mg/stuk | 25 | mg | or | pijnbestrijding | 6 x / dag | 450 mg |  | 0 | [6 empty] | 540 mg/kg/dag
409 | 5 | diclofenac maagsapresistente tablet 50 mg/stuk | 50 | mg | or | pijnbestrijding | 7 x / dag | 950 mg |  | 0 | [6 empty] | 1330 mg/kg/dag
410 | 5 | diclofenac omhulde tablet 125 mg/stuk | 12.5 | mg | or | pijnbestrijding | 8 x / dag | 250 mg |  | 0 | [6 empty] | 400 mg/kg/dag
411 | 5 | diclofenac tablet met gereguleerde afgifte 75 mg/stuk | 75 | mg | or | pijnbestrijding | 9 x / dag | 1575 mg |  | 0 | [6 empty] | 2835 mg/kg/dag
412 | 5 | diclofenac tablet met gereguleerde afgifte 100 mg/stuk | 100 | mg | or | pijnbestrijding | 10 x / dag | 2200 mg |  | 0 | [6 empty] | 4400 mg/kg/dag
413 | 5 | diclofenac zetpil 125 mg/stuk | 12.5 | mg | rect | pijnbestrijding | 11 x / dag | 287,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 633 mg/kg/dag
414 | 5 | diclofenac zetpil 25 mg/stuk | 25 | mg | rect | pijnbestrijding | 12 x / dag | 600 mg |  | 0 | [6 empty] | 1440 mg/kg/dag
415 | 5 | diclofenac zetpil 50 mg/stuk | 50 | mg | rect | pijnbestrijding | 1 x / 2 dagen | 1250 mg |  | 0 | [6 empty] | 125 mg/kg/dag
416 | 5 | diclofenac zetpil 100 mg/stuk | 100 | mg | rect | pijnbestrijding | 1 x / 3 dagen | 2600 mg |  | 0 | [6 empty] | 173 mg/kg/dag
417 | 5 | didanosine maagsapresistente capsule 125 mg/stuk | 125 | mg | or | hiv | 2 x / 3 dagen | 3375 mg |  | 0 | [6 empty] | 450 mg/kg/dag
418 | 5 | didanosine maagsapresistente capsule 250 mg/stuk | 250 | mg | or | hiv | 1 x / week | 7000 mg |  | 0 | [6 empty] | 200 mg/kg/dag
419 | 5 | didanosine maagsapresistente capsule 400 mg/stuk | 400 | mg | or | hiv | 2 x / week | 11600 mg |  | 0 | [6 empty] | 663 mg/kg/dag
420 | 5 | digoxine drank 5 mg/ml | 0.05 | mg | or | supraventriculaire ritmestoornissen en decompensatio cordis | 3 x / week | 1,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,1 mg/kg/dag
421 | 5 | digoxine injectievloeistof 25 mg/ml | 0.25 | mg | iv | supraventriculaire ritmestoornissen en decompensatio cordis | 4 x / week | 0,25 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,03 mg/kg/dag
422 | 5 | digoxine tablet 125 mg/stuk | 0.125 | mg | or | supraventriculaire ritmestoornissen en decompensatio cordis | 1 x / 2 weken | 0,25 mg |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
423 | 5 | digoxine tablet 25 mg/stuk | 0.25 | mg | or | supraventriculaire ritmestoornissen en decompensatio cordis | 1 x / 4 weken | 0,75 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,01 mg/kg/dag
424 | 5 | digoxine tablet 625 mcg/stuk | 62.5 | mcg | or | supraventriculaire ritmestoornissen en decompensatio cordis | 1 x / 12 weken | 250 mcg |  | 0 | [6 empty] | 0,6 mcg/kg/dag
425 | 5 | dimethylsulfoxide creme 500 mg/gr | 500 | mg | cut | extravasatie cytostatica | 1 x / 13 weken | 2500 mg |  | 0 | [6 empty] | 6 mg/kg/dag
426 | 5 | dimetindeen druppels voor oraal gebruik 1 mg/ml | 1 | mg | or | allergische aandoeningen |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
427 | 5 | dobutamine concentraat voor oplossing voor infusie 125 mg/ml | 12.5 | mg | iv | cardiogene shock en decompensatio cordis | antenoctum | 87,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 18 mg/kg/dag
428 | 5 | dobutamine infusievloeistof 5 mg/ml | 5 | mg | iv | cardiogene shock en decompensatio cordis | 1 x / dag | 40 mg |  | 0 | [6 empty] | 8 mg/kg/dag
429 | 5 | docetaxel concentraat voor oplossing voor infusie 20 mg/ml | 20 | mg | iv | ewing-sarcoom, osteosarcoom en andere recidieverende | 2 x / dag | 180 mg |  | 0 | [6 empty] | 72 mg/kg/dag
430 | 5 | docusaat-natrium klysma 12 mg/gr | 12 | mg | rect | obstipatie | 3 x / dag | 120 mg |  | 0 | [6 empty] | 72 mg/kg/dag
431 | 5 | domperidon suspensie voor oraal gebruik 1 mg/ml | 1 | mg | or | gastro-oesofageale reflux | 4 x / dag | 11 mg |  | 0 | [6 empty] | 9 mg/kg/dag
432 | 5 | domperidon tablet 10 mg/stuk | 10 | mg | or | gastro-oesofageale reflux | 5 x / dag | 120 mg |  | 0 | [6 empty] | 120 mg/kg/dag
433 | 5 | dopamine concentraat voor oplossing voor infusie 40 mg/ml | 40 | mg | iv | toename nierperfusie | 6 x / dag | 520 mg |  | 0 | [6 empty] | 624 mg/kg/dag
434 | 5 | dornase vernevelvloeistof 1 mg/ml | 1 | mg | inh | cystic fibrosis | 7 x / dag | 14 mg |  | 0 | [6 empty] | 20 mg/kg/dag
435 | 5 | dorzolamide oogdruppels 20 mg/ml | 20 | mg | oog | glaucoom | 8 x / dag | 300 mg |  | 0 | [6 empty] | 480 mg/kg/dag
436 | 5 | doxapram infusievloeistof 2 mg/ml | 2 | mg | iv | idiopathische apnoe (niet reagerend op maximale coffeïne) | 9 x / dag | 32 mg |  | 0 | [6 empty] | 58 mg/kg/dag
437 | 5 | doxorubicine concentraat voor oplossing voor infusie 2 mg/ml | 2 | mg | iv | oncologische aandoeningen | 10 x / dag | 34 mg |  | 0 | [6 empty] | 68 mg/kg/dag
438 | 5 | doxorubicine injectievloeistof 2 mg/ml | 2 | mg | iv | oncologische aandoeningen | 11 x / dag | 36 mg |  | 0 | [6 empty] | 79 mg/kg/dag
439 | 5 | doxycycline dispergeerbare tablet 100 mg/stuk | 100 | mg | or | infecties | 12 x / dag | 1900 mg |  | 0 | [6 empty] | 4560 mg/kg/dag
440 | 5 | doxycycline injectievloeistof 20 mg/ml | 20 | mg | iv | infecties | 1 x / 2 dagen | 400 mg |  | 0 | [6 empty] | 40 mg/kg/dag
441 | 5 | efavirenz drank 30 mg/ml | 30 | mg | or | hiv | 1 x / 3 dagen | 630 mg |  | 0 | [6 empty] | 42 mg/kg/dag
442 | 5 | efavirenz filmomhulde tablet 50 mg/stuk | 50 | mg | or | hiv | 2 x / 3 dagen | 1100 mg |  | 0 | [6 empty] | 147 mg/kg/dag
443 | 5 | efavirenz filmomhulde tablet 200 mg/stuk | 200 | mg | or | hiv | 1 x / week | 4600 mg |  | 0 | [6 empty] | 131 mg/kg/dag
444 | 5 | efavirenz filmomhulde tablet 600 mg/stuk | 600 | mg | or | hiv | 2 x / week | 14400 mg |  | 0 | [6 empty] | 823 mg/kg/dag
445 | 5 | eftrenonacog-alfa poeder voor injectievloeistof 250 IE/stuk | 250 | IE | iv | lichte bloeding (beginnende haemarthros, neus- en tandvleesbloedingen, hematurie) | 3 x / week | 6250 IE |  | 0 | [6 empty] | 536 IE/kg/dag
446 | 5 | eftrenonacog-alfa poeder voor injectievloeistof 500 IE/stuk | 500 | IE | iv | lichte bloeding (beginnende haemarthros, neus- en tandvleesbloedingen, hematurie) | 4 x / week | 13000 IE |  | 0 | [6 empty] | 1486 IE/kg/dag
447 | 5 | eftrenonacog-alfa poeder voor injectievloeistof 1000 IE/stuk | 1000 | IE | iv | lichte bloeding (beginnende haemarthros, neus- en tandvleesbloedingen, hematurie) | 1 x / 2 weken | 27000 IE |  | 0 | [6 empty] | 386 IE/kg/dag
448 | 5 | eftrenonacog-alfa poeder voor injectievloeistof 2000 IE/stuk | 2000 | IE | iv | lichte bloeding (beginnende haemarthros, neus- en tandvleesbloedingen, hematurie) | 1 x / 4 weken | 56000 IE |  | 0 | [6 empty] | 400 IE/kg/dag
449 | 5 | eltrombopag tablet 25 mg/stuk | 25 | mg | or | chronische immuun (idiopathische) trombocytopenische purpura | 1 x / 12 weken | 725 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
450 | 5 | emedastine oogdruppels 5 mg/ml | 0.5 | mg | oog | allergische conjunctivitis, conjunctivitis vernalis | 1 x / 13 weken | 15 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,03 mg/kg/dag
451 | 5 | emtricitabine capsule 200 mg/stuk | 200 | mg | or | hiv |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
452 | 5 | enalapril drank 1 mg/ml | 1 | mg | or | hypertensie, proteïnurie, hartfalen | antenoctum | 2 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,4 mg/kg/dag
453 | 5 | enalapril tablet 5 mg/stuk | 2.5 | mg | or | hypertensie, proteïnurie, hartfalen | 1 x / dag | 7,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
454 | 5 | enalapril tablet 10 mg/stuk | 5 | mg | or | hypertensie, proteïnurie, hartfalen | 2 x / dag | 20 mg |  | 0 | [6 empty] | 8 mg/kg/dag
455 | 5 | enalapril tablet 20 mg/stuk | 10 | mg | or | hypertensie, proteïnurie, hartfalen | 3 x / dag | 50 mg |  | 0 | [6 empty] | 30 mg/kg/dag
456 | 5 | enoxaparine injectievloeistof 100 mg/ml | 100 | mg | iv | profylaxe trombo-embolische complicaties | 4 x / dag | 600 mg |  | 0 | [6 empty] | 480 mg/kg/dag
457 | 5 | enoxaparine injectievloeistof 150 mg/ml | 150 | mg | sc | profylaxe trombo-embolische complicaties | 5 x / dag | 1050 mg |  | 0 | [6 empty] | 1050 mg/kg/dag
458 | 5 | entecavir tablet 5 mg/stuk | 0.5 | mg | or | chronische hbv-infectie bij nucleoside naïeve patiënten | 6 x / dag | 4 mg |  | 0 | [6 empty] | 5 mg/kg/dag
459 | 5 | entecavir tablet 1 mg/stuk | 1 | mg | or | chronische hbv-infectie bij nucleoside naïeve patiënten | 7 x / dag | 9 mg |  | 0 | [6 empty] | 13 mg/kg/dag
460 | 5 | epoetine-alfa injectievloeistof 4000 IE/ml | 4000 | IE | iv | anemie door chronische nierinsufficiëntie bij hemodialysepatiënten | 8 x / dag | 40000 IE |  | 0 | [6 empty] | 64000 IE/kg/dag
461 | 5 | epoetine-alfa injectievloeistof 10000 IE/ml | 10000 | IE | iv | anemie door chronische nierinsufficiëntie bij hemodialysepatiënten | 9 x / dag | 110000 IE |  | 0 | [6 empty] | 198000 IE/kg/dag
462 | 5 | epoetine-alfa injectievloeistof 40000 IE/ml | 40000 | IE | iv | anemie door chronische nierinsufficiëntie bij hemodialysepatiënten | 10 x / dag | 480000 IE |  | 0 | [6 empty] | 960000 IE/kg/dag
463 | 5 | epoetine-beta injectievloeistof 6667 IE/ml | 6667 | IE | iv | anemie door chronische nierinsufficiëntie bij hemodialysepatiënten | 11 x / dag | 86671 IE |  | 0 | [6 empty] | 190676 IE/kg/dag
464 | 5 | epoetine-beta injectievloeistof 10000 IE/ml | 10000 | IE | iv | anemie door chronische nierinsufficiëntie bij hemodialysepatiënten | 12 x / dag | 140000 IE |  | 0 | [6 empty] | 336000 IE/kg/dag
465 | 5 | epoetine-beta injectievloeistof 13333 IE/ml | 13333 | IE | iv | anemie door chronische nierinsufficiëntie bij hemodialysepatiënten | 1 x / 2 dagen | 199995 IE |  | 0 | [6 empty] | 20000 IE/kg/dag
466 | 5 | epoetine-beta injectievloeistof 16667 IE/ml | 16667 | IE | iv | anemie door chronische nierinsufficiëntie bij hemodialysepatiënten | 1 x / 3 dagen | 266672 IE |  | 0 | [6 empty] | 17778 IE/kg/dag
467 | 5 | epoetine-beta injectievloeistof 20000 IE/ml | 20000 | IE | iv | anemie door chronische nierinsufficiëntie bij hemodialysepatiënten | 2 x / 3 dagen | 340000 IE |  | 0 | [6 empty] | 45333 IE/kg/dag
468 | 5 | epoetine-beta injectievloeistof 50000 IE/ml | 50000 | IE | iv | anemie door chronische nierinsufficiëntie bij hemodialysepatiënten | 1 x / week | 900000 IE |  | 0 | [6 empty] | 25714 IE/kg/dag
469 | 5 | epoprostenol poeder voor oplossing voor infusie 500 mcg/stuk | 500 | mcg | iv | primaire pulmonale hypertensie, sepsis met sterk verminderde circulatie | 2 x / week | 9500 mcg |  | 0 | [6 empty] | 543 mcg/kg/dag
470 | 5 | epoprostenol poeder voor oplossing voor infusie 1500 mcg/stuk | 1500 | mcg | iv | primaire pulmonale hypertensie, sepsis met sterk verminderde circulatie | 3 x / week | 30000 mcg |  | 0 | [6 empty] | 2571 mcg/kg/dag
471 | 5 | erytromycine oplossing voor cutaan gebruik 40 mg/ml | 40 | mg | cut | acne vulgaris | 4 x / week | 840 mg |  | 0 | [6 empty] | 96 mg/kg/dag
472 | 5 | erytromycine poeder voor oplossing voor infusie 1 gr/stuk | 1 | gr | iv | infecties | 1 x / 2 weken | 22 gr |  | 0 | [6 empty] | 0,3 gr/kg/dag
473 | 5 | erytromycine suspensie voor oraal gebruik 25 mg/ml | 25 | mg | or | infecties | 1 x / 4 weken | 575 mg |  | 0 | [6 empty] | 4 mg/kg/dag
474 | 5 | erytromycine suspensie voor oraal gebruik 50 mg/ml | 50 | mg | or | infecties | 1 x / 12 weken | 1200 mg |  | 0 | [6 empty] | 3 mg/kg/dag
475 | 5 | erytromycine tablet 250 mg/stuk | 250 | mg | or | infecties | 1 x / 13 weken | 6250 mg |  | 0 | [6 empty] | 14 mg/kg/dag
476 | 5 | erytromycine tablet 500 mg/stuk | 500 | mg | or | infecties |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
477 | 5 | esketamine injectievloeistof 5 mg/ml | 5 | mg | im | anesthesie | antenoctum | 135 mg |  | 0 | [6 empty] | 27 mg/kg/dag
478 | 5 | esketamine injectievloeistof 25 mg/ml | 25 | mg | im | anesthesie | 1 x / dag | 700 mg |  | 0 | [6 empty] | 140 mg/kg/dag
479 | 5 | esmolol concentraat voor oplossing voor infusie 250 mg/ml | 250 | mg | iv | supraventriculaire tachycardie, peri-operatieve hypertensie en aritmieën | 2 x / dag | 7250 mg |  | 0 | [6 empty] | 2900 mg/kg/dag
480 | 5 | esmolol injectievloeistof 10 mg/ml | 10 | mg | iv | supraventriculaire tachycardie, peri-operatieve hypertensie en aritmieën | 3 x / dag | 300 mg |  | 0 | [6 empty] | 180 mg/kg/dag
481 | 5 | esomeprazol granulaat voor orale suspensie 10 mg/stuk | 10 | mg | or | gastro-oesofageale reflux ziekte | 4 x / dag | 10 mg |  | 0 | [6 empty] | 8 mg/kg/dag
482 | 5 | esomeprazol maagsapresistente capsule 40 mg/stuk | 40 | mg | or | gastro-oesofageale reflux ziekte | 5 x / dag | 80 mg |  | 0 | [6 empty] | 80 mg/kg/dag
483 | 5 | esomeprazol maagsapresistente tablet 20 mg/stuk | 20 | mg | or | gastro-oesofageale reflux ziekte | 6 x / dag | 60 mg |  | 0 | [6 empty] | 72 mg/kg/dag
484 | 5 | esomeprazol maagsapresistente tablet 40 mg/stuk | 40 | mg | or | gastro-oesofageale reflux ziekte | 7 x / dag | 160 mg |  | 0 | [6 empty] | 224 mg/kg/dag
485 | 5 | esomeprazol poeder voor injectie/infusieoplossing 40 mg/stuk | 40 | mg | iv | gastro-oesofageale reflux ziekte | 8 x / dag | 200 mg |  | 0 | [6 empty] | 320 mg/kg/dag
486 | 5 | estradiol dragee 1 mg/stuk | 1 | mg | or | puberteitsinductie | 9 x / dag | 6 mg |  | 0 | [6 empty] | 11 mg/kg/dag
487 | 5 | estradiol dragee 2 mg/stuk | 2 | mg | or | puberteitsinductie | 10 x / dag | 14 mg |  | 0 | [6 empty] | 28 mg/kg/dag
488 | 5 | estradiol pleister voor transdermaal gebruik 32 mg/stuk | 3.2 | mg | transderm | puberteitsinductie | 11 x / dag | 25,6 mg |  | 0 | [6 empty] | 56 mg/kg/dag
489 | 5 | estradiol pleister voor transdermaal gebruik 4 mg/stuk | 4 | mg | transderm | puberteitsinductie | 12 x / dag | 36 mg |  | 0 | [6 empty] | 86 mg/kg/dag
490 | 5 | estradiol pleister voor transdermaal gebruik 64 mg/stuk | 6.4 | mg | transderm | puberteitsinductie | 1 x / 2 dagen | 64 mg |  | 0 | [6 empty] | 6 mg/kg/dag
491 | 5 | estradiol pleister voor transdermaal gebruik 8 mg/stuk | 8 | mg | transderm | puberteitsinductie | 1 x / 3 dagen | 88 mg |  | 0 | [6 empty] | 6 mg/kg/dag
492 | 5 | estradiol tablet 5 mg/stuk | 0.25 | mg | or | puberteitsinductie | 2 x / 3 dagen | 3 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,4 mg/kg/dag
493 | 5 | estradiol tablet 2 mg/stuk | 2 | mg | or | puberteitsinductie | 1 x / week | 26 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,7 mg/kg/dag
494 | 5 | estradiol tablet voor vaginaal gebruik 10 mcg/stuk | 10 | mcg | vagin | puberteitsinductie | 2 x / week | 140 mcg |  | 0 | [6 empty] | 8 mcg/kg/dag
495 | 5 | estriol creme voor vaginaal gebruik 1 mg/gr | 1 | mg | vagin | synechiae labia minora | 3 x / week | 15 mg |  | 0 | [6 empty] | 1 mg/kg/dag
496 | 5 | estriol ovule 5 mg/stuk | 0.5 | mg | vagin | synechiae labia minora | 4 x / week | 8 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,9 mg/kg/dag
497 | 5 | estriol tablet 1 mg/stuk | 1 | mg | or | synechiae labia minora | 1 x / 2 weken | 17 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,2 mg/kg/dag
498 | 5 | estriol tablet 2 mg/stuk | 2 | mg | or | synechiae labia minora | 1 x / 4 weken | 36 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,3 mg/kg/dag
499 | 5 | etanercept injectievloeistof 50 mg/ml | 50 | mg | sc | juveniele idiopathische arthritis (jia), plaque psoriasis, artritis psoriatica, enthesitis-gerelateerde artritis, erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder hyperimmunoglobuline d syndroom (hids),tnf receptor geassocieerd periodiek syndroom(traps) | 1 x / 12 weken | 950 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
500 | 5 | etanercept poeder voor injectievloeistof 10 mg/stuk | 10 | mg | sc | juveniele idiopathische arthritis (jia), plaque psoriasis, artritis psoriatica, enthesitis-gerelateerde artritis, erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder hyperimmunoglobuline d syndroom (hids),tnf receptor geassocieerd periodiek syndroom(traps) | 1 x / 13 weken | 200 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,4 mg/kg/dag
501 | 5 | etanercept poeder voor injectievloeistof 25 mg/stuk | 25 | mg | sc | juveniele idiopathische arthritis (jia), plaque psoriasis, artritis psoriatica, enthesitis-gerelateerde artritis, erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder hyperimmunoglobuline d syndroom (hids),tnf receptor geassocieerd periodiek syndroom(traps) |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
502 | 5 | ethambutol tablet 400 mg/stuk | 200 | mg | or | tuberculose | antenoctum | 4400 mg |  | 0 | [6 empty] | 880 mg/kg/dag
503 | 5 | ethosuximide capsule 250 mg/stuk | 250 | mg | or | epilepsie, absences | 1 x / dag | 5750 mg |  | 0 | [6 empty] | 1150 mg/kg/dag
504 | 5 | ethosuximide stroop 625 mg/ml | 62.5 | mg | or | epilepsie, absences | 2 x / dag | 1500 mg |  | 0 | [6 empty] | 600 mg/kg/dag
505 | 5 | etomidaat emulsie voor injectie 2 mg/ml | 2 | mg | iv | anaesthesie: inductie | 3 x / dag | 50 mg |  | 0 | [6 empty] | 30 mg/kg/dag
506 | 5 | etomidaat injectievloeistof 2 mg/ml | 2 | mg | iv | anaesthesie: inductie | 4 x / dag | 52 mg |  | 0 | [6 empty] | 42 mg/kg/dag
507 | 5 | etoposide capsule 50 mg/stuk | 50 | mg | or | oncologische aandoeningen | 5 x / dag | 1350 mg |  | 0 | [6 empty] | 1350 mg/kg/dag
508 | 5 | etoposide capsule 100 mg/stuk | 100 | mg | or | oncologische aandoeningen | 6 x / dag | 2800 mg |  | 0 | [6 empty] | 3360 mg/kg/dag
509 | 5 | etoposide concentraat voor oplossing voor infusie 20 mg/ml | 20 | mg | iv | oncologische aandoeningen | 7 x / dag | 580 mg |  | 0 | [6 empty] | 812 mg/kg/dag
510 | 5 | etravirine tablet 200 mg/stuk | 200 | mg | or | hiv | 8 x / dag | 6000 mg |  | 0 | [6 empty] | 9600 mg/kg/dag
511 | 5 | everolimus dispergeerbare tablet 25 mg/stuk | 0.25 | mg | or | profylaxe afstoting niertransplantaat | 9 x / dag | 0,25 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,5 mg/kg/dag
512 | 5 | everolimus dispergeerbare tablet 5 mg/stuk | 5 | mg | or |  | 10 x / dag | 10 mg |  | 0 | [6 empty] | 20 mg/kg/dag
513 | 5 | everolimus tablet 25 mg/stuk | 0.25 | mg | or | profylaxe afstoting niertransplantaat | 11 x / dag | 0,75 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
514 | 5 | everolimus tablet 75 mg/stuk | 0.75 | mg | or | profylaxe afstoting niertransplantaat | 12 x / dag | 3 mg |  | 0 | [6 empty] | 7 mg/kg/dag
515 | 5 | everolimus tablet 25 mg/stuk | 2.5 | mg | or |  | 1 x / 2 dagen | 12,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 1 mg/kg/dag
516 | 5 | everolimus tablet 5 mg/stuk | 5 | mg | or |  | 1 x / 3 dagen | 30 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
517 | 5 | everolimus tablet 10 mg/stuk | 10 | mg | or |  | 2 x / 3 dagen | 70 mg |  | 0 | [6 empty] | 9 mg/kg/dag
518 | 5 | ezetimib tablet 10 mg/stuk | 10 | mg | or | primaire hypercholesterolemie, homozygote familiaire hypercholesterolemie, homozygote sitosterolemie (fytosterolemie) | 1 x / week | 80 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
519 | 5 | factor-ix poeder voor injectievloeistof 1000 IE/stuk | 1000 | IE | iv | lichte bloeding (beginnende haemarthros, neus- en tandvleesbloedingen, hematurie) | 2 x / week | 9000 IE |  | 0 | [6 empty] | 514 IE/kg/dag
520 | 5 | factor-ix poeder voor injectievloeistof 1200 IE/stuk | 1200 | IE | iv | lichte bloeding (beginnende haemarthros, neus- en tandvleesbloedingen, hematurie) | 3 x / week | 12000 IE |  | 0 | [6 empty] | 1029 IE/kg/dag
521 | 5 | factor-viii poeder voor injectievloeistof 500 IE/stuk | 500 | IE | iv | lichte bloeding (beginnende haemarthros, neus- en tandvleesbloedingen, hematurie) | 4 x / week | 5500 IE |  | 0 | [6 empty] | 629 IE/kg/dag
522 | 5 | factor-viii poeder voor injectievloeistof 1000 IE/stuk | 1000 | IE | iv | lichte bloeding (beginnende haemarthros, neus- en tandvleesbloedingen, hematurie) | 1 x / 2 weken | 12000 IE |  | 0 | [6 empty] | 171 IE/kg/dag
523 | 5 | felbamaat suspensie voor oraal gebruik 120 mg/ml | 120 | mg | or | syndroom van lennox-gastault, niet reagerend op andere anti-epileptica | 1 x / 4 weken | 1560 mg |  | 0 | [6 empty] | 11 mg/kg/dag
524 | 5 | felbamaat tablet 600 mg/stuk | 600 | mg | or | syndroom van lennox-gastault, niet reagerend op andere anti-epileptica | 1 x / 12 weken | 8400 mg |  | 0 | [6 empty] | 20 mg/kg/dag
525 | 5 | feneticilline capsule 250 mg/stuk | 250 | mg | or | niet ernstige infecties | 1 x / 13 weken | 3750 mg |  | 0 | [6 empty] | 8 mg/kg/dag
526 | 5 | feneticilline capsule 500 mg/stuk | 500 | mg | or | niet ernstige infecties |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
527 | 5 | feneticilline stroop 25 mg/ml | 25 | mg | or | niet ernstige infecties | antenoctum | 425 mg |  | 0 | [6 empty] | 85 mg/kg/dag
528 | 5 | fenobarbital injectievloeistof 100 mg/ml | 100 | mg | iv | persisterende status epilepticus bij overgevoeligheid voor fenytoine | 1 x / dag | 1800 mg |  | 0 | [6 empty] | 360 mg/kg/dag
529 | 5 | fenobarbital tablet 25 mg/stuk | 25 | mg | or | persisterende status epilepticus bij overgevoeligheid voor fenytoine | 2 x / dag | 475 mg |  | 0 | [6 empty] | 190 mg/kg/dag
530 | 5 | fenobarbital tablet 50 mg/stuk | 25 | mg | or | persisterende status epilepticus bij overgevoeligheid voor fenytoine | 3 x / dag | 500 mg |  | 0 | [6 empty] | 300 mg/kg/dag
531 | 5 | fenobarbital tablet 100 mg/stuk | 100 | mg | or | persisterende status epilepticus bij overgevoeligheid voor fenytoine | 4 x / dag | 2100 mg |  | 0 | [6 empty] | 1680 mg/kg/dag
532 | 5 | fenprocoumon tablet 3 mg/stuk | 3 | mg | or | antistolling | 5 x / dag | 66 mg |  | 0 | [6 empty] | 66 mg/kg/dag
533 | 5 | fentanyl injectievloeistof 5 mg/ml | 0.05 | mg | iv | pijnbestrijding | 6 x / dag | 1,15 mg |  | 0 | [6 empty] | 1 mg/kg/dag
534 | 5 | fentanyl neusspray 50 mcg/stuk | 50 | mcg | nasaal | acute pijn | 7 x / dag | 1200 mcg |  | 0 | [6 empty] | 1680 mcg/kg/dag
535 | 5 | fentanyl neusspray 50 mcg/dose | 50 | mcg | nasaal | acute pijn | 8 x / dag | 1250 mcg |  | 0 | [6 empty] | 2000 mcg/kg/dag
536 | 5 | fentanyl neusspray 100 mcg/dose | 100 | mcg | nasaal | acute pijn | 9 x / dag | 2600 mcg |  | 0 | [6 empty] | 4680 mcg/kg/dag
537 | 5 | fentanyl neusspray 100 mcg/stuk | 100 | mcg | nasaal | acute pijn | 10 x / dag | 2700 mcg |  | 0 | [6 empty] | 5400 mcg/kg/dag
538 | 5 | fentanyl neusspray 200 mcg/dose | 200 | mcg | nasaal | acute pijn | 11 x / dag | 5600 mcg |  | 0 | [6 empty] | 12320 mcg/kg/dag
539 | 5 | fentanyl pleister voor transdermaal gebruik 21 mg/stuk | 2.1 | mg | transderm | acute pijn | 12 x / dag | 60,9 mg |  | 0 | [6 empty] | 146 mg/kg/dag
540 | 5 | fentanyl pleister voor transdermaal gebruik 289 mg/stuk | 2.89 | mg | transderm | acute pijn | 1 x / 2 dagen | 86,7 mg |  | 0 | [6 empty] | 9 mg/kg/dag
541 | 5 | fentanyl pleister voor transdermaal gebruik 578 mg/stuk | 5.78 | mg | transderm | acute pijn | 1 x / 3 dagen | 5,78 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,4 mg/kg/dag
542 | 5 | fentanyl pleister voor transdermaal gebruik 1156 mg/stuk | 11.56 | mg | transderm | acute pijn | 2 x / 3 dagen | 23,12 mg |  | 0 | [6 empty] | 3 mg/kg/dag
543 | 5 | fentanyl pleister voor transdermaal gebruik 1734 mg/stuk | 17.34 | mg | transderm | acute pijn | 1 x / week | 52,02 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
544 | 5 | fentanyl pleister voor transdermaal gebruik 2312 mg/stuk | 23.12 | mg | transderm | acute pijn | 2 x / week | 92,48 mg |  | 0 | [6 empty] | 5 mg/kg/dag
545 | 5 | fentanyl tablet voor buccaal gebruik 100 mcg/stuk | 100 | mcg | oromuc | acute pijn | 3 x / week | 500 mcg |  | 0 | [6 empty] | 43 mcg/kg/dag
546 | 5 | fentanyl tablet voor buccaal gebruik 400 mcg/stuk | 400 | mcg | oromuc | acute pijn | 4 x / week | 2400 mcg |  | 0 | [6 empty] | 274 mcg/kg/dag
547 | 5 | fentanyl tablet voor sublinguaal gebruik 100 mcg/stuk | 100 | mcg | subling | acute pijn | 1 x / 2 weken | 700 mcg |  | 0 | [6 empty] | 10 mcg/kg/dag
548 | 5 | fentanyl tablet voor sublinguaal gebruik 200 mcg/stuk | 200 | mcg | subling | acute pijn | 1 x / 4 weken | 1600 mcg |  | 0 | [6 empty] | 11 mcg/kg/dag
549 | 5 | fentanyl tablet voor sublinguaal gebruik 400 mcg/stuk | 400 | mcg | subling | acute pijn | 1 x / 12 weken | 3600 mcg |  | 0 | [6 empty] | 9 mcg/kg/dag
550 | 5 | fentanyl zuigtablet 200 mcg/stuk | 200 | mcg | oromuc | acute pijn | 1 x / 13 weken | 2000 mcg |  | 0 | [6 empty] | 4 mcg/kg/dag
551 | 5 | fentanyl zuigtablet 400 mcg/stuk | 400 | mcg | oromuc | acute pijn |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mcg/kg/dag
552 | 5 | fentanyl zuigtablet 800 mcg/stuk | 800 | mcg | oromuc | acute pijn | antenoctum | 9600 mcg |  | 0 | [6 empty] | 1920 mcg/kg/dag
553 | 5 | fentolamine injectievloeistof 10 mg/ml | 10 | mg | im | profylaxe dermale necrose bij extravasatie norepinefrine | 1 x / dag | 130 mg |  | 0 | [6 empty] | 26 mg/kg/dag
554 | 5 | fenylbutyraat-natrium tablet 500 mg/stuk | 500 | mg | or | hyperammoniëmie | 2 x / dag | 7000 mg |  | 0 | [6 empty] | 2800 mg/kg/dag
555 | 5 | fenylefrine oogdruppels 125 mg/ml | 1.25 | mg | oog |  | 3 x / dag | 18,75 mg |  | 0 | [6 empty] | 11 mg/kg/dag
556 | 5 | fenylefrine oogdruppels 25 mg/ml | 25 | mg | oog | uveitis | 4 x / dag | 400 mg |  | 0 | [6 empty] | 320 mg/kg/dag
557 | 5 | fenylefrine oogdruppels 50 mg/ml | 50 | mg | oog | uveitis | 5 x / dag | 850 mg |  | 0 | [6 empty] | 850 mg/kg/dag
558 | 5 | fenylefrine oogdruppels 100 mg/ml | 100 | mg | oog | uveitis | 6 x / dag | 1800 mg |  | 0 | [6 empty] | 2160 mg/kg/dag
559 | 5 | fenytoine injectievloeistof 50 mg/ml | 50 | mg | iv | persisterende status epilepticus | 7 x / dag | 950 mg |  | 0 | [6 empty] | 1330 mg/kg/dag
560 | 5 | fenytoine tablet 23 mg/stuk | 11.5 | mg | or | persisterende status epilepticus | 8 x / dag | 230 mg |  | 0 | [6 empty] | 368 mg/kg/dag
561 | 5 | fenytoine tablet 46 mg/stuk | 46 | mg | or | persisterende status epilepticus | 9 x / dag | 966 mg |  | 0 | [6 empty] | 1739 mg/kg/dag
562 | 5 | fenytoine tablet 69 mg/stuk | 69 | mg | or | persisterende status epilepticus | 10 x / dag | 1518 mg |  | 0 | [6 empty] | 3036 mg/kg/dag
563 | 5 | fenytoine tablet 92 mg/stuk | 92 | mg | or | persisterende status epilepticus | 11 x / dag | 2116 mg |  | 0 | [6 empty] | 4655 mg/kg/dag
564 | 5 | ferricarboxymaltose injectievloeistof 50 mg/ml | 50 | mg | iv | ijzergebreksanemie | 12 x / dag | 1200 mg |  | 0 | [6 empty] | 2880 mg/kg/dag
565 | 5 | ferrioxidesaccharaat injectievloeistof 20 mg/ml | 20 | mg | iv | ijzergebreksanemie | 1 x / 2 dagen | 500 mg |  | 0 | [6 empty] | 50 mg/kg/dag
566 | 5 | ferrofumaraat suspensie voor oraal gebruik 20 mg/ml | 20 | mg | or | ijzergebreks anemie | 1 x / 3 dagen | 520 mg |  | 0 | [6 empty] | 35 mg/kg/dag
567 | 5 | ferrofumaraat tablet 200 mg/stuk | 200 | mg | or | ijzergebreks anemie | 2 x / 3 dagen | 5400 mg |  | 0 | [6 empty] | 720 mg/kg/dag
568 | 5 | fexofenadine omhulde tablet 120 mg/stuk | 120 | mg | or | allergische rhinitis en chronische urticaria | 1 x / week | 3360 mg |  | 0 | [6 empty] | 96 mg/kg/dag
569 | 5 | fexofenadine omhulde tablet 180 mg/stuk | 180 | mg | or | allergische rhinitis en chronische urticaria | 2 x / week | 5220 mg |  | 0 | [6 empty] | 298 mg/kg/dag
570 | 5 | fibrinogeen poeder voor injectie/infusieoplossing 1 gr/stuk | 1 | gr | iv | wondhechting | 3 x / week | 30 gr |  | 0 | [6 empty] | 3 gr/kg/dag
571 | 5 | filgrastim injectievloeistof 30 IE/ml | 30 | IE | iv | neutropenie ten gevolge van cytotoxische chemotherapie | 4 x / week | 30 IE |  | 0 | [6 empty] | 3 IE/kg/dag
572 | 5 | filgrastim injectievloeistof 60 IE/ml | 60 | IE | iv | neutropenie ten gevolge van cytotoxische chemotherapie | 1 x / 2 weken | 120 IE |  | 0 | [6 empty] | 2 IE/kg/dag
573 | 5 | filgrastim injectievloeistof 96 IE/ml | 96 | IE | iv | neutropenie ten gevolge van cytotoxische chemotherapie | 1 x / 4 weken | 288 IE |  | 0 | [6 empty] | 2 IE/kg/dag
574 | 5 | flecainide capsule met gereguleerde afgifte 50 mg/stuk | 50 | mg | or | supraventriculaire ritmestoornissen, levensbedreigende ventriculaire ritmestoornissen | 1 x / 12 weken | 200 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,5 mg/kg/dag
575 | 5 | flecainide capsule met gereguleerde afgifte 100 mg/stuk | 100 | mg | or | supraventriculaire ritmestoornissen, levensbedreigende ventriculaire ritmestoornissen | 1 x / 13 weken | 500 mg |  | 0 | [6 empty] | 1 mg/kg/dag
576 | 5 | flecainide capsule met gereguleerde afgifte 150 mg/stuk | 150 | mg | or | supraventriculaire ritmestoornissen, levensbedreigende ventriculaire ritmestoornissen |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
577 | 5 | flecainide injectievloeistof 10 mg/ml | 10 | mg | iv | supraventriculaire ritmestoornissen, levensbedreigende ventriculaire ritmestoornissen | antenoctum | 70 mg |  | 0 | [6 empty] | 14 mg/kg/dag
578 | 5 | flecainide tablet 50 mg/stuk | 50 | mg | or | supraventriculaire ritmestoornissen, levensbedreigende ventriculaire ritmestoornissen | 1 x / dag | 400 mg |  | 0 | [6 empty] | 80 mg/kg/dag
579 | 5 | flecainide tablet 100 mg/stuk | 100 | mg | or | supraventriculaire ritmestoornissen, levensbedreigende ventriculaire ritmestoornissen | 2 x / dag | 900 mg |  | 0 | [6 empty] | 360 mg/kg/dag
580 | 5 | flucloxacilline capsule 250 mg/stuk | 250 | mg | or | infecties | 3 x / dag | 2500 mg |  | 0 | [6 empty] | 1500 mg/kg/dag
581 | 5 | flucloxacilline capsule 500 mg/stuk | 500 | mg | or | infecties | 4 x / dag | 5500 mg |  | 0 | [6 empty] | 4400 mg/kg/dag
582 | 5 | flucloxacilline poeder voor injectievloeistof 250 mg/stuk | 250 | mg | im | infecties | 5 x / dag | 3000 mg |  | 0 | [6 empty] | 3000 mg/kg/dag
583 | 5 | flucloxacilline poeder voor injectievloeistof 500 mg/stuk | 500 | mg | im | infecties | 6 x / dag | 6500 mg |  | 0 | [6 empty] | 7800 mg/kg/dag
584 | 5 | flucloxacilline poeder voor injectievloeistof 1000 mg/stuk | 1000 | mg | im | infecties | 7 x / dag | 14000 mg |  | 0 | [6 empty] | 19600 mg/kg/dag
585 | 5 | flucloxacilline suspensie voor oraal gebruik 25 mg/ml | 25 | mg | or | infecties | 8 x / dag | 375 mg |  | 0 | [6 empty] | 600 mg/kg/dag
586 | 5 | fluconazol capsule 50 mg/stuk | 50 | mg | or | mucosale candidiasis | 9 x / dag | 800 mg |  | 0 | [6 empty] | 1440 mg/kg/dag
587 | 5 | fluconazol capsule 150 mg/stuk | 150 | mg | or | mucosale candidiasis | 10 x / dag | 2550 mg |  | 0 | [6 empty] | 5100 mg/kg/dag
588 | 5 | fluconazol capsule 200 mg/stuk | 200 | mg | or | mucosale candidiasis | 11 x / dag | 3600 mg |  | 0 | [6 empty] | 7920 mg/kg/dag
589 | 5 | fluconazol infusievloeistof 2 mg/ml | 2 | mg | iv | mucosale candidiasis | 12 x / dag | 38 mg |  | 0 | [6 empty] | 91 mg/kg/dag
590 | 5 | fluconazol suspensie voor oraal gebruik 10 mg/ml | 10 | mg | or | mucosale candidiasis | 1 x / 2 dagen | 200 mg |  | 0 | [6 empty] | 20 mg/kg/dag
591 | 5 | fluconazol suspensie voor oraal gebruik 40 mg/ml | 40 | mg | or | mucosale candidiasis | 1 x / 3 dagen | 840 mg |  | 0 | [6 empty] | 56 mg/kg/dag
592 | 5 | flucytosine infusievloeistof 10 mg/ml | 10 | mg | iv | door gevoelige verwekkers veroorzaakte gegeneraliseerde mycosen (in combinatie met amfotericine b bij chronisch verlopende en moeilijk te beïnvloeden mycosevormen) | 2 x / 3 dagen | 220 mg |  | 0 | [6 empty] | 29 mg/kg/dag
593 | 5 | fludarabine concentraat voor oplossing voor injectie 25 mg/ml | 25 | mg | iv | oncologische aandoeningen | 1 x / week | 575 mg |  | 0 | [6 empty] | 16 mg/kg/dag
594 | 5 | fludarabine omhulde tablet 10 mg/stuk | 10 | mg | or | oncologische aandoeningen | 2 x / week | 240 mg |  | 0 | [6 empty] | 14 mg/kg/dag
595 | 5 | fludrocortison tablet 625 mcg/stuk | 62.5 | mcg | or | primaire bijnierschors insufficientie | 3 x / week | 1562,5 mcg |  | 0 | [6 empty] | 134 mcg/kg/dag
596 | 5 | fludrocortison tablet 100 mcg/stuk | 100 | mcg | or | primaire bijnierschors insufficientie | 4 x / week | 2600 mcg |  | 0 | [6 empty] | 297 mcg/kg/dag
597 | 5 | flumazenil injectievloeistof 1 mg/ml | 0.1 | mg | iv | antagonist van door benzodiazepinen en zopiclon veroorzaakte sedering | 1 x / 2 weken | 2,7 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,04 mg/kg/dag
598 | 5 | flunarizine capsule 5 mg/stuk | 5 | mg | or | migraine profylaxe | 1 x / 4 weken | 140 mg |  | 0 | [6 empty] | 1 mg/kg/dag
599 | 5 | fluormetholon oogdruppels 1 mg/ml | 1 | mg | oog | inflammatoire, niet-infectieuze aandoening van de conjunctiva, uveitis en post-operatief | 1 x / 12 weken | 29 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,1 mg/kg/dag
600 | 5 | fluoxetine capsule 20 mg/stuk | 20 | mg | or | obsessief compulsieve stoornis | 1 x / 13 weken | 600 mg |  | 0 | [6 empty] | 1 mg/kg/dag
601 | 5 | fluoxetine dispergeerbare tablet 20 mg/stuk | 10 | mg | or | obsessief compulsieve stoornis |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
602 | 5 | fluticason aerosol 50 mcg/dose | 50 | mcg | inh | astma, verminderen bronchiale hyperreactiviteit | antenoctum | 100 mcg |  | 0 | [6 empty] | 20 mcg/kg/dag
603 | 5 | fluticason aerosol 125 mcg/dose | 125 | mcg | inh | astma, verminderen bronchiale hyperreactiviteit | 1 x / dag | 375 mcg |  | 0 | [6 empty] | 75 mcg/kg/dag
604 | 5 | fluticason aerosol 250 mcg/dose | 250 | mcg | inh | astma, verminderen bronchiale hyperreactiviteit | 2 x / dag | 1000 mcg |  | 0 | [6 empty] | 400 mcg/kg/dag
605 | 5 | fluticason creme 5 mg/gr | 0.5 | mg | cut | constitutioneel eczeem | 3 x / dag | 2,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
606 | 5 | fluticason inhalatiepoeder 100 mcg/dose | 100 | mcg | inh | astma, verminderen bronchiale hyperreactiviteit | 4 x / dag | 600 mcg |  | 0 | [6 empty] | 480 mcg/kg/dag
607 | 5 | fluticason inhalatiepoeder 250 mcg/dose | 250 | mcg | inh | astma, verminderen bronchiale hyperreactiviteit | 5 x / dag | 1750 mcg |  | 0 | [6 empty] | 1750 mcg/kg/dag
608 | 5 | fluticason inhalatiepoeder 500 mcg/dose | 500 | mcg | inh | astma, verminderen bronchiale hyperreactiviteit | 6 x / dag | 4000 mcg |  | 0 | [6 empty] | 4800 mcg/kg/dag
609 | 5 | fluticason neusdruppels 1 mg/ml | 1 | mg | nasaal | allergische rhinitis: propionaat | 7 x / dag | 9 mg |  | 0 | [6 empty] | 13 mg/kg/dag
610 | 5 | fluticason neusspray 275 mcg/dose | 27.5 | mcg | nasaal |  | 8 x / dag | 275 mcg |  | 0 | [6 empty] | 440 mcg/kg/dag
611 | 5 | fluticason neusspray 50 mcg/dose | 50 | mcg | nasaal | allergische rhinitis: propionaat | 9 x / dag | 550 mcg |  | 0 | [6 empty] | 990 mcg/kg/dag
612 | 5 | fluticason vernevelvloeistof 25 mg/ml | 0.25 | mg | inh | astma, verminderen bronchiale hyperreactiviteit | 10 x / dag | 3 mg |  | 0 | [6 empty] | 6 mg/kg/dag
613 | 5 | fluticason vernevelvloeistof 1 mg/ml | 1 | mg | inh | astma, verminderen bronchiale hyperreactiviteit | 11 x / dag | 13 mg |  | 0 | [6 empty] | 29 mg/kg/dag
614 | 5 | fluticason zalf 5 mg/gr | 0.05 | mg | cut | constitutioneel eczeem | 12 x / dag | 0,7 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
615 | 5 | fluvoxamine tablet 50 mg/stuk | 25 | mg | or | obsessief compulsieve stoornis, angststoornissen (sociale fobie, separatiestoornis en | 1 x / 2 dagen | 375 mg |  | 0 | [6 empty] | 38 mg/kg/dag
616 | 5 | fluvoxamine tablet 100 mg/stuk | 100 | mg | or | obsessief compulsieve stoornis, angststoornissen (sociale fobie, separatiestoornis en | 1 x / 3 dagen | 1600 mg |  | 0 | [6 empty] | 107 mg/kg/dag
617 | 5 | folinaat-calcium-x-water injectievloeistof 12707 mg/ml | 12.707 | mg | im | hd-mtx rescue | 2 x / 3 dagen | 216,019 mg |  | 0 | [6 empty] | 29 mg/kg/dag
618 | 5 | folinaat-calcium-x-water poeder voor injectievloeistof 63661 mg/stuk | 63.661 | mg | im | hd-mtx rescue | 1 x / week | 1145,898 mg |  | 0 | [6 empty] | 33 mg/kg/dag
619 | 5 | folinaat-calcium-x-water tablet 19098 mg/stuk | 9.549 | mg | or | hd-mtx rescue | 2 x / week | 181,431 mg |  | 0 | [6 empty] | 10 mg/kg/dag
620 | 5 | foliumzuur tablet 5 mg/stuk | 0.25 | mg | or | megaloblastaire anemie | 3 x / week | 5 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,4 mg/kg/dag
621 | 5 | foliumzuur tablet 5 mg/stuk | 5 | mg | or | megaloblastaire anemie | 4 x / week | 105 mg |  | 0 | [6 empty] | 12 mg/kg/dag
622 | 5 | formoterol aerosol 12 mcg/dose | 12 | mcg | inh | astma onderhoudsbehandeling | 1 x / 2 weken | 264 mcg |  | 0 | [6 empty] | 4 mcg/kg/dag
623 | 5 | formoterol inhalatiepoeder 6 mcg/dose | 6 | mcg | inh | astma onderhoudsbehandeling | 1 x / 4 weken | 138 mcg |  | 0 | [6 empty] | 1 mcg/kg/dag
624 | 5 | formoterol inhalatiepoeder 12 mcg/dose | 12 | mcg | inh | astma onderhoudsbehandeling | 1 x / 12 weken | 288 mcg |  | 0 | [6 empty] | 0,7 mcg/kg/dag
625 | 5 | fosaprepitant poeder voor oplossing voor infusie 150 mg/stuk | 150 | mg | iv | preventie van misselijkheid en braken bij chemotherapie | 1 x / 13 weken | 3750 mg |  | 0 | [6 empty] | 8 mg/kg/dag
626 | 5 | foscarnet infusievloeistof 24 mg/ml | 24 | mg | iv | levens-of orgaanbedreigende infecties cytomegalovirus (cmv) |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
627 | 5 | fosfolipidenfractie,-varkenslong endotracheopulmonaire instillatie, suspensie 80 mg/ml | 80 | mg | trachpulm | profylaxe en behandeling hyaliene membramenziekte (rds) | antenoctum | 2160 mg |  | 0 | [6 empty] | 432 mg/kg/dag
628 | 5 | fosfomycine granulaat 3 gr/stuk | 3 | gr | or | behandeling urineweginfectie | 1 x / dag | 84 gr |  | 0 | [6 empty] | 17 gr/kg/dag
629 | 5 | fosfomycine poeder voor oplossing voor infusie 4 gr/stuk | 4 | gr | iv | behandeling urineweginfectie | 2 x / dag | 116 gr |  | 0 | [6 empty] | 46 gr/kg/dag
630 | 5 | furosemide capsule met gereguleerde afgifte 60 mg/stuk | 60 | mg | or | hypertensie | 3 x / dag | 1800 mg |  | 0 | [6 empty] | 1080 mg/kg/dag
631 | 5 | furosemide concentraat voor oplossing voor infusie 10 mg/ml | 10 | mg | iv | hypertensie | 4 x / dag | 10 mg |  | 0 | [6 empty] | 8 mg/kg/dag
632 | 5 | furosemide drank 2 mg/ml | 2 | mg | or | hypertensie | 5 x / dag | 4 mg |  | 0 | [6 empty] | 4 mg/kg/dag
633 | 5 | furosemide drank 5 mg/ml | 5 | mg | or | hypertensie | 6 x / dag | 15 mg |  | 0 | [6 empty] | 18 mg/kg/dag
634 | 5 | furosemide injectievloeistof 10 mg/ml | 10 | mg | im | hypertensie | 7 x / dag | 40 mg |  | 0 | [6 empty] | 56 mg/kg/dag
635 | 5 | furosemide tablet 20 mg/stuk | 10 | mg | or | hypertensie | 8 x / dag | 50 mg |  | 0 | [6 empty] | 80 mg/kg/dag
636 | 5 | furosemide tablet 40 mg/stuk | 20 | mg | or | hypertensie | 9 x / dag | 120 mg |  | 0 | [6 empty] | 216 mg/kg/dag
637 | 5 | furosemide tablet 500 mg/stuk | 500 | mg | or | hypertensie | 10 x / dag | 3500 mg |  | 0 | [6 empty] | 7000 mg/kg/dag
638 | 5 | fusidaat-natrium omhulde tablet 250 mg/stuk | 250 | mg | or | infecties | 11 x / dag | 2000 mg |  | 0 | [6 empty] | 4400 mg/kg/dag
639 | 5 | fusidaat-natrium zalf 20 mg/gr | 20 | mg | cut | impetigo | 12 x / dag | 180 mg |  | 0 | [6 empty] | 432 mg/kg/dag
640 | 5 | fusidinezuur creme 20 mg/gr | 20 | mg | cut | impetigo | 1 x / 2 dagen | 200 mg |  | 0 | [6 empty] | 20 mg/kg/dag
641 | 5 | fusidinezuur ooggel 10 mg/gr | 10 | mg | oog | acute bacteriële conjunctivitis | 1 x / 3 dagen | 110 mg |  | 0 | [6 empty] | 7 mg/kg/dag
642 | 5 | fytomenadion drank 10 mg/ml | 10 | mg | or | profylaxe vitamine k deficientie bloedingen | 2 x / 3 dagen | 120 mg |  | 0 | [6 empty] | 16 mg/kg/dag
643 | 5 | fytomenadion druppels voor oraal gebruik 10 mg/gr | 10 | mg | or | profylaxe vitamine k deficientie bloedingen | 1 x / week | 130 mg |  | 0 | [6 empty] | 4 mg/kg/dag
644 | 5 | fytomenadion injectievloeistof 10 mg/ml | 10 | mg | iv | profylaxe vitamine k deficientie bloedingen | 2 x / week | 140 mg |  | 0 | [6 empty] | 8 mg/kg/dag
645 | 5 | fytomenadion tablet 1 mg/stuk | 1 | mg | or | profylaxe vitamine k deficientie bloedingen | 3 x / week | 15 mg |  | 0 | [6 empty] | 1 mg/kg/dag
646 | 5 | fytomenadion tablet 10 mg/stuk | 10 | mg | or | profylaxe vitamine k deficientie bloedingen | 4 x / week | 160 mg |  | 0 | [6 empty] | 18 mg/kg/dag
647 | 5 | gabapentine capsule 100 mg/stuk | 100 | mg | or | neuropathische pijn | 1 x / 2 weken | 1700 mg |  | 0 | [6 empty] | 24 mg/kg/dag
648 | 5 | gabapentine capsule 300 mg/stuk | 300 | mg | or | neuropathische pijn | 1 x / 4 weken | 5400 mg |  | 0 | [6 empty] | 39 mg/kg/dag
649 | 5 | gabapentine capsule 400 mg/stuk | 400 | mg | or | neuropathische pijn | 1 x / 12 weken | 7600 mg |  | 0 | [6 empty] | 18 mg/kg/dag
650 | 5 | gabapentine tablet 600 mg/stuk | 600 | mg | or | neuropathische pijn | 1 x / 13 weken | 12000 mg |  | 0 | [6 empty] | 26 mg/kg/dag
651 | 5 | ganciclovir poeder voor oplossing voor infusie 500 mg/stuk | 500 | mg | iv | levens-of orgaanbedreigende infecties cytomegalovirus (cmv) |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
652 | 5 | gelatine,-gemodificeerd infusievloeistof 40 mg/ml | 40 | mg | iv | plasmavervanging | antenoctum | 880 mg |  | 0 | [6 empty] | 176 mg/kg/dag
653 | 5 | gelekoortsvirus poeder voor injectievloeistof 1000 IE/stuk | 1000 | IE | im | immunisatie tegen gele koorts | 1 x / dag | 23000 IE |  | 0 | [6 empty] | 4600 IE/kg/dag
654 | 5 | gemcitabine concentraat voor oplossing voor infusie 40 mg/ml | 40 | mg | iv | recidiverende of refractaire solide tumoren en hersentumoren | 2 x / dag | 960 mg |  | 0 | [6 empty] | 384 mg/kg/dag
655 | 5 | gentamicine implantatiekraal 28 mg/stuk | 2.8 | mg | implant | ernstige infectie, gram negatieve microorganismen | 3 x / dag | 70 mg |  | 0 | [6 empty] | 42 mg/kg/dag
656 | 5 | gentamicine implantatiekraal 75 mg/stuk | 7.5 | mg | implant | ernstige infectie, gram negatieve microorganismen | 4 x / dag | 195 mg |  | 0 | [6 empty] | 156 mg/kg/dag
657 | 5 | gentamicine implantatiespons 130 mg/stuk | 130 | mg | implant | ernstige infectie, gram negatieve microorganismen | 5 x / dag | 3510 mg |  | 0 | [6 empty] | 3510 mg/kg/dag
658 | 5 | gentamicine injectievloeistof 10 mg/ml | 10 | mg | im | ernstige infectie, gram negatieve microorganismen | 6 x / dag | 280 mg |  | 0 | [6 empty] | 336 mg/kg/dag
659 | 5 | gentamicine injectievloeistof 40 mg/ml | 40 | mg | im | ernstige infectie, gram negatieve microorganismen | 7 x / dag | 1160 mg |  | 0 | [6 empty] | 1624 mg/kg/dag
660 | 5 | gentamicine oogdruppels 3 mg/ml | 3 | mg | oog | ooginfecties | 8 x / dag | 90 mg |  | 0 | [6 empty] | 144 mg/kg/dag
661 | 5 | gentamicine poeder voor cement 125 mg/gr | 12.5 | mg | implant | ernstige infectie, gram negatieve microorganismen | 9 x / dag | 12,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 23 mg/kg/dag
662 | 5 | gentamicine+dexamethason oogzalf 3 mg/gr | 3 | mg | oog | ooginfecties | 10 x / dag | 6 mg |  | 0 | [6 empty] | 12 mg/kg/dag
663 | 5 | glucagon poeder voor injectievloeistof 1 mg/stuk | 1 | mg | im | diabetes, ernstige hypoglykemie | 11 x / dag | 3 mg |  | 0 | [6 empty] | 7 mg/kg/dag
664 | 5 | glycine spoeling voor urethraal gebruik 21 mg/ml | 21 | mg | urethr | 3-fosfoglyceraat dehydrogenase deficientie | 12 x / dag | 84 mg |  | 0 | [6 empty] | 202 mg/kg/dag
665 | 5 | glycopyrronium drank 2 mg/ml | 0.2 | mg | or | speekselvloed | 1 x / 2 dagen | 1 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,1 mg/kg/dag
666 | 5 | gonadoreline injectievloeistof 1 mg/ml | 0.1 | mg | iv | diagnosticum: adenohypofysefunctiestoornissen | 1 x / 3 dagen | 0,6 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,04 mg/kg/dag
667 | 5 | gonadoreline poeder voor injectievloeistof 32 mg/stuk | 3.2 | mg | sc | diagnosticum: adenohypofysefunctiestoornissen | 2 x / 3 dagen | 22,4 mg |  | 0 | [6 empty] | 3 mg/kg/dag
668 | 5 | granisetron concentraat voor oplossing voor infusie 1 mg/ml | 1 | mg | iv | postoperatieve misselijkheid en braken en misselijkheid en braken bij chemotherapie | 1 x / week | 8 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,2 mg/kg/dag
669 | 5 | granisetron tablet 1 mg/stuk | 1 | mg | or | postoperatieve misselijkheid en braken en misselijkheid en braken bij chemotherapie | 2 x / week | 9 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,5 mg/kg/dag
670 | 5 | haemophilus-influenzae-b-polysaccharide poeder voor injectievloeistof 10 mcg/stuk | 10 | mcg | im | rijksvaccinatie programma hib (haemofilus influenzae b) | 3 x / week | 100 mcg |  | 0 | [6 empty] | 9 mcg/kg/dag
671 | 5 | haloperidol druppels voor oraal gebruik 2 mg/ml | 2 | mg | or | psychosen, ernstige opwinding en onrust, autisme, tics en choreatische bewegingen | 4 x / week | 22 mg |  | 0 | [6 empty] | 3 mg/kg/dag
672 | 5 | haloperidol injectievloeistof 50 mg/ml | 50 | mg | im | psychosen, ernstige opwinding en onrust, autisme, tics en choreatische bewegingen | 1 x / 2 weken | 600 mg |  | 0 | [6 empty] | 9 mg/kg/dag
673 | 5 | haloperidol injectievloeistof 100 mg/ml | 100 | mg | im | psychosen, ernstige opwinding en onrust, autisme, tics en choreatische bewegingen | 1 x / 4 weken | 1300 mg |  | 0 | [6 empty] | 9 mg/kg/dag
674 | 5 | haloperidol injectievloeistof 5 mg/ml | 5 | mg | im | psychosen, ernstige opwinding en onrust, autisme, tics en choreatische bewegingen | 1 x / 12 weken | 70 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,2 mg/kg/dag
675 | 5 | haloperidol tablet 1 mg/stuk | 0.5 | mg | or | psychosen, ernstige opwinding en onrust, autisme, tics en choreatische bewegingen | 1 x / 13 weken | 7,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,02 mg/kg/dag
676 | 5 | haloperidol tablet 5 mg/stuk | 2.5 | mg | or | psychosen, ernstige opwinding en onrust, autisme, tics en choreatische bewegingen |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
677 | 5 | heparine injectievloeistof 100 IE/ml | 100 | IE | iv | behandeling veneuze trombose | antenoctum | 1700 IE |  | 0 | [6 empty] | 340 IE/kg/dag
678 | 5 | heparine injectievloeistof 5000 IE/ml | 5000 | IE | iv | behandeling veneuze trombose | 1 x / dag | 90000 IE |  | 0 | [6 empty] | 18000 IE/kg/dag
679 | 5 | hepatitis-a-virus-"glaxosmithkline" suspensie voor injectie 1440 E/ml | 1440 | E | im | vaccinatie hepatitis a (hepa) | 2 x / dag | 27360 E |  | 0 | [6 empty] | 10944 E/kg/dag
680 | 5 | hepatitis-a-virus-"msd" suspensie voor injectie 50 E/ml | 50 | E | im | vaccinatie hepatitis a (hepa) | 3 x / dag | 1000 E |  | 0 | [6 empty] | 600 E/kg/dag
681 | 5 | hepatitis-b-immunoglobuline injectievloeistof 100 IE/ml | 100 | IE | im | profylaxe van hepatitis b bij neonaten van hbsag-positieve moeders | 4 x / dag | 2100 IE |  | 0 | [6 empty] | 1680 IE/kg/dag
682 | 5 | hepatitis-b-oppervlakteantigeen-"gsk"-al-adj suspensie voor injectie 20 mcg/ml | 20 | mcg | im | rijksvaccinatieprogramma hep b: uitsluitend voor kinderen van hbsag-positieve moeders | 5 x / dag | 440 mcg |  | 0 | [6 empty] | 440 mcg/kg/dag
683 | 5 | hepatitis-b-oppervlakteantigeen-"gsk"-as04c-adj suspensie voor injectie 40 mcg/ml | 40 | mcg | im | rijksvaccinatieprogramma hep b: uitsluitend voor kinderen van hbsag-positieve moeders | 6 x / dag | 920 mcg |  | 0 | [6 empty] | 1104 mcg/kg/dag
684 | 5 | hepatitis-b-oppervlakteantigeen-"spmsd"-al-adj suspensie voor injectie 10 mcg/ml | 10 | mcg | im | rijksvaccinatieprogramma hep b: uitsluitend voor kinderen van hbsag-positieve moeders | 7 x / dag | 240 mcg |  | 0 | [6 empty] | 336 mcg/kg/dag
685 | 5 | hyaluronaat-natrium+carbomeer oogdruppels 15 mg/ml | 0.15 | mg | oog | verminderde traansecretie | 8 x / dag | 3,75 mg |  | 0 | [6 empty] | 6 mg/kg/dag
686 | 5 | hyaluronidase poeder voor injectievloeistof 150 IE/stuk | 150 | IE | peribulb | extravasatie cytostatica | 9 x / dag | 3900 IE |  | 0 | [6 empty] | 7020 IE/kg/dag
687 | 5 | hydrochloorthiazide drank 5 mg/ml | 0.5 | mg | or | diurese | 10 x / dag | 13,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 27 mg/kg/dag
688 | 5 | hydrochloorthiazide tablet 125 mg/stuk | 12.5 | mg | or | diurese | 11 x / dag | 350 mg |  | 0 | [6 empty] | 770 mg/kg/dag
689 | 5 | hydrochloorthiazide tablet 25 mg/stuk | 12.5 | mg | or | diurese | 12 x / dag | 362,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 870 mg/kg/dag
690 | 5 | hydrocortison creme 1 mg/gr | 1 | mg | cut |  | 1 x / 2 dagen | 30 mg |  | 0 | [6 empty] | 3 mg/kg/dag
691 | 5 | hydrocortison creme 10 mg/gr | 10 | mg | cut | constitutioneel eczeem | 1 x / 3 dagen | 10 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,7 mg/kg/dag
692 | 5 | hydrocortison poeder voor injectievloeistof 100 mg/stuk | 100 | mg | im | congenitale bijnierhyperplasie | 2 x / 3 dagen | 200 mg |  | 0 | [6 empty] | 27 mg/kg/dag
693 | 5 | hydrocortison tablet 5 mg/stuk | 5 | mg | or | congenitale bijnierhyperplasie | 1 x / week | 15 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,4 mg/kg/dag
694 | 5 | hydrocortison tablet 20 mg/stuk | 10 | mg | or | congenitale bijnierhyperplasie | 2 x / week | 40 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
695 | 5 | hydrocortison zalf 10 mg/gr | 10 | mg | cut | constitutioneel eczeem | 3 x / week | 50 mg |  | 0 | [6 empty] | 4 mg/kg/dag
696 | 5 | hydrocortison+oxytetracycline+polymyxine-b oogzalf 10 mg/gr | 10 | mg | oog | ooginfectie, breed spectrum | 4 x / week | 60 mg |  | 0 | [6 empty] | 7 mg/kg/dag
697 | 5 | hydrocortison+oxytetracycline+polymyxine-b oordruppels 15 mg/ml | 15 | mg | oor | otitis externa | 1 x / 2 weken | 105 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
698 | 5 | hydrocortison+oxytetracycline+polymyxine-b oorzalf 10 mg/gr | 10 | mg | oor | otitis externa | 1 x / 4 weken | 80 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,6 mg/kg/dag
699 | 5 | hydroxocobalamine injectievloeistof 500 mcg/ml | 500 | mcg | im | megaloblastaire anemie | 1 x / 12 weken | 4500 mcg |  | 0 | [6 empty] | 11 mcg/kg/dag
700 | 5 | hydroxychloroquine omhulde tablet 200 mg/stuk | 200 | mg | or | juveniele idiopathische arthritis (jia) en systemische lupus erythematodes (sle) | 1 x / 13 weken | 2000 mg |  | 0 | [6 empty] | 4 mg/kg/dag
701 | 5 | hydroxyzine omhulde tablet 10 mg/stuk | 10 | mg | or | ernstige jeuk |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
702 | 5 | hydroxyzine omhulde tablet 25 mg/stuk | 25 | mg | or | ernstige jeuk | antenoctum | 300 mg |  | 0 | [6 empty] | 60 mg/kg/dag
703 | 5 | hypromellose oogdruppels 3 mg/ml | 3 | mg | oog | verminderde traansecretie | 1 x / dag | 39 mg |  | 0 | [6 empty] | 8 mg/kg/dag
704 | 5 | hypromellose oogdruppels 32 mg/ml | 3.2 | mg | oog | verminderde traansecretie | 2 x / dag | 44,8 mg |  | 0 | [6 empty] | 18 mg/kg/dag
705 | 5 | ibuprofen bruisgranulaat 600 mg/stuk | 600 | mg | or | koorts en pijn | 3 x / dag | 9000 mg |  | 0 | [6 empty] | 5400 mg/kg/dag
706 | 5 | ibuprofen dragee 400 mg/stuk | 400 | mg | or | koorts en pijn | 4 x / dag | 6400 mg |  | 0 | [6 empty] | 5120 mg/kg/dag
707 | 5 | ibuprofen suspensie voor oraal gebruik 20 mg/ml | 20 | mg | or | koorts en pijn | 5 x / dag | 340 mg |  | 0 | [6 empty] | 340 mg/kg/dag
708 | 5 | ibuprofen tablet 200 mg/stuk | 200 | mg | or | koorts en pijn | 6 x / dag | 3600 mg |  | 0 | [6 empty] | 4320 mg/kg/dag
709 | 5 | ibuprofen tablet 600 mg/stuk | 600 | mg | or | koorts en pijn | 7 x / dag | 11400 mg |  | 0 | [6 empty] | 15960 mg/kg/dag
710 | 5 | ibuprofen tablet met gereguleerde afgifte 800 mg/stuk | 800 | mg | or | koorts en pijn | 8 x / dag | 16000 mg |  | 0 | [6 empty] | 25600 mg/kg/dag
711 | 5 | idarubicine poeder voor injectievloeistof 5 mg/stuk | 5 | mg | iv | oncologische aandoeningen | 9 x / dag | 105 mg |  | 0 | [6 empty] | 189 mg/kg/dag
712 | 5 | idarubicine poeder voor injectievloeistof 10 mg/stuk | 10 | mg | iv | oncologische aandoeningen | 10 x / dag | 220 mg |  | 0 | [6 empty] | 440 mg/kg/dag
713 | 5 | ifosfamide poeder voor injectievloeistof 1 gr/stuk | 1 | gr | iv | oncologische aandoeningen | 11 x / dag | 23 gr |  | 0 | [6 empty] | 51 gr/kg/dag
714 | 5 | ifosfamide poeder voor injectievloeistof 2 gr/stuk | 2 | gr | iv | oncologische aandoeningen | 12 x / dag | 48 gr |  | 0 | [6 empty] | 115 gr/kg/dag
715 | 5 | ifosfamide poeder voor injectievloeistof 500 mg/stuk | 500 | mg | iv | oncologische aandoeningen | 1 x / 2 dagen | 12500 mg |  | 0 | [6 empty] | 1250 mg/kg/dag
716 | 5 | ijzer(iii)isomaltoside-1000 injectie/infusieoplossing 100 mg/ml | 100 | mg | iv | ijzergebreksanemie | 1 x / 3 dagen | 2600 mg |  | 0 | [6 empty] | 173 mg/kg/dag
717 | 5 | ijzerdextrancomplex injectievloeistof 50 mg/ml | 50 | mg | im | ijzergebreksanemie | 2 x / 3 dagen | 1350 mg |  | 0 | [6 empty] | 180 mg/kg/dag
718 | 5 | imatinib tablet 100 mg/stuk | 100 | mg | or | oncologische aandoeningen | 1 x / week | 2800 mg |  | 0 | [6 empty] | 80 mg/kg/dag
719 | 5 | imatinib tablet 400 mg/stuk | 400 | mg | or | oncologische aandoeningen | 2 x / week | 11600 mg |  | 0 | [6 empty] | 663 mg/kg/dag
720 | 5 | imipramine dragee 10 mg/stuk | 10 | mg | or | enuresis nocturna | 3 x / week | 300 mg |  | 0 | [6 empty] | 26 mg/kg/dag
721 | 5 | imipramine dragee 25 mg/stuk | 25 | mg | or | enuresis nocturna | 4 x / week | 25 mg |  | 0 | [6 empty] | 3 mg/kg/dag
722 | 5 | immunoglobuline,-normaal infusievloeistof 50 mg/ml | 50 | mg | iv | primaire immuundeficientie | 1 x / 2 weken | 100 mg |  | 0 | [6 empty] | 1 mg/kg/dag
723 | 5 | immunoglobuline,-normaal infusievloeistof 100 mg/ml | 100 | mg | iv | primaire immuundeficientie | 1 x / 4 weken | 300 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
724 | 5 | immunoglobuline,-normaal injectievloeistof 160 mg/ml | 160 | mg | im | primaire immuundeficientie | 1 x / 12 weken | 640 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
725 | 5 | immunoglobuline,-normaal injectievloeistof 165 mg/ml | 165 | mg | im | primaire immuundeficientie | 1 x / 13 weken | 825 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
726 | 5 | immunoglobuline,-normaal injectievloeistof 200 mg/ml | 200 | mg | sc | primaire immuundeficientie |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
727 | 5 | immunoglobuline,-normaal poeder voor oplossing voor infusie 5 gr/stuk | 5 | gr | iv | primaire immuundeficientie | antenoctum | 35 gr |  | 0 | [6 empty] | 7 gr/kg/dag
728 | 5 | immunoglobuline,-normaal poeder voor oplossing voor infusie 10 gr/stuk | 10 | gr | iv | primaire immuundeficientie | 1 x / dag | 80 gr |  | 0 | [6 empty] | 16 gr/kg/dag
729 | 5 | indometacine capsule 25 mg/stuk | 25 | mg | or | pijnbestrijding | 2 x / dag | 225 mg |  | 0 | [6 empty] | 90 mg/kg/dag
730 | 5 | indometacine capsule 50 mg/stuk | 50 | mg | or | pijnbestrijding | 3 x / dag | 500 mg |  | 0 | [6 empty] | 300 mg/kg/dag
731 | 5 | indometacine zetpil 50 mg/stuk | 25 | mg | rect | pijnbestrijding | 4 x / dag | 275 mg |  | 0 | [6 empty] | 220 mg/kg/dag
732 | 5 | indometacine zetpil 100 mg/stuk | 100 | mg | rect | pijnbestrijding | 5 x / dag | 1200 mg |  | 0 | [6 empty] | 1200 mg/kg/dag
733 | 5 | insuline,-gewoon infusievloeistof 100 IE/ml | 100 | IE | sc | diabetes mellitus, insuline afhankelijk | 6 x / dag | 1300 IE |  | 0 | [6 empty] | 1560 IE/kg/dag
734 | 5 | insuline,-gewoon injectievloeistof 100 IE/ml | 100 | IE | iv | diabetes mellitus, insuline afhankelijk | 7 x / dag | 1400 IE |  | 0 | [6 empty] | 1960 IE/kg/dag
735 | 5 | insuline,-gewoon+insuline,-isofaan suspensie voor injectie 25 IE/ml | 25 | IE | sc | diabetes mellitus, insuline afhankelijk | 8 x / dag | 375 IE |  | 0 | [6 empty] | 600 IE/kg/dag
736 | 5 | insuline,-gewoon+insuline,-isofaan suspensie voor injectie 30 IE/ml | 30 | IE | sc | diabetes mellitus, insuline afhankelijk | 9 x / dag | 480 IE |  | 0 | [6 empty] | 864 IE/kg/dag
737 | 5 | insuline,-isofaan suspensie voor injectie 100 IE/ml | 100 | IE | sc | diabetes mellitus, insuline afhankelijk | 10 x / dag | 1700 IE |  | 0 | [6 empty] | 3400 IE/kg/dag
738 | 5 | insuline-aspart injectievloeistof 100 E/ml | 100 | E | iv |  | 11 x / dag | 1800 E |  | 0 | [6 empty] | 3960 E/kg/dag
739 | 5 | insuline-degludec injectievloeistof 100 E/ml | 100 | E | sc |  | 12 x / dag | 1900 E |  | 0 | [6 empty] | 4560 E/kg/dag
740 | 5 | insuline-degludec injectievloeistof 200 E/ml | 200 | E | sc |  | 1 x / 2 dagen | 4000 E |  | 0 | [6 empty] | 400 E/kg/dag
741 | 5 | insuline-detemir injectievloeistof 100 E/ml | 100 | E | sc |  | 1 x / 3 dagen | 2100 E |  | 0 | [6 empty] | 140 E/kg/dag
742 | 5 | insuline-glargine injectievloeistof 100 E/ml | 100 | E | sc |  | 2 x / 3 dagen | 2200 E |  | 0 | [6 empty] | 293 E/kg/dag
743 | 5 | insuline-glargine injectievloeistof 300 E/ml | 300 | E | sc |  | 1 x / week | 6900 E |  | 0 | [6 empty] | 197 E/kg/dag
744 | 5 | insuline-glulisine injectievloeistof 100 E/ml | 100 | E | sc |  | 2 x / week | 2400 E |  | 0 | [6 empty] | 137 E/kg/dag
745 | 5 | insuline-lispro injectievloeistof 100 E/ml | 100 | E | im |  | 3 x / week | 2500 E |  | 0 | [6 empty] | 214 E/kg/dag
746 | 5 | ipratropium aerosol 20 mcg/dose | 20 | mcg | inh | bronchusverwijding (kortwerkend) | 4 x / week | 520 mcg |  | 0 | [6 empty] | 59 mcg/kg/dag
747 | 5 | ipratropium inhalatiepoeder 40 mcg/stuk | 40 | mcg | inh | bronchusverwijding (kortwerkend) | 1 x / 2 weken | 1080 mcg |  | 0 | [6 empty] | 15 mcg/kg/dag
748 | 5 | ipratropium vernevelvloeistof 125 mcg/ml | 125 | mcg | inh | bronchusverwijding (kortwerkend) | 1 x / 4 weken | 3500 mcg |  | 0 | [6 empty] | 25 mcg/kg/dag
749 | 5 | ipratropium vernevelvloeistof 250 mcg/ml | 250 | mcg | inh | bronchusverwijding (kortwerkend) | 1 x / 12 weken | 7250 mcg |  | 0 | [6 empty] | 17 mcg/kg/dag
750 | 5 | ipratropium+fenoterol aerosol 20 mcg/dose | 20 | mcg | inh | acute astma aanval | 1 x / 13 weken | 600 mcg |  | 0 | [6 empty] | 1 mcg/kg/dag
751 | 5 | ipratropium+salbutamol vernevelvloeistof 2 mg/ml | 0.2 | mg | inh | opheffen reversibele luchtwegobstructie |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
752 | 5 | irinotecan concentraat voor oplossing voor infusie 20 mg/ml | 20 | mg | iv | recidiverende of refractaire solide tumoren, waaronder neuroblastoom, hepatoblastoom, ewing sarcoom, rhabdomyosarcoom en wilms' tumor | antenoctum | 40 mg |  | 0 | [6 empty] | 8 mg/kg/dag
753 | 5 | isoniazide injectievloeistof 100 mg/ml | 100 | mg | im | tuberculose, (verdenking) tuberculeuze meningitis | 1 x / dag | 300 mg |  | 0 | [6 empty] | 60 mg/kg/dag
754 | 5 | itraconazol capsule 100 mg/stuk | 100 | mg | or | orale en | 2 x / dag | 400 mg |  | 0 | [6 empty] | 160 mg/kg/dag
755 | 5 | itraconazol concentraat voor oplossing voor infusie 10 mg/ml | 10 | mg | iv | orale en | 3 x / dag | 50 mg |  | 0 | [6 empty] | 30 mg/kg/dag
756 | 5 | itraconazol drank 10 mg/ml | 10 | mg | or | orale en | 4 x / dag | 60 mg |  | 0 | [6 empty] | 48 mg/kg/dag
757 | 5 | ivacaftor tablet 150 mg/stuk | 150 | mg | or | cystische fibrose op basis van een mutatie in een van volgende genen: g551d, g1244e, g1349d, g178r, g551s, s1251n, s1255p, s549n of s549r | 5 x / dag | 1050 mg |  | 0 | [6 empty] | 1050 mg/kg/dag
758 | 5 | kaliumchloride drank 75 mg/ml | 75 | mg | or | hypokaliemie | 6 x / dag | 600 mg |  | 0 | [6 empty] | 720 mg/kg/dag
759 | 5 | kaliumchloride tablet met gereguleerde afgifte 600 mg/stuk | 600 | mg | or | hypokaliemie | 7 x / dag | 5400 mg |  | 0 | [6 empty] | 7560 mg/kg/dag
760 | 5 | kaliumcitraat drank 144 mg/ml | 144 | mg | or | profylaxe van urinestenen | 8 x / dag | 1440 mg |  | 0 | [6 empty] | 2304 mg/kg/dag
761 | 5 | ketoconazol creme 20 mg/gr | 20 | mg | cut | sebborhoisch eczeem behaarde hoofdhuid | 9 x / dag | 220 mg |  | 0 | [6 empty] | 396 mg/kg/dag
762 | 5 | ketoconazol shampoo 20 mg/gr | 20 | mg | cut | sebborhoisch eczeem behaarde hoofdhuid | 10 x / dag | 240 mg |  | 0 | [6 empty] | 480 mg/kg/dag
763 | 5 | ketotifen oogdruppels 25 mg/ml | 0.25 | mg | oog | allergische conjunctivitis, conjunctivitis vernalis | 11 x / dag | 3,25 mg |  | 0 | [6 empty] | 7 mg/kg/dag
764 | 5 | ketotifen tablet 1 mg/stuk | 0.5 | mg | or | allergische huidaandoeningen, allergische rinitis en profylaxe van allergisch astma | 12 x / dag | 7 mg |  | 0 | [6 empty] | 17 mg/kg/dag
765 | 5 | kinidine dragee 200 mg/stuk | 200 | mg | or | brugada syndroom | 1 x / 2 dagen | 3000 mg |  | 0 | [6 empty] | 300 mg/kg/dag
766 | 5 | kool,-geactiveerd capsule 200 mg/stuk | 200 | mg | or | adsorbens bij intoxicaties | 1 x / 3 dagen | 3200 mg |  | 0 | [6 empty] | 213 mg/kg/dag
767 | 5 | kool,-geactiveerd granulaat voor orale suspensie 920 mg/gr | 920 | mg | or | adsorbens bij intoxicaties | 2 x / 3 dagen | 15640 mg |  | 0 | [6 empty] | 2085 mg/kg/dag
768 | 5 | labetalol injectievloeistof 5 mg/ml | 5 | mg | iv | hypertensie | 1 x / week | 90 mg |  | 0 | [6 empty] | 3 mg/kg/dag
769 | 5 | labetalol tablet 100 mg/stuk | 100 | mg | or | hypertensie | 2 x / week | 1900 mg |  | 0 | [6 empty] | 109 mg/kg/dag
770 | 5 | labetalol tablet 200 mg/stuk | 200 | mg | or | hypertensie | 3 x / week | 4000 mg |  | 0 | [6 empty] | 343 mg/kg/dag
771 | 5 | lactitol poeder voor oraal gebruik 10 gr/stuk | 10 | gr | or | obstipatie | 4 x / week | 210 gr |  | 0 | [6 empty] | 24 gr/kg/dag
772 | 5 | lactulose granulaat 12 gr/stuk | 6 | gr | or | obstipatie | 1 x / 2 weken | 132 gr |  | 0 | [6 empty] | 2 gr/kg/dag
773 | 5 | lactulose stroop 670 mg/ml | 670 | mg | or | obstipatie | 1 x / 4 weken | 15410 mg |  | 0 | [6 empty] | 110 mg/kg/dag
774 | 5 | lamivudine drank 10 mg/ml | 10 | mg | or | hiv | 1 x / 12 weken | 240 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,6 mg/kg/dag
775 | 5 | lamivudine filmomhulde tablet 100 mg/stuk | 100 | mg | or | hiv | 1 x / 13 weken | 2500 mg |  | 0 | [6 empty] | 6 mg/kg/dag
776 | 5 | lamivudine filmomhulde tablet 150 mg/stuk | 150 | mg | or | hiv |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
777 | 5 | lamivudine filmomhulde tablet 300 mg/stuk | 300 | mg | or | hiv | antenoctum | 8100 mg |  | 0 | [6 empty] | 1620 mg/kg/dag
778 | 5 | lamivudine+abacavir tablet 300 mg/stuk | 300 | mg | or | hiv | 1 x / dag | 8400 mg |  | 0 | [6 empty] | 1680 mg/kg/dag
779 | 5 | lamivudine+abacavir+dolutegravir tablet 300 mg/stuk | 300 | mg | or | hiv | 2 x / dag | 8700 mg |  | 0 | [6 empty] | 3480 mg/kg/dag
780 | 5 | lamotrigine dispergeerbare tablet 2 mg/stuk | 2 | mg | or | epilepsie, monotherapie of als adjuvans bij middelen die geen enzymremmer of enzyminductor zijn | 3 x / dag | 60 mg |  | 0 | [6 empty] | 36 mg/kg/dag
781 | 5 | lamotrigine dispergeerbare tablet 5 mg/stuk | 2.5 | mg | or | epilepsie, monotherapie of als adjuvans bij middelen die geen enzymremmer of enzyminductor zijn | 4 x / dag | 2,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
782 | 5 | lamotrigine dispergeerbare tablet 25 mg/stuk | 25 | mg | or | epilepsie, monotherapie of als adjuvans bij middelen die geen enzymremmer of enzyminductor zijn | 5 x / dag | 50 mg |  | 0 | [6 empty] | 50 mg/kg/dag
783 | 5 | lamotrigine dispergeerbare tablet 50 mg/stuk | 50 | mg | or | epilepsie, monotherapie of als adjuvans bij middelen die geen enzymremmer of enzyminductor zijn | 6 x / dag | 150 mg |  | 0 | [6 empty] | 180 mg/kg/dag
784 | 5 | lamotrigine dispergeerbare tablet 100 mg/stuk | 100 | mg | or | epilepsie, monotherapie of als adjuvans bij middelen die geen enzymremmer of enzyminductor zijn | 7 x / dag | 400 mg |  | 0 | [6 empty] | 560 mg/kg/dag
785 | 5 | latanoprost oogdruppels 50 mcg/ml | 50 | mcg | oog | juveniel open-kamerhoek glaucoom, aphakisch glaucoom | 8 x / dag | 250 mcg |  | 0 | [6 empty] | 400 mcg/kg/dag
786 | 5 | leuproreline injectievloeistof 5 mg/ml | 5 | mg | sc | ideopathische centrale pubertas praecox: meisjes | 9 x / dag | 30 mg |  | 0 | [6 empty] | 54 mg/kg/dag
787 | 5 | leuproreline poeder voor injectievloeistof 375 mg/stuk | 3.75 | mg | im | ideopathische centrale pubertas praecox: meisjes | 10 x / dag | 26,25 mg |  | 0 | [6 empty] | 53 mg/kg/dag
788 | 5 | leuproreline poeder voor injectievloeistof 1125 mg/stuk | 11.25 | mg | im | ideopathische centrale pubertas praecox: meisjes | 11 x / dag | 90 mg |  | 0 | [6 empty] | 198 mg/kg/dag
789 | 5 | leuproreline poeder voor injectievloeistof 225 mg/stuk | 22.5 | mg | sc | ideopathische centrale pubertas praecox: meisjes | 12 x / dag | 202,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 486 mg/kg/dag
790 | 5 | levetiracetam concentraat voor oplossing voor infusie 100 mg/ml | 100 | mg | iv | epilepsie, adjuvante therapie bij partiele aanvallen en | 1 x / 2 dagen | 1000 mg |  | 0 | [6 empty] | 100 mg/kg/dag
791 | 5 | levetiracetam drank 100 mg/ml | 100 | mg | or | epilepsie, adjuvante therapie bij partiele aanvallen en | 1 x / 3 dagen | 1100 mg |  | 0 | [6 empty] | 73 mg/kg/dag
792 | 5 | levetiracetam filmomhulde tablet 250 mg/stuk | 250 | mg | or | epilepsie, adjuvante therapie bij partiele aanvallen en | 2 x / 3 dagen | 3000 mg |  | 0 | [6 empty] | 400 mg/kg/dag
793 | 5 | levetiracetam filmomhulde tablet 500 mg/stuk | 500 | mg | or | epilepsie, adjuvante therapie bij partiele aanvallen en | 1 x / week | 6500 mg |  | 0 | [6 empty] | 186 mg/kg/dag
794 | 5 | levobupivacaine injectievloeistof 25 mg/ml | 2.5 | mg | intrathec | perifere zenuwblokkade bij chirurgie | 2 x / week | 35 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
795 | 5 | levobupivacaine injectievloeistof 5 mg/ml | 5 | mg | intrathec | perifere zenuwblokkade bij chirurgie | 3 x / week | 75 mg |  | 0 | [6 empty] | 6 mg/kg/dag
796 | 5 | levocabastine neusspray 5 mg/ml | 0.5 | mg | nasaal | allergische rhinitis | 4 x / week | 8 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,9 mg/kg/dag
797 | 5 | levocabastine oogdruppels 5 mg/ml | 0.5 | mg | oog | allergische conjunctivitis | 1 x / 2 weken | 8,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,1 mg/kg/dag
798 | 5 | levocarnitine drank 100 mg/ml | 100 | mg | or | cystinosis bij renaal tubulair (en glomerulair) disfunctioneren of nierfalen | 1 x / 4 weken | 1800 mg |  | 0 | [6 empty] | 13 mg/kg/dag
799 | 5 | levocarnitine injectievloeistof 200 mg/ml | 200 | mg | iv | cystinosis bij renaal tubulair (en glomerulair) disfunctioneren of nierfalen | 1 x / 12 weken | 3800 mg |  | 0 | [6 empty] | 9 mg/kg/dag
800 | 5 | levocarnitine tablet 330 mg/stuk | 330 | mg | or | cystinosis bij renaal tubulair (en glomerulair) disfunctioneren of nierfalen | 1 x / 13 weken | 6600 mg |  | 0 | [6 empty] | 15 mg/kg/dag
801 | 5 | levocetirizine drank 5 mg/ml | 0.5 | mg | or | symptomatische behandeling van allergische rhinitis (met inbegrip van persisterende allergische rhinitis) en chronische idiopathische urticaria |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
802 | 5 | levocetirizine filmomhulde tablet 5 mg/stuk | 5 | mg | or | symptomatische behandeling van allergische rhinitis (met inbegrip van persisterende allergische rhinitis) en chronische idiopathische urticaria | antenoctum | 110 mg |  | 0 | [6 empty] | 22 mg/kg/dag
803 | 5 | levodopa+benserazide capsule 50 mg/stuk | 50 | mg | or | gtp cyclohydrolase i deficientie (gtpch); 6 pyruvoyl tetrahydropterin synthase deficientie (ptps); dihydropteridine reductase deficientie (dhpr) | 1 x / dag | 1150 mg |  | 0 | [6 empty] | 230 mg/kg/dag
804 | 5 | levodopa+benserazide capsule met gereguleerde afgifte 100 mg/stuk | 100 | mg | or | gtp cyclohydrolase i deficientie (gtpch); 6 pyruvoyl tetrahydropterin synthase deficientie (ptps); dihydropteridine reductase deficientie (dhpr) | 2 x / dag | 2400 mg |  | 0 | [6 empty] | 960 mg/kg/dag
805 | 5 | levodopa+benserazide dispergeerbare tablet 100 mg/stuk | 100 | mg | or | gtp cyclohydrolase i deficientie (gtpch); 6 pyruvoyl tetrahydropterin synthase deficientie (ptps); dihydropteridine reductase deficientie (dhpr) | 3 x / dag | 2500 mg |  | 0 | [6 empty] | 1500 mg/kg/dag
806 | 5 | levodopa+benserazide tablet 100 mg/stuk | 100 | mg | or | gtp cyclohydrolase i deficientie (gtpch); 6 pyruvoyl tetrahydropterin synthase deficientie (ptps); dihydropteridine reductase deficientie (dhpr) | 4 x / dag | 2600 mg |  | 0 | [6 empty] | 2080 mg/kg/dag
807 | 5 | levodopa+benserazide tablet 200 mg/stuk | 50 | mg | or | gtp cyclohydrolase i deficientie (gtpch); 6 pyruvoyl tetrahydropterin synthase deficientie (ptps); dihydropteridine reductase deficientie (dhpr) | 5 x / dag | 1350 mg |  | 0 | [6 empty] | 1350 mg/kg/dag
808 | 5 | levodopa+carbidopa gel voor gastro-enteraal gebruik 20 mg/ml | 20 | mg | gastroenter | gtp cyclohydrolase i deficientie (gtpch); 6 pyruvoyl tetrahydropterin synthase deficientie (ptps); dihydropteridine reductase deficientie (dhpr) | 6 x / dag | 560 mg |  | 0 | [6 empty] | 672 mg/kg/dag
809 | 5 | levodopa+carbidopa tablet 50 mg/stuk | 50 | mg | or | gtp cyclohydrolase i deficientie (gtpch); 6 pyruvoyl tetrahydropterin synthase deficientie (ptps); dihydropteridine reductase deficientie (dhpr) | 7 x / dag | 1450 mg |  | 0 | [6 empty] | 2030 mg/kg/dag
810 | 5 | levodopa+carbidopa tablet 100 mg/stuk | 50 | mg | or | gtp cyclohydrolase i deficientie (gtpch); 6 pyruvoyl tetrahydropterin synthase deficientie (ptps); dihydropteridine reductase deficientie (dhpr) | 8 x / dag | 1500 mg |  | 0 | [6 empty] | 2400 mg/kg/dag
811 | 5 | levodopa+carbidopa tablet 250 mg/stuk | 250 | mg | or | gtp cyclohydrolase i deficientie (gtpch); 6 pyruvoyl tetrahydropterin synthase deficientie (ptps); dihydropteridine reductase deficientie (dhpr) | 9 x / dag | 250 mg |  | 0 | [6 empty] | 450 mg/kg/dag
812 | 5 | levodopa+carbidopa tablet met gereguleerde afgifte 100 mg/stuk | 100 | mg | or | gtp cyclohydrolase i deficientie (gtpch); 6 pyruvoyl tetrahydropterin synthase deficientie (ptps); dihydropteridine reductase deficientie (dhpr) | 10 x / dag | 200 mg |  | 0 | [6 empty] | 400 mg/kg/dag
813 | 5 | levodopa+carbidopa tablet met gereguleerde afgifte 200 mg/stuk | 200 | mg | or | gtp cyclohydrolase i deficientie (gtpch); 6 pyruvoyl tetrahydropterin synthase deficientie (ptps); dihydropteridine reductase deficientie (dhpr) | 11 x / dag | 600 mg |  | 0 | [6 empty] | 1320 mg/kg/dag
814 | 5 | levofloxacine infusievloeistof 5 mg/ml | 5 | mg | iv | infecties | 12 x / dag | 20 mg |  | 0 | [6 empty] | 48 mg/kg/dag
815 | 5 | levofloxacine omhulde tablet 250 mg/stuk | 250 | mg | or | infecties | 1 x / 2 dagen | 1250 mg |  | 0 | [6 empty] | 125 mg/kg/dag
816 | 5 | levofloxacine omhulde tablet 500 mg/stuk | 250 | mg | or | infecties | 1 x / 3 dagen | 1500 mg |  | 0 | [6 empty] | 100 mg/kg/dag
817 | 5 | levothyroxine capsule 25 mcg/stuk | 25 | mcg | or | hypothyreoidie | 2 x / 3 dagen | 175 mcg |  | 0 | [6 empty] | 23 mcg/kg/dag
818 | 5 | levothyroxine tablet 25 mcg/stuk | 25 | mcg | or | hypothyreoidie | 1 x / week | 200 mcg |  | 0 | [6 empty] | 6 mcg/kg/dag
819 | 5 | levothyroxine tablet 25 mcg/stuk | 12.5 | mcg | or | hypothyreoidie | 2 x / week | 112,5 mcg |  | 0 | [6 empty] | 6 mcg/kg/dag
820 | 5 | levothyroxine tablet 50 mcg/stuk | 50 | mcg | or | hypothyreoidie | 3 x / week | 500 mcg |  | 0 | [6 empty] | 43 mcg/kg/dag
821 | 5 | levothyroxine tablet 88 mcg/stuk | 88 | mcg | or | hypothyreoidie | 4 x / week | 968 mcg |  | 0 | [6 empty] | 111 mcg/kg/dag
822 | 5 | levothyroxine tablet 100 mcg/stuk | 100 | mcg | or | hypothyreoidie | 1 x / 2 weken | 1200 mcg |  | 0 | [6 empty] | 17 mcg/kg/dag
823 | 5 | levothyroxine tablet 100 mcg/stuk | 100 | mcg | or | hypothyreoidie | 1 x / 4 weken | 1300 mcg |  | 0 | [6 empty] | 9 mcg/kg/dag
824 | 5 | levothyroxine tablet 112 mcg/stuk | 112 | mcg | or | hypothyreoidie | 1 x / 12 weken | 1568 mcg |  | 0 | [6 empty] | 4 mcg/kg/dag
825 | 5 | levothyroxine tablet 125 mcg/stuk | 125 | mcg | or | hypothyreoidie | 1 x / 13 weken | 1875 mcg |  | 0 | [6 empty] | 4 mcg/kg/dag
826 | 5 | levothyroxine tablet 137 mcg/stuk | 68.5 | mcg | or | hypothyreoidie |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mcg/kg/dag
827 | 5 | levothyroxine tablet 150 mcg/stuk | 150 | mcg | or | hypothyreoidie | antenoctum | 2550 mcg |  | 0 | [6 empty] | 510 mcg/kg/dag
828 | 5 | levothyroxine tablet 175 mcg/stuk | 175 | mcg | or | hypothyreoidie | 1 x / dag | 3150 mcg |  | 0 | [6 empty] | 630 mcg/kg/dag
829 | 5 | lidocaine gel 20 mg/gr | 20 | mg |  | aritmieën | 2 x / dag | 380 mg |  | 0 | [6 empty] | 152 mg/kg/dag
830 | 5 | lidocaine gel voor oraal gebruik 20 mg/ml | 20 | mg | or | aritmieën | 3 x / dag | 400 mg |  | 0 | [6 empty] | 240 mg/kg/dag
831 | 5 | lidocaine gel voor oromucosaal gebruik 20 mg/gr | 20 | mg | oromuc | aritmieën | 4 x / dag | 420 mg |  | 0 | [6 empty] | 336 mg/kg/dag
832 | 5 | lidocaine injectievloeistof 20 mg/ml | 20 | mg | perineur | aritmieën | 5 x / dag | 440 mg |  | 0 | [6 empty] | 440 mg/kg/dag
833 | 5 | lidocaine injectievloeistof 10 mg/ml | 10 | mg | perineur | aritmieën | 6 x / dag | 230 mg |  | 0 | [6 empty] | 276 mg/kg/dag
834 | 5 | lidocaine injectievloeistof 10 mg/ml | 10 | mg | perineur | aritmieën | 7 x / dag | 240 mg |  | 0 | [6 empty] | 336 mg/kg/dag
835 | 5 | lidocaine oordruppels 5 mg/gr | 5 | mg | oor | oorpijn | 8 x / dag | 125 mg |  | 0 | [6 empty] | 200 mg/kg/dag
836 | 5 | lidocaine spray 100 mg/ml | 100 | mg |  | aritmieën | 9 x / dag | 2600 mg |  | 0 | [6 empty] | 4680 mg/kg/dag
837 | 5 | lidocaine+prilocaine creme 25 mg/gr | 25 | mg | cut | lokale verdoving | 10 x / dag | 675 mg |  | 0 | [6 empty] | 1350 mg/kg/dag
838 | 5 | lidocaine+prilocaine pleister 25 mg/stuk | 25 | mg | cut | lokale verdoving | 11 x / dag | 700 mg |  | 0 | [6 empty] | 1540 mg/kg/dag
839 | 5 | lidocaine+tetracaine pleister 70 mg/stuk | 70 | mg | cut | lokale verdoving | 12 x / dag | 2030 mg |  | 0 | [6 empty] | 4872 mg/kg/dag
840 | 5 | linezolid filmomhulde tablet 600 mg/stuk | 600 | mg | or | pneumonie, infecties van huid en weke delen | 1 x / 2 dagen | 18000 mg |  | 0 | [6 empty] | 1800 mg/kg/dag
841 | 5 | linezolid infusievloeistof 2 mg/ml | 2 | mg | iv | pneumonie, infecties van huid en weke delen | 1 x / 3 dagen | 2 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,1 mg/kg/dag
842 | 5 | lisinopril tablet 5 mg/stuk | 2.5 | mg | or | hypertensie | 2 x / 3 dagen | 5 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,7 mg/kg/dag
843 | 5 | lisinopril tablet 10 mg/stuk | 5 | mg | or | hypertensie | 1 x / week | 15 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,4 mg/kg/dag
844 | 5 | lisinopril tablet 20 mg/stuk | 10 | mg | or | hypertensie | 2 x / week | 40 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
845 | 5 | lithiumcarbonaat tablet 200 mg/stuk | 100 | mg | or | acute manische episoden en als onderhoudsbehandeling bij de bipolaire stoornis | 3 x / week | 500 mg |  | 0 | [6 empty] | 43 mg/kg/dag
846 | 5 | lithiumcarbonaat tablet 300 mg/stuk | 300 | mg | or | acute manische episoden en als onderhoudsbehandeling bij de bipolaire stoornis | 4 x / week | 1800 mg |  | 0 | [6 empty] | 206 mg/kg/dag
847 | 5 | lithiumcarbonaat tablet 400 mg/stuk | 200 | mg | or | acute manische episoden en als onderhoudsbehandeling bij de bipolaire stoornis | 1 x / 2 weken | 1400 mg |  | 0 | [6 empty] | 20 mg/kg/dag
848 | 5 | lithiumcarbonaat tablet met gereguleerde afgifte 400 mg/stuk | 400 | mg | or | acute manische episoden en als onderhoudsbehandeling bij de bipolaire stoornis | 1 x / 4 weken | 3200 mg |  | 0 | [6 empty] | 23 mg/kg/dag
849 | 5 | lithiumcitraat drank 34 mg/ml | 34 | mg | or | acute manische episoden en als onderhoudsbehandeling bij de bipolaire stoornis | 1 x / 12 weken | 306 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,7 mg/kg/dag
850 | 5 | loperamide capsule 2 mg/stuk | 2 | mg | or | diarree | 1 x / 13 weken | 20 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,04 mg/kg/dag
851 | 5 | loperamide drank 2 mg/ml | 0.2 | mg | or | diarree |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
852 | 5 | loperamide smelttablet 2 mg/stuk | 2 | mg | or | diarree | antenoctum | 24 mg |  | 0 | [6 empty] | 5 mg/kg/dag
853 | 5 | loratadine stroop 1 mg/ml | 1 | mg | or | allergische rhinitis en chronische urticaria | 1 x / dag | 13 mg |  | 0 | [6 empty] | 3 mg/kg/dag
854 | 5 | loratadine tablet 10 mg/stuk | 5 | mg | or | allergische rhinitis en chronische urticaria | 2 x / dag | 70 mg |  | 0 | [6 empty] | 28 mg/kg/dag
855 | 5 | lorazepam injectievloeistof 4 mg/ml | 4 | mg | im | sedatie | 3 x / dag | 60 mg |  | 0 | [6 empty] | 36 mg/kg/dag
856 | 5 | lorazepam tablet 5 mg/stuk | 0.5 | mg | or | sedatie | 4 x / dag | 8 mg |  | 0 | [6 empty] | 6 mg/kg/dag
857 | 5 | lorazepam tablet 1 mg/stuk | 1 | mg | or | sedatie | 5 x / dag | 17 mg |  | 0 | [6 empty] | 17 mg/kg/dag
858 | 5 | lorazepam tablet 25 mg/stuk | 1.25 | mg | or | sedatie | 6 x / dag | 22,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 27 mg/kg/dag
859 | 5 | losartan filmomhulde tablet 50 mg/stuk | 25 | mg | or | hypertensie, proteïnurie, marfan syndroom | 7 x / dag | 475 mg |  | 0 | [6 empty] | 665 mg/kg/dag
860 | 5 | losartan filmomhulde tablet 100 mg/stuk | 50 | mg | or | hypertensie, proteïnurie, marfan syndroom | 8 x / dag | 1000 mg |  | 0 | [6 empty] | 1600 mg/kg/dag
861 | 5 | losartan suspensie voor oraal gebruik 25 mg/ml | 2.5 | mg | or | hypertensie, proteïnurie, marfan syndroom | 9 x / dag | 52,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 95 mg/kg/dag
862 | 5 | lynestrenol tablet 5 mg/stuk | 2.5 | mg | or | uitstel van de menstruatie | 10 x / dag | 55 mg |  | 0 | [6 empty] | 110 mg/kg/dag
863 | 5 | macrogol poeder voor drank 4 gr/stuk | 4 | gr | or | obstipatie | 11 x / dag | 92 gr |  | 0 | [6 empty] | 202 gr/kg/dag
864 | 5 | macrogol poeder voor drank 10 gr/stuk | 10 | gr | or | obstipatie | 12 x / dag | 240 gr |  | 0 | [6 empty] | 576 gr/kg/dag
865 | 5 | magnesiumcitraat capsule 376 mg/stuk | 376 | mg | or | hypomagnesiëmie | 1 x / 2 dagen | 9400 mg |  | 0 | [6 empty] | 940 mg/kg/dag
866 | 5 | mannitol infusievloeistof 100 mg/ml | 100 | mg | iv | dialyse | 1 x / 3 dagen | 2600 mg |  | 0 | [6 empty] | 173 mg/kg/dag
867 | 5 | mannitol infusievloeistof 150 mg/ml | 150 | mg | iv | dialyse | 2 x / 3 dagen | 4050 mg |  | 0 | [6 empty] | 540 mg/kg/dag
868 | 5 | mazelenvirus-edmonston-stam+rubellavirus-ra-27+3-stam+bofvirus-jeryl-lynn-stam poeder voor suspensie voor injectie 1000 CCID50/stuk | 1000 | CCID50 | im | vaccinatie bof-mazelen-rode hond (bmr) | 1 x / week | 28000 CCID50 |  | 0 | [6 empty] | 800 CCID50/kg/dag
869 | 5 | mebendazol tablet 100 mg/stuk | 50 | mg | or | enterobiasis | 2 x / week | 1450 mg |  | 0 | [6 empty] | 83 mg/kg/dag
870 | 5 | mebeverine capsule met gereguleerde afgifte 200 mg/stuk | 200 | mg | or | prikkelbare darm syndroom | 3 x / week | 6000 mg |  | 0 | [6 empty] | 514 mg/kg/dag
871 | 5 | mecasermine injectievloeistof 10 mg/ml | 10 | mg | sc | groeistoornissen met ernstige primaire insuline-achtige groeifactor-1-deficiëntie (igfd). | 4 x / week | 10 mg |  | 0 | [6 empty] | 1 mg/kg/dag
872 | 5 | medroxyprogesteron suspensie voor injectie 150 mg/ml | 150 | mg | im | anticonceptie | 1 x / 2 weken | 300 mg |  | 0 | [6 empty] | 4 mg/kg/dag
873 | 5 | mefloquine tablet 250 mg/stuk | 62.5 | mg | or | profylaxe malaria | 1 x / 4 weken | 187,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 1 mg/kg/dag
874 | 5 | melatonine tablet 1 mg/stuk | 1 | mg | or | slaapstoornissen | 1 x / 12 weken | 4 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,01 mg/kg/dag
875 | 5 | melatonine tablet 3 mg/stuk | 3 | mg | or | slaapstoornissen | 1 x / 13 weken | 15 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,03 mg/kg/dag
876 | 5 | melatonine tablet met gereguleerde afgifte 2 mg/stuk | 2 | mg | or | slaapstoornissen |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
877 | 5 | mepivacaine injectievloeistof 10 mg/ml | 10 | mg | epidur | lokale en regionale anesthesie in weefsels met aanzienlijke systemische absorptie | antenoctum | 70 mg |  | 0 | [6 empty] | 14 mg/kg/dag
878 | 5 | mepivacaine injectievloeistof 20 mg/ml | 20 | mg | epidur | lokale en regionale anesthesie in weefsels met aanzienlijke systemische absorptie | 1 x / dag | 160 mg |  | 0 | [6 empty] | 32 mg/kg/dag
879 | 5 | mercaptamine capsule 50 mg/stuk | 50 | mg | or | cystinosis | 2 x / dag | 450 mg |  | 0 | [6 empty] | 180 mg/kg/dag
880 | 5 | mercaptamine capsule 150 mg/stuk | 150 | mg | or | cystinosis | 3 x / dag | 1500 mg |  | 0 | [6 empty] | 900 mg/kg/dag
881 | 5 | mercapto-ethaansulfonaat-natrium-(mesna) injectievloeistof 100 mg/ml | 100 | mg | iv | profylaxe hemorragische cystitis | 4 x / dag | 1100 mg |  | 0 | [6 empty] | 880 mg/kg/dag
882 | 5 | mercapto-ethaansulfonaat-natrium-(mesna) tablet 400 mg/stuk | 400 | mg | or | profylaxe hemorragische cystitis | 5 x / dag | 4800 mg |  | 0 | [6 empty] | 4800 mg/kg/dag
883 | 5 | mercapto-ethaansulfonaat-natrium-(mesna) tablet 600 mg/stuk | 600 | mg | or | profylaxe hemorragische cystitis | 6 x / dag | 7800 mg |  | 0 | [6 empty] | 9360 mg/kg/dag
884 | 5 | mercaptopurine suspensie voor oraal gebruik 20 mg/ml | 20 | mg | or | oncologische aandoeningen | 7 x / dag | 280 mg |  | 0 | [6 empty] | 392 mg/kg/dag
885 | 5 | mercaptopurine tablet 50 mg/stuk | 50 | mg | or | oncologische aandoeningen | 8 x / dag | 750 mg |  | 0 | [6 empty] | 1200 mg/kg/dag
886 | 5 | meropenem poeder voor injectie/infusieoplossing 500 mg/stuk | 500 | mg | iv | meningitis | 9 x / dag | 8000 mg |  | 0 | [6 empty] | 14400 mg/kg/dag
887 | 5 | meropenem poeder voor injectie/infusieoplossing 1000 mg/stuk | 1000 | mg | iv | meningitis | 10 x / dag | 17000 mg |  | 0 | [6 empty] | 34000 mg/kg/dag
888 | 5 | mesalazine granulaat met gereguleerde afgifte 1 gr/stuk | 1 | gr | or | colitis ulcerosa, zowel in de acute fase als ter voorkoming van recidieven | 11 x / dag | 18 gr |  | 0 | [6 empty] | 40 gr/kg/dag
889 | 5 | mesalazine granulaat met gereguleerde afgifte 500 mg/stuk | 500 | mg | or | colitis ulcerosa, zowel in de acute fase als ter voorkoming van recidieven | 12 x / dag | 9500 mg |  | 0 | [6 empty] | 22800 mg/kg/dag
890 | 5 | mesalazine klysma 10 mg/ml | 10 | mg | rect | colitis ulcerosa, zowel in de acute fase als ter voorkoming van recidieven | 1 x / 2 dagen | 200 mg |  | 0 | [6 empty] | 20 mg/kg/dag
891 | 5 | mesalazine klysma 667 mg/gr | 66.7 | mg | rect | colitis ulcerosa, zowel in de acute fase als ter voorkoming van recidieven | 1 x / 3 dagen | 1400,7 mg |  | 0 | [6 empty] | 93 mg/kg/dag
892 | 5 | mesalazine maagsapresistente tablet 250 mg/stuk | 250 | mg | or | colitis ulcerosa, zowel in de acute fase als ter voorkoming van recidieven | 2 x / 3 dagen | 5500 mg |  | 0 | [6 empty] | 733 mg/kg/dag
893 | 5 | mesalazine maagsapresistente tablet 400 mg/stuk | 400 | mg | or | colitis ulcerosa, zowel in de acute fase als ter voorkoming van recidieven | 1 x / week | 9200 mg |  | 0 | [6 empty] | 263 mg/kg/dag
894 | 5 | mesalazine maagsapresistente tablet 500 mg/stuk | 500 | mg | or | colitis ulcerosa, zowel in de acute fase als ter voorkoming van recidieven | 2 x / week | 12000 mg |  | 0 | [6 empty] | 686 mg/kg/dag
895 | 5 | mesalazine schuim voor rectaal gebruik 1 gr/dose | 1 | gr | rect | colitis ulcerosa, zowel in de acute fase als ter voorkoming van recidieven | 3 x / week | 25 gr |  | 0 | [6 empty] | 2 gr/kg/dag
896 | 5 | mesalazine tablet met gereguleerde afgifte 12 gr/stuk | 1.2 | gr | or | colitis ulcerosa, zowel in de acute fase als ter voorkoming van recidieven | 4 x / week | 31,2 gr |  | 0 | [6 empty] | 4 gr/kg/dag
897 | 5 | mesalazine tablet met gereguleerde afgifte 500 mg/stuk | 250 | mg | or | colitis ulcerosa, zowel in de acute fase als ter voorkoming van recidieven | 1 x / 2 weken | 6750 mg |  | 0 | [6 empty] | 96 mg/kg/dag
898 | 5 | mesalazine zetpil 250 mg/stuk | 250 | mg | rect | colitis ulcerosa, zowel in de acute fase als ter voorkoming van recidieven | 1 x / 4 weken | 7000 mg |  | 0 | [6 empty] | 50 mg/kg/dag
899 | 5 | mesalazine zetpil 500 mg/stuk | 500 | mg | rect | colitis ulcerosa, zowel in de acute fase als ter voorkoming van recidieven | 1 x / 12 weken | 14500 mg |  | 0 | [6 empty] | 35 mg/kg/dag
900 | 5 | metformine tablet 500 mg/stuk | 500 | mg | or | diabetes type ii | 1 x / 13 weken | 15000 mg |  | 0 | [6 empty] | 33 mg/kg/dag
901 | 5 | metformine tablet 850 mg/stuk | 850 | mg | or | diabetes type ii |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
902 | 5 | metformine tablet 1000 mg/stuk | 500 | mg | or | diabetes type ii | antenoctum | 1000 mg |  | 0 | [6 empty] | 200 mg/kg/dag
903 | 5 | methadon drank 5 mg/ml | 5 | mg | or | pijnbestrijding | 1 x / dag | 15 mg |  | 0 | [6 empty] | 3 mg/kg/dag
904 | 5 | methadon injectievloeistof 5 mg/ml | 5 | mg | im | pijnbestrijding | 2 x / dag | 20 mg |  | 0 | [6 empty] | 8 mg/kg/dag
905 | 5 | methadon injectievloeistof 10 mg/ml | 10 | mg | im | pijnbestrijding | 3 x / dag | 50 mg |  | 0 | [6 empty] | 30 mg/kg/dag
906 | 5 | methadon tablet 5 mg/stuk | 2.5 | mg | or | pijnbestrijding | 4 x / dag | 15 mg |  | 0 | [6 empty] | 12 mg/kg/dag
907 | 5 | methadon tablet 20 mg/stuk | 20 | mg | or | pijnbestrijding | 5 x / dag | 140 mg |  | 0 | [6 empty] | 140 mg/kg/dag
908 | 5 | methotrexaat tablet 25 mg/stuk | 2.5 | mg | or | juveniele idiopathische arthritis (j.i.a.) | 6 x / dag | 20 mg |  | 0 | [6 empty] | 24 mg/kg/dag
909 | 5 | methotrexaat tablet 10 mg/stuk | 5 | mg | or | juveniele idiopathische arthritis (j.i.a.) | 7 x / dag | 45 mg |  | 0 | [6 empty] | 63 mg/kg/dag
910 | 5 | methylcellulose oogdruppels 5 mg/ml | 5 | mg | oog | verminderde traansecretie | 8 x / dag | 50 mg |  | 0 | [6 empty] | 80 mg/kg/dag
911 | 5 | methylfenidaat capsule met gereguleerde afgifte 5 mg/stuk | 5 | mg | or | attention deficit hyperactivity disorder (adhd) in combinatie met psychotherapeutische en | 9 x / dag | 55 mg |  | 0 | [6 empty] | 99 mg/kg/dag
912 | 5 | methylfenidaat capsule met gereguleerde afgifte 10 mg/stuk | 10 | mg | or | attention deficit hyperactivity disorder (adhd) in combinatie met psychotherapeutische en | 10 x / dag | 120 mg |  | 0 | [6 empty] | 240 mg/kg/dag
913 | 5 | methylfenidaat capsule met gereguleerde afgifte 20 mg/stuk | 20 | mg | or | attention deficit hyperactivity disorder (adhd) in combinatie met psychotherapeutische en | 11 x / dag | 260 mg |  | 0 | [6 empty] | 572 mg/kg/dag
914 | 5 | methylfenidaat capsule met gereguleerde afgifte 30 mg/stuk | 30 | mg | or | attention deficit hyperactivity disorder (adhd) in combinatie met psychotherapeutische en | 12 x / dag | 420 mg |  | 0 | [6 empty] | 1008 mg/kg/dag
915 | 5 | methylfenidaat capsule met gereguleerde afgifte 40 mg/stuk | 40 | mg | or | attention deficit hyperactivity disorder (adhd) in combinatie met psychotherapeutische en | 1 x / 2 dagen | 600 mg |  | 0 | [6 empty] | 60 mg/kg/dag
916 | 5 | methylfenidaat tablet 5 mg/stuk | 5 | mg | or | attention deficit hyperactivity disorder (adhd) in combinatie met psychotherapeutische en | 1 x / 3 dagen | 80 mg |  | 0 | [6 empty] | 5 mg/kg/dag
917 | 5 | methylfenidaat tablet 10 mg/stuk | 10 | mg | or | attention deficit hyperactivity disorder (adhd) in combinatie met psychotherapeutische en | 2 x / 3 dagen | 170 mg |  | 0 | [6 empty] | 23 mg/kg/dag
918 | 5 | methylfenidaat tablet met gereguleerde afgifte 18 mg/stuk | 18 | mg | or | attention deficit hyperactivity disorder (adhd) in combinatie met psychotherapeutische en | 1 x / week | 324 mg |  | 0 | [6 empty] | 9 mg/kg/dag
919 | 5 | methylfenidaat tablet met gereguleerde afgifte 27 mg/stuk | 27 | mg | or | attention deficit hyperactivity disorder (adhd) in combinatie met psychotherapeutische en | 2 x / week | 513 mg |  | 0 | [6 empty] | 29 mg/kg/dag
920 | 5 | methylfenidaat tablet met gereguleerde afgifte 36 mg/stuk | 36 | mg | or | attention deficit hyperactivity disorder (adhd) in combinatie met psychotherapeutische en | 3 x / week | 720 mg |  | 0 | [6 empty] | 62 mg/kg/dag
921 | 5 | methylfenidaat tablet met gereguleerde afgifte 54 mg/stuk | 54 | mg | or | attention deficit hyperactivity disorder (adhd) in combinatie met psychotherapeutische en | 4 x / week | 1134 mg |  | 0 | [6 empty] | 130 mg/kg/dag
922 | 5 | methylprednisolon injectievloeistof 40 mg/ml | 40 | mg | im | pulse-therapie na rejectie donororganen of therapie resistente sle | 1 x / 2 weken | 880 mg |  | 0 | [6 empty] | 13 mg/kg/dag
923 | 5 | methylprednisolon poeder voor injectievloeistof 40 mg/stuk | 40 | mg | im | pulse-therapie na rejectie donororganen of therapie resistente sle | 1 x / 4 weken | 920 mg |  | 0 | [6 empty] | 7 mg/kg/dag
924 | 5 | methylprednisolon poeder voor oplossing voor infusie 125 mg/stuk | 125 | mg | im | pulse-therapie na rejectie donororganen of therapie resistente sle | 1 x / 12 weken | 3000 mg |  | 0 | [6 empty] | 7 mg/kg/dag
925 | 5 | methylprednisolon poeder voor oplossing voor infusie 500 mg/stuk | 500 | mg | iv | pulse-therapie na rejectie donororganen of therapie resistente sle | 1 x / 13 weken | 12500 mg |  | 0 | [6 empty] | 28 mg/kg/dag
926 | 5 | methylthionine injectievloeistof 5 mg/ml | 5 | mg | iv | methemoglobinemie |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
927 | 5 | metoclopramide drank 1 mg/ml | 1 | mg | or | ernstige misselijkheid en braken waarvan de oorzaak bekend is en indien behandeling met andere middelen onvoldoende effectief is gebleken | antenoctum | 27 mg |  | 0 | [6 empty] | 5 mg/kg/dag
928 | 5 | metoclopramide injectievloeistof 5 mg/ml | 5 | mg | im | ernstige misselijkheid en braken waarvan de oorzaak bekend is en indien behandeling met andere middelen onvoldoende effectief is gebleken | 1 x / dag | 140 mg |  | 0 | [6 empty] | 28 mg/kg/dag
929 | 5 | metoclopramide tablet 10 mg/stuk | 5 | mg | or | ernstige misselijkheid en braken waarvan de oorzaak bekend is en indien behandeling met andere middelen onvoldoende effectief is gebleken | 2 x / dag | 145 mg |  | 0 | [6 empty] | 58 mg/kg/dag
930 | 5 | metoclopramide zetpil 10 mg/stuk | 10 | mg | rect | ernstige misselijkheid en braken waarvan de oorzaak bekend is en indien behandeling met andere middelen onvoldoende effectief is gebleken | 3 x / dag | 300 mg |  | 0 | [6 empty] | 180 mg/kg/dag
931 | 5 | metoprolol injectievloeistof 1 mg/ml | 1 | mg | iv | hypertensie | 4 x / dag | 1 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,8 mg/kg/dag
932 | 5 | metoprolol tablet 50 mg/stuk | 25 | mg | or | hypertensie | 5 x / dag | 50 mg |  | 0 | [6 empty] | 50 mg/kg/dag
933 | 5 | metoprolol tablet 100 mg/stuk | 50 | mg | or | hypertensie | 6 x / dag | 150 mg |  | 0 | [6 empty] | 180 mg/kg/dag
934 | 5 | metoprolol tablet met gereguleerde afgifte 2375 mg/stuk | 11.875 | mg | or | hypertensie | 7 x / dag | 47,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 67 mg/kg/dag
935 | 5 | metoprolol tablet met gereguleerde afgifte 475 mg/stuk | 23.75 | mg | or | hypertensie | 8 x / dag | 118,75 mg |  | 0 | [6 empty] | 190 mg/kg/dag
936 | 5 | metoprolol tablet met gereguleerde afgifte 95 mg/stuk | 47.5 | mg | or | hypertensie | 9 x / dag | 285 mg |  | 0 | [6 empty] | 513 mg/kg/dag
937 | 5 | metoprolol tablet met gereguleerde afgifte 190 mg/stuk | 190 | mg | or | hypertensie | 10 x / dag | 1330 mg |  | 0 | [6 empty] | 2660 mg/kg/dag
938 | 5 | metronidazol suspensie voor oraal gebruik 40 mg/ml | 40 | mg | or | anaerobe infecties | 11 x / dag | 320 mg |  | 0 | [6 empty] | 704 mg/kg/dag
939 | 5 | metronidazol tablet 250 mg/stuk | 125 | mg | or | anaerobe infecties | 12 x / dag | 1125 mg |  | 0 | [6 empty] | 2700 mg/kg/dag
940 | 5 | metronidazol tablet 500 mg/stuk | 250 | mg | or | anaerobe infecties | 1 x / 2 dagen | 2500 mg |  | 0 | [6 empty] | 250 mg/kg/dag
941 | 5 | micafungine poeder voor oplossing voor infusie 50 mg/stuk | 50 | mg | iv | invasieve candidiasis | 1 x / 3 dagen | 550 mg |  | 0 | [6 empty] | 37 mg/kg/dag
942 | 5 | micafungine poeder voor oplossing voor infusie 100 mg/stuk | 100 | mg | iv | invasieve candidiasis | 2 x / 3 dagen | 1200 mg |  | 0 | [6 empty] | 160 mg/kg/dag
943 | 5 | miconazol creme 20 mg/gr | 20 | mg | cut | schimmelinfecties van de huid | 1 x / week | 260 mg |  | 0 | [6 empty] | 7 mg/kg/dag
944 | 5 | miconazol gel voor oraal gebruik 20 mg/gr | 20 | mg | or | schimmelinfecties van de mondholte en | 2 x / week | 280 mg |  | 0 | [6 empty] | 16 mg/kg/dag
945 | 5 | miconazol oplossing voor cutaan gebruik 20 mg/ml | 20 | mg | cut | schimmelinfecties van de huid | 3 x / week | 300 mg |  | 0 | [6 empty] | 26 mg/kg/dag
946 | 5 | miconazol strooipoeder 20 mg/gr | 20 | mg | cut | schimmelinfecties van de huid | 4 x / week | 320 mg |  | 0 | [6 empty] | 37 mg/kg/dag
947 | 5 | midazolam drank 1 mg/ml | 1 | mg | or | premedicatie vóór inleiding van anesthesie | 1 x / 2 weken | 17 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,2 mg/kg/dag
948 | 5 | midazolam injectievloeistof 5 mg/ml | 5 | mg | im | premedicatie vóór inleiding van anesthesie | 1 x / 4 weken | 90 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,6 mg/kg/dag
949 | 5 | midazolam neusspray 25 mg/dose | 2.5 | mg | nasaal | premedicatie vóór inleiding van anesthesie | 1 x / 12 weken | 47,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,1 mg/kg/dag
950 | 5 | midazolam tablet 75 mg/stuk | 7.5 | mg | or | premedicatie vóór inleiding van anesthesie | 1 x / 13 weken | 150 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,3 mg/kg/dag
951 | 5 | midazolam tablet 15 mg/stuk | 15 | mg | or | premedicatie vóór inleiding van anesthesie |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
952 | 5 | midodrine tablet 5 mg/stuk | 2.5 | mg | or | (orthostatische) hypotensie | antenoctum | 55 mg |  | 0 | [6 empty] | 11 mg/kg/dag
953 | 5 | milrinon concentraat voor oplossing voor infusie 1 mg/ml | 1 | mg | iv | ernstig hartfalen, behandeling van een 'low-output state' volgend op hartchirurgie | 1 x / dag | 23 mg |  | 0 | [6 empty] | 5 mg/kg/dag
954 | 5 | minocycline tablet 50 mg/stuk | 50 | mg | or | infecties, trachoom | 2 x / dag | 1200 mg |  | 0 | [6 empty] | 480 mg/kg/dag
955 | 5 | minocycline tablet 100 mg/stuk | 100 | mg | or | infecties, trachoom | 3 x / dag | 2500 mg |  | 0 | [6 empty] | 1500 mg/kg/dag
956 | 5 | minoxidil tablet 10 mg/stuk | 5 | mg | or | hypertensie | 4 x / dag | 130 mg |  | 0 | [6 empty] | 104 mg/kg/dag
957 | 5 | mitotaan tablet 500 mg/stuk | 500 | mg | or | bijnierschorscarcinoom | 5 x / dag | 13500 mg |  | 0 | [6 empty] | 13500 mg/kg/dag
958 | 5 | mitoxantron concentraat voor oplossing voor infusie 2 mg/ml | 2 | mg | iv | oncologische aandoeningen | 6 x / dag | 56 mg |  | 0 | [6 empty] | 67 mg/kg/dag
959 | 5 | mivacurium injectievloeistof 2 mg/ml | 2 | mg | iv | verslapping van skeletspieren | 7 x / dag | 58 mg |  | 0 | [6 empty] | 81 mg/kg/dag
960 | 5 | mizolastine tablet met gereguleerde afgifte 10 mg/stuk | 10 | mg | or | allergische rhinoconjunctivitis en urticaria | 8 x / dag | 300 mg |  | 0 | [6 empty] | 480 mg/kg/dag
961 | 5 | mometason neusspray 50 mcg/dose | 50 | mcg | nasaal | allergische rhinitis | 9 x / dag | 50 mcg |  | 0 | [6 empty] | 90 mcg/kg/dag
962 | 5 | mometason oplossing voor cutaan gebruik 1 mg/gr | 1 | mg | cut | constitutioneel eczeem | 10 x / dag | 2 mg |  | 0 | [6 empty] | 4 mg/kg/dag
963 | 5 | mometason zalf 1 mg/gr | 1 | mg | cut | constitutioneel eczeem | 11 x / dag | 3 mg |  | 0 | [6 empty] | 7 mg/kg/dag
964 | 5 | montelukast granulaat 4 mg/stuk | 4 | mg | or | adjuvans onderhoudsbehandeling astma bij atopische patienten | 12 x / dag | 16 mg |  | 0 | [6 empty] | 38 mg/kg/dag
965 | 5 | montelukast kauwtablet 4 mg/stuk | 4 | mg | or | adjuvans onderhoudsbehandeling astma bij atopische patienten | 1 x / 2 dagen | 20 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
966 | 5 | montelukast kauwtablet 5 mg/stuk | 5 | mg | or | adjuvans onderhoudsbehandeling astma bij atopische patienten | 1 x / 3 dagen | 30 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
967 | 5 | montelukast omhulde tablet 10 mg/stuk | 10 | mg | or | adjuvans onderhoudsbehandeling astma bij atopische patienten | 2 x / 3 dagen | 70 mg |  | 0 | [6 empty] | 9 mg/kg/dag
968 | 5 | morfine capsule met gereguleerde afgifte 20 mg/stuk | 20 | mg | or | ernstige pijn | 1 x / week | 160 mg |  | 0 | [6 empty] | 5 mg/kg/dag
969 | 5 | morfine drank 2 mg/ml | 2 | mg | or | ernstige pijn | 2 x / week | 18 mg |  | 0 | [6 empty] | 1 mg/kg/dag
970 | 5 | morfine drank 6 mg/ml | 6 | mg | or | ernstige pijn | 3 x / week | 60 mg |  | 0 | [6 empty] | 5 mg/kg/dag
971 | 5 | morfine drank 20 mg/ml | 20 | mg | or | ernstige pijn | 4 x / week | 220 mg |  | 0 | [6 empty] | 25 mg/kg/dag
972 | 5 | morfine injectievloeistof 10 mg/ml | 10 | mg | im | ernstige pijn | 1 x / 2 weken | 120 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
973 | 5 | morfine tablet 20 mg/stuk | 20 | mg | or | ernstige pijn | 1 x / 4 weken | 260 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
974 | 5 | morfine tablet met gereguleerde afgifte 10 mg/stuk | 10 | mg | or | ernstige pijn | 1 x / 12 weken | 140 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,3 mg/kg/dag
975 | 5 | morfine tablet met gereguleerde afgifte 30 mg/stuk | 30 | mg | or | ernstige pijn | 1 x / 13 weken | 450 mg |  | 0 | [6 empty] | 1 mg/kg/dag
976 | 5 | morfine tablet met gereguleerde afgifte 60 mg/stuk | 60 | mg | or | ernstige pijn |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
977 | 5 | morfine tablet met gereguleerde afgifte 100 mg/stuk | 100 | mg | or | ernstige pijn | antenoctum | 1700 mg |  | 0 | [6 empty] | 340 mg/kg/dag
978 | 5 | moxifloxacine oogdruppels 5 mg/ml | 5 | mg | oog | bacteriele conjunctivitis | 1 x / dag | 90 mg |  | 0 | [6 empty] | 18 mg/kg/dag
979 | 5 | mupirocine zalf 20 mg/gr | 20 | mg | cut | huidinfecties | 2 x / dag | 380 mg |  | 0 | [6 empty] | 152 mg/kg/dag
980 | 5 | mycofenolaat-mofetil capsule 250 mg/stuk | 250 | mg | or | profylaxe afstoting niertransplantaat | 3 x / dag | 5000 mg |  | 0 | [6 empty] | 3000 mg/kg/dag
981 | 5 | mycofenolaat-mofetil suspensie voor oraal gebruik 200 mg/ml | 200 | mg | or | profylaxe afstoting niertransplantaat | 4 x / dag | 4200 mg |  | 0 | [6 empty] | 3360 mg/kg/dag
982 | 5 | mycofenolaat-mofetil tablet 500 mg/stuk | 500 | mg | or | profylaxe afstoting niertransplantaat | 5 x / dag | 11000 mg |  | 0 | [6 empty] | 11000 mg/kg/dag
983 | 5 | mycofenolaat-mofetilhydrochloride poeder voor oplossing voor infusie 542053 mg/stuk | 542.053 | mg | iv | profylaxe afstoting niertransplantaat | 6 x / dag | 12467,219 mg |  | 0 | [6 empty] | 14961 mg/kg/dag
984 | 5 | mycofenolaat-natrium maagsapresistente tablet 192351 mg/stuk | 192.351 | mg | or | profylaxe afstoting niertransplantaat | 7 x / dag | 4616,424 mg |  | 0 | [6 empty] | 6463 mg/kg/dag
985 | 5 | mycofenolaat-natrium maagsapresistente tablet 384701 mg/stuk | 384.701 | mg | or | profylaxe afstoting niertransplantaat | 8 x / dag | 9617,525 mg |  | 0 | [6 empty] | 15388 mg/kg/dag
986 | 5 | nadroparine injectievloeistof 9500 IE/ml | 9500 | IE | sc | profylaxe trombo-embolische complicaties | 9 x / dag | 247000 IE |  | 0 | [6 empty] | 444600 IE/kg/dag
987 | 5 | nadroparine injectievloeistof 19000 IE/ml | 19000 | IE | sc | profylaxe trombo-embolische complicaties | 10 x / dag | 513000 IE |  | 0 | [6 empty] | 1026000 IE/kg/dag
988 | 5 | naloxon injectievloeistof 4 mg/ml | 0.4 | mg | im | opiaat overdosering, vermoed of bekend | 11 x / dag | 11,2 mg |  | 0 | [6 empty] | 25 mg/kg/dag
989 | 5 | naproxen tablet 250 mg/stuk | 125 | mg | or | juveniele idiopathische arthritis (jia); pijn | 12 x / dag | 3625 mg |  | 0 | [6 empty] | 8700 mg/kg/dag
990 | 5 | naproxen tablet 500 mg/stuk | 250 | mg | or | juveniele idiopathische arthritis (jia); pijn | 1 x / 2 dagen | 7500 mg |  | 0 | [6 empty] | 750 mg/kg/dag
991 | 5 | naproxen zetpil 500 mg/stuk | 500 | mg | rect | juveniele idiopathische arthritis (jia); pijn | 1 x / 3 dagen | 500 mg |  | 0 | [6 empty] | 33 mg/kg/dag
992 | 5 | natriumchloride blaasspoeling 9 mg/ml | 9 | mg | intravesic | blaasspoeling | 2 x / 3 dagen | 18 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
993 | 5 | natriumchloride infusievloeistof 65 mg/ml | 6.5 | mg | iv | vloeistofresuscitatie bij brandwonden | 1 x / week | 19,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,6 mg/kg/dag
994 | 5 | natriumchloride infusievloeistof 9 mg/ml | 9 | mg | iv | vloeistofresuscitatie bij brandwonden | 2 x / week | 36 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
995 | 5 | natriumchloride injectievloeistof 9 mg/ml | 9 | mg | iv | vloeistofresuscitatie bij brandwonden | 3 x / week | 45 mg |  | 0 | [6 empty] | 4 mg/kg/dag
996 | 5 | natriumchloride neusdruppels 8 mg/ml | 8 | mg | nasaal | verstopte neus | 4 x / week | 48 mg |  | 0 | [6 empty] | 6 mg/kg/dag
997 | 5 | natriumchloride spoeling 9 mg/ml | 9 | mg |  | blaasspoeling | 1 x / 2 weken | 63 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,9 mg/kg/dag
998 | 5 | natriumdiwaterstoffosfaat+dinatriumwaterstoffosfaat klysma 123 mg/ml | 123 | mg | rect | hypofosfatemie | 1 x / 4 weken | 984 mg |  | 0 | [6 empty] | 7 mg/kg/dag
999 | 5 | natriumdiwaterstoffosfaat+dinatriumwaterstoffosfaat klysma 160 mg/ml | 160 | mg | rect | hypofosfatemie | 1 x / 12 weken | 1440 mg |  | 0 | [6 empty] | 3 mg/kg/dag
1000 | 5 | natriumseleniet injectievloeistof 166 mcg/ml | 166 | mcg | im | deficientie | 1 x / 13 weken | 1660 mcg |  | 0 | [6 empty] | 4 mcg/kg/dag
1001 | 5 | natriumwaterstofcarbonaat infusievloeistof 14 mg/ml | 14 | mg | iv | vloeistofresuscitatie bij brandwonden |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
1002 | 5 | natriumwaterstofcarbonaat infusievloeistof 42 mg/ml | 42 | mg | iv | vloeistofresuscitatie bij brandwonden | antenoctum | 504 mg |  | 0 | [6 empty] | 101 mg/kg/dag
1003 | 5 | natriumwaterstofcarbonaat infusievloeistof 84 mg/ml | 84 | mg | iv | vloeistofresuscitatie bij brandwonden | 1 x / dag | 1092 mg |  | 0 | [6 empty] | 218 mg/kg/dag
1004 | 5 | natriumwaterstofcarbonaat+alginaat-natrium suspensie voor oraal gebruik 267 mg/ml | 26.7 | mg | or | gastro-oesofageale reflux | 2 x / dag | 373,8 mg |  | 0 | [6 empty] | 150 mg/kg/dag
1005 | 5 | neisseria-meningitidis-c-polysacch.-geconjugeerd suspensie voor injectie 20 mcg/ml | 20 | mcg | im | rijksvaccinatie programma men c (meningokokken c) | 3 x / dag | 300 mcg |  | 0 | [6 empty] | 180 mcg/kg/dag
1006 | 5 | neomycine tablet 375 mg/stuk | 187.5 | mg | or | selectieve darmdecontaminatie | 4 x / dag | 3000 mg |  | 0 | [6 empty] | 2400 mg/kg/dag
1007 | 5 | nevirapine suspensie voor oraal gebruik 10 mg/ml | 10 | mg | or | neonatale profylaxe bij hiv positieve moeder | 5 x / dag | 170 mg |  | 0 | [6 empty] | 170 mg/kg/dag
1008 | 5 | nevirapine tablet 200 mg/stuk | 100 | mg | or | neonatale profylaxe bij hiv positieve moeder | 6 x / dag | 1800 mg |  | 0 | [6 empty] | 2160 mg/kg/dag
1009 | 5 | nevirapine tablet met gereguleerde afgifte 400 mg/stuk | 400 | mg | or | neonatale profylaxe bij hiv positieve moeder | 7 x / dag | 7600 mg |  | 0 | [6 empty] | 10640 mg/kg/dag
1010 | 5 | nicardipine concentraat voor oplossing voor infusie 1 mg/ml | 1 | mg | iv | hypertensieve crisis | 8 x / dag | 20 mg |  | 0 | [6 empty] | 32 mg/kg/dag
1011 | 5 | nifedipine capsule 5 mg/stuk | 5 | mg | or | hypertensie | 9 x / dag | 105 mg |  | 0 | [6 empty] | 189 mg/kg/dag
1012 | 5 | nifedipine capsule 10 mg/stuk | 10 | mg | or | hypertensie | 10 x / dag | 220 mg |  | 0 | [6 empty] | 440 mg/kg/dag
1013 | 5 | nifedipine tablet 10 mg/stuk | 10 | mg | or | hypertensie | 11 x / dag | 230 mg |  | 0 | [6 empty] | 506 mg/kg/dag
1014 | 5 | nifedipine tablet 20 mg/stuk | 10 | mg | or | hypertensie | 12 x / dag | 240 mg |  | 0 | [6 empty] | 576 mg/kg/dag
1015 | 5 | nifedipine tablet met gereguleerde afgifte 30 mg/stuk | 30 | mg | or | hypertensie | 1 x / 2 dagen | 750 mg |  | 0 | [6 empty] | 75 mg/kg/dag
1016 | 5 | nifedipine tablet met gereguleerde afgifte 60 mg/stuk | 60 | mg | or | hypertensie | 1 x / 3 dagen | 1560 mg |  | 0 | [6 empty] | 104 mg/kg/dag
1017 | 5 | nilotinib capsule 150 mg/stuk | 150 | mg | or | resistente | 2 x / 3 dagen | 4050 mg |  | 0 | [6 empty] | 540 mg/kg/dag
1018 | 5 | nilotinib capsule 200 mg/stuk | 200 | mg | or | resistente | 1 x / week | 5600 mg |  | 0 | [6 empty] | 160 mg/kg/dag
1019 | 5 | nitisinon capsule 2 mg/stuk | 2 | mg | or | tyrosinaemie type i | 2 x / week | 58 mg |  | 0 | [6 empty] | 3 mg/kg/dag
1020 | 5 | nitisinon suspensie voor oraal gebruik 4 mg/ml | 4 | mg | or | tyrosinaemie type i | 3 x / week | 120 mg |  | 0 | [6 empty] | 10 mg/kg/dag
1021 | 5 | nitrazepam tablet 5 mg/stuk | 2.5 | mg | or | syndroom van west | 4 x / week | 2,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,3 mg/kg/dag
1022 | 5 | nitrofurantoine capsule 50 mg/stuk | 50 | mg | or | profylaxe van recidiverende urineweginfecties | 1 x / 2 weken | 100 mg |  | 0 | [6 empty] | 1 mg/kg/dag
1023 | 5 | nitrofurantoine capsule met gereguleerde afgifte 100 mg/stuk | 100 | mg | or | profylaxe van recidiverende urineweginfecties | 1 x / 4 weken | 300 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
1024 | 5 | nitrofurantoine suspensie voor oraal gebruik 5 mg/ml | 5 | mg | or | profylaxe van recidiverende urineweginfecties | 1 x / 12 weken | 20 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,05 mg/kg/dag
1025 | 5 | nitroglycerine infusievloeistof 1 mg/ml | 1 | mg | iv | hypertensieve crisis | 1 x / 13 weken | 5 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,01 mg/kg/dag
1026 | 5 | nitroglycerine pleister voor transdermaal gebruik 187 mg/stuk | 18.7 | mg | transderm | hypertensieve crisis |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
1027 | 5 | nitroglycerine pleister voor transdermaal gebruik 25 mg/stuk | 25 | mg | transderm | hypertensieve crisis | antenoctum | 175 mg |  | 0 | [6 empty] | 35 mg/kg/dag
1028 | 5 | nitroglycerine pleister voor transdermaal gebruik 50 mg/stuk | 50 | mg | transderm | hypertensieve crisis | 1 x / dag | 400 mg |  | 0 | [6 empty] | 80 mg/kg/dag
1029 | 5 | nitroglycerine spray voor sublinguaal gebruik 4 mg/dose | 0.4 | mg | subling | hypertensieve crisis | 2 x / dag | 3,6 mg |  | 0 | [6 empty] | 1 mg/kg/dag
1030 | 5 | noradrenaline concentraat voor oplossing voor infusie 1 mg/ml | 1 | mg | iv | verhoging perifere weerstand (niet voor inotroop effect) | 3 x / dag | 10 mg |  | 0 | [6 empty] | 6 mg/kg/dag
1031 | 5 | noradrenaline infusievloeistof 1 mg/ml | 0.1 | mg | iv | verhoging perifere weerstand (niet voor inotroop effect) | 4 x / dag | 1,1 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,9 mg/kg/dag
1032 | 5 | norethisteron tablet 5 mg/stuk | 1.25 | mg | or | menstruatie: doorbraakbloedingen, menstruatiestoornissen en uitstel menstruatie | 5 x / dag | 15 mg |  | 0 | [6 empty] | 15 mg/kg/dag
1033 | 5 | norfloxacine tablet 400 mg/stuk | 200 | mg | or | profylaxe van recidiverende urineweginfecties | 6 x / dag | 2600 mg |  | 0 | [6 empty] | 3120 mg/kg/dag
1034 | 5 | nortriptyline tablet 10 mg/stuk | 10 | mg | or | adhd | 7 x / dag | 140 mg |  | 0 | [6 empty] | 196 mg/kg/dag
1035 | 5 | nortriptyline tablet 25 mg/stuk | 25 | mg | or | adhd | 8 x / dag | 375 mg |  | 0 | [6 empty] | 600 mg/kg/dag
1036 | 5 | nortriptyline tablet 50 mg/stuk | 50 | mg | or | adhd | 9 x / dag | 800 mg |  | 0 | [6 empty] | 1440 mg/kg/dag
1037 | 5 | noscapine tablet 15 mg/stuk | 15 | mg | or | hoest | 10 x / dag | 255 mg |  | 0 | [6 empty] | 510 mg/kg/dag
1038 | 5 | nystatine suspensie voor oraal gebruik 100000 E/ml | 100000 | E | or | candidiasis van mond | 11 x / dag | 1800000 E |  | 0 | [6 empty] | 3960000 E/kg/dag
1039 | 5 | obidoxim injectievloeistof 250 mg/ml | 250 | mg | iv | intoxicatie, cholinesterase remmende stoffen (bij organische fosfaten, niet bij carbamaten) | 12 x / dag | 4750 mg |  | 0 | [6 empty] | 11400 mg/kg/dag
1040 | 5 | octocog-alfa poeder voor injectievloeistof 250 IE/stuk | 250 | IE | iv | lichte bloeding (beginnende haemarthros, neus- en tandvleesbloedingen, hematurie) | 1 x / 2 dagen | 5000 IE |  | 0 | [6 empty] | 500 IE/kg/dag
1041 | 5 | octocog-alfa poeder voor injectievloeistof 250 IE/stuk | 250 | IE | iv | lichte bloeding (beginnende haemarthros, neus- en tandvleesbloedingen, hematurie) | 1 x / 3 dagen | 5250 IE |  | 0 | [6 empty] | 350 IE/kg/dag
1042 | 5 | octocog-alfa poeder voor injectievloeistof 500 IE/stuk | 500 | IE | iv | lichte bloeding (beginnende haemarthros, neus- en tandvleesbloedingen, hematurie) | 2 x / 3 dagen | 11000 IE |  | 0 | [6 empty] | 1467 IE/kg/dag
1043 | 5 | octocog-alfa poeder voor injectievloeistof 500 IE/stuk | 500 | IE | iv | lichte bloeding (beginnende haemarthros, neus- en tandvleesbloedingen, hematurie) | 1 x / week | 11500 IE |  | 0 | [6 empty] | 329 IE/kg/dag
1044 | 5 | octocog-alfa poeder voor injectievloeistof 1000 IE/stuk | 1000 | IE | iv | lichte bloeding (beginnende haemarthros, neus- en tandvleesbloedingen, hematurie) | 2 x / week | 24000 IE |  | 0 | [6 empty] | 1371 IE/kg/dag
1045 | 5 | octocog-alfa poeder voor injectievloeistof 1000 IE/stuk | 1000 | IE | iv | lichte bloeding (beginnende haemarthros, neus- en tandvleesbloedingen, hematurie) | 3 x / week | 25000 IE |  | 0 | [6 empty] | 2143 IE/kg/dag
1046 | 5 | octocog-alfa poeder voor injectievloeistof 1500 IE/stuk | 1500 | IE | iv | lichte bloeding (beginnende haemarthros, neus- en tandvleesbloedingen, hematurie) | 4 x / week | 39000 IE |  | 0 | [6 empty] | 4457 IE/kg/dag
1047 | 5 | octocog-alfa poeder voor injectievloeistof 2000 IE/stuk | 2000 | IE | iv | lichte bloeding (beginnende haemarthros, neus- en tandvleesbloedingen, hematurie) | 1 x / 2 weken | 54000 IE |  | 0 | [6 empty] | 771 IE/kg/dag
1048 | 5 | octocog-alfa poeder voor injectievloeistof 2000 IE/stuk | 2000 | IE | iv | lichte bloeding (beginnende haemarthros, neus- en tandvleesbloedingen, hematurie) | 1 x / 4 weken | 56000 IE |  | 0 | [6 empty] | 400 IE/kg/dag
1049 | 5 | octreotide injectievloeistof 5 mg/ml | 0.05 | mg | iv | hyperinsulinisme | 1 x / 12 weken | 1,45 mg |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
1050 | 5 | octreotide injectievloeistof 1 mg/ml | 0.1 | mg | iv | hyperinsulinisme | 1 x / 13 weken | 3 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,01 mg/kg/dag
1051 | 5 | octreotide injectievloeistof 5 mg/ml | 0.5 | mg | iv | hyperinsulinisme |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
1052 | 5 | octreotide poeder voor suspensie voor injectie 10 mg/stuk | 10 | mg | im | hyperinsulinisme | antenoctum | 20 mg |  | 0 | [6 empty] | 4 mg/kg/dag
1053 | 5 | octreotide poeder voor suspensie voor injectie 20 mg/stuk | 20 | mg | im | hyperinsulinisme | 1 x / dag | 60 mg |  | 0 | [6 empty] | 12 mg/kg/dag
1054 | 5 | octreotide poeder voor suspensie voor injectie 30 mg/stuk | 30 | mg | im | hyperinsulinisme | 2 x / dag | 120 mg |  | 0 | [6 empty] | 48 mg/kg/dag
1055 | 5 | oestrogenen,-geconjugeerd tablet 625 mg/stuk | 0.625 | mg | or | hevige abnormale uterusbloedingen | 3 x / dag | 3,125 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
1056 | 5 | ofloxacine filmomhulde tablet 200 mg/stuk | 200 | mg | or | ernstige infecties | 4 x / dag | 1200 mg |  | 0 | [6 empty] | 960 mg/kg/dag
1057 | 5 | ofloxacine filmomhulde tablet 400 mg/stuk | 200 | mg | or | ernstige infecties | 5 x / dag | 1400 mg |  | 0 | [6 empty] | 1400 mg/kg/dag
1058 | 5 | ofloxacine oogdruppels 3 mg/ml | 3 | mg | oog | ooginfectie, breed spectrum | 6 x / dag | 24 mg |  | 0 | [6 empty] | 29 mg/kg/dag
1059 | 5 | ofloxacine oogzalf 3 mg/gr | 3 | mg | oog | ooginfectie, breed spectrum | 7 x / dag | 27 mg |  | 0 | [6 empty] | 38 mg/kg/dag
1060 | 5 | olanzapine poeder voor injectievloeistof 10 mg/stuk | 10 | mg | im | autisme spectrum stoornis (ass), manie en psychose | 8 x / dag | 100 mg |  | 0 | [6 empty] | 160 mg/kg/dag
1061 | 5 | olanzapine poeder voor suspensie voor injectie 210 mg/stuk | 210 | mg | im | autisme spectrum stoornis (ass), manie en psychose | 9 x / dag | 2310 mg |  | 0 | [6 empty] | 4158 mg/kg/dag
1062 | 5 | olanzapine poeder voor suspensie voor injectie 300 mg/stuk | 300 | mg | im | autisme spectrum stoornis (ass), manie en psychose | 10 x / dag | 3600 mg |  | 0 | [6 empty] | 7200 mg/kg/dag
1063 | 5 | olanzapine poeder voor suspensie voor injectie 405 mg/stuk | 405 | mg | im | autisme spectrum stoornis (ass), manie en psychose | 11 x / dag | 5265 mg |  | 0 | [6 empty] | 11583 mg/kg/dag
1064 | 5 | olanzapine smelttablet 5 mg/stuk | 5 | mg | or | autisme spectrum stoornis (ass), manie en psychose | 12 x / dag | 70 mg |  | 0 | [6 empty] | 168 mg/kg/dag
1065 | 5 | olanzapine smelttablet 10 mg/stuk | 10 | mg | or | autisme spectrum stoornis (ass), manie en psychose | 1 x / 2 dagen | 150 mg |  | 0 | [6 empty] | 15 mg/kg/dag
1066 | 5 | olanzapine smelttablet 15 mg/stuk | 15 | mg | or | autisme spectrum stoornis (ass), manie en psychose | 1 x / 3 dagen | 240 mg |  | 0 | [6 empty] | 16 mg/kg/dag
1067 | 5 | olanzapine smelttablet 20 mg/stuk | 20 | mg | or | autisme spectrum stoornis (ass), manie en psychose | 2 x / 3 dagen | 340 mg |  | 0 | [6 empty] | 45 mg/kg/dag
1068 | 5 | olanzapine tablet 25 mg/stuk | 2.5 | mg | or | autisme spectrum stoornis (ass), manie en psychose | 1 x / week | 45 mg |  | 0 | [6 empty] | 1 mg/kg/dag
1069 | 5 | olanzapine tablet 5 mg/stuk | 5 | mg | or | autisme spectrum stoornis (ass), manie en psychose | 2 x / week | 95 mg |  | 0 | [6 empty] | 5 mg/kg/dag
1070 | 5 | olanzapine tablet 10 mg/stuk | 10 | mg | or | autisme spectrum stoornis (ass), manie en psychose | 3 x / week | 200 mg |  | 0 | [6 empty] | 17 mg/kg/dag
1071 | 5 | olanzapine tablet 15 mg/stuk | 15 | mg | or | autisme spectrum stoornis (ass), manie en psychose | 4 x / week | 315 mg |  | 0 | [6 empty] | 36 mg/kg/dag
1072 | 5 | olanzapine tablet 20 mg/stuk | 20 | mg | or | autisme spectrum stoornis (ass), manie en psychose | 1 x / 2 weken | 440 mg |  | 0 | [6 empty] | 6 mg/kg/dag
1073 | 5 | olopatadine oogdruppels 1 mg/ml | 1 | mg | oog | allergische conjunctivitis, conjunctivitis vernalis | 1 x / 4 weken | 23 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,2 mg/kg/dag
1074 | 5 | omalizumab injectievloeistof 150 mg/ml | 150 | mg | sc | verbeteren astma controle bij ernstig persistent astma | 1 x / 12 weken | 3600 mg |  | 0 | [6 empty] | 9 mg/kg/dag
1075 | 5 | omalizumab poeder voor injectievloeistof 150 mg/stuk | 150 | mg | sc | verbeteren astma controle bij ernstig persistent astma | 1 x / 13 weken | 3750 mg |  | 0 | [6 empty] | 8 mg/kg/dag
1076 | 5 | omeprazol maagsapresistente tablet 10 mg/stuk | 10 | mg | or | eradicatie h.pylori (triple therapie) |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
1077 | 5 | omeprazol maagsapresistente tablet 20 mg/stuk | 20 | mg | or | eradicatie h.pylori (triple therapie) | antenoctum | 540 mg |  | 0 | [6 empty] | 108 mg/kg/dag
1078 | 5 | omeprazol suspensie voor oraal gebruik 2 mg/ml | 2 | mg | or | eradicatie h.pylori (triple therapie) | 1 x / dag | 56 mg |  | 0 | [6 empty] | 11 mg/kg/dag
1079 | 5 | ondansetron injectievloeistof 2 mg/ml | 2 | mg | iv | misselijkheid en braken bij chemotherapie | 2 x / dag | 58 mg |  | 0 | [6 empty] | 23 mg/kg/dag
1080 | 5 | ondansetron smelttablet 4 mg/stuk | 4 | mg | or | misselijkheid en braken bij chemotherapie | 3 x / dag | 120 mg |  | 0 | [6 empty] | 72 mg/kg/dag
1081 | 5 | ondansetron smelttablet 8 mg/stuk | 8 | mg | or | misselijkheid en braken bij chemotherapie | 4 x / dag | 8 mg |  | 0 | [6 empty] | 6 mg/kg/dag
1082 | 5 | ondansetron stroop 8 mg/ml | 0.8 | mg | or | misselijkheid en braken bij chemotherapie | 5 x / dag | 1,6 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
1083 | 5 | ondansetron tablet 4 mg/stuk | 4 | mg | or | misselijkheid en braken bij chemotherapie | 6 x / dag | 12 mg |  | 0 | [6 empty] | 14 mg/kg/dag
1084 | 5 | ondansetron tablet 8 mg/stuk | 4 | mg | or | misselijkheid en braken bij chemotherapie | 7 x / dag | 16 mg |  | 0 | [6 empty] | 22 mg/kg/dag
1085 | 5 | ondansetron zetpil 16 mg/stuk | 16 | mg | rect | misselijkheid en braken bij chemotherapie | 8 x / dag | 80 mg |  | 0 | [6 empty] | 128 mg/kg/dag
1086 | 5 | oseltamivir capsule 30 mg/stuk | 30 | mg | or | behandeling influenza | 9 x / dag | 180 mg |  | 0 | [6 empty] | 324 mg/kg/dag
1087 | 5 | oseltamivir capsule 45 mg/stuk | 45 | mg | or | behandeling influenza | 10 x / dag | 315 mg |  | 0 | [6 empty] | 630 mg/kg/dag
1088 | 5 | oseltamivir capsule 75 mg/stuk | 75 | mg | or | behandeling influenza | 11 x / dag | 600 mg |  | 0 | [6 empty] | 1320 mg/kg/dag
1089 | 5 | oseltamivir suspensie voor oraal gebruik 6 mg/ml | 6 | mg | or | behandeling influenza | 12 x / dag | 54 mg |  | 0 | [6 empty] | 130 mg/kg/dag
1090 | 5 | oxazepam tablet 10 mg/stuk | 5 | mg | or | pathologische angst en spanning | 1 x / 2 dagen | 50 mg |  | 0 | [6 empty] | 5 mg/kg/dag
1091 | 5 | oxazepam tablet 50 mg/stuk | 25 | mg | or | pathologische angst en spanning | 1 x / 3 dagen | 275 mg |  | 0 | [6 empty] | 18 mg/kg/dag
1092 | 5 | oxcarbazepine filmomhulde tablet 300 mg/stuk | 150 | mg | or | epilepsie, primair gegeneraliseerde en partiele aanvallen | 2 x / 3 dagen | 1800 mg |  | 0 | [6 empty] | 240 mg/kg/dag
1093 | 5 | oxcarbazepine filmomhulde tablet 600 mg/stuk | 300 | mg | or | epilepsie, primair gegeneraliseerde en partiele aanvallen | 1 x / week | 3900 mg |  | 0 | [6 empty] | 111 mg/kg/dag
1094 | 5 | oxcarbazepine suspensie voor oraal gebruik 60 mg/ml | 60 | mg | or | epilepsie, primair gegeneraliseerde en partiele aanvallen | 2 x / week | 840 mg |  | 0 | [6 empty] | 48 mg/kg/dag
1095 | 5 | oxomemazine stroop 33 mg/ml | 0.33 | mg | or | hoest | 3 x / week | 4,95 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,4 mg/kg/dag
1096 | 5 | oxybuprocaine oogdruppels 4 mg/ml | 4 | mg | oog | oppervlakte anesthesie | 4 x / week | 64 mg |  | 0 | [6 empty] | 7 mg/kg/dag
1097 | 5 | oxybutynine pleister voor transdermaal gebruik 36 mg/stuk | 36 | mg | transderm | urine incontinentie | 1 x / 2 weken | 612 mg |  | 0 | [6 empty] | 9 mg/kg/dag
1098 | 5 | oxybutynine stroop 1 mg/ml | 1 | mg | or | urine incontinentie | 1 x / 4 weken | 18 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,1 mg/kg/dag
1099 | 5 | oxybutynine tablet 25 mg/stuk | 1.25 | mg | or | urine incontinentie | 1 x / 12 weken | 23,75 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,1 mg/kg/dag
1100 | 5 | oxybutynine tablet 5 mg/stuk | 2.5 | mg | or | urine incontinentie | 1 x / 13 weken | 50 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,1 mg/kg/dag
1101 | 5 | oxycodon capsule 5 mg/stuk | 5 | mg | or | ernstige pijn |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
1102 | 5 | oxycodon capsule 10 mg/stuk | 10 | mg | or | ernstige pijn | antenoctum | 220 mg |  | 0 | [6 empty] | 44 mg/kg/dag
1103 | 5 | oxycodon capsule 20 mg/stuk | 20 | mg | or | ernstige pijn | 1 x / dag | 460 mg |  | 0 | [6 empty] | 92 mg/kg/dag
1104 | 5 | oxycodon drank 10 mg/ml | 10 | mg | or | ernstige pijn | 2 x / dag | 240 mg |  | 0 | [6 empty] | 96 mg/kg/dag
1105 | 5 | oxycodon injectievloeistof 10 mg/ml | 10 | mg | iv | ernstige pijn | 3 x / dag | 250 mg |  | 0 | [6 empty] | 150 mg/kg/dag
1106 | 5 | oxycodon injectievloeistof 50 mg/ml | 50 | mg | iv | ernstige pijn | 4 x / dag | 1300 mg |  | 0 | [6 empty] | 1040 mg/kg/dag
1107 | 5 | oxycodon smelttablet 5 mg/stuk | 5 | mg | or | ernstige pijn | 5 x / dag | 135 mg |  | 0 | [6 empty] | 135 mg/kg/dag
1108 | 5 | oxycodon smelttablet 10 mg/stuk | 10 | mg | or | ernstige pijn | 6 x / dag | 280 mg |  | 0 | [6 empty] | 336 mg/kg/dag
1109 | 5 | oxycodon smelttablet 20 mg/stuk | 20 | mg | or | ernstige pijn | 7 x / dag | 580 mg |  | 0 | [6 empty] | 812 mg/kg/dag
1110 | 5 | oxycodon tablet met gereguleerde afgifte 5 mg/stuk | 5 | mg | or | ernstige pijn | 8 x / dag | 150 mg |  | 0 | [6 empty] | 240 mg/kg/dag
1111 | 5 | oxycodon tablet met gereguleerde afgifte 10 mg/stuk | 10 | mg | or | ernstige pijn | 9 x / dag | 10 mg |  | 0 | [6 empty] | 18 mg/kg/dag
1112 | 5 | oxycodon tablet met gereguleerde afgifte 20 mg/stuk | 20 | mg | or | ernstige pijn | 10 x / dag | 40 mg |  | 0 | [6 empty] | 80 mg/kg/dag
1113 | 5 | oxycodon tablet met gereguleerde afgifte 40 mg/stuk | 40 | mg | or | ernstige pijn | 11 x / dag | 120 mg |  | 0 | [6 empty] | 264 mg/kg/dag
1114 | 5 | oxycodon tablet met gereguleerde afgifte 80 mg/stuk | 80 | mg | or | ernstige pijn | 12 x / dag | 320 mg |  | 0 | [6 empty] | 768 mg/kg/dag
1115 | 5 | oxycodon tablet met gereguleerde afgifte 120 mg/stuk | 120 | mg | or | ernstige pijn | 1 x / 2 dagen | 600 mg |  | 0 | [6 empty] | 60 mg/kg/dag
1116 | 5 | palivizumab injectievloeistof 100 mg/ml | 100 | mg | im | profylaxe rsv infectie | 1 x / 3 dagen | 600 mg |  | 0 | [6 empty] | 40 mg/kg/dag
1117 | 5 | pantoprazol maagsapresistente tablet 20 mg/stuk | 20 | mg | or | gastro-oesofageale reflux ziekte | 2 x / 3 dagen | 140 mg |  | 0 | [6 empty] | 19 mg/kg/dag
1118 | 5 | pantoprazol maagsapresistente tablet 40 mg/stuk | 40 | mg | or | gastro-oesofageale reflux ziekte | 1 x / week | 320 mg |  | 0 | [6 empty] | 9 mg/kg/dag
1119 | 5 | pantoprazol poeder voor injectievloeistof 40 mg/stuk | 40 | mg | iv | gastro-oesofageale reflux ziekte | 2 x / week | 360 mg |  | 0 | [6 empty] | 21 mg/kg/dag
1120 | 5 | paracetamol infusievloeistof 10 mg/ml | 10 | mg | iv | pijn, acuut | 3 x / week | 100 mg |  | 0 | [6 empty] | 9 mg/kg/dag
1121 | 5 | paracetamol kauwtablet 120 mg/stuk | 120 | mg | or | pijn, acuut | 4 x / week | 1320 mg |  | 0 | [6 empty] | 151 mg/kg/dag
1122 | 5 | paracetamol smelttablet 250 mg/stuk | 250 | mg | or | pijn, acuut | 1 x / 2 weken | 3000 mg |  | 0 | [6 empty] | 43 mg/kg/dag
1123 | 5 | paracetamol smelttablet 500 mg/stuk | 500 | mg | or | pijn, acuut | 1 x / 4 weken | 6500 mg |  | 0 | [6 empty] | 46 mg/kg/dag
1124 | 5 | paracetamol stroop 24 mg/ml | 24 | mg | or | pijn, acuut | 1 x / 12 weken | 336 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,8 mg/kg/dag
1125 | 5 | paracetamol tablet 500 mg/stuk | 250 | mg | or | pijn, acuut | 1 x / 13 weken | 3750 mg |  | 0 | [6 empty] | 8 mg/kg/dag
1126 | 5 | paracetamol zetpil 60 mg/stuk | 60 | mg | rect | pijn, acuut |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
1127 | 5 | paracetamol zetpil 120 mg/stuk | 120 | mg | rect | pijn, acuut | antenoctum | 2040 mg |  | 0 | [6 empty] | 408 mg/kg/dag
1128 | 5 | paracetamol zetpil 240 mg/stuk | 240 | mg | rect | pijn, acuut | 1 x / dag | 4320 mg |  | 0 | [6 empty] | 864 mg/kg/dag
1129 | 5 | paracetamol zetpil 360 mg/stuk | 360 | mg | rect | pijn, acuut | 2 x / dag | 6840 mg |  | 0 | [6 empty] | 2736 mg/kg/dag
1130 | 5 | paracetamol zetpil 500 mg/stuk | 500 | mg | rect | pijn, acuut | 3 x / dag | 10000 mg |  | 0 | [6 empty] | 6000 mg/kg/dag
1131 | 5 | paracetamol zetpil 1000 mg/stuk | 1000 | mg | rect | pijn, acuut | 4 x / dag | 21000 mg |  | 0 | [6 empty] | 16800 mg/kg/dag
1132 | 5 | paracetamol+codeine tablet 500 mg/stuk | 250 | mg | or | milde pijn en koorts | 5 x / dag | 5500 mg |  | 0 | [6 empty] | 5500 mg/kg/dag
1133 | 5 | paracetamol+codeine zetpil 500 mg/stuk | 500 | mg | rect | acute, matige pijn | 6 x / dag | 11500 mg |  | 0 | [6 empty] | 13800 mg/kg/dag
1134 | 5 | paracetamol+codeine zetpil 500 mg/stuk | 500 | mg | rect | milde pijn en koorts | 7 x / dag | 12000 mg |  | 0 | [6 empty] | 16800 mg/kg/dag
1135 | 5 | paracetamol+coffeine tablet 500 mg/stuk | 250 | mg | or | milde pijn en koorts | 8 x / dag | 6250 mg |  | 0 | [6 empty] | 10000 mg/kg/dag
1136 | 5 | paracetamol+tramadol bruistablet 325 mg/stuk | 325 | mg | or | matige tot ernstige pijn | 9 x / dag | 8450 mg |  | 0 | [6 empty] | 15210 mg/kg/dag
1137 | 5 | paracetamol+tramadol filmomhulde tablet 325 mg/stuk | 325 | mg | or | matige tot ernstige pijn | 10 x / dag | 8775 mg |  | 0 | [6 empty] | 17550 mg/kg/dag
1138 | 5 | paromomycine capsule 250 mg/stuk | 250 | mg | or | amoebiasis, diëntamoeba fragilis | 11 x / dag | 7000 mg |  | 0 | [6 empty] | 15400 mg/kg/dag
1139 | 5 | pegaspargase injectie/infusieoplossing 750 E/ml | 750 | E | im | acute lymfatische leukemie | 12 x / dag | 21750 E |  | 0 | [6 empty] | 52200 E/kg/dag
1140 | 5 | penicillamine capsule 250 mg/stuk | 250 | mg | or | m. wilson | 1 x / 2 dagen | 7500 mg |  | 0 | [6 empty] | 750 mg/kg/dag
1141 | 5 | pentamidine poeder voor injectievloeistof 300 mg/stuk | 300 | mg | im | profylaxe pneumocystis jiroveci pneumonie (pcp) | 1 x / 3 dagen | 300 mg |  | 0 | [6 empty] | 20 mg/kg/dag
1142 | 5 | pentamidine poeder voor vernevelvloeistof 300 mg/stuk | 300 | mg | inh | profylaxe pneumocystis jiroveci pneumonie (pcp) | 2 x / 3 dagen | 600 mg |  | 0 | [6 empty] | 80 mg/kg/dag
1143 | 5 | perampanel tablet 2 mg/stuk | 2 | mg | or | (adjuvans bij) epilepsie | 1 x / week | 6 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,2 mg/kg/dag
1144 | 5 | perampanel tablet 8 mg/stuk | 8 | mg | or | (adjuvans bij) epilepsie | 2 x / week | 32 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
1145 | 5 | permetrine creme 50 mg/gr | 50 | mg | cut | pediculosis capitis (luizen) | 3 x / week | 250 mg |  | 0 | [6 empty] | 21 mg/kg/dag
1146 | 5 | permetrine oplossing voor cutaan gebruik 10 mg/gr | 10 | mg | cut | pediculosis capitis (luizen) | 4 x / week | 60 mg |  | 0 | [6 empty] | 7 mg/kg/dag
1147 | 5 | pethidine injectievloeistof 50 mg/ml | 50 | mg | im | pijnbestrijding | 1 x / 2 weken | 350 mg |  | 0 | [6 empty] | 5 mg/kg/dag
1148 | 5 | picosulfaat-dinatrium druppels voor oraal gebruik 75 mg/ml | 7.5 | mg | or | obstipatie: dulcopearls | 1 x / 4 weken | 60 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,4 mg/kg/dag
1149 | 5 | pilocarpine oogdruppels 20 mg/ml | 20 | mg | oog | glaucoom | 1 x / 12 weken | 180 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,4 mg/kg/dag
1150 | 5 | pilocarpine oogdruppels 20 mg/ml | 20 | mg | oog | glaucoom | 1 x / 13 weken | 200 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,4 mg/kg/dag
1151 | 5 | pilocarpine oogdruppels 40 mg/ml | 40 | mg | oog | glaucoom |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
1152 | 5 | pimozide tablet 1 mg/stuk | 1 | mg | or | psychose, tics, autisme | antenoctum | 12 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
1153 | 5 | pimozide tablet 4 mg/stuk | 2 | mg | or | psychose, tics, autisme | 1 x / dag | 26 mg |  | 0 | [6 empty] | 5 mg/kg/dag
1154 | 5 | pipamperon druppels voor oraal gebruik 40 mg/ml | 40 | mg | or | ernstige agressie | 2 x / dag | 560 mg |  | 0 | [6 empty] | 224 mg/kg/dag
1155 | 5 | pipamperon tablet 40 mg/stuk | 10 | mg | or | ernstige agressie | 3 x / dag | 150 mg |  | 0 | [6 empty] | 90 mg/kg/dag
1156 | 5 | piperacilline+tazobactam poeder voor injectievloeistof 2000 mg/stuk | 2000 | mg | iv | febriele neutropenie, infecties bij cystische fibrose, intra-abdominale infecties | 4 x / dag | 32000 mg |  | 0 | [6 empty] | 25600 mg/kg/dag
1157 | 5 | piperacilline+tazobactam poeder voor injectievloeistof 4000 mg/stuk | 4000 | mg | iv | febriele neutropenie, infecties bij cystische fibrose, intra-abdominale infecties | 5 x / dag | 68000 mg |  | 0 | [6 empty] | 68000 mg/kg/dag
1158 | 5 | pizotifeen tablet 5 mg/stuk | 0.5 | mg | or | onderhoudsbehandeling van migraine en migraineuze hoofdpijnen | 6 x / dag | 9 mg |  | 0 | [6 empty] | 11 mg/kg/dag
1159 | 5 | plantago-ovata granulaat 392 gr/stuk | 3.92 | gr | or | obstipatie | 7 x / dag | 74,48 gr |  | 0 | [6 empty] | 104 gr/kg/dag
1160 | 5 | plantago-ovata poeder voor oraal gebruik 34 gr/stuk | 3.4 | gr | or | obstipatie | 8 x / dag | 68 gr |  | 0 | [6 empty] | 109 gr/kg/dag
1161 | 5 | pneumokokken-13-typen-polysacchariden suspensie voor injectie | 0 |  | im | rijksvaccinatieprogramma pneumokokken | 9 x / dag |  |  | 0 | [6 empty] | 0 /kg/dag
1162 | 5 | polystyreensulfonaat-calcium poeder voor suspensie voor oraal/rectaal gebruik 9 gr/gr | 0.9 | gr | or | hyperkaliemie | 10 x / dag | 19,8 gr |  | 0 | [6 empty] | 40 gr/kg/dag
1163 | 5 | polystyreensulfonaat-natrium poeder voor suspensie voor oraal/rectaal gebruik 999 gr/gr | 0.999 | gr | or | hyperkaliemie | 11 x / dag | 22,977 gr |  | 0 | [6 empty] | 51 gr/kg/dag
1164 | 5 | posaconazol concentraat voor oplossing voor infusie 18 mg/ml | 18 | mg | iv | behandeling invasieve schimmelinfectie | 12 x / dag | 432 mg |  | 0 | [6 empty] | 1037 mg/kg/dag
1165 | 5 | posaconazol maagsapresistente tablet 100 mg/stuk | 100 | mg | or | behandeling invasieve schimmelinfectie | 1 x / 2 dagen | 2500 mg |  | 0 | [6 empty] | 250 mg/kg/dag
1166 | 5 | posaconazol suspensie voor oraal gebruik 40 mg/ml | 40 | mg | or | behandeling invasieve schimmelinfectie | 1 x / 3 dagen | 1040 mg |  | 0 | [6 empty] | 69 mg/kg/dag
1167 | 5 | povidon oogdruppels 20 mg/ml | 20 | mg | oog | verminderde traansecretie | 2 x / 3 dagen | 540 mg |  | 0 | [6 empty] | 72 mg/kg/dag
1168 | 5 | povidon oogdruppels 50 mg/ml | 50 | mg | oog | verminderde traansecretie | 1 x / week | 1400 mg |  | 0 | [6 empty] | 40 mg/kg/dag
1169 | 5 | pravastatine tablet 10 mg/stuk | 10 | mg | or | heterozygote familiaire hypercholesterolemie | 2 x / week | 290 mg |  | 0 | [6 empty] | 17 mg/kg/dag
1170 | 5 | pravastatine tablet 20 mg/stuk | 20 | mg | or | heterozygote familiaire hypercholesterolemie | 3 x / week | 600 mg |  | 0 | [6 empty] | 51 mg/kg/dag
1171 | 5 | pravastatine tablet 40 mg/stuk | 40 | mg | or | heterozygote familiaire hypercholesterolemie | 4 x / week | 40 mg |  | 0 | [6 empty] | 5 mg/kg/dag
1172 | 5 | prednisolon drank 5 mg/ml | 5 | mg | or | juveniele idiopathische arthritis (j.i.a.) | 1 x / 2 weken | 10 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,1 mg/kg/dag
1173 | 5 | prednisolon oogdruppels 5 mg/ml | 5 | mg | oog | inflammatoire, niet-infectieuze aandoening van de conjunctiva, uveitis en post-operatief | 1 x / 4 weken | 15 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,1 mg/kg/dag
1174 | 5 | prednisolon oogdruppels, suspensie 10 mg/ml | 10 | mg | oog | inflammatoire, niet-infectieuze aandoening van de conjunctiva, uveitis en post-operatief | 1 x / 12 weken | 40 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,1 mg/kg/dag
1175 | 5 | prednisolon oogzalf 5 mg/gr | 5 | mg | oog | inflammatoire, niet-infectieuze aandoening van de conjunctiva, uveitis en post-operatief | 1 x / 13 weken | 25 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,1 mg/kg/dag
1176 | 5 | prednisolon poeder voor injectievloeistof 25 mg/stuk | 25 | mg | im | juveniele idiopathische arthritis (j.i.a.) |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
1177 | 5 | prednisolon poeder voor injectievloeistof 25 mg/stuk | 25 | mg | im | juveniele idiopathische arthritis (j.i.a.) | antenoctum | 175 mg |  | 0 | [6 empty] | 35 mg/kg/dag
1178 | 5 | prednisolon tablet 5 mg/stuk | 2.5 | mg | or | juveniele idiopathische arthritis (j.i.a.) | 1 x / dag | 20 mg |  | 0 | [6 empty] | 4 mg/kg/dag
1179 | 5 | prednisolon tablet 20 mg/stuk | 10 | mg | or | juveniele idiopathische arthritis (j.i.a.) | 2 x / dag | 90 mg |  | 0 | [6 empty] | 36 mg/kg/dag
1180 | 5 | prednisolon tablet 30 mg/stuk | 15 | mg | or | juveniele idiopathische arthritis (j.i.a.) | 3 x / dag | 150 mg |  | 0 | [6 empty] | 90 mg/kg/dag
1181 | 5 | prilocaine injectievloeistof 20 mg/ml | 20 | mg | epidur | regionale anesthesie | 4 x / dag | 220 mg |  | 0 | [6 empty] | 176 mg/kg/dag
1182 | 5 | prilocaine injectievloeistof 10 mg/ml | 10 | mg | perineur | regionale anesthesie | 5 x / dag | 120 mg |  | 0 | [6 empty] | 120 mg/kg/dag
1183 | 5 | procarbazine capsule 50 mg/stuk | 50 | mg | or | oncologische aandoeningen | 6 x / dag | 650 mg |  | 0 | [6 empty] | 780 mg/kg/dag
1184 | 5 | proguanil+atovaquon filmomhulde tablet 25 mg/stuk | 25 | mg | or | behandeling malaria tropica | 7 x / dag | 350 mg |  | 0 | [6 empty] | 490 mg/kg/dag
1185 | 5 | proguanil+atovaquon filmomhulde tablet 100 mg/stuk | 100 | mg | or | behandeling malaria tropica | 8 x / dag | 1500 mg |  | 0 | [6 empty] | 2400 mg/kg/dag
1186 | 5 | promethazine injectievloeistof 25 mg/ml | 25 | mg | im | allergische aandoeningen waarbij niet-sederende antihistaminica niet of onvoldoende effectief zijn gebleken | 9 x / dag | 400 mg |  | 0 | [6 empty] | 720 mg/kg/dag
1187 | 5 | promethazine omhulde tablet 25 mg/stuk | 25 | mg | or | allergische aandoeningen waarbij niet-sederende antihistaminica niet of onvoldoende effectief zijn gebleken | 10 x / dag | 425 mg |  | 0 | [6 empty] | 850 mg/kg/dag
1188 | 5 | promethazine stroop 1 mg/ml | 1 | mg | or | allergische aandoeningen waarbij niet-sederende antihistaminica niet of onvoldoende effectief zijn gebleken | 11 x / dag | 18 mg |  | 0 | [6 empty] | 40 mg/kg/dag
1189 | 5 | propafenon omhulde tablet 150 mg/stuk | 150 | mg | or | ernstige therapie-resistente ventriculaire en supraventriculaire aritmieën | 12 x / dag | 2850 mg |  | 0 | [6 empty] | 6840 mg/kg/dag
1190 | 5 | propafenon omhulde tablet 300 mg/stuk | 300 | mg | or | ernstige therapie-resistente ventriculaire en supraventriculaire aritmieën | 1 x / 2 dagen | 6000 mg |  | 0 | [6 empty] | 600 mg/kg/dag
1191 | 5 | propofol emulsie voor injectie 10 mg/ml | 10 | mg | iv | anesthesie: inleiding | 1 x / 3 dagen | 210 mg |  | 0 | [6 empty] | 14 mg/kg/dag
1192 | 5 | propofol emulsie voor injectie 20 mg/ml | 20 | mg | iv | anesthesie: inleiding | 2 x / 3 dagen | 440 mg |  | 0 | [6 empty] | 59 mg/kg/dag
1193 | 5 | propranolol capsule met gereguleerde afgifte 80 mg/stuk | 80 | mg | or | hypertensie | 1 x / week | 1840 mg |  | 0 | [6 empty] | 53 mg/kg/dag
1194 | 5 | propranolol capsule met gereguleerde afgifte 160 mg/stuk | 160 | mg | or | hypertensie | 2 x / week | 3840 mg |  | 0 | [6 empty] | 219 mg/kg/dag
1195 | 5 | propranolol drank 1 mg/ml | 1 | mg | or | hypertensie | 3 x / week | 25 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
1196 | 5 | propranolol tablet 10 mg/stuk | 5 | mg | or | hypertensie | 4 x / week | 130 mg |  | 0 | [6 empty] | 15 mg/kg/dag
1197 | 5 | propranolol tablet 40 mg/stuk | 20 | mg | or | hypertensie | 1 x / 2 weken | 540 mg |  | 0 | [6 empty] | 8 mg/kg/dag
1198 | 5 | propranolol tablet 80 mg/stuk | 40 | mg | or | hypertensie | 1 x / 4 weken | 1120 mg |  | 0 | [6 empty] | 8 mg/kg/dag
1199 | 5 | propylthiouracil tablet 50 mg/stuk | 50 | mg | or | hyperthyreoïdie indien alternatief niet mogelijk is | 1 x / 12 weken | 1450 mg |  | 0 | [6 empty] | 4 mg/kg/dag
1200 | 5 | protamine injectievloeistof 1000 IE/ml | 1000 | IE | iv | heparine overdosering | 1 x / 13 weken | 30000 IE |  | 0 | [6 empty] | 66 IE/kg/dag
1201 | 5 | pyrazinamide tablet 500 mg/stuk | 250 | mg | or | infecties door mycobacterium tuberculosis (in combinatie met andere tuberculose middelen) |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
1202 | 5 | pyridoxine tablet 20 mg/stuk | 10 | mg | or | neonatale epileptische aanvallen | antenoctum | 20 mg |  | 0 | [6 empty] | 4 mg/kg/dag
1203 | 5 | pyridoxine tablet 50 mg/stuk | 50 | mg | or | neonatale epileptische aanvallen | 1 x / dag | 150 mg |  | 0 | [6 empty] | 30 mg/kg/dag
1204 | 5 | pyridoxine tablet 100 mg/stuk | 100 | mg | or | neonatale epileptische aanvallen | 2 x / dag | 400 mg |  | 0 | [6 empty] | 160 mg/kg/dag
1205 | 5 | pyrimethamine tablet 25 mg/stuk | 25 | mg | or | toxoplasmose, congenitaal | 3 x / dag | 125 mg |  | 0 | [6 empty] | 75 mg/kg/dag
1206 | 5 | quetiapine filmomhulde tablet 25 mg/stuk | 25 | mg | or | psychose | 4 x / dag | 150 mg |  | 0 | [6 empty] | 120 mg/kg/dag
1207 | 5 | quetiapine filmomhulde tablet 100 mg/stuk | 100 | mg | or | psychose | 5 x / dag | 700 mg |  | 0 | [6 empty] | 700 mg/kg/dag
1208 | 5 | quetiapine filmomhulde tablet 200 mg/stuk | 200 | mg | or | psychose | 6 x / dag | 1600 mg |  | 0 | [6 empty] | 1920 mg/kg/dag
1209 | 5 | quetiapine filmomhulde tablet 300 mg/stuk | 150 | mg | or | psychose | 7 x / dag | 1350 mg |  | 0 | [6 empty] | 1890 mg/kg/dag
1210 | 5 | quetiapine tablet met gereguleerde afgifte 50 mg/stuk | 50 | mg | or | psychose | 8 x / dag | 500 mg |  | 0 | [6 empty] | 800 mg/kg/dag
1211 | 5 | quetiapine tablet met gereguleerde afgifte 200 mg/stuk | 200 | mg | or | psychose | 9 x / dag | 2200 mg |  | 0 | [6 empty] | 3960 mg/kg/dag
1212 | 5 | quetiapine tablet met gereguleerde afgifte 300 mg/stuk | 300 | mg | or | psychose | 10 x / dag | 3600 mg |  | 0 | [6 empty] | 7200 mg/kg/dag
1213 | 5 | quetiapine tablet met gereguleerde afgifte 400 mg/stuk | 400 | mg | or | psychose | 11 x / dag | 5200 mg |  | 0 | [6 empty] | 11440 mg/kg/dag
1214 | 5 | raltegravir tablet 400 mg/stuk | 400 | mg | or | hiv | 12 x / dag | 5600 mg |  | 0 | [6 empty] | 13440 mg/kg/dag
1215 | 5 | ramipril tablet 125 mg/stuk | 1.25 | mg | or |  | 1 x / 2 dagen | 18,75 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
1216 | 5 | ramipril tablet 25 mg/stuk | 1.25 | mg | or |  | 1 x / 3 dagen | 20 mg |  | 0 | [6 empty] | 1 mg/kg/dag
1217 | 5 | ramipril tablet 5 mg/stuk | 2.5 | mg | or |  | 2 x / 3 dagen | 42,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 6 mg/kg/dag
1218 | 5 | ramipril tablet 10 mg/stuk | 10 | mg | or |  | 1 x / week | 180 mg |  | 0 | [6 empty] | 5 mg/kg/dag
1219 | 5 | ranitidine bruistablet 150 mg/stuk | 150 | mg | or | preventie van stress-ulcera en als ondersteuning bij de behandeling van gastro-intestinale bloedingen | 2 x / week | 2850 mg |  | 0 | [6 empty] | 163 mg/kg/dag
1220 | 5 | ranitidine drank 15 mg/ml | 15 | mg | or | preventie van stress-ulcera en als ondersteuning bij de behandeling van gastro-intestinale bloedingen | 3 x / week | 300 mg |  | 0 | [6 empty] | 26 mg/kg/dag
1221 | 5 | ranitidine injectievloeistof 25 mg/ml | 25 | mg | im | preventie van stress-ulcera en als ondersteuning bij de behandeling van gastro-intestinale bloedingen | 4 x / week | 525 mg |  | 0 | [6 empty] | 60 mg/kg/dag
1222 | 5 | ranitidine tablet 150 mg/stuk | 150 | mg | or | preventie van stress-ulcera en als ondersteuning bij de behandeling van gastro-intestinale bloedingen | 1 x / 2 weken | 3300 mg |  | 0 | [6 empty] | 47 mg/kg/dag
1223 | 5 | ranitidine tablet 300 mg/stuk | 300 | mg | or | preventie van stress-ulcera en als ondersteuning bij de behandeling van gastro-intestinale bloedingen | 1 x / 4 weken | 6900 mg |  | 0 | [6 empty] | 49 mg/kg/dag
1224 | 5 | rasburicase poeder voor oplossing voor infusie 15 mg/stuk | 1.5 | mg | iv | profylaxe en behandeling van acute urekemie | 1 x / 12 weken | 36 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,1 mg/kg/dag
1225 | 5 | rasburicase poeder voor oplossing voor infusie 75 mg/stuk | 7.5 | mg | iv | profylaxe en behandeling van acute urekemie | 1 x / 13 weken | 187,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,4 mg/kg/dag
1226 | 5 | remifentanil poeder voor injectievloeistof 1 mg/stuk | 1 | mg | iv | pijnbestrijding, anesthesie |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
1227 | 5 | remifentanil poeder voor injectievloeistof 2 mg/stuk | 2 | mg | iv | pijnbestrijding, anesthesie | antenoctum | 54 mg |  | 0 | [6 empty] | 11 mg/kg/dag
1228 | 5 | remifentanil poeder voor injectievloeistof 5 mg/stuk | 5 | mg | iv | pijnbestrijding, anesthesie | 1 x / dag | 140 mg |  | 0 | [6 empty] | 28 mg/kg/dag
1229 | 5 | retinol drank 50000 IE/ml | 50000 | IE | or | deficientie | 2 x / dag | 1450000 IE |  | 0 | [6 empty] | 580000 IE/kg/dag
1230 | 5 | rhesus(d)immunoglobuline injectievloeistof 1875 IE/ml | 187.5 | IE | im | incompatibele transfusie met rode bloedcellen | 3 x / dag | 5625 IE |  | 0 | [6 empty] | 3375 IE/kg/dag
1231 | 5 | rhesus(d)immunoglobuline injectievloeistof 500 IE/ml | 500 | IE | im | incompatibele transfusie met rode bloedcellen | 4 x / dag | 500 IE |  | 0 | [6 empty] | 400 IE/kg/dag
1232 | 5 | ribavirine concentraat voor oplossing voor infusie 100 mg/ml | 100 | mg | iv | chronische hepatitis c | 5 x / dag | 200 mg |  | 0 | [6 empty] | 200 mg/kg/dag
1233 | 5 | ribavirine filmomhulde tablet 200 mg/stuk | 200 | mg | or | chronische hepatitis c | 6 x / dag | 600 mg |  | 0 | [6 empty] | 720 mg/kg/dag
1234 | 5 | rifabutine capsule 150 mg/stuk | 150 | mg | or | tuberculose | 7 x / dag | 600 mg |  | 0 | [6 empty] | 840 mg/kg/dag
1235 | 5 | rifampicine capsule 150 mg/stuk | 150 | mg | or | tuberculose | 8 x / dag | 750 mg |  | 0 | [6 empty] | 1200 mg/kg/dag
1236 | 5 | rifampicine capsule 300 mg/stuk | 300 | mg | or | tuberculose | 9 x / dag | 1800 mg |  | 0 | [6 empty] | 3240 mg/kg/dag
1237 | 5 | rifampicine poeder voor oplossing voor infusie 600 mg/stuk | 600 | mg | iv | tuberculose | 10 x / dag | 4200 mg |  | 0 | [6 empty] | 8400 mg/kg/dag
1238 | 5 | rifampicine suspensie voor oraal gebruik 20 mg/ml | 20 | mg | or | tuberculose | 11 x / dag | 160 mg |  | 0 | [6 empty] | 352 mg/kg/dag
1239 | 5 | rilpivirine tablet 25 mg/stuk | 25 | mg | or | hiv | 12 x / dag | 225 mg |  | 0 | [6 empty] | 540 mg/kg/dag
1240 | 5 | risedronaat-natrium filmomhulde tablet 5 mg/stuk | 5 | mg | or | osteogenesis imperfecta, remming botresoptie | 1 x / 2 dagen | 50 mg |  | 0 | [6 empty] | 5 mg/kg/dag
1241 | 5 | risedronaat-natrium filmomhulde tablet 30 mg/stuk | 30 | mg | or | osteogenesis imperfecta, remming botresoptie | 1 x / 3 dagen | 330 mg |  | 0 | [6 empty] | 22 mg/kg/dag
1242 | 5 | risedronaat-natrium filmomhulde tablet 35 mg/stuk | 35 | mg | or | osteogenesis imperfecta, remming botresoptie | 2 x / 3 dagen | 420 mg |  | 0 | [6 empty] | 56 mg/kg/dag
1243 | 5 | risperidon drank 1 mg/ml | 1 | mg | or | pediatrisch delier bij kritisch zieke kinderen | 1 x / week | 13 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,4 mg/kg/dag
1244 | 5 | risperidon omhulde tablet 5 mg/stuk | 0.25 | mg | or | pediatrisch delier bij kritisch zieke kinderen | 2 x / week | 3,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,2 mg/kg/dag
1245 | 5 | risperidon omhulde tablet 1 mg/stuk | 0.5 | mg | or | pediatrisch delier bij kritisch zieke kinderen | 3 x / week | 7,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,6 mg/kg/dag
1246 | 5 | risperidon omhulde tablet 2 mg/stuk | 2 | mg | or | pediatrisch delier bij kritisch zieke kinderen | 4 x / week | 32 mg |  | 0 | [6 empty] | 4 mg/kg/dag
1247 | 5 | risperidon poeder voor suspensie voor injectie 25 mg/stuk | 25 | mg | im | pediatrisch delier bij kritisch zieke kinderen | 1 x / 2 weken | 425 mg |  | 0 | [6 empty] | 6 mg/kg/dag
1248 | 5 | risperidon poeder voor suspensie voor injectie 375 mg/stuk | 37.5 | mg | im | pediatrisch delier bij kritisch zieke kinderen | 1 x / 4 weken | 675 mg |  | 0 | [6 empty] | 5 mg/kg/dag
1249 | 5 | risperidon poeder voor suspensie voor injectie 50 mg/stuk | 50 | mg | im | pediatrisch delier bij kritisch zieke kinderen | 1 x / 12 weken | 950 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
1250 | 5 | risperidon smelttablet 1 mg/stuk | 1 | mg | or | pediatrisch delier bij kritisch zieke kinderen | 1 x / 13 weken | 20 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,04 mg/kg/dag
1251 | 5 | risperidon smelttablet 2 mg/stuk | 2 | mg | or | pediatrisch delier bij kritisch zieke kinderen |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
1252 | 5 | risperidon smelttablet 3 mg/stuk | 3 | mg | or | pediatrisch delier bij kritisch zieke kinderen | antenoctum | 66 mg |  | 0 | [6 empty] | 13 mg/kg/dag
1253 | 5 | risperidon smelttablet 4 mg/stuk | 4 | mg | or | pediatrisch delier bij kritisch zieke kinderen | 1 x / dag | 92 mg |  | 0 | [6 empty] | 18 mg/kg/dag
1254 | 5 | ritonavir drank 80 mg/ml | 80 | mg | or | hiv | 2 x / dag | 1920 mg |  | 0 | [6 empty] | 768 mg/kg/dag
1255 | 5 | ritonavir tablet 100 mg/stuk | 100 | mg | or | hiv | 3 x / dag | 2500 mg |  | 0 | [6 empty] | 1500 mg/kg/dag
1256 | 5 | rituximab concentraat voor oplossing voor infusie 10 mg/ml | 10 | mg | iv | ebv-reactivatie | 4 x / dag | 260 mg |  | 0 | [6 empty] | 208 mg/kg/dag
1257 | 5 | rizatriptan smelttablet 5 mg/stuk | 5 | mg | or | migraine: acute behandeling tijdens hoofdpijnfase | 5 x / dag | 135 mg |  | 0 | [6 empty] | 135 mg/kg/dag
1258 | 5 | rizatriptan smelttablet 10 mg/stuk | 10 | mg | or | migraine: acute behandeling tijdens hoofdpijnfase | 6 x / dag | 280 mg |  | 0 | [6 empty] | 336 mg/kg/dag
1259 | 5 | rocuronium injectievloeistof 10 mg/ml | 10 | mg | iv | verslapping van de skeletspieren bij beademing | 7 x / dag | 290 mg |  | 0 | [6 empty] | 406 mg/kg/dag
1260 | 5 | ropivacaine injectie/infusieoplossing 2 mg/ml | 2 | mg | epidur | epidurale pijnstilling | 8 x / dag | 60 mg |  | 0 | [6 empty] | 96 mg/kg/dag
1261 | 5 | ropivacaine injectievloeistof 2 mg/ml | 2 | mg | epidur | epidurale pijnstilling | 9 x / dag | 2 mg |  | 0 | [6 empty] | 4 mg/kg/dag
1262 | 5 | ropivacaine injectievloeistof 75 mg/ml | 7.5 | mg | epidur | epidurale pijnstilling | 10 x / dag | 15 mg |  | 0 | [6 empty] | 30 mg/kg/dag
1263 | 5 | ropivacaine injectievloeistof 10 mg/ml | 10 | mg | epidur | epidurale pijnstilling | 11 x / dag | 30 mg |  | 0 | [6 empty] | 66 mg/kg/dag
1264 | 5 | rosuvastatine filmomhulde tablet 5 mg/stuk | 5 | mg | or | heterozygote familiaire hypercholesterolemie | 12 x / dag | 20 mg |  | 0 | [6 empty] | 48 mg/kg/dag
1265 | 5 | rosuvastatine filmomhulde tablet 10 mg/stuk | 10 | mg | or | heterozygote familiaire hypercholesterolemie | 1 x / 2 dagen | 50 mg |  | 0 | [6 empty] | 5 mg/kg/dag
1266 | 5 | rosuvastatine filmomhulde tablet 40 mg/stuk | 40 | mg | or | heterozygote familiaire hypercholesterolemie | 1 x / 3 dagen | 240 mg |  | 0 | [6 empty] | 16 mg/kg/dag
1267 | 5 | rufinamide suspensie voor oraal gebruik 40 mg/ml | 40 | mg | or | adjuvante behandeling van aanvallen bij syndroom van lennox-gastaut: zonder valproaat | 2 x / 3 dagen | 280 mg |  | 0 | [6 empty] | 37 mg/kg/dag
1268 | 5 | rufinamide tablet 200 mg/stuk | 200 | mg | or | adjuvante behandeling van aanvallen bij syndroom van lennox-gastaut: zonder valproaat | 1 x / week | 1600 mg |  | 0 | [6 empty] | 46 mg/kg/dag
1269 | 5 | rufinamide tablet 400 mg/stuk | 400 | mg | or | adjuvante behandeling van aanvallen bij syndroom van lennox-gastaut: zonder valproaat | 2 x / week | 3600 mg |  | 0 | [6 empty] | 206 mg/kg/dag
1270 | 5 | rupatadine tablet 10 mg/stuk | 10 | mg | or | allergische rhinitis en chronische urticaria | 3 x / week | 100 mg |  | 0 | [6 empty] | 9 mg/kg/dag
1271 | 5 | salbutamol aerosol 100 mcg/dose | 100 | mcg | inh |  | 4 x / week | 1100 mcg |  | 0 | [6 empty] | 126 mcg/kg/dag
1272 | 5 | salbutamol inhalatiepoeder 200 mcg/dose | 200 | mcg | inh |  | 1 x / 2 weken | 2400 mcg |  | 0 | [6 empty] | 34 mcg/kg/dag
1273 | 5 | salbutamol vernevelvloeistof 1 mg/ml | 1 | mg | inh |  | 1 x / 4 weken | 13 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,1 mg/kg/dag
1274 | 5 | salbutamol vernevelvloeistof 5 mg/ml | 5 | mg | inh |  | 1 x / 12 weken | 70 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,2 mg/kg/dag
1275 | 5 | salicylzuur zalf 100 mg/gr | 100 | mg | cut | hyperkeratose | 1 x / 13 weken | 1500 mg |  | 0 | [6 empty] | 3 mg/kg/dag
1276 | 5 | salicylzuur zalf 200 mg/gr | 200 | mg | cut | hyperkeratose |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
1277 | 5 | salmeterol aerosol 25 mcg/dose | 25 | mcg | inh | bronchusverwijding (langwerkend) | antenoctum | 425 mcg |  | 0 | [6 empty] | 85 mcg/kg/dag
1278 | 5 | salmeterol inhalatiepoeder 50 mcg/dose | 50 | mcg | inh | bronchusverwijding (langwerkend) | 1 x / dag | 900 mcg |  | 0 | [6 empty] | 180 mcg/kg/dag
1279 | 5 | salmeterol+fluticason aerosol 25 mcg/dose | 25 | mcg | inh | astma onderhoudsbehandeling | 2 x / dag | 475 mcg |  | 0 | [6 empty] | 190 mcg/kg/dag
1280 | 5 | salmeterol+fluticason aerosol 25 mcg/dose | 25 | mcg | inh | astma onderhoudsbehandeling | 3 x / dag | 500 mcg |  | 0 | [6 empty] | 300 mcg/kg/dag
1281 | 5 | salmeterol+fluticason aerosol 25 mcg/dose | 25 | mcg | inh | astma onderhoudsbehandeling | 4 x / dag | 525 mcg |  | 0 | [6 empty] | 420 mcg/kg/dag
1282 | 5 | salmeterol+fluticason inhalatiepoeder 50 mcg/dose | 50 | mcg | inh | astma onderhoudsbehandeling | 5 x / dag | 1100 mcg |  | 0 | [6 empty] | 1100 mcg/kg/dag
1283 | 5 | salmeterol+fluticason inhalatiepoeder 50 mcg/dose | 50 | mcg | inh | astma onderhoudsbehandeling | 6 x / dag | 1150 mcg |  | 0 | [6 empty] | 1380 mcg/kg/dag
1284 | 5 | salmeterol+fluticason inhalatiepoeder 50 mcg/dose | 50 | mcg | inh | astma onderhoudsbehandeling | 7 x / dag | 1200 mcg |  | 0 | [6 empty] | 1680 mcg/kg/dag
1285 | 5 | scopolaminebutyl injectievloeistof 20 mg/ml | 20 | mg | im | ter coupering van kolieken van het maagdarmkanaal | 8 x / dag | 500 mg |  | 0 | [6 empty] | 800 mg/kg/dag
1286 | 5 | scopolaminebutyl tablet 10 mg/stuk | 10 | mg | or | ter coupering van kolieken van het maagdarmkanaal | 9 x / dag | 260 mg |  | 0 | [6 empty] | 468 mg/kg/dag
1287 | 5 | scopolaminebutyl zetpil 10 mg/stuk | 5 | mg | rect | ter coupering van kolieken van het maagdarmkanaal | 10 x / dag | 135 mg |  | 0 | [6 empty] | 270 mg/kg/dag
1288 | 5 | seleensulfide suspensie voor cutaan gebruik 25 mg/ml | 25 | mg | cut | sebborhoisch eczeem behaarde hoofdhuid | 11 x / dag | 700 mg |  | 0 | [6 empty] | 1540 mg/kg/dag
1289 | 5 | senna tablet 185 mg/stuk | 92.5 | mg | or | obstipatie | 12 x / dag | 2682,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 6438 mg/kg/dag
1290 | 5 | sennosiden-a+b stroop 2 mg/ml | 2 | mg | or | obstipatie | 1 x / 2 dagen | 60 mg |  | 0 | [6 empty] | 6 mg/kg/dag
1291 | 5 | sertraline concentraat voor drank 20 mg/ml | 20 | mg | or | obsessief compulsieve stoornis | 1 x / 3 dagen | 20 mg |  | 0 | [6 empty] | 1 mg/kg/dag
1292 | 5 | sertraline tablet 50 mg/stuk | 25 | mg | or | obsessief compulsieve stoornis | 2 x / 3 dagen | 50 mg |  | 0 | [6 empty] | 7 mg/kg/dag
1293 | 5 | sertraline tablet 100 mg/stuk | 100 | mg | or | obsessief compulsieve stoornis | 1 x / week | 300 mg |  | 0 | [6 empty] | 9 mg/kg/dag
1294 | 5 | sevelameer poeder voor orale suspensie 24 gr/stuk | 2.4 | gr | or | hyperfosfatemie bij hemodialyse | 2 x / week | 9,6 gr |  | 0 | [6 empty] | 0,5 gr/kg/dag
1295 | 5 | sevelameer tablet 800 mg/stuk | 800 | mg | or | hyperfosfatemie bij hemodialyse | 3 x / week | 4000 mg |  | 0 | [6 empty] | 343 mg/kg/dag
1296 | 5 | sildenafil injectievloeistof 8 mg/ml | 0.8 | mg | iv | pulmonale arteriele hypertensie | 4 x / week | 4,8 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,5 mg/kg/dag
1297 | 5 | sildenafil tablet 20 mg/stuk | 20 | mg | or | pulmonale arteriele hypertensie | 1 x / 2 weken | 140 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
1298 | 5 | sildenafil tablet 25 mg/stuk | 25 | mg | or | pulmonale arteriele hypertensie | 1 x / 4 weken | 200 mg |  | 0 | [6 empty] | 1 mg/kg/dag
1299 | 5 | sildenafil tablet 50 mg/stuk | 50 | mg | or | pulmonale arteriele hypertensie | 1 x / 12 weken | 450 mg |  | 0 | [6 empty] | 1 mg/kg/dag
1300 | 5 | simvastatine filmomhulde tablet 10 mg/stuk | 10 | mg | or | heterozygote familiaire hypercholesterolemie | 1 x / 13 weken | 100 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,2 mg/kg/dag
1301 | 5 | simvastatine filmomhulde tablet 20 mg/stuk | 20 | mg | or | heterozygote familiaire hypercholesterolemie |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
1302 | 5 | simvastatine filmomhulde tablet 40 mg/stuk | 20 | mg | or | heterozygote familiaire hypercholesterolemie | antenoctum | 240 mg |  | 0 | [6 empty] | 48 mg/kg/dag
1303 | 5 | simvastatine filmomhulde tablet 60 mg/stuk | 30 | mg | or | heterozygote familiaire hypercholesterolemie | 1 x / dag | 390 mg |  | 0 | [6 empty] | 78 mg/kg/dag
1304 | 5 | simvastatine+ezetimib tablet 20 mg/stuk | 20 | mg | or | homozychote familiaire hypercholesterolemie | 2 x / dag | 280 mg |  | 0 | [6 empty] | 112 mg/kg/dag
1305 | 5 | simvastatine+ezetimib tablet 40 mg/stuk | 40 | mg | or | homozychote familiaire hypercholesterolemie | 3 x / dag | 600 mg |  | 0 | [6 empty] | 360 mg/kg/dag
1306 | 5 | simvastatine+ezetimib tablet 80 mg/stuk | 80 | mg | or | homozychote familiaire hypercholesterolemie | 4 x / dag | 1280 mg |  | 0 | [6 empty] | 1024 mg/kg/dag
1307 | 5 | somatropine injectievloeistof 333 mg/ml | 3.33 | mg | sc | groeistoornis tgv groeihormoondeficientie | 5 x / dag | 56,61 mg |  | 0 | [6 empty] | 57 mg/kg/dag
1308 | 5 | somatropine injectievloeistof 5 mg/ml | 5 | mg | sc | groeistoornis tgv groeihormoondeficientie | 6 x / dag | 90 mg |  | 0 | [6 empty] | 108 mg/kg/dag
1309 | 5 | somatropine injectievloeistof 667 mg/ml | 6.67 | mg | sc | groeistoornis tgv groeihormoondeficientie | 7 x / dag | 126,73 mg |  | 0 | [6 empty] | 177 mg/kg/dag
1310 | 5 | somatropine injectievloeistof 10 mg/ml | 10 | mg | sc | groeistoornis tgv groeihormoondeficientie | 8 x / dag | 200 mg |  | 0 | [6 empty] | 320 mg/kg/dag
1311 | 5 | somatropine poeder voor injectievloeistof 4 mg/stuk | 4 | mg | sc | groeistoornis tgv groeihormoondeficientie | 9 x / dag | 84 mg |  | 0 | [6 empty] | 151 mg/kg/dag
1312 | 5 | somatropine poeder voor injectievloeistof 5 mg/stuk | 5 | mg | sc | groeistoornis tgv groeihormoondeficientie | 10 x / dag | 110 mg |  | 0 | [6 empty] | 220 mg/kg/dag
1313 | 5 | somatropine poeder voor injectievloeistof 6 mg/stuk | 6 | mg | sc | groeistoornis tgv groeihormoondeficientie | 11 x / dag | 138 mg |  | 0 | [6 empty] | 304 mg/kg/dag
1314 | 5 | somatropine poeder voor injectievloeistof 10 mg/stuk | 10 | mg | sc | groeistoornis tgv groeihormoondeficientie | 12 x / dag | 240 mg |  | 0 | [6 empty] | 576 mg/kg/dag
1315 | 5 | somatropine poeder voor injectievloeistof 12 mg/stuk | 12 | mg | sc | groeistoornis tgv groeihormoondeficientie | 1 x / 2 dagen | 300 mg |  | 0 | [6 empty] | 30 mg/kg/dag
1316 | 5 | somatropine poeder voor injectievloeistof 24 mg/stuk | 24 | mg | sc | groeistoornis tgv groeihormoondeficientie | 1 x / 3 dagen | 624 mg |  | 0 | [6 empty] | 42 mg/kg/dag
1317 | 5 | sorbitol+docusaat-natrium klysma 250 mg/ml | 250 | mg | rect | obstipatie | 2 x / 3 dagen | 6750 mg |  | 0 | [6 empty] | 900 mg/kg/dag
1318 | 5 | sorbitol+natriumlaurylsulfoacetaat klysma 625 mg/ml | 625 | mg | rect | obstipatie | 1 x / week | 17500 mg |  | 0 | [6 empty] | 500 mg/kg/dag
1319 | 5 | sotalol tablet 40 mg/stuk | 40 | mg | or | conversie aritmieën | 2 x / week | 1160 mg |  | 0 | [6 empty] | 66 mg/kg/dag
1320 | 5 | sotalol tablet 80 mg/stuk | 40 | mg | or | conversie aritmieën | 3 x / week | 1200 mg |  | 0 | [6 empty] | 103 mg/kg/dag
1321 | 5 | spironolacton drank 1 mg/ml | 1 | mg | or | diurese | 4 x / week | 1 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,1 mg/kg/dag
1322 | 5 | spironolacton tablet 25 mg/stuk | 25 | mg | or | diurese | 1 x / 2 weken | 50 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,7 mg/kg/dag
1323 | 5 | spironolacton tablet 50 mg/stuk | 50 | mg | or | diurese | 1 x / 4 weken | 150 mg |  | 0 | [6 empty] | 1 mg/kg/dag
1324 | 5 | spironolacton tablet 100 mg/stuk | 50 | mg | or | diurese | 1 x / 12 weken | 200 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,5 mg/kg/dag
1325 | 5 | stavudine capsule 30 mg/stuk | 30 | mg | or | hiv | 1 x / 13 weken | 150 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,3 mg/kg/dag
1326 | 5 | stavudine capsule 40 mg/stuk | 40 | mg | or | hiv |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
1327 | 5 | stavudine drank 1 mg/ml | 1 | mg | or | hiv | antenoctum | 7 mg |  | 0 | [6 empty] | 1 mg/kg/dag
1328 | 5 | streptokinase poeder voor injectievloeistof 250000 IE/stuk | 250000 | IE | iv | trombolyse | 1 x / dag | 2000000 IE |  | 0 | [6 empty] | 400000 IE/kg/dag
1329 | 5 | sucralfaat granulaat 1 gr/stuk | 1 | gr | or | reflux oesofagitis, profylaxe van stress- en recidiverende ulcera | 2 x / dag | 9 gr |  | 0 | [6 empty] | 4 gr/kg/dag
1330 | 5 | sucralfaat suspensie voor oraal gebruik 1 gr/stuk | 1 | gr | or | reflux oesofagitis, profylaxe van stress- en recidiverende ulcera | 3 x / dag | 10 gr |  | 0 | [6 empty] | 6 gr/kg/dag
1331 | 5 | sufentanil injectievloeistof 5 mcg/ml | 5 | mcg | iv | pijnbestrijding, anesthesie | 4 x / dag | 55 mcg |  | 0 | [6 empty] | 44 mcg/kg/dag
1332 | 5 | sufentanil injectievloeistof 50 mcg/ml | 50 | mcg | iv | pijnbestrijding, anesthesie | 5 x / dag | 600 mcg |  | 0 | [6 empty] | 600 mcg/kg/dag
1333 | 5 | sugammadex injectievloeistof 100 mg/ml | 100 | mg | iv | standaardopheffing van een door rocuronium geïnduceerde neuromusculaire blokkade | 6 x / dag | 1300 mg |  | 0 | [6 empty] | 1560 mg/kg/dag
1334 | 5 | sulconazol oplossing voor cutaan gebruik 10 mg/ml | 10 | mg | cut | schimmelinfecties van de huid | 7 x / dag | 140 mg |  | 0 | [6 empty] | 196 mg/kg/dag
1335 | 5 | sulfasalazine maagsapresistente tablet 500 mg/stuk | 500 | mg | or | juveniele idiopathische arthritis (j.i.a.) | 8 x / dag | 7500 mg |  | 0 | [6 empty] | 12000 mg/kg/dag
1336 | 5 | sulfasalazine suspensie voor oraal gebruik 100 mg/ml | 100 | mg | or | juveniele idiopathische arthritis (j.i.a.) | 9 x / dag | 1600 mg |  | 0 | [6 empty] | 2880 mg/kg/dag
1337 | 5 | sumatriptan dispergeerbare tablet 50 mg/stuk | 50 | mg | or | migraine aanval: acute behandelingtijdens de hoofdpijnfase; cluster hoofdpijn | 10 x / dag | 850 mg |  | 0 | [6 empty] | 1700 mg/kg/dag
1338 | 5 | sumatriptan dispergeerbare tablet 100 mg/stuk | 100 | mg | or | migraine aanval: acute behandelingtijdens de hoofdpijnfase; cluster hoofdpijn | 11 x / dag | 1800 mg |  | 0 | [6 empty] | 3960 mg/kg/dag
1339 | 5 | sumatriptan injectievloeistof 12 mg/ml | 12 | mg | sc | migraine aanval: acute behandelingtijdens de hoofdpijnfase; cluster hoofdpijn | 12 x / dag | 228 mg |  | 0 | [6 empty] | 547 mg/kg/dag
1340 | 5 | sumatriptan neusspray 10 mg/stuk | 10 | mg | nasaal | migraine aanval: acute behandelingtijdens de hoofdpijnfase; cluster hoofdpijn | 1 x / 2 dagen | 200 mg |  | 0 | [6 empty] | 20 mg/kg/dag
1341 | 5 | sumatriptan neusspray 20 mg/stuk | 20 | mg | nasaal | migraine aanval: acute behandelingtijdens de hoofdpijnfase; cluster hoofdpijn | 1 x / 3 dagen | 420 mg |  | 0 | [6 empty] | 28 mg/kg/dag
1342 | 5 | suxamethonium injectievloeistof 50 mg/ml | 50 | mg | im | verslapping van skeletspieren | 2 x / 3 dagen | 1100 mg |  | 0 | [6 empty] | 147 mg/kg/dag
1343 | 5 | tacrolimus capsule 5 mg/stuk | 0.5 | mg | or | profylaxe afstoting levertransplantatie | 1 x / week | 11,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,3 mg/kg/dag
1344 | 5 | tacrolimus capsule 1 mg/stuk | 1 | mg | or | profylaxe afstoting levertransplantatie | 2 x / week | 24 mg |  | 0 | [6 empty] | 1 mg/kg/dag
1345 | 5 | tacrolimus capsule 5 mg/stuk | 5 | mg | or | profylaxe afstoting levertransplantatie | 3 x / week | 125 mg |  | 0 | [6 empty] | 11 mg/kg/dag
1346 | 5 | tacrolimus capsule met gereguleerde afgifte 5 mg/stuk | 0.5 | mg | or | profylaxe afstoting levertransplantatie | 4 x / week | 13 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
1347 | 5 | tacrolimus capsule met gereguleerde afgifte 1 mg/stuk | 1 | mg | or | profylaxe afstoting levertransplantatie | 1 x / 2 weken | 27 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,4 mg/kg/dag
1348 | 5 | tacrolimus capsule met gereguleerde afgifte 3 mg/stuk | 3 | mg | or | profylaxe afstoting levertransplantatie | 1 x / 4 weken | 84 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,6 mg/kg/dag
1349 | 5 | tacrolimus capsule met gereguleerde afgifte 5 mg/stuk | 5 | mg | or | profylaxe afstoting levertransplantatie | 1 x / 12 weken | 145 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,3 mg/kg/dag
1350 | 5 | tacrolimus concentraat voor oplossing voor infusie 5 mg/ml | 5 | mg | iv | profylaxe afstoting levertransplantatie | 1 x / 13 weken | 150 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,3 mg/kg/dag
1351 | 5 | tacrolimus granulaat voor orale suspensie 2 mg/stuk | 0.2 | mg | or | profylaxe afstoting levertransplantatie |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
1352 | 5 | teicoplanine poeder voor injectievloeistof 200 mg/stuk | 200 | mg | im | infecties | antenoctum | 400 mg |  | 0 | [6 empty] | 80 mg/kg/dag
1353 | 5 | teicoplanine poeder voor injectievloeistof 400 mg/stuk | 400 | mg | im | infecties | 1 x / dag | 1200 mg |  | 0 | [6 empty] | 240 mg/kg/dag
1354 | 5 | temazepam capsule 10 mg/stuk | 10 | mg | or | kortdurende behandeling van ernstige slaapstoornissen | 2 x / dag | 40 mg |  | 0 | [6 empty] | 16 mg/kg/dag
1355 | 5 | temazepam capsule 20 mg/stuk | 20 | mg | or | kortdurende behandeling van ernstige slaapstoornissen | 3 x / dag | 100 mg |  | 0 | [6 empty] | 60 mg/kg/dag
1356 | 5 | temazepam tablet 10 mg/stuk | 10 | mg | or | kortdurende behandeling van ernstige slaapstoornissen | 4 x / dag | 60 mg |  | 0 | [6 empty] | 48 mg/kg/dag
1357 | 5 | teniposide concentraat voor oplossing voor infusie 10 mg/ml | 10 | mg | iv | oncologische aandoeningen | 5 x / dag | 70 mg |  | 0 | [6 empty] | 70 mg/kg/dag
1358 | 5 | tenofovir tablet 245 mg/stuk | 245 | mg | or | hiv | 6 x / dag | 1960 mg |  | 0 | [6 empty] | 2352 mg/kg/dag
1359 | 5 | terbinafine creme 10 mg/gr | 10 | mg | cut | schimmelinfecties van de huid | 7 x / dag | 90 mg |  | 0 | [6 empty] | 126 mg/kg/dag
1360 | 5 | terbinafine tablet 250 mg/stuk | 125 | mg | or | schimmel infectie | 8 x / dag | 1250 mg |  | 0 | [6 empty] | 2000 mg/kg/dag
1361 | 5 | terbutaline inhalatiepoeder 25 mg/dose | 0.25 | mg | inh | bronchusverwijding (kortwerkend) bij intermitterende astma klachten | 9 x / dag | 2,75 mg |  | 0 | [6 empty] | 5 mg/kg/dag
1362 | 5 | terbutaline inhalatiepoeder 5 mg/dose | 0.5 | mg | inh | bronchusverwijding (kortwerkend) bij intermitterende astma klachten | 10 x / dag | 6 mg |  | 0 | [6 empty] | 12 mg/kg/dag
1363 | 5 | testosteron capsule 40 mg/stuk | 40 | mg | or | substitutietherapie, hypogonadisme | 11 x / dag | 520 mg |  | 0 | [6 empty] | 1144 mg/kg/dag
1364 | 5 | testosteron gel 10 mg/gr | 10 | mg | transderm | substitutietherapie, hypogonadisme | 12 x / dag | 140 mg |  | 0 | [6 empty] | 336 mg/kg/dag
1365 | 5 | testosteron gel 20 mg/gr | 20 | mg | transderm | substitutietherapie, hypogonadisme | 1 x / 2 dagen | 300 mg |  | 0 | [6 empty] | 30 mg/kg/dag
1366 | 5 | testosteron injectievloeistof 30 mg/ml | 30 | mg | im | substitutietherapie, hypogonadisme | 1 x / 3 dagen | 480 mg |  | 0 | [6 empty] | 32 mg/kg/dag
1367 | 5 | testosteron injectievloeistof 250 mg/ml | 250 | mg | im | substitutietherapie, hypogonadisme | 2 x / 3 dagen | 4250 mg |  | 0 | [6 empty] | 567 mg/kg/dag
1368 | 5 | tetanusimmunoglobuline injectievloeistof 125 IE/ml | 125 | IE | im | profylaxe bij verwondingen: indien niet volledig gevaccineerd volgens rijksvaccinatie programma | 1 x / week | 2250 IE |  | 0 | [6 empty] | 64 IE/kg/dag
1369 | 5 | tetracaine oogdruppels 5 mg/ml | 5 | mg | oog | oppervlakte anesthesie | 2 x / week | 95 mg |  | 0 | [6 empty] | 5 mg/kg/dag
1370 | 5 | tetracaine oogdruppels 10 mg/ml | 10 | mg | oog | oppervlakte anesthesie | 3 x / week | 200 mg |  | 0 | [6 empty] | 17 mg/kg/dag
1371 | 5 | tetracosactide injectievloeistof 25 mg/ml | 0.25 | mg | im | syndroom van west | 4 x / week | 5,25 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,6 mg/kg/dag
1372 | 5 | tetracycline capsule 250 mg/stuk | 250 | mg | or | infecties | 1 x / 2 weken | 5500 mg |  | 0 | [6 empty] | 79 mg/kg/dag
1373 | 5 | theofylline tablet met gereguleerde afgifte 175 mg/stuk | 175 | mg | or | neonatale apneu | 1 x / 4 weken | 4025 mg |  | 0 | [6 empty] | 29 mg/kg/dag
1374 | 5 | theofylline tablet met gereguleerde afgifte 250 mg/stuk | 125 | mg | or | neonatale apneu | 1 x / 12 weken | 3000 mg |  | 0 | [6 empty] | 7 mg/kg/dag
1375 | 5 | theofylline tablet met gereguleerde afgifte 350 mg/stuk | 350 | mg | or | neonatale apneu | 1 x / 13 weken | 8750 mg |  | 0 | [6 empty] | 19 mg/kg/dag
1376 | 5 | thiamazol tablet 10 mg/stuk | 10 | mg | or | hyperthyreoidie |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
1377 | 5 | thiamazol tablet 30 mg/stuk | 30 | mg | or | hyperthyreoidie | antenoctum | 810 mg |  | 0 | [6 empty] | 162 mg/kg/dag
1378 | 5 | thiamine injectievloeistof 100 mg/ml | 100 | mg | im | deficientie | 1 x / dag | 2800 mg |  | 0 | [6 empty] | 560 mg/kg/dag
1379 | 5 | thiamine tablet 25 mg/stuk | 12.5 | mg | or | deficientie | 2 x / dag | 362,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 145 mg/kg/dag
1380 | 5 | thiamine tablet 50 mg/stuk | 25 | mg | or | deficientie | 3 x / dag | 750 mg |  | 0 | [6 empty] | 450 mg/kg/dag
1381 | 5 | thiamine tablet 100 mg/stuk | 50 | mg | or | deficientie | 4 x / dag | 50 mg |  | 0 | [6 empty] | 40 mg/kg/dag
1382 | 5 | thiopental poeder voor injectievloeistof 500 mg/stuk | 500 | mg | iv | status epilepticus | 5 x / dag | 1000 mg |  | 0 | [6 empty] | 1000 mg/kg/dag
1383 | 5 | thiotepa poeder voor oplossing voor infusie 15 mg/stuk | 15 | mg | iv | oncologische aandoeningen | 6 x / dag | 45 mg |  | 0 | [6 empty] | 54 mg/kg/dag
1384 | 5 | thiotepa poeder voor oplossing voor infusie 100 mg/stuk | 100 | mg | iv | oncologische aandoeningen | 7 x / dag | 400 mg |  | 0 | [6 empty] | 560 mg/kg/dag
1385 | 5 | thymocytenimmunoglobuline poeder voor oplossing voor infusie 25 mg/stuk | 25 | mg | iv | beenmergtransplantatie | 8 x / dag | 125 mg |  | 0 | [6 empty] | 200 mg/kg/dag
1386 | 5 | tigecycline poeder voor oplossing voor infusie 50 mg/stuk | 50 | mg | iv | infecties van huid en weke delen en intra-abdominale infecties | 9 x / dag | 300 mg |  | 0 | [6 empty] | 540 mg/kg/dag
1387 | 5 | timolol oogdruppels 1 mg/ml | 1 | mg | oog | glaucoom | 10 x / dag | 7 mg |  | 0 | [6 empty] | 14 mg/kg/dag
1388 | 5 | timolol oogdruppels 25 mg/ml | 2.5 | mg | oog | glaucoom | 11 x / dag | 20 mg |  | 0 | [6 empty] | 44 mg/kg/dag
1389 | 5 | timolol oogdruppels 5 mg/ml | 5 | mg | oog | glaucoom | 12 x / dag | 45 mg |  | 0 | [6 empty] | 108 mg/kg/dag
1390 | 5 | timolol ooggel 1 mg/gr | 1 | mg | oog | glaucoom | 1 x / 2 dagen | 10 mg |  | 0 | [6 empty] | 1 mg/kg/dag
1391 | 5 | timotheegraspollen lyophilisaat voor oraal gebruik 75000 E/stuk | 75000 | E | subling | inhalatieallergie gras | 1 x / 3 dagen | 825000 E |  | 0 | [6 empty] | 55000 E/kg/dag
1392 | 5 | tinzaparine injectievloeistof 20000 IE/ml | 20000 | IE | sc | profylaxe trombo-embolische complicaties | 2 x / 3 dagen | 240000 IE |  | 0 | [6 empty] | 32000 IE/kg/dag
1393 | 5 | tioguanine tablet 40 mg/stuk | 20 | mg | or | oncologische aandoeningen | 1 x / week | 260 mg |  | 0 | [6 empty] | 7 mg/kg/dag
1394 | 5 | tobramycine inhalatiepoeder 28 mg/stuk | 28 | mg | inh | sepsis en ernstige infecties | 2 x / week | 392 mg |  | 0 | [6 empty] | 22 mg/kg/dag
1395 | 5 | tobramycine injectievloeistof 40 mg/ml | 40 | mg | im | sepsis en ernstige infecties | 3 x / week | 600 mg |  | 0 | [6 empty] | 51 mg/kg/dag
1396 | 5 | tobramycine oogdruppels 3 mg/ml | 3 | mg | oog | ernstige bacteriële ooginfecties | 4 x / week | 48 mg |  | 0 | [6 empty] | 6 mg/kg/dag
1397 | 5 | tobramycine oogzalf 3 mg/gr | 3 | mg | oog | ernstige bacteriële ooginfecties | 1 x / 2 weken | 51 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,7 mg/kg/dag
1398 | 5 | tobramycine vernevelvloeistof 60 mg/ml | 60 | mg | inh | sepsis en ernstige infecties | 1 x / 4 weken | 1080 mg |  | 0 | [6 empty] | 8 mg/kg/dag
1399 | 5 | tobramycine vernevelvloeistof 75 mg/ml | 75 | mg | inh | sepsis en ernstige infecties | 1 x / 12 weken | 1425 mg |  | 0 | [6 empty] | 3 mg/kg/dag
1400 | 5 | tocilizumab concentraat voor oplossing voor infusie 20 mg/ml | 20 | mg | iv | systemische juveniele idiopathische arthritis (s.j.i.a.) | 1 x / 13 weken | 400 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,9 mg/kg/dag
1401 | 5 | tocilizumab injectievloeistof 180 mg/ml | 180 | mg | sc | systemische juveniele idiopathische arthritis (s.j.i.a.) |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
1402 | 5 | tocoferol,-dl-alfa- tablet 50 mg/stuk | 25 | mg | or | suppletie bij cystische fibrose | antenoctum | 550 mg |  | 0 | [6 empty] | 110 mg/kg/dag
1403 | 5 | tocofersolan drank 50 mg/ml | 50 | mg | or | chronische cholestase | 1 x / dag | 1150 mg |  | 0 | [6 empty] | 230 mg/kg/dag
1404 | 5 | tolterodine capsule met gereguleerde afgifte 2 mg/stuk | 2 | mg | or | urine incontinentie, overactief blaas syndroom, neurogene blaas | 2 x / dag | 48 mg |  | 0 | [6 empty] | 19 mg/kg/dag
1405 | 5 | tolterodine capsule met gereguleerde afgifte 4 mg/stuk | 4 | mg | or | urine incontinentie, overactief blaas syndroom, neurogene blaas | 3 x / dag | 100 mg |  | 0 | [6 empty] | 60 mg/kg/dag
1406 | 5 | tolterodine omhulde tablet 1 mg/stuk | 1 | mg | or | urine incontinentie, overactief blaas syndroom, neurogene blaas | 4 x / dag | 26 mg |  | 0 | [6 empty] | 21 mg/kg/dag
1407 | 5 | topiramaat capsule 15 mg/stuk | 15 | mg | or | epilepsie, adjuvante therapie bij partiele aanvallen en | 5 x / dag | 405 mg |  | 0 | [6 empty] | 405 mg/kg/dag
1408 | 5 | topiramaat capsule 50 mg/stuk | 50 | mg | or | epilepsie, adjuvante therapie bij partiele aanvallen en | 6 x / dag | 1400 mg |  | 0 | [6 empty] | 1680 mg/kg/dag
1409 | 5 | topiramaat omhulde tablet 25 mg/stuk | 25 | mg | or | epilepsie, adjuvante therapie bij partiele aanvallen en | 7 x / dag | 725 mg |  | 0 | [6 empty] | 1015 mg/kg/dag
1410 | 5 | topiramaat omhulde tablet 100 mg/stuk | 100 | mg | or | epilepsie, adjuvante therapie bij partiele aanvallen en | 8 x / dag | 3000 mg |  | 0 | [6 empty] | 4800 mg/kg/dag
1411 | 5 | tramadol capsule 50 mg/stuk | 50 | mg | or | pijn | 9 x / dag | 50 mg |  | 0 | [6 empty] | 90 mg/kg/dag
1412 | 5 | tramadol druppels voor oraal gebruik 100 mg/ml | 100 | mg | or | pijn | 10 x / dag | 200 mg |  | 0 | [6 empty] | 400 mg/kg/dag
1413 | 5 | tramadol injectievloeistof 50 mg/ml | 50 | mg | im | pijn | 11 x / dag | 150 mg |  | 0 | [6 empty] | 330 mg/kg/dag
1414 | 5 | tramadol tablet met gereguleerde afgifte 100 mg/stuk | 100 | mg | or | pijn | 12 x / dag | 400 mg |  | 0 | [6 empty] | 960 mg/kg/dag
1415 | 5 | tramadol tablet met gereguleerde afgifte 200 mg/stuk | 200 | mg | or | pijn | 1 x / 2 dagen | 1000 mg |  | 0 | [6 empty] | 100 mg/kg/dag
1416 | 5 | tramadol zetpil 100 mg/stuk | 100 | mg | rect | pijn | 1 x / 3 dagen | 600 mg |  | 0 | [6 empty] | 40 mg/kg/dag
1417 | 5 | tranexaminezuur filmomhulde tablet 500 mg/stuk | 500 | mg | or | slijmvliesbloedingen bij een stollingsstoornis | 2 x / 3 dagen | 3500 mg |  | 0 | [6 empty] | 467 mg/kg/dag
1418 | 5 | tranexaminezuur injectievloeistof 100 mg/ml | 100 | mg | iv | slijmvliesbloedingen bij een stollingsstoornis | 1 x / week | 800 mg |  | 0 | [6 empty] | 23 mg/kg/dag
1419 | 5 | travoprost oogdruppels 40 mcg/ml | 40 | mcg | oog | glaucoom | 2 x / week | 360 mcg |  | 0 | [6 empty] | 21 mcg/kg/dag
1420 | 5 | tretinoine creme 2 mg/gr | 0.2 | mg | cut | milde tot ernstige acne infantum en acne vulgaris | 3 x / week | 2 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,2 mg/kg/dag
1421 | 5 | tretinoine creme 5 mg/gr | 0.5 | mg | cut | milde tot ernstige acne infantum en acne vulgaris | 4 x / week | 5,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,6 mg/kg/dag
1422 | 5 | triamcinolonacetonide creme 1 mg/gr | 1 | mg | cut | constitutioneel eczeem | 1 x / 2 weken | 12 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,2 mg/kg/dag
1423 | 5 | triamcinolonacetonide suspensie voor injectie 40 mg/ml | 40 | mg | im | reumatologische, pulmonale, gastro-intestinale, hematologische, nefrologische, endocrinologische, oncologische, neurologische, oog en huid aandoeningen, ernstige allergische reacties, orgaantransplantatie en profylaxe van misselijkheid en braken bij chemo | 1 x / 4 weken | 520 mg |  | 0 | [6 empty] | 4 mg/kg/dag
1424 | 5 | triamcinolonacetonide suspensie voor injectie 10 mg/ml | 10 | mg | intraartic | reumatologische, pulmonale, gastro-intestinale, hematologische, nefrologische, endocrinologische, oncologische, neurologische, oog en huid aandoeningen, ernstige allergische reacties, orgaantransplantatie en profylaxe van misselijkheid en braken bij chemo | 1 x / 12 weken | 140 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,3 mg/kg/dag
1425 | 5 | triamcinolonacetonide zalf 1 mg/gr | 1 | mg | cut | constitutioneel eczeem | 1 x / 13 weken | 15 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,03 mg/kg/dag
1426 | 5 | triamcinolonacetonide+clindamycine oplossing voor cutaan gebruik 1 mg/ml | 1 | mg | cut | acne vulgaris |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
1427 | 5 | triamcinolonacetonide+ketoconazol creme 1 mg/gr | 1 | mg | cut | gecontraindiceerd | antenoctum | 17 mg |  | 0 | [6 empty] | 3 mg/kg/dag
1428 | 5 | triamcinolonacetonide+salicylzuur oordruppels 1 mg/ml | 1 | mg | oor | natte acute otitis externa met hevige jeuk. | 1 x / dag | 18 mg |  | 0 | [6 empty] | 4 mg/kg/dag
1429 | 5 | triamtereen tablet 50 mg/stuk | 25 | mg | or | hypertensie | 2 x / dag | 475 mg |  | 0 | [6 empty] | 190 mg/kg/dag
1430 | 5 | trimethoprim suspensie voor oraal gebruik 10 mg/ml | 10 | mg | or | ongecompliceerde urineweginfecties | 3 x / dag | 200 mg |  | 0 | [6 empty] | 120 mg/kg/dag
1431 | 5 | trimethoprim tablet 100 mg/stuk | 50 | mg | or | ongecompliceerde urineweginfecties | 4 x / dag | 1050 mg |  | 0 | [6 empty] | 840 mg/kg/dag
1432 | 5 | trimethoprim tablet 300 mg/stuk | 300 | mg | or | ongecompliceerde urineweginfecties | 5 x / dag | 6600 mg |  | 0 | [6 empty] | 6600 mg/kg/dag
1433 | 5 | trimethoprim+sulfamethoxazol concentraat voor oplossing voor infusie 16 mg/ml | 16 | mg | iv | infecties | 6 x / dag | 368 mg |  | 0 | [6 empty] | 442 mg/kg/dag
1434 | 5 | trimethoprim+sulfamethoxazol suspensie voor oraal gebruik 8 mg/ml | 8 | mg | or | infecties | 7 x / dag | 192 mg |  | 0 | [6 empty] | 269 mg/kg/dag
1435 | 5 | trimethoprim+sulfamethoxazol tablet 20 mg/stuk | 10 | mg | or | infecties | 8 x / dag | 250 mg |  | 0 | [6 empty] | 400 mg/kg/dag
1436 | 5 | trimethoprim+sulfamethoxazol tablet 80 mg/stuk | 40 | mg | or | infecties | 9 x / dag | 1040 mg |  | 0 | [6 empty] | 1872 mg/kg/dag
1437 | 5 | trimethoprim+sulfamethoxazol tablet 160 mg/stuk | 80 | mg | or | infecties | 10 x / dag | 2160 mg |  | 0 | [6 empty] | 4320 mg/kg/dag
1438 | 5 | triptoreline injectievloeistof 5 mg/ml | 0.5 | mg | sc | centrale pubertas praecox | 11 x / dag | 14 mg |  | 0 | [6 empty] | 31 mg/kg/dag
1439 | 5 | triptoreline poeder voor injectievloeistof 375 mg/stuk | 3.75 | mg | im | centrale pubertas praecox | 12 x / dag | 108,75 mg |  | 0 | [6 empty] | 261 mg/kg/dag
1440 | 5 | triptoreline poeder voor suspensie voor injectie 1125 mg/stuk | 11.25 | mg | im | centrale pubertas praecox | 1 x / 2 dagen | 337,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 34 mg/kg/dag
1441 | 5 | tropicamide oogdruppels 5 mg/ml | 5 | mg | oog | diagnosticum | 1 x / 3 dagen | 5 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,3 mg/kg/dag
1442 | 5 | turoctocog-alfa poeder voor injectievloeistof 250 IE/stuk | 250 | IE | iv | lichte bloeding (beginnende haemarthros, neus- en tandvleesbloedingen, hematurie) | 2 x / 3 dagen | 500 IE |  | 0 | [6 empty] | 67 IE/kg/dag
1443 | 5 | turoctocog-alfa poeder voor injectievloeistof 500 IE/stuk | 500 | IE | iv | lichte bloeding (beginnende haemarthros, neus- en tandvleesbloedingen, hematurie) | 1 x / week | 1500 IE |  | 0 | [6 empty] | 43 IE/kg/dag
1444 | 5 | turoctocog-alfa poeder voor injectievloeistof 1000 IE/stuk | 1000 | IE | iv | lichte bloeding (beginnende haemarthros, neus- en tandvleesbloedingen, hematurie) | 2 x / week | 4000 IE |  | 0 | [6 empty] | 229 IE/kg/dag
1445 | 5 | turoctocog-alfa poeder voor injectievloeistof 2000 IE/stuk | 2000 | IE | iv | lichte bloeding (beginnende haemarthros, neus- en tandvleesbloedingen, hematurie) | 3 x / week | 10000 IE |  | 0 | [6 empty] | 857 IE/kg/dag
1446 | 5 | urokinase poeder voor oplossing voor infusie 10000 IE/stuk | 10000 | IE | iv | instillatie in centraal veneuze catheter | 4 x / week | 60000 IE |  | 0 | [6 empty] | 6857 IE/kg/dag
1447 | 5 | urokinase poeder voor oplossing voor infusie 50000 IE/stuk | 50000 | IE | iv | instillatie in centraal veneuze catheter | 1 x / 2 weken | 350000 IE |  | 0 | [6 empty] | 5000 IE/kg/dag
1448 | 5 | urokinase poeder voor oplossing voor infusie 250000 IE/stuk | 250000 | IE | iv | instillatie in centraal veneuze catheter | 1 x / 4 weken | 2000000 IE |  | 0 | [6 empty] | 14286 IE/kg/dag
1449 | 5 | urokinase poeder voor oplossing voor infusie 500000 IE/stuk | 500000 | IE | iv | instillatie in centraal veneuze catheter | 1 x / 12 weken | 4500000 IE |  | 0 | [6 empty] | 10714 IE/kg/dag
1450 | 5 | ursodeoxycholzuur capsule 250 mg/stuk | 250 | mg | or | cholestase | 1 x / 13 weken | 2500 mg |  | 0 | [6 empty] | 6 mg/kg/dag
1451 | 5 | ursodeoxycholzuur suspensie voor oraal gebruik 50 mg/ml | 50 | mg | or | cholestase |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
1452 | 5 | ursodeoxycholzuur tablet 300 mg/stuk | 150 | mg | or | cholestase | antenoctum | 1800 mg |  | 0 | [6 empty] | 360 mg/kg/dag
1453 | 5 | ustekinumab injectievloeistof 90 mg/ml | 90 | mg | sc | matige tot ernstige plaque psoriasis, met onvoldoende respons op of intolerantie voor andere therapien | 1 x / dag | 1170 mg |  | 0 | [6 empty] | 234 mg/kg/dag
1454 | 5 | valaciclovir tablet 250 mg/stuk | 125 | mg | or | hsv infectie | 2 x / dag | 1750 mg |  | 0 | [6 empty] | 700 mg/kg/dag
1455 | 5 | valaciclovir tablet 500 mg/stuk | 500 | mg | or | hsv infectie | 3 x / dag | 7500 mg |  | 0 | [6 empty] | 4500 mg/kg/dag
1456 | 5 | valganciclovir filmomhulde tablet 450 mg/stuk | 450 | mg | or | profylaxe bij orgaantransplantatie | 4 x / dag | 7200 mg |  | 0 | [6 empty] | 5760 mg/kg/dag
1457 | 5 | valproaat-natrium drank 40 mg/ml | 40 | mg | or | epilepsie, primair gegeneraliseerde en partiele aanvallen | 5 x / dag | 680 mg |  | 0 | [6 empty] | 680 mg/kg/dag
1458 | 5 | valproaat-natrium drank 300 mg/ml | 300 | mg | or | epilepsie, primair gegeneraliseerde en partiele aanvallen | 6 x / dag | 5400 mg |  | 0 | [6 empty] | 6480 mg/kg/dag
1459 | 5 | valproaat-natrium injectievloeistof 100 mg/ml | 100 | mg | iv | epilepsie, primair gegeneraliseerde en partiele aanvallen | 7 x / dag | 1900 mg |  | 0 | [6 empty] | 2660 mg/kg/dag
1460 | 5 | valproaat-natrium maagsapresistente tablet 150 mg/stuk | 150 | mg | or | epilepsie, primair gegeneraliseerde en partiele aanvallen | 8 x / dag | 3000 mg |  | 0 | [6 empty] | 4800 mg/kg/dag
1461 | 5 | valproaat-natrium maagsapresistente tablet 300 mg/stuk | 300 | mg | or | epilepsie, primair gegeneraliseerde en partiele aanvallen | 9 x / dag | 6300 mg |  | 0 | [6 empty] | 11340 mg/kg/dag
1462 | 5 | valproaat-natrium maagsapresistente tablet 500 mg/stuk | 500 | mg | or | epilepsie, primair gegeneraliseerde en partiele aanvallen | 10 x / dag | 11000 mg |  | 0 | [6 empty] | 22000 mg/kg/dag
1463 | 5 | valproinezuur zetpil 250 mg/stuk | 250 | mg | rect | epilepsie, primair gegeneraliseerde en partiele aanvallen | 11 x / dag | 5750 mg |  | 0 | [6 empty] | 12650 mg/kg/dag
1464 | 5 | valproinezuur zetpil 500 mg/stuk | 500 | mg | rect | epilepsie, primair gegeneraliseerde en partiele aanvallen | 12 x / dag | 12000 mg |  | 0 | [6 empty] | 28800 mg/kg/dag
1465 | 5 | valproinezuur+valproaat-natrium granulaat met gereguleerde afgifte 29 mg/stuk | 29 | mg | or | epilepsie, primair gegeneraliseerde en partiele aanvallen | 1 x / 2 dagen | 725 mg |  | 0 | [6 empty] | 73 mg/kg/dag
1466 | 5 | valproinezuur+valproaat-natrium granulaat met gereguleerde afgifte 1451 mg/stuk | 145.1 | mg | or | epilepsie, primair gegeneraliseerde en partiele aanvallen | 1 x / 3 dagen | 3772,6 mg |  | 0 | [6 empty] | 252 mg/kg/dag
1467 | 5 | valproinezuur+valproaat-natrium tablet met gereguleerde afgifte 87 mg/stuk | 43.5 | mg | or | epilepsie, primair gegeneraliseerde en partiele aanvallen | 2 x / 3 dagen | 1174,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 157 mg/kg/dag
1468 | 5 | valproinezuur+valproaat-natrium tablet met gereguleerde afgifte 145 mg/stuk | 145 | mg | or | epilepsie, primair gegeneraliseerde en partiele aanvallen | 1 x / week | 4060 mg |  | 0 | [6 empty] | 116 mg/kg/dag
1469 | 5 | valsartan omhulde tablet 80 mg/stuk | 40 | mg | or | hypertensie | 2 x / week | 1160 mg |  | 0 | [6 empty] | 66 mg/kg/dag
1470 | 5 | valsartan omhulde tablet 160 mg/stuk | 80 | mg | or | hypertensie | 3 x / week | 2400 mg |  | 0 | [6 empty] | 206 mg/kg/dag
1471 | 5 | vancomycine poeder voor oplossing voor infusie 1000 mg/stuk | 1000 | mg | iv | infecties | 4 x / week | 1000 mg |  | 0 | [6 empty] | 114 mg/kg/dag
1472 | 5 | varicellazosterimmunoglobuline injectievloeistof 100 IE/ml | 100 | IE | im | voorkómen van varicella (waterpokken) | 1 x / 2 weken | 200 IE |  | 0 | [6 empty] | 3 IE/kg/dag
1473 | 5 | verapamil dragee 80 mg/stuk | 80 | mg | or | ernstige therapie resistente supraventriculaire tachycardie | 1 x / 4 weken | 240 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
1474 | 5 | verapamil dragee 120 mg/stuk | 120 | mg | or | ernstige therapie resistente supraventriculaire tachycardie | 1 x / 12 weken | 480 mg |  | 0 | [6 empty] | 1 mg/kg/dag
1475 | 5 | verapamil injectievloeistof 25 mg/ml | 2.5 | mg | iv | ernstige therapie resistente supraventriculaire tachycardie | 1 x / 13 weken | 12,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 0,03 mg/kg/dag
1476 | 5 | verapamil tablet 40 mg/stuk | 40 | mg | or | ernstige therapie resistente supraventriculaire tachycardie |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 mg/kg/dag
1477 | 5 | verapamil tablet met gereguleerde afgifte 120 mg/stuk | 120 | mg | or | ernstige therapie resistente supraventriculaire tachycardie | antenoctum | 840 mg |  | 0 | [6 empty] | 168 mg/kg/dag
1478 | 5 | verapamil tablet met gereguleerde afgifte 180 mg/stuk | 180 | mg | or | ernstige therapie resistente supraventriculaire tachycardie | 1 x / dag | 1440 mg |  | 0 | [6 empty] | 288 mg/kg/dag
1479 | 5 | verapamil tablet met gereguleerde afgifte 240 mg/stuk | 120 | mg | or | ernstige therapie resistente supraventriculaire tachycardie | 2 x / dag | 1080 mg |  | 0 | [6 empty] | 432 mg/kg/dag
1480 | 5 | vigabatrine granulaat 500 mg/stuk | 500 | mg | or | epilepsie | 3 x / dag | 5000 mg |  | 0 | [6 empty] | 3000 mg/kg/dag
1481 | 5 | vigabatrine tablet 500 mg/stuk | 500 | mg | or | epilepsie | 4 x / dag | 5500 mg |  | 0 | [6 empty] | 4400 mg/kg/dag
1482 | 5 | vinblastine injectievloeistof 1 mg/ml | 1 | mg | iv | oncologische aandoeningen | 5 x / dag | 12 mg |  | 0 | [6 empty] | 12 mg/kg/dag
1483 | 5 | vincristine injectievloeistof 1 mg/ml | 1 | mg | iv | oncologische aandoeningen | 6 x / dag | 13 mg |  | 0 | [6 empty] | 16 mg/kg/dag
1484 | 5 | voriconazol filmomhulde tablet 50 mg/stuk | 50 | mg | or | behandeling invasieve aspergillose, candidemie, fluconazol resistente ernstig invasieve candida infecties, ernstige schimmelinfecties veroorzaakt door scedosporium spp. en fusarium spp; profylaxe invasieve schimmelinfecties bij hsct | 7 x / dag | 700 mg |  | 0 | [6 empty] | 980 mg/kg/dag
1485 | 5 | voriconazol filmomhulde tablet 200 mg/stuk | 200 | mg | or | behandeling invasieve aspergillose, candidemie, fluconazol resistente ernstig invasieve candida infecties, ernstige schimmelinfecties veroorzaakt door scedosporium spp. en fusarium spp; profylaxe invasieve schimmelinfecties bij hsct | 8 x / dag | 3000 mg |  | 0 | [6 empty] | 4800 mg/kg/dag
1486 | 5 | voriconazol poeder voor oplossing voor infusie 200 mg/stuk | 200 | mg | iv | behandeling invasieve aspergillose, candidemie, fluconazol resistente ernstig invasieve candida infecties, ernstige schimmelinfecties veroorzaakt door scedosporium spp. en fusarium spp; profylaxe invasieve schimmelinfecties bij hsct | 9 x / dag | 3200 mg |  | 0 | [6 empty] | 5760 mg/kg/dag
1487 | 5 | voriconazol suspensie voor oraal gebruik 40 mg/ml | 40 | mg | or | behandeling invasieve aspergillose, candidemie, fluconazol resistente ernstig invasieve candida infecties, ernstige schimmelinfecties veroorzaakt door scedosporium spp. en fusarium spp; profylaxe invasieve schimmelinfecties bij hsct | 10 x / dag | 680 mg |  | 0 | [6 empty] | 1360 mg/kg/dag
1488 | 5 | xylometazoline neusdruppels 25 mg/ml | 0.25 | mg | nasaal | verstopte neus | 11 x / dag | 4,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 10 mg/kg/dag
1489 | 5 | xylometazoline neusdruppels 5 mg/ml | 0.5 | mg | nasaal | verstopte neus | 12 x / dag | 9,5 mg |  | 0 | [6 empty] | 23 mg/kg/dag
1490 | 5 | xylometazoline neusdruppels 1 mg/ml | 1 | mg | nasaal | verstopte neus | 1 x / 2 dagen | 20 mg |  | 0 | [6 empty] | 2 mg/kg/dag
1491 | 5 | xylometazoline neusspray 1 mg/ml | 1 | mg | nasaal | verstopte neus | 1 x / 3 dagen | 21 mg |  | 0 | [6 empty] | 1 mg/kg/dag
1492 | 5 | zidovudine capsule 100 mg/stuk | 100 | mg | or | hiv | 2 x / 3 dagen | 2200 mg |  | 0 | [6 empty] | 293 mg/kg/dag
1493 | 5 | zidovudine concentraat voor oplossing voor infusie 10 mg/ml | 10 | mg | iv | hiv | 1 x / week | 230 mg |  | 0 | [6 empty] | 7 mg/kg/dag
1494 | 5 | zidovudine drank 10 mg/ml | 10 | mg | or | hiv | 2 x / week | 240 mg |  | 0 | [6 empty] | 14 mg/kg/dag
1495 | 5 | zilversulfadiazine creme 10 mg/gr | 10 | mg | cut | preventie en behandeling van infecties bij brandwonden (2e en 3e graads) en decubitus ulcera. | 3 x / week | 250 mg |  | 0 | [6 empty] | 21 mg/kg/dag
1496 | 5 | zinkacetaat capsule 168 mg/stuk | 168 | mg | or | m. wilson | 4 x / week | 4368 mg |  | 0 | [6 empty] | 499 mg/kg/dag
1497 | 5 | zonisamide capsule 25 mg/stuk | 25 | mg | or | epilepsie, adjuvante therapie: in combinatie met cyp3a4-inducerende stoffen | 1 x / 2 weken | 675 mg |  | 0 | [6 empty] | 10 mg/kg/dag
1498 | 5 | zonisamide capsule 50 mg/stuk | 50 | mg | or | epilepsie, adjuvante therapie: in combinatie met cyp3a4-inducerende stoffen | 1 x / 4 weken | 1400 mg |  | 0 | [6 empty] | 10 mg/kg/dag
1499 | 5 | zonisamide capsule 100 mg/stuk | 100 | mg | or | epilepsie, adjuvante therapie: in combinatie met cyp3a4-inducerende stoffen | 1 x / 12 weken | 2900 mg |  | 0 | [6 empty] | 7 mg/kg/dag

## Vars
Setup | Gewicht | B | Private Const constSetupGewicht As String = "B"
Setup | Medicament | C | Private Const constSetupMedicament As String = "C"
Setup | Hoeveelheid | D | Private Const constSetupHoeveelheid As String = "D"
Setup | Oplosmiddel | E | Private Const constSetupOplosmiddel As String = "E"
Setup | Oploshoeveelheid | F | Private Const constSetupOploshoeveelheid As String = "F"
Setup | InfuusStand | G | Private Const constSetupInfuusStand As String = "G"
Act | Gewicht | U | Private Const constActGewicht As String = "U"
Act | Medicament | V | Private Const constActMedicament As String = "V"
Act | Hoeveelheid | W | Private Const constActHoeveelheid As String = "W"
Act | Eenheid | X | Private Const constActEenheid As String = "X"
Act | Oplosmiddel | Y | Private Const constActOplosmiddel As String = "Y"
Act | TotaalVolume | Z | Private Const constActTotaalVolume As String = "Z"
Act | InfuusStand | AA | Private Const constActInfuusStand As String = "AA"
Act | Dosis | AB | Private Const constActDosis As String = "AB"
ACT | DosisEenheid | AC | Private Const constACTDosisEenheid As String = "AC"
Act | NormaalWaarde | AD | Private Const constActNormaalWaarde As String = "AD"
Act | InloopTijd | AE | Private Const constActInloopTijd As String = "AE"
Act | MedVolume | AF | Private Const constActMedVolume As String = "AF"
Act | OplVolume | AG | Private Const constActOplVolume As String = "AG"
Setup | Gewicht | B | Private Const constSetupGewicht As String = "B"
Setup | Medicament | C | Private Const constSetupMedicament As String = "C"
Setup | Afronding | D | Private Const constSetupAfronding As String = "D"
Setup | AfrondingEenheid | E | Private Const constSetupAfrondingEenheid As String = "E"
Setup | Toediening | F | Private Const constSetupToediening As String = "F"
Setup | Indicatie | G | Private Const constSetupIndicatie As String = "G"
Setup | Freq | H | Private Const constSetupFreq As String = "H"
Setup | Hoeveelheid | I | Private Const constSetupHoeveelheid As String = "I"
Setup | Oplossing | J | Private Const constSetupOplossing As String = "J"
Setup | OplossingHoeveelheid | K | Private Const constSetupOplossingHoeveelheid As String = "K"
Setup | Tijd | L | Private Const constSetupTijd As String = "L"
Setup | Opmerking | M | Private Const constSetupOpmerking As String = "M"
Setup | PRN | N | Private Const constSetupPRN As String = "N"
Setup | PRNTekst | O | Private Const constSetupPRNTekst As String = "O"
Act | Dosering | R | Private Const constActDosering As String = "R"
Act | Concentratie | S | Private Const constActConcentratie As String = "S"